## Slide 1
Lección 11
Monitorización de gases nobles en el lugar de trabajo
Notes: 1

## Slide 2: Monitorización de gases nobles
La técnica.
Equipos.
Ejemplos de monitores de gases nobles.
Calibración, pruebas y verificación.
Factores que influyen en la medición de la actividad volumétrica.

## Slide 3: Monitorización de gases nobles
Los gases nobles radiactivos más importantes que se producen en los reactores nucleares son:
  Producto de activación: 41Ar,
  Productos de fisión: 85Kr, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe, 133mXe, 135Xe y 138Xe.
Los gases nobles son liberados por barras de combustible debido a la pérdida de contención y pueden ser liberados en el ambiente de trabajo.
Los gases nobles son inertes e insolubles y causan una dosis externa debido a la inmersión.
Notes: Existen dos tipos de muestreo y medición:
Muestreo y medición retardada o diferida (MMD).
Muestreo y medición en tiempo Real (MMTR).
El monitoreo de la radiactividad de gases nobles en el lugar de trabajo generalmente se lleva a cabo en tiempo real.
El radón es un gas noble radiactivo natural; pero su medición no se describe en esta presentación. No obstante este gas influye en las mediciones de los gases nobles radiactivos artificiales, si el equipo no está bien compensado.
La dosis adicional al pulmón no es pertinente para el cálculo de la dosis efectiva. Los gases nobles son químicamente inertes y por lo tanto no causan exposición interna. Para estos gases la dosis de inmersión es la única preocupación.
Los objetivos de la monitorización de gases nobles son:
• medir la actividad de yodo y limitar la liberación de yodo radiactivo en el lugar de trabajo. • demostrar el cumplimiento de los límites de descarga autorizados para contaminantes radiactivos en el aire y con “dose constraints”. (restricción de dosis) • confirmar y cumplir con los requisitos de la autoridad reguladora.

## Slide 4: La técnica
Los gases nobles no pueden ser retenidos por los filtros o borboteadores pero pueden ser retenidos mediante técnicas criogénicas.
En el monitoreo en tiempo real la muestra de aire pasa a través de una celda de medición.
La celda de medición puede ser el propio detector, por ejemplo, una cámara de ionización o un contador proporcional o una celda de muestreo equipada con un centelleador de plástico.
Notes: Los gases nobles y otros productos de fisión son liberados por barras de combustible debido a las fugas.
Los gases nobles son retenidos en el sistema primario y pueden ser liberados en el ambiente de trabajo en caso de una pérdida de refrigerante.
Instalaciones de reprocesamiento pueden liberar gases nobles cuando se procesa el combustible gastado.

## Slide 5: La técnica
La radiación gamma de fondo es compensada por un detector sellado idéntico a la celda (célula) de medición.
La lectura puede ser directa o se puede hacer después del tratamiento por software para compensar la actividad del radón y para mejorar el límite de detección del instrumento.
Las mediciones deben proporcionarse en unidades derivadas (p. ej., Bq/m3).

## Slide 6
El equipo

## Slide 7: El equipo
Un típico monitor de gas noble consiste en:
Un circuito de muestreo de aire;
una celda de medición;
un detector próximo dedicado a la compensación de la tasa de kerma-en-aire de la radiación gamma de fondo;
un software de procesamiento de datos;
un dispositivo de alarma (Bq total o Bq/m3).
Notes: El monitor en tiempo real muestra la actividad volumétrica medida y dispara alarmas siempre que se superen los niveles preestablecidos.

## Slide 8: Consideraciones al elegir el equipo
Para evitar errores en la medición del gas noble, el circuito de muestreo debe incluir antes de la celda de medición:
  Un separador de agua;
  un prefiltro para retener aerosoles;
  un cartucho de carbón activado para retener yodo*
Notes: *Esto, en caso de sospecha de presencia de yodo radiactivo. Los isótopos del yodo son precursores del decaimiento del gas noble (Xe), de modo que la retención del yodo no debería causar una indicación falsa de la medición del gas noble.
El prefiltro no debe:
Atrapar o retener temporalmente el gas noble;
disminuir la tasa de flujo o la presión dentro de la celda de medición más allá de los límites especificados por el fabricante.
El separador de yodo y el separador de agua deben cambiarse a intervalos regulares de tiempo. El intervalo de tiempo depende de la humedad en el aire muestreado.

## Slide 9: Consideraciones al elegir el equipo
La celda de medición debe estar equipada con un dispositivo de medición de presión para verificar que la presión esté en el rango normal de funcionamiento.
Debe elegirse el equipo en función de su límite de detección y del tiempo de respuesta necesario para cada caso en particular.
El criterio más importante para seleccionar la ubicación del cabezal de muestreo es la representatividad de la muestra.
Notes: La ubicación adecuada del cabezal de muestreo se debe determinar en función de la medición del coeficiente de transferencia K usando una fuente de prueba gaseosa: helio por ejemplo.
K = concentración medida en un punto
tasa de emisión de la fuente

## Slide 10: Circuito de muestreo de aire
Si el detector no está directamente instalado en el área de interés, se puede muestrear y extraer el gas del área controlada hacia la celda de medición.
En este caso, se debe tener en cuenta el tiempo de demora entre el punto de muestreo y la celda de medición debido a la corta vida media de los isótopos.
Los gases nobles no son retenidos ni eliminados en las paredes de la línea de muestreo.

## Slide 11
Ejemplos de monitores de gases nobles

## Slide 12: Celda de medición con diodo de silicio o detector de centelleo
Ventajas:
monitor de tamaño pequeño;
límite de detección inferior bajo: una cámara de 100 ml tiene un límite de detección similar al de una cámara de ionización de 10 litros;
utilizable con alta radiación de fondo de rayos gamma debido al pequeño tamaño y a la posibilidad de blindaje eficiente sin peso excesivo, y
baja influencia en la sensibilidad a la variación de temperatura.

## Slide 13: Celda de medición con diodo de silicio o detector de centelleo
Ventajas:
insensible a la humedad;
bajo costo, y
bajos costo inicial y de mantenimiento.
Limitaciones:
sensible a la presión: la medición es proporcional a la presión dentro de la cámara, y
interferencia del fondo gamma; el detector debe estar blindado.

## Slide 14: Celda de medición con diodo de silicio o detector de centelleo
Tenga cuidado de verificar:
  la eficiencia de detección;
  calibración del dispositivo de medición de la presión, y
  obstrucción del filtro de entrada.

## Slide 15: Cámara de ionización
Ventajas:
  bajo costo de mantenimiento y
  monitoreo continuo de
  gases nobles.
Limitaciones:
  Celda de medición de la cámara de ionización más grande que el detector de diodos de silicio, y
  límite inferior de detección alto, inclusive con un volumen razonable.
Cortesía: Doza

## Slide 16: Cámara de ionización
Limitaciones:
Utilizable sólo cuando el fondo de radiación gamma es bajo.
Debido al tamaño del detector es bastante difícil instalar un blindaje.
Sensible a la temperatura ambiente.

## Slide 17: Cámara de ionización
Limitaciones:
sensible a la presión: la medición es proporcional al cuadrado de la presión;
muy sensible a la humedad: es necesario incluir un separador de agua en la entrada de la celda, y
sensible a campos electromagnéticos: las cámaras grandes deben ser protegidas eléctricamente.

## Slide 18: Cámara de ionización
Tenga cuidado de verificar:
la eficiencia de detección;
calibración del dispositivo de medición de presión;
obstrucción del prefiltro, y
el vaciamiento del separador de agua (deshumidificador).

## Slide 19: Contador proporcional de flujo continuo
Ventajas:
detector pequeño;
debido al pequeño tamaño, el detector
puede ser fácilmente blindado, y
bajo costo de mantenimiento.
Cortesía: Thermo scientific

## Slide 20: Contador proporcional de flujo continuo
Limitaciones:
baja eficiencia;
sensible a los cambios de temperatura y presión, y
sensible a la humedad.

## Slide 21: Contador proporcional de flujo continuo
Tenga cuidado de verificar:
la eficiencia de detección;
calibración del dispositivo de medición de presión;
obstrucción del prefiltro, y
el vaciamiento del separador de agua (deshumidificador).

## Slide 22: Ejemplos de monitores de gas noble modernos
Detector: HPGe
Detector: cámara de ionización de flujo continuo

## Slide 23
Calibración, pruebas y verificación

## Slide 24: Pruebas de aptitud (type tests) y certificados (MMTR)
Como se indica en la norma IEC 60761-1, el fabricante proporcionará un certificado con la siguiente información:
  el gas noble radiactivo o gases para los que se diseña el equipo;
  tipo de detector y características generales;
Notes: IEC 60761-1:2002 - Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents - Part 1: General requirements.
La mejor manera de calibrar los monitores de gas noble es pasando una concentración conocida de actividad del gas o de los gases nobles a través del monitor. Esto requiere equipo especializado y es costoso. Generalmente se realiza esta medición durante las pruebas de aptitud.

## Slide 25: Informe de ensayo y certificados (MMTR)
Continuación….
  respuesta en función de la actividad volumétrica por unidad en condiciones de referencia;
  respuesta a la fuente de verificación, y
  respuesta a los otros gases radiactivos.

## Slide 26: Calibración y verificación
Todo instrumento de monitoreo debe tener un certificado de calibración válido antes de ser usado.
Las pruebas de funcionamiento deben ser definidas por el fabricante y por lo general incluyen la verificación de la eficiencia de detección con la misma fuente radiactiva a intervalos regulares.
El dispositivo de medición de presión debe verificarse a intervalos de tiempo regulares comparando con un instrumento de medición de presión calibrado.
Notes: En funcionamiento, la celda de medición contendrá una concentración uniforme de gas noble. El gas emite radiación beta, parte de la cual llegará al detector. Una fracción de estos impactos generará un recuento.
La tasa de conteo depende así del tamaño y la geometría del detector y de su limite inferior de energía.
Teniendo en cuenta la dificultad de calibrar con un gas radiactivo, es aceptable determinar la eficiencia de detección usando la misma fuente sólida que es usada durante el prueba de aptitud: misma radionucleido, geometría, posición relativa fuente/detector, etc.

## Slide 27
Factores que influyen en la medición de actividad volumétrica

## Slide 28: Factores que influyen en la medición de actividad volumétrica
La determinación de la actividad volumétrica de los gases nobles puede ser influenciado por tres parámetros:
  La mezcla de gases nobles;
  la presión del gas dentro de la celda de medición, y
  la presencia de radón. El fabricante debe indicar la influencia de radón y otros gases radiactivos en la medición.
Notes: La eficiencia de detección se ve afectada por el tipo de radiación y la energía del radionúclido medido.
La respuesta del instrumento a energías diferentes debe evaluarse durante las pruebas de aptitud (type tests) y debe ser proporcionada por el fabricante.
Dos radionúclidos más comunes son el 85K y 133Xe. El 85K es un emisor gamma de baja probabilidad y por lo tanto la dosis al individuo es principalmente debida a la dosis de radiación beta en piel y pulmones.
133Xe emite radiación gamma que da como resultado una dosis a todo el cuerpo además de la dosis en piel y pulmón debida a la emisión beta.

## Slide 29: Presión del gas
La respuesta se ajusta normalmente para la temperatura y la presión del aire en la entrada del monitor.
Muchos fabricantes de instrumentos no miden estos parámetros en la celda de medición. Por lo tanto, la medición puede ser incorrecta debido a la diferencia entre la presión dentro de la celda de medición y la presión del aire en el ambiente de trabajo.

## Slide 30
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE