## Slide 1: Lección 6 monitorización del aire en el lugar de trabajo

## Slide 2: Contenido
  Diseño del programa de monitorización de la actividad en el aire (actividad volumétrica).
Técnica y equipos.
Calibración, pruebas de aptitud (type tests) y verificación.

## Slide 3: Actividad en el aire
La Actividad en el aire puede presentarse en diferentes formas:
  Partículas: polvo, productos de corrosión, productos de fisión, actínidos …
  Vapores (HTO, ..)
  Gases: gases nobles (Xe, Kr, Ar), yodo.
Notes: La inhalación de partículas radioactivas en el aire o en gases es la vía más importante de incorporación de radionucleidos.
La incorporación via inhalación es un proceso complicado que depende de la distribución del tamaño de la partícula aerotransportada, su comportamiento dinámico en el aire y las propiedades físicas y químicas de las partículas.
El monitoreo del aire se realiza para identificar y medir el material radiactivo en el aire con el fin de controlar la incorporación de material radiactivo por los trabajadores.
El programa de MLT del aire debe demostrar que la radiactividad en el aire del lugar de trabajo se mantiene ALARA (As low as reasonably achievable - Tan bajo como sea razonablemente alcanzable.)

## Slide 4: Diseño del programa de MLT del aire
Definir objetivos
Identificar metas
Elegir métodos de monitorización
Establecer vectores de radionucleidos
Notes: Los procesos identificados en las lecciones 1 y 2 se aplican también a la monitorización de la actividad volumétrica.

## Slide 5: Objetivos principales
Controlar la incorporación de radionucleidos detectando e impidiendo su inhalación.
Proporcionar aviso inmediato a los trabajadores para evacuar la zona en caso de pérdida de contención.
Seleccionar el equipo de protección personal adecuado.
Definir objetivos
Identificar metas
Elegir métodos
Establecer vectores
Notes: Objetivos mas detallados de un programa de monitoreo de aire son:
Medir la actividad de los radionucleidos en el aire por recolección y análisis;
identificar el tipo y las características físicas de los radionucleidos para evaluar el potencial de peligro para el trabajador;
evaluar el desempeño de las medidas de control de la radiactividad en el aire;
identificar la fuga de actividad debido a deficiencias en los procedimientos operacionales;
evaluar las mediciones de concentración de aire para determinar si se debe o no realizar un muestreo de bioensayo para verificar si podría haber ocurrido una incorporación importante.

## Slide 6: El método de medición
El método de medición depende:
  del objetivo de la medición;
  de los radionucleidos de interés;
  del tipo de emisión; ,  o , y
  de la forma física de la contaminación del aire, por ejemplo, aerosoles.
Definir objetivos
Identificar metas
Elegir métodos
Establecer vectores

## Slide 7: Importancia del muestreo de aire
La importancia del muestreo de aire se basa en:
La actividad de los radionucleidos manejados;
la radiotoxicidad de los radionucleidos;
la forma física y química de la contaminación del aire, y
los sistemas de contención.
Definir objetivos
Identificar metas
Elegir métodos
Establecer vectores

## Slide 8: Vectores de radionucleidos
Es necesario conocer:
los radionucleidos y su forma química y física que se esperan en el lugar de trabajo, y la actividad esperada de cada radionucleido.
Esta información es llamada “impresión digital” o “vector de radionucleidos”. Los métodos para obtener esta información son explicados en la Lección 1.
Definir objetivos
Identificar metas
Elegir
métodos
Establecer vectores
Notes: Todas las instalaciones nucleares manejan una gran variedad de radionucleidos y, por lo tanto se hace necesaria la MLT para aire.
Para seleccionar un programa de monitorización adecuado se necesita conocer la caracterización de los radionucleidos presentes y sus concentraciones relativas. Esto se llama una “impresión digital” o “vector radiactivo”.
El “vector radiactivo” puede determinarse a partir de la siguiente información:
• Historial operacional de la instalación;
• códigos informáticos;
• análisis radioquímico de muestras representativas del material radiactivo, o
• cualquier combinación de los anteriores.
La determinación del “vector radiactivo” producirá una lista completa de radionucleidos potencialmente presentes y sus actividades relativas. Deben identificarse los radionucleidos que resultan en la dosis efectiva comprometida más alta.

## Slide 9: Vectores en diferentes instalaciones
Instalación/operación | Radionucleidos
Exploración y explotación minera Procesamiento de torio Enriquecimiento de uranio Laboratorios | 238U,234U, 222Rn y sus progenies 232Th, 228Th, 220Rn y sus progenies UF6 es el principal peligro debido a la toxicidad química 125I, 32P, 35S, 14C, 3H, etc.
Notes: Durante la exploración y explotación minera de uranio natural hay muchos radioisótopos emisores de alfa y beta presentes.
En caso de minas subterráneas, se espera que la concentración de productos de desintegración del radón y del torón sea alta. Los niveles de actividad pueden reducirse con una ventilación adecuada.
En el caso de la planta de enriquecimiento de uranio, se utiliza UF6 en centrífugas para aumentar la concentración de 235U.
En los laboratorios de radioisótopos que realizan actividades de investigación; la actividad total es controlada y se enfatiza el manejo seguro de estos materiales.

## Slide 10: Vectores en diferentes instalaciones
Instalación/operación | Radionucleidos
Producción de combustible nuclear Operación del reactor nuclear Reprocesamiento de combustible gastado | Natural/enriquecido U, Pu Productos de fisión p. ej. Xe, Kr, yodo; (131Xe, 85Kr ,131I, 137Cs, etc.) y activación p. ej. 3H, 41Ar, 16N, 24Na etc. Productos de corrosión (60Co, 108Ag, 54Mn, etc.) Productos de fisión p. ej. 95Zr, 95Nb,144Ce, 106Ru, 90Sr, 137Cs y actínidos p. ej. U, Pu, Am etc.
Notes: La operación del reactor genera una enorme cantidad de radiactividad. Los gases nobles Xenón y Kriptón (productos de fisión) tienen alta probabilidad de escape para el refrigerante primario y por tanto, a la atmósfera de trabajo.
Los reactores de agua pesada generan gran cantidad de tritio que puede difundirse a través de cualquier material y, por lo tanto, podría detectarse en el lugar de trabajo.

## Slide 11: Vectores en diferentes instalaciones
Instalación/operación | Radionucleidos
Gestión de desechos radiactivos Procesamiento de radioisótopos, aplicaciones médicas e investigación de radioisótopos Aceleradores | Productos de fisión y activación Depende del radioisótopo que se manipula (125I, 32P, 14C, 3H) Productos de activación (depende del material cercano) - 7Be, 22Na, 26Al , 54Mn, 59Fe, 58Co y 60Co

## Slide 12: Los vectores
Producir una lista completa de radionucleidos en cada área de trabajo y sus proporciones de actividad relativa.
Desde el punto de vista de la dosis, identificar en la mezcla cuales son los radionucleidos más importantes.

## Slide 13: Concentración derivada en aire
La “Concentración Derivada en Aire”, CDA, expresada en Bq/m3, se define como aquella concentración de actividad en el aire tal que respirada por el trabajador de referencia expuesto continuamente durante un año (tomadas como 2000 horas de trabajo por año) a una tasa de respiración estándar de 1,2 m3/h, resultaría en una incorporación igual al “Límite anual de incorporación” (LAI)
.
CDA = Límite anual de incorporación (Bq)
2400 m3
Notes: CDA es útil para:
• controlar la exposición interna sugiriendo el límite de tiempo de trabajo;
• recomendar el equipo de protección personal adecuado;
verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación y contención
Respiración humana: https://www.youtube.com/watch?v=72OP03QOpXw

## Slide 14: Ejemplo de cálculo de CDA
CDA = I j,inh,L / (2000 * 1,2)
Asumir 137Cs en el aire con 5 μm de AMAD*.
e(g)inh = 6,7 E-9 Sv/Bq
Límite de dosis anual = 20 mSv = 0,02 Sv
I j,inh,L = 0,02 / 6,7 E-9 = 3 E+6 Bq
CDA = 3 E+6 / (2000*1,2) = 1,3 kBq/m3
Notes: * AMAD (m) es el diámetro aerodinámico de la mediana de actividad (AMAD) . 50% de alguna cantidad de un aerosol se asocia con partículas más pequeñas que el AMAD, y 50% de la cantidad se asocia con partículas más grandes que el AMAD.
En dosimetría interna se lo utiliza como un medio para simplificar la distribución real de los diámetros aerodinámicos de un aerosol.

## Slide 15: La utilización de CDA-h
La actividad volumétrica (Bq/m3) expresada como una fracción de la CDA y multiplicada por el tiempo de exposición en horas, da una estimación de la incorporación expresada en CDA-h.
Por ejemplo: trabajando durante una semana con 0,1 CDA resultaría en 4 DAC-h, o una incorporación de 4/2400 = 0,002 Ij,inh,L.
2400 DAC-h corresponde a una incorporación de Ij,inh,L.
Notes: El CDA-h indica la actividad volumétrica promediada durante el tiempo de muestreo.
En contraste con DAC, el DAC-h tiene en cuenta no sólo la concentración del radionucleido en el aire (DAC), sino también el tiempo que el individuo fue expuesto permitiendo estimar la dosis.
De acuerdo con el límite de dosis efectiva estipulado por el ICRP-103, si un trabajador es expuesto a 1 CDA-h, recibirá la dosis de 10 μSv.

## Slide 16: Métodos de monitorización del aire
La medición en tiempo real (continua) está diseñada para activar una alarma en caso de una inesperada liberación de material radiactivo para limitar al máximo posible una incorporación por parte de los trabajadores.
Medición diferida o “a posteriori¨ en un laboratorio de análisis de una muestra tomada en el lugar de trabajo.
Notes: Existen dos tipos de muestreo y medición:
Muestreo y medición retardada o diferida (MMD).
Muestreo y medición en tiempo real (MMTR).
Objetivos de medición diferida o “a posteriori¨ :
Detectar liberaciones crónicas de bajo nivel de contenedores (campanas extractoras);
detectar la resuspensión de la contaminación superficial;
control de operaciones bien conocidas y de bajo riesgo;
utilizado para establecer tendencias, permite tomar medidas tempranas para evitar dosis internas.
La medición en tiempo real también incluye:
Proporcionar un alerta rápido a los fallos en el control y la contención;
iniciar acciones inmediatas para mitigar el daño a los trabajadores o al área de trabajo, y
confirmar que las condiciones de trabajo son satisfactorias.

## Slide 17: Métodos de monitorización del aire
  El muestreador puede ser de volumen bajo, medio o alto.
  Muestreo puntual (grab sample) - usado cuando se manejan fuentes abiertas de vez en cuando. También se realiza en operaciones específicas que generan un aerosol localizado.

## Slide 18: Métodos de monitorización
Para determinar si se requiere muestreo o monitorización en tiempo real, cuantifique la posible liberación en Bq/m3.
Calcular la incorporación anual potencial utilizando la concentración esperada, la ocupación del área durante un año y el límite de incorporación calculado a partir del vector de radionucleidos.
La incorporación anual potencial debería ser entonces comparada con la tabla siguiente:

## Slide 19: ¿Cuándo necesitamos MLT del aire?
Incorporación anual como fracción de LIA | Recomendación
< 0,02 | Generalmente no es necesario hacer monitorización del aire. Una MLT rutinaria para contaminación de superficies es suficiente.
 0,02 y < 1,0 | Se recomienda monitorización del aire si la actividad volumétrica puede exceder 0,1 DAC promediado sobre 40 h o por más tiempo. Se recomienda el monitoreo en tiempo real cuando las concentraciones de actividad pueden exceder 1 DAC promediado sobre 40 h.
 1,0 | Se recomienda la monitorización en tiempo real del aire con capacidad de alarma.

## Slide 20: El monitoreo en tiempo real
El monitoreo en tiempo real es obligatorio cuando es necesario alertar a las personas potencialmente expuestas a aumentos inesperados en los niveles de radiactividad en el aire.
Notes: El objetivo principal de la monitorización en tiempo real del aire (MTR) es proporcionar mediciones en tiempo real de la concentración de actividad en la instalación y la chimenea para asegurar que las liberaciones estén dentro de los límites autorizados.
Se ha comprobado experimentalmente que la contaminación del aire en las áreas de trabajo sigue una distribución log-normal. En este caso, la tentativa de estimar la actividad aérea mediante una muestra “grab” o “muestra puntual” subestimará seriamente la verdadera concentración.

## Slide 21: Casos que requieren monitorización del aire
Cuando se manejan altas actividades de radionucleidos gaseosos o volátiles.
Cuando el manejo de un material radiactivo abierto puede causar contaminación frecuente y sustancial del lugar de trabajo.

## Slide 22: Casos que requieren monitorización del aire
Durante el procesamiento de materiales radiactivos con moderada o alta toxicidad.
Durante la manipulación de radionucleidos no sellados en hospitales.
Durante operaciones con celdas calientes (hot cells) o reactores nucleares.

## Slide 23: Diseño del programa de monitorización
El programa de monitorización debe especificar:
Las magnitudes a ser medidas;
la ubicación de los puntos de medición;
el número de puntos a ser monitorizados, y
la frecuencia de la medición.

## Slide 24
Equipos y técnicas de monitorización de actividad volumétrica

## Slide 25: Monitorización de aire para emisores alfa y beta
Medición en tiempo real o diferida.
Medio de captura.
El equipo y técnicas de monitorización de aerosoles.
Parámetros que influyen en la eficiencia de detección.
Incertidumbres.

## Slide 26: Métodos de medición
Medición en tiempo real o diferida.
El filtro puede ser estático cambiable periódicamente o un filtro móvil o cinta. En cada caso, el filtro es medido por un detector.

## Slide 27: Métodos de medición
Medición diferida en un laboratorio de análisis.
El método diferido tiene una mejor sensibilidad para niveles más bajos de actividad volumétrica debido a un mayor volumen de aire muestreado y formas más sofisticadas de análisis del medio filtrante.
En algunos casos, los dos métodos (tiempo real y diferido) se pueden utilizar simultaneamente.

## Slide 28: Muestreadores de aire
Muestreadores de aire (bajo, medio y de alto volumen)
Alto volumen (portátil)
(0,5-1,0 m3/min)
Bajo volumen
(0,04 a 0,1 m3/min)
Alto volumen (portátil)

## Slide 29: Equipos de monitorización en tiempo real
El equipo consiste en:
  entrada de aire (cabezal);
  tubo para transportar los aerosoles al filtro de colección;
  dispositivo para medir la caída de presión del filtro (no es necesario cuando se utiliza un caudalímetro de masa);
  dispositivo de medición de caudal;
  bomba de aire;
  medio de retención;
  equipo de medición, y
  dispositivo de alarma.
Notes: Las muestras (filtros) se cuentan utilizando el mismo tipo de equipo utilizado para la prueba de contaminación de superficie – contador proporcional, centelleadores con tubo fotomultiplicador o detectores de silicio de área grande.

## Slide 30: Técnicas de monitorización de partículas
Los desafíos incluyen:
  Para algunos radionucleidos un DAC corresponde a un número bajo de partículas por metro cúbico de aire.
  Interferencia debido a la presencia de radionucleidos naturales en el aire, como radón y sus productos de desintegración.
  Encontrar una muestra representativa.
Notes: La concentración de radionucleidos naturales en el aire, como radón y sus productos de desintegración, variará con respecto al tiempo, clima y ventilación.
A la medición se le debe restar el valor de la actividad natural.
En áreas de trabajo ventiladas con el aire filtrado, la actividad volumétrica alfa y beta de los productos del decaimiento del radón está en el rango de 20 - 40 Bq/m3, que es 200 veces el valor de CDA para 239PuO2.
La influencia en la medición beta es mucho menor debido a la dosis más baja correspondiente por incorporación unitaria de emisores beta.
Un alto número de cambios de aire por hora puede reducir significativamente la concentración de los productos de decaimiento del radón y del torón.

## Slide 31: Técnicas de monitorización de partículas
Los desafíos incluyen:
  pérdida de partículas desde el punto de liberación hasta el equipo de detección;
  pérdida de partículas en las líneas de muestreo, y
  La eficacia de recolección de los filtros.

## Slide 32: Interferencia del radón
Los emisores de partículas alfa como el plutonio tiene una muy alta dosis comprometida por unidad de incorporación por inhalación. La CDA es típicamente 0,2 Bq/m3
Los radionucleidos que emiten beta tienen una dosis comprometida por Bq incorporado mucho menor, la CDA es típicamente mayor que 100 Bq/m3.
Notes: Dos métodos de compensación:
Dejar que los radionucleidos en el filtro se desintegren antes de contar. Esto puede requerir horas o días de tiempo de espera.
Realizar espectrometría alfa. En este caso hay superposición espectral de las energías de las partículas alfa entre radón y sus productos de desintegración y de algunos isótopos del plutonio.
Es importante evitar falsas alarmas debidas al radón y sus productos de desintegración, ya que esto podría provocar la desconfianza de los trabajadores en el sistema de monitoreo.

## Slide 33: Interferencia del radón
En los lugares de trabajo es común encontrar niveles de 20 a 40 Bq/m3 de la progenie del radón.
La concentración de la progenie del radón varía con el número de cambios de aire por hora.

## Slide 34: Interferencia del radón
Las soluciones incluyen:
Uso de técnicas de discriminación de radón y torón y cambios de filtro más frecuentes, específicamente en áreas con alto contenido de radón o polvo.
Utilizar altas tasas de flujo de aire para recolectar más radiactividad, pero las tasas de flujo de aire de monitores en tiempo real son limitadas.
Usar tiempos de conteo más largos para lograr menores límites inferiores de detección.
Notes: El Pu es un emisor alfa; por lo tanto los altos niveles de polvo causarán auto absorción.

## Slide 35
Cadenas de desintegración del 238U y 232Th
elemento estable
210Tl
214Bi
218Rn
222Rn
238U
234Th
234Pa
234U
230Th
226Ra
218Po
214Pb
218At
214Po
210Pb
210Bi
210Po
206Pb
Gas
208Tl
212Bi
220Rn
232Th
228Ac
228Th
224Ra
216Po
212Pb
212Po
208Pb
Gas
228Ra
elemento estable
EMISIÓN ALFA
EMISIÓN BETA
Vida media: 214Pb -27 min, 214Bi-20 min, 214Po-180 sec
Notes: Se llama cadena de desintegración al conjunto de los radioisótopos que se generan durante el proceso mediante el cual un isótopo radiactivo decae en otro isótopo (llamado hijo), y éste a su vez decae o se desintegra en otro isótopo y así sucesivamente hasta alcanzar un isótopo estable.
El radón (222Rn) es un gas radiactivo natural procedente de la cadena de desintegración del 238U y, por tanto, ubicuo en la naturaleza. Este gas, no suele presentar niveles altos al aire libre pero tiende a acumularse y puede dar lugar a concentraciones elevadas, especialmente en zonas con suelos muy permeables o con un alto contenido de 226Ra. Determinadas actividades laborales (como la minería subterránea o la explotación de aguas termales) pueden conllevar también un riesgo significativo de exposición a este gas.
El radón es un producto de desintegración del radio (226Ra), elemento altamente radiactivo. El isótopo más estable es el 222Rn, también el más abundante, con una vida media de 3,8 días. Al emitir partículas alfa se convierte en 218Po.
Los productos de desintegración del radón pueden unirse a las partículas de aerosol formando lo que se denomina productos de desintegración del radón ‘ligados‘. El tamaño del aerosol de radón y de su progenie son del mismo tamaño que el del aerosol ambiental."
Los productos de desintegración del radón que no se unen a los aerosoles permanecen en lo que se denomina estado "no unido", y su tamaño varía entre 0,5 y 5 nm.
El radón representa un riesgo en una amplia gama de lugares de trabajo. Esto incluye ambientes bajo tierra, tales como subterráneos, túneles, cuevas, minas abiertas a los visitantes y balnearios.
Algunos lugares de trabajo por encima del suelo, como fábricas, tiendas, escuelas y oficinas, también se ven afectados.
La vida media de los productos de decaimiento del radon (limitados por el 214Pb) es de aproximadamente 30 minutos. La vida media de los productos del torón (limitados por el 212Pb) es 10,6 horas.

## Slide 36: Compensación de la radiactividad natural
La compensación de la radiactividad natural está basada en:
Discriminación entre los pulsos electrónicos generados por la progenie del radón y la de los radionucleidos artificiales.
Un software de procesamiento de datos que permitirá compensar la actividad natural.
En caso de la medida diferida de radiactividad, la actividad recolectada en el filtro es medida después del decaimiento de la progenie del radón.
Notes: No se debe subestimar la presencia de emisores alfa de vida larga (Pu) asumiendo la presencia de productos naturales de desintegración.
El "método de fondo" requiere 2 muestras de aire. Una muestra tomada antes de comenzar las actividades de trabajo - el fondo, y una segunda muestra de aire durante el trabajo.
El "método de vida media" compensa el radón contando una sola muestra de aire dos veces. El primer conteo alfa comienza mas de 5 horas después del final de la recolección de la muestra para asegurar que la contribución de 222Rn sea insignificante. El segundo recuento alfa se realiza aproximadamente 18 horas después del primer recuento.

## Slide 37: Decaimiento de actividad natural
Dos mediciones del filtro se realizan de la siguiente forma:
  la primera medición se realiza después de al menos 5 horas para permitir el decaimiento de los productos de media vida corta del 222R, y
  la segunda medición se realiza después de 5 días para permitir el decaimiento de los hijos de media vida corta del 220Rn.
Notes: Una estimación rápida también se puede hacer realizando dos mediciones cortas dentro de un intervalo de 90 minutos correspondiente a tres vidas medias de productos de la desintegración del 222Rn. Esto puede dar una indicación de la probabilidad de que las progenies del radón estén presentes.

## Slide 38: Características del flujo de muestreo
  El aire suele pasar directamente a través del filtro del muestreador, pero pueden utilizarse ciclones(*) para excluir partículas mayores que las de tamaño respirable)
  Generalmente el flujo de muestreo varía entre 30 l/min y 100 l/min. Altas velocidades de flujo provocarán la rotura de filtros. Bajos flujos reducen la eficiencia de recolección de partículas. Un valor típico es 10 litros/minuto por cm2 de medio filtrante.
El flujo es medido por medio del medidor de flujo másico o del medidor de flujo de volumen localizado después del medio de recolección.
Notes: (*) https://bgi.mesalabs.com/ciclones-de-muestreo-personal/?lang=es
La tasa de respiración humana es de aproximadamente 20 l/min.
¿Cómo las diferencias de temperatura y/o presión afectan la medición y por qué se debe ajustar el caudal de muestreo?
Para mediciones alfa y beta combinadas, la determinación del flujo está dominada por los requisitos de medición alfa.
Las mediciones beta puras son menos comunes aunque se utilizan en algunas de las centrales nucleares en funcionamiento. Cuando el componente alfa del vector de radionucleidos supera el 1%, la protección radiológica deberá basarse en la medición alfa.

## Slide 39: Factores que influyen en el volumen de aire muestreado
Los dos factores principales que influyen en el volumen de aire muestreado son:
    La presión atmosférica y
    La temperatura del aire.

## Slide 40: Ubicación de los monitores de aire
Concentraciones de materiales radiactivos en el aire varían ampliamente en el espacio y el tiempo.
Deberían realizarse estudios de las corrientes de aire para identificar la mejor ubicación del muestreador.
Las muestras de aire deben recolectarse colocando el monitor en un punto cercano a la fuente, en la dirección en que sopla el viento (con viento a favor), para que la medición sea mas efectiva. Para medir la incorporación de los trabajadores, este punto debe estar en zonas de respiración.
Notes: Es necesario identificar la posición y el número de monitores requeridos.
En general, los monitores de aire en tiempo real deben estar ubicados en la dirección sotavento.

## Slide 41: Ubicación de los monitores de aire
Para comprobar la efectividad de la contención, el monitor de aire debe colocarse cerca del punto de liberación.
Para medir la incorporación de trabajadores, el monitor de aire debe colocarse en la zona de respiración.

## Slide 42: Ubicación de los monitores de aire
MÉRITOS RELATIVOS (CARACTERÍSTICAS RELATIVAS) DE LAS LOCALIZACIONES (POSICIONES) DEL MUESTREADOR DE AIRE |  | 
Ubicación del muestreador de aire |  | 
 | Cerca del punto de liberación | Lejos del punto de liberación (En la ventilación de extracción)
Dilución | baja | alta
Ajuste de la alarma del monitor de aire | Puede ser más alto | Debe ajustarse bajo
Concentración del penacho (pluma) | alta | baja
Tiempo de respuesta de la alarma | corto (1 min) | largo (Varios minutos)
Probabilidad de que se detecte la pluma | más baja | más alta
Nivel de detección | bajo (bueno) | alto (malo)

## Slide 43: Migración de actividad en el aire
Sin ventilación
Con ventilación
Transporte aéreo después de 120 segundos de la liberación.
Notes: Algunos vídeos están disponibles para ilustrar el flujo de aire y la posible migración de la actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=XRXZ8BZ1rDE
https://www.youtube.com/watch?v=mE2Nl2QCNt4
El número, la ubicación y la sensibilidad de los monitores deben elegirse de modo que se proporcione un alerta con el menor retardo desde el inicio de la liberación.
Se debe realizar un estudio previo del flujo de aire en el lugar de trabajo para comprender el flujo de aire y distribución de aerosoles antes de colocar CAMs (monitores en tiempo real) en el lugar de trabajo.
Si se aumenta la distancia entre el punto de liberación y el monitor, no sólo se diluye el material radiactivo en el aire, sino que también se tarda más en la detección.
Sin embargo, los monitores ubicados a mayores distancias tienen una mayor probabilidad de detectar (captar) la liberación, por lo que siempre se identificará un acontecimiento significativo.
La identificación de los puntos de liberación puede ser obvia y predecible en la mayoría de las situaciones; sin embargo, en otras situaciones puede haber varias ubicaciones para la liberación potencial.
Los registros de mantenimiento y el historial operacional son una fuente útil de información sobre los posibles puntos de liberación.

## Slide 44: Eficiencia del circuito de muestreo
Si no se puede colocar el monitor en el área, se puede utilizar un circuito de muestreo para transportar los aerosoles, pero es imposible transportar aerosoles en una línea de muestreo sin pérdida, y por lo tanto es necesario:
  conocer los diferentes mecanismos de pérdida de partículas y los métodos de reducción de las pérdidas;
  optimizar las dimensiones de la tubería de muestreo, y
  estimar las pérdidas para calcular la eficiencia de muestreo del dispositivo.

## Slide 45: Eficiencia del circuito de muestreo
Los principales parámetros que influyen en la pérdida de aerosoles en la línea de muestreo son:
  tamaño de las partículas muestreadas;
  velocidad del flujo de aire en las tuberías;
  dimensiones, forma y construcción de las tuberías;
  carga eléctrica en los tubos y aerosoles;
  diferencia de temperatura entre la pared de la tubería y el aire, y
  humedad.

## Slide 46: Eficiencia del circuito de muestreo
Las tuberías de muestreo deben ser cortas, < 2 m en la distancia horizontal.
Si son > 2 m, es posible modelar la eficiencia de la línea de muestreo utilizando códigos y programas comercialmente disponibles.
Una regla empírica: 50% de partículas de 10 μm se pierden en 1,5 m de tubería horizontal.

## Slide 47: Minimización de la deposición de partículas
Minimizar el número de curvas en el sistema.
Evitar curvas pronunciadas (90 grados).
Optimizar el diámetro del tubo con relación al flujo. Utilizar un diámetro de 20 mm con 37 LPM.
Utilizar tubos lisos con el mismo diámetro.
Utilizar válvulas de bola que no retengan partículas.
Notes: Un circuito de muestreo con diferentes diámetros de tubería aumentará las pérdidas de partículas.
Se recomienda un radio de curvatura mínimo de 4 veces el diámetro de la tubería.

## Slide 48: Circuito de muestreo
El material de la línea de muestreo debe elegirse cuidadosamente prestando especial atención a la corrosión química o “efectos de memoria”.
Es preferible usar tubos de acero inoxidable y no de PVC para reducir la deposición de partículas.
Otros componentes del equipo también deben diseñarse para minimizar la pérdida de partículas en las paredes.
Notes: Se recomienda usar tubos de acero inoxidable. Otros metales pueden ser utilizados, pero deberá demostrarse que no se corroerán.
Evitar las tuberías de plástico que tienden a promover la precipitación electrostática, a menos que se hayan hecho conductoras.

## Slide 49: Circuito de muestreo
Los aerosoles deben entrar en la unidad de medida desde todas las direcciones posibles.
Entrada de aerosoles a partir de una sola dirección puede resultar en la recolección no uniforme de partículas de mayor tamaño (> 1 μ m) en el papel de filtro.
La recolección no uniforme en el filtro puede alterar la eficiencia de detección.
La presencia de aerosoles radiactivos en la pared de la unidad de medida puede aumentar el fondo y, en consecuencia, aumentar el límite de detección del monitor.

## Slide 50: Elección del filtro de recolección
El filtro de recolección debe elegirse teniendo en cuenta los parámetros:
eficacia de recolección > 90% para partículas con un AMAD de 5 μm.
Los niveles de polvo y radón en la instalación.
Notes: La elección del filtro de recolección es crucial para obtener una medición precisa de la actividad recolectada.
En la industria nuclear, se utilizan varios tipos de filtros. Para tomar muestras diferidas se utilizan filtros de celulosa.
Para MTRs, la mayoría de los fabricantes actualmente recomiendan utilizar filtros Millipore o filtro de fibra de vidrio.

## Slide 51: Elección del filtro de recolección
El filtro de recolección debe ser elegido teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
penetración de partículas en el filtro y sus efectos en la eficiencia de conteo y la resolución espectral;
diferencia de presión con relación al flujo de aire esperado y a las características de la bomba;
Notes: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/MetodosAnalisis/Ficheros/CR/CR_003_A06.pdf

## Slide 52: Elección del filtro de recolección
El filtro de recolección debe ser elegido teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
diferencia de presión con relación a la masa recolectada en el filtro y a las características de la bomba;
resolución de espectrometría alfa para monitorización en tiempo real utilizando el método de discriminación de radionucleidos naturales.
Notes: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/MetodosAnalisis/Ficheros/CR/CR_003_A06.pdf

## Slide 53: Límites de detección
El límite de detección está influenciado por la incertidumbre de la medición, que se determina por:
  el volumen de aire muestreado;
  el tiempo de conteo;
  la radiación de fondo, y
  la eficiencia de detección.
Se pueden reducir las incertidumbres aumentando el volumen de aire muestreado o aumentando el tiempo de recuento, los cuales afectarán la frecuencia de cambio del filtro.

## Slide 54: Cálculo de la actividad volumétrica
Para medición diferida:
CS = RN / (V x e x SA x CE x CF)
  CS = concentración de actividad al final del tiempo de ejecución de la muestra.
  RN = tasa de conteo menos el fondo.
  V = volumen de muestra.
  e = eficiencia del detector.
  SA = factor de auto-absorción.
  CE = eficacia de recolección.
  CF = conversión de desintegraciones por unidad de tiempo a actividad.

## Slide 55: Parámetros que influyen en la eficiencia de detección
La auto-absorción de partículas alfa o beta recogidas en el filtro.
Acumulación de polvo en el filtro.
En lugares de trabajo muy polvorientos, puede ser necesario cambiar los filtros dos veces al día, o tener que reducir el flujo de aire. En estos casos se pueden utilizar monitores de filtros móviles.
La ubicación de las partículas depositadas en el filtro y por lo tanto, la geometría de detección.

## Slide 56: Parámetros que influyen en la eficiencia de detección
El patrón de deposición en el filtro A muestra una concentración de material cerca del centro del filtro. Si la eficiencia del detector se determina con una fuente uniforme de radiactividad en Bq/cm2, la actividad en el filtro se sobreestima.
El patrón de deposición en el filtro B muestra una concentración de material cerca del borde externo del filtro. Si la eficiencia del detector se determina con una fuente uniforme de radiactividad en Bq/cm2, se subestima la actividad en el filtro.
Filtro A Filtro B
Notes: Para reducir la incertidumbre se pueden tomar varias muestras y estas pueden ser homogeneizadas.
La muestra homogeneizada se puede enviar para análisis radioquímico. Las actividades medidas por el detector del muestreador y el análisis radioquímico se pueden comparar y así establecer un factor de corrección.

## Slide 57: Dispositivo de alarma
Establecer niveles de alarma tan bajos como sea razonablemente práctico para identificar los cambios en las condiciones sin causar un gran número de falsas alarmas debidas al radón.
Analizar experiencias anteriores con el monitor.
El nivel de alarma puede ser más alto cuando se usa protección respiratoria.
Se pueden establecer niveles de alarma inmediatos o integrados (a largo plazo).
Notes: El nivel de alarma se puede configurar en CDAs o CDA-h.
Una alarma a corto plazo estará a un nivel de concentración de aire más alto que la alarma a largo plazo.
En caso de monitoreo de radionucleidos emisores de partículas alfa en presencia de altos niveles de concentración de radón y torón, puede ser aceptable establecer un nivel de alarma de 24 CDA-h.

## Slide 58
Calibración, pruebas y verificación

## Slide 59: Pruebas de aptitud (type testing)
Los equipos de monitorización de aire para MLT deben pasar por pruebas de aptitud (type tests) para demostrar su adecuación.
Los type tests de equipos de monitorización de aire consisten en pruebas exhaustivas para determinar el rendimiento de los sistemas de muestreo y medición (p. ej., respuesta, linealidad, dependencia energética) y el efecto de factores ambientales como campos eléctricos, temperatura, etc.

## Slide 60: Pruebas de aptitud (type tests)
Las pruebas de aptitud por lo general son realizadas por fabricantes o laboratorios independientes de acuerdo con criterios de desempeño y procedimientos estipulados en normas nacionales e internacionales.
Las pruebas de aptitud se realizan normalmente en un prototipo o en un equipo elegido de forma aleatoria de un lote de producción.

## Slide 61: Calibración
Antes de su uso, los equipos de monitorización de aire deben tener una calibración válida del sistema de detección y del medidor de flujo del aire.
La calibración debe realizarse con una fuente radiactiva trazable (p. ej., planchetas o filtros) con las mismas características que la fuente utilizada durante los type tests (tamaño, radionucleidos y material) y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Notes: La frecuencia de la calibración debe realizarse en conformidad con las regulaciones nacionales.

## Slide 62: Calibración
Para el sistema de conteo, la sensibilidad del detector debe ser la recomendada en norma IEC apropiada.
Se debe definir la frecuencia de calibración y se deben registrar los resultados en un informe.

## Slide 63: Calibración
Componente | Calibración
Muestreador diferido | Prueba de la bomba y precisión de velocidad del aire; fugas de aire; alarma de flujo baja, y alarma de presión diferencial baja y alta.
Muestreador en tiempo real | Igual que el anterior pero también: actividad de fondo, prueba de alarma y eficiencia de detección.
Equipo de conteo de laboratorio | Actividad de fondo, eficiencia de detección dependencia energética, interferencia entre partículas alfa y beta (cross response) y linealidad.

## Slide 64: Prueba de funcionamiento
Las pruebas de funcionamiento incluirán:
comprobación visual de la condición física, cable etc.;
indicación de fondo;
Indicación de la fuente de control (no la fuente estándar);
prueba de la alarma;
comprobación del flujo de aire, y
comprobación de parámetros pre-configurados.
Notes: La prueba de funcionamiento debe estar documentada.
Todos los equipos defectuosos deben ser retirados del servicio y etiquetados para mantenimiento y re-calibración.

## Slide 65
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE