## Slide 1: Lección 9 Medición e incertidumbres

## Slide 2: Contenido
Introducción
Medición
Incertidumbre y errores
Desviación típico (estándar)
Fuentes y tipos de incertidumbres
Límites de detección y actividad mínima detectable (AMD)
Notes: http://www.npl.co.uk/publications/a-beginners-guide-to-uncertainty-in-measurement

## Slide 3: Objetivos
Proporcionar una breve descripción de conceptos básicos sobre mediciones e incertidumbres.
Esta lección se centra en métodos de medición para contar muestras radiactivas.
Proporcionar información sobre la desviación típica (estándar), el límite de detección y el AMD.

## Slide 4: Estadística de conteo
El decaimiento radiactivo es un proceso aleatorio.
Por consiguiente, cualquier medición basada en la observación de la radiación emitida en el decaimiento nuclear está sujeto a fluctuación estadística.
Estas fluctuaciones representan una inevitable fuente de incertidumbres en todas las mediciones nucleares.
Notes: Todas las mediciones de laboratorio contienen fuentes de incertidumbre o error. Algunas se originan con las propiedades de los instrumentos de medición y otras, que incluyen la descomposición radiactiva, se originan con la variación estadística inherente al proceso.

## Slide 5: Estadística de conteo
El término estadística de conteo incluye el marco del análisis estadístico requerido para entender los resultados de un experimento de conteo nuclear.
La estadística de conteo se usa también para hacer predicciones acerca de las incertidumbres esperadas de estas mediciones.

## Slide 6: ¿Qué es una medición?
    Una medición nos informa acerca de una propiedad de algo. Podría decirnos cuán pesado es un objeto, o cuán caliente o cuanto de largo es. Una medición da un número a esa propiedad.
    En general, el resultado de una medición es sólo una aproximación o estimación del valor del mensurando, y únicamente se halla completo cuando está acompañado de una declaración acerca de la incertidumbre de dicha estimación.
Notes: Guía de la incertidumbre en la medida: https://www.cem.es/sites/default/files/gum20digital1202010.pdf
Guía para principiantes sobre la incertidumbre: http://www.npl.co.uk/publications/guides/a-beginners-guide-to-uncertainty-of-measurement.
El decaimiento radiactivo es un proceso aleatorio. Supongamos que en un experimento, se registran N recuentos en un tiempo T. La tasa de recuento para ese ensayo es R = N/T. Si la tasa de conteo promedio es R(promedio), entonces cualquier prueba adicional resultará en una R medida que probablemente estará cerca, pero no exactamente igual a R(promedio).
En tales casos, las estadísticas de conteo tienen una regla simple llamada la regla √ N: Si el número de recuentos registrados en un tiempo T es N, entonces la incertidumbre en el número de recuentos es √ N.
Si se repite el experimento muchas veces, se obtendrá una distribución gaussiana de N, centrada en el valor promedio de N, con una desviación típica de √ N.
Radioactive decay is a random process. Suppose that in a particular experiment, N counts are recorded in a time T. Then the counting rate, for that trial, is R = N/T. If the average counting rate is R (the bar means that the average is taken over many trials), then any particular trial will result in a measured R which will probably be close to, but not exactly equal to R . A very similar situation occurs if you flip a coin many times: the number of heads will be close to, but seldom exactly equal to, the number of tails. In such cases, the counting statistics have a simple rule, called the √N rule: If the number of counts recorded in a time T is √N, then the uncertainty in the number of counts is N . That is, if you repeat the experiment many times, you will get a gaussian distribution of N’s, centered on N , the average value of N, , with a standard deviation of √N .

## Slide 7: ¿Qué no es una medición?
  Hay algunos procesos que pueden parecer mediciones, pero no lo son.
  Por ejemplo, comparar dos pedazos de cuerda para ver cuál es más largo no es realmente una medida.

## Slide 8: Incertidumbre de medida
La palabra “incertidumbre” significa duda. Así, en su sentido más amplio, “incertidumbre de medida” significa duda sobre la validez del resultado de una medición.
Para cuantificar una incertidumbre se necesitan dos números. Uno es el ancho del margen, o intervalo. El segundo es el nivel de confianza que afirma que estamos seguros de que el 'verdadero valor' está dentro de ese margen.
Notes: Exactitud de la medida: grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando. El concepto “exactitud” es cualitativo. El término “precisión” no debe utilizarse por “exactitud”.

## Slide 9: Error e incertidumbre
El error es la diferencia entre el 'valor medido' y el 'valor verdadero'.
La incertidumbre es una cuantificación de la duda sobre el resultado de la medición.
Notes: En general, en una medición se cometen imperfecciones que dan lugar a un error en el resultado de medida. Tradicionalmente, el error se ha considerado constituido por dos componentes, una componente aleatoria y una componente sistemática.
Hay que tener mucho cuidado en distinguir entre los términos “error” e “incertidumbre”. No son sinónimos, sino que representan conceptos completamente diferentes. Por tanto, no deben ser confundidos entre sí o utilizados inadecuadamente, uno en lugar del otro.
Exactitud es el grado de concordancia entre el resultado de la medición y el valor verdadero. (La exactitud es cualitativa, solamente).
La exactitud y la precisión (número de cifras significativas) de una medición siempre están limitadas por el grado de refinamiento del aparato utilizado, por la habilidad del observador y por la física básica en el experimento.
Cuando hacemos experimentos estamos tratando de establecer los mejores valores (valor verdadero) para ciertas cantidades. También debemos dar un rango de valores verdaderos posibles basados en nuestro número limitado de mediciones.

## Slide 10: Error e incertidumbre
Siempre que es posible tratamos de corregir cualquier error conocido. Por ejemplo, aplicando correcciones de certificados de calibración. Pero cualquier error cuyo valor no conocemos es una fuente de incertidumbre.
Los errores cometidos por los operadores no son incertidumbres de medición. No se deben contar como contribuyendo a la incertidumbre. Deben evitarse errores trabajando con cuidado y comprobando el trabajo.
Notes: Exactitud es el grado de concordancia entre el resultado de la medición y el valor verdadero. (La exactitud es cualitativa, solamente).
La exactitud y la precisión (número de cifras significativas) de una medición siempre están limitadas por el grado de refinamiento del aparato utilizado, por la habilidad del observador y por la física básica en el experimento.
Cuando hacemos experimentos estamos tratando de establecer los mejores valores (valor verdadero) para ciertas cantidades. También debemos dar un rango de valores verdaderos posibles basados en nuestro número limitado de mediciones.

## Slide 11: ¿Por qué es importante conocer la incertidumbre?
Podemos estar interesados en la incertidumbre de la medición simplemente porque deseamos hacer mediciones de alta calidad y entender mejor los resultados.
Podemos estar haciendo las mediciones como parte de:
  una calibración cuando la incertidumbre de medición debe ser reportada en el certificado;
  una prueba cuando se necesita la incertidumbre de medición para determinar la aprobación o no de un equipo, o
  el establecimiento de una tolerancia, cuando se necesita saber la incertidumbre para especificar el rango de tolerancia.
Notes: Cuando se mide la tasa de conteo cerca de una fuente radiactiva, el contador G-M mide tasa de dosis total debido a la fuente y radiación de fondo. ¿Cómo se elimina el fondo de la tasa de dosis medida para obtener la tasa de dosis neta, y cómo afecta esto su incertidumbre?
Esta pregunta es particularmente importante si usted cree que está cerca de una fuente de actividad baja, una fuente que aumenta la tasa de dosis en su ubicación sólo ligeramente por encima del fondo. ¿Cómo decide si la fuente está realmente presente?
Ejemplo: un contador G-M se coloca cerca de una fuente sospechosa de radiactividad y registra 58 recuentos en 30 s. El origen se elimina y el recuento de fondo se encuentra en 48 recuentos en 30 s. ¿Podemos estar seguros de que la fuente es verdaderamente radiactiva?

## Slide 12: Dispersión y desviación estándar (σ)
La desviación estándar es una medida de dispersión de eventos que ocurren aleatoriamente alrededor de una media.
La forma habitual de cuantificar la dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar de un conjunto de números nos indica qué tan diferentes son las lecturas individuales de la media del conjunto.
Notes: En estadística, la desviación estándar (también representada por la letra griega minúscula sigma σ o la letra latina s, así como por las siglas SD -de “standard deviation” - en algunos textos traducidos del inglés) es una medida que se usa para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos.
Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media aritmética (también denominada el valor esperado), mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplio.
Matemáticamente, en una distribución normal, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Un término más preciso que la varianza es la desviación estándar, representada por σ.
Para la distribución gaussiana:
68,2% dos recuentos observados estarán dentro de ± 1 desviaciones estándar de la media.
95,4% dos recuentos observados estarán dentro de ± 2 desviaciones estándar de la media.
99,97% dos recuentos observados estarán dentro de ± 3 desviaciones estándar de la media.

## Slide 13: Dispersión y desviación estándar (σ)
Como una regla general, aproximadamente dos tercios de todas las lecturas caerán entre más y menos (±) una desviación estándar del promedio. Aproximadamente 95% de todas las lecturas caerán dentro de dos desviaciones estándar. Esta "regla" se aplica ampliamente, aunque no es de ninguna manera universal.

## Slide 14: Cálculo de una desviación estándar
Considere el conjunto de mediciones o recuentos 1,2,3,4,5,6,7 con promedio 4.
Calcular la diferencia entre cada medición y el promedio: -3,-2.-1,0,1,2,3
Calcular el cuadrado de cada uno: 6, 4, 1, 0, 1, 4, 6.

## Slide 15: Cálculo de una desviación típica
Calcular el total y dividir por n - 1, (n =7).
6+4+1+0+1+4+6 = 3,66
6
La desviación estándar estimada (σ) es la raíz cuadrada del total, σ=√3,66 = 1,91.

## Slide 16: Fuentes de errores e incertidumbres
Suponiendo que el sistema de conteo esté calibrado correctamente, hay cinco fuentes de error asociadas con el recuento de una muestra:
Auto-absorción
Tiempo muerto
Geometría muestra/detector
Desintegración aleatoria de los átomos radiactivos (variaciones estadísticas).
Notes: Auto-absorción: cuando una muestra tiene una gran cantidad de material en la superficie, se podría introducir un error de cuenta debido a auto-absorción. Es la absorción de la radiación emitida por el material de la muestra.
Tiempo muerto: Cualquier radiación que penetre en el detector durante el tiempo muerto no se registrará como pulso. Por lo tanto, la información sobre esa interacción de radiación se pierde. A medida que aumenta la actividad de la muestra, se incrementa la cantidad de información perdida durante el tiempo muerto del detector. A medida que aumentan las pérdidas, se introduce un error adicional en la medición.
Geometría: Los errores de recuento relacionados con la geometría resultan de la posición de la muestra en relación con el detector. Normalmente, sólo una fracción de la radiación emitida por una muestra se emite en la dirección del detector porque el detector no rodea la muestra.

## Slide 17: Tipos de errores - sistemáticos
  Incertidumbre como una desviación constante desconocida, por ejemplo, la calibración incorrecta del equipo. En este caso todas las mediciones se desplazan la misma cantidad (desconocida) del valor verdadero.
  Mediciones con un bajo nivel de error sistemático tienen una alta precisión.
Notes: Errores sistemáticos: un ejemplo sería el uso de una regla de acero a temperatura de nitrógeno líquido para medir la longitud de una varilla. La regla se contraerá a bajas temperaturas y por lo tanto sobrestimará la longitud verdadera. El diseño cuidadoso de un experimento nos permitirá eliminar o corregir errores sistemáticos.

## Slide 18: Tipos de errores - aleatorios
Errores aleatorios derivan de la limitación inherente del equipo o instrumento y/o de la naturaleza del fenómeno (p. ej. estadísticas de conteo).
Cada medición oscila independientemente de las mediciones previas, es decir, ninguna desviación constante. Mediciones con bajo nivel de error aleatorio tienen alta precisión.
Notes: Errores aleatorios: un segundo tipo de variación en los valores medidos de una sola cantidad. Estos errores restantes se pueden tratar de manera estadística.

## Slide 19: Función de distribución de probabilidad
Estas funciones caracterizan errores aleatorios con una distribución de modelos estadísticos.
Distribución binomial: Procesos independientes aleatorios con dos posibles resultados.
Distribución de Poisson: simplificación de la distribución binomial con ciertas limitaciones.
Distribución normal o gaussiana: simplificación adicional si el número de mediciones es grande (p. ej., > 20).
Notes: Distribución binominal: No es ampliamente utilizada en aplicaciones nucleares, porque la matemática es demasiado compleja.

## Slide 20: Ejemplos sencillos
Los siguientes números son mediciones de recuentos por segundo (cps) de una fuente de 22Na. ¿Cuál es la tasa de conteo y su incertidumbre?
  2204, 2210, 2222, 2105, 2301
  Promedio = 2208,4 y σ = 70
  Tasa de recuento registrada = (2208 ± 701) cps

## Slide 21: El efecto del fondo
Cuando la medición también incluye una contribución significativa de radiación de fondo, este valor debe ser descontado.
Los valores de mediciones de fondo repetidas son también aleatorios y siguen una distribución normal.
Notes: A contribución de radiación de fondo producirá un error en las mediciones de radiactividad, a menos que la tasa de conteo de fondo se determine mediante una operación separada y se reste de la actividad total o de la tasa bruta de conteo. La diferencia entre la tasa bruta y de fondo se denomina tasa neta de conteo.

## Slide 22: El efecto de fondo
La diferencia entre los valores de la muestra y del fondo también siguen una distribución normal con un promedio verdadera igual a la diferencia de las medias verdaderas de la muestra y del fondo, pero con una variabilidad mayor que la variabilidad de los conteos de la muestra o del fondo por separado.
Si los tiempos de conteo de la muestra y del fondo son iguales, entonces la mejor estimación de la desviación estándar de la diferencia está dada por la raíz cuadrada de la suma de las dos mediciones, excepto cuando el número de cuentas sea muy bajo.
Notes: N es el recuento de la muestra, B es el recuento de fondo, los tiempos de medición de la muestra y fondo son iguales.

## Slide 23: El efecto de fondo
Conteo de fondo (600 s) = 380 recuentos
Conteo de muestra (600 s) = 650 recuentos
Conteos netos = 650 – 380 = 270 recuentos
Des. Est. de la diferencia, s = √(650 + 380) = 32,1 recuentos
95% niveles de conf. (1,96 s) = 62,9 recuentos
El conteo neto se puede expresar como 270 ± 63, con un 95% de nivel de confianza.
Para obtener la tasa de conteo, se divide por 600 s: 0,45 ± 0,11 cps.

## Slide 24: Nivel critico
El nivel critico (NC) es el nivel, en cuentas, en el cual hay una probabilidad estadística predeterminada de identificar incorrectamente un valor de fondo de un sistema de medición como “mayor que el fondo.”
Cualquier respuesta por arriba del NC se considera mayor que el fondo.

## Slide 25: LD y CMD
El límite de detección (LD) es una estimación a priori de la capacidad de detección de un sistema de medición, y se informa también en unidades de cuentas.
La actividad o concentración mínima detectable (CMD) es el LD en cuentas multiplicado por un factor de conversión adecuado para dar unidades consistentes con una medición requerida, tal como Bq/cm2 o Bq/m3.
CMD es el valor de actividad más bajo que se puede lograr cuando se mide una muestra con un sistema de detección.

## Slide 26: LC, LD y MDA
  Espectrometría gamma: el MDA depende del fondo gamma, del tiempo de conteo, de las propiedades del detector y de la muestra, de la geometría de medición y de los datos de desintegración nuclear del radionucleido.

## Slide 27: LC y LD
donde
LC = nivel crítico (recuentos)
LD = límite de detección (recuentos)
k = corresponde a los niveles de probabilidad (1-α) y (1-β) de la distribución estándar (suponiendo que α y β son iguales)
B = número de recuentos de fondo que se esperan que ocurran mientras se realiza la medición real.
Se puede calcular el nivel crítico y el límite de detección usando las siguientes fórmulas:

## Slide 28: LC, LD y MDC
Si se considera que valores de 0,05 para α y para β son aceptables, entonces k = 1,645 (de tablas de referencia) y las ecuaciones pueden escribirse como:
Donde C es el factor de conversión..

## Slide 29: MDC para sistema de muestreo de aire
Rs = tasa de conteo de la muestra en s-1
Ts = tiempo de conteo de la muestra en s
Tb = tiempo de conteo del fondo en s
E = eficiencia del filtro (%)
F = tasa de flujo de aire del muestreador en m3 s-1
K = eficiencia de conteo en s-1 Bq-1

## Slide 30: Conclusión
La estadística es una parte de la medición.
Las mediciones y los valores de recuento tienen incertidumbres.
Niveles de detección y AMD son parámetros importantes que ayudan a reportar los resultados con confianza.

## Slide 31
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE