## Slide 1
Lección 10
Monitorización del yodo en el lugar de trabajo
Notes: 1

## Slide 2: Contenido
Información general y relevancia
Técnicas de medición
Mediciones en tiempo real
Calibración, pruebas y verificación

## Slide 3: Información general
El yodo puede ser encontrado:
  como una molécula (I2);
  en el ácido hipoyodoso (HIO);
  como compuesto orgánico;
  como compuesto inorgánico (CsI).
  Todos los compuestos químicos del yodo pueden volatilizarse al adherirse a aerosoles.
En la industria nuclear, el yodo molecular (I2) es el compuesto más común.
Notes: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hipoyodoso

## Slide 4: Importancia de la monitorización del yodo
El yodo radioactivo es producido por fisión del 235U y es un radionuclídeo dosimétricamente significativo.
El yodo radioactivo y otros productos de fisión son liberados de barras (varillas) de combustible debido a fugas.
Es retenido en sistemas primarios y posteriormente liberado en el ambiente de trabajo en caso de una pérdida de refrigerante.
Instalaciones de reprocesamiento pueden liberar yodo radiactivo cuando se procesa el combustible gastado.
Notes: I2 es volátil y tiene mayor probabilidad de entrar en el ambiente de trabajo.
La monitorización de contaminación interna de trabajadores por yodo radiactivo es motivo de preocupación para la protección radiológica y, por lo tanto, se requiere una MLT eficaz.

## Slide 5: Importancia de la monitorización del yodo
Hospitales e instituciones de investigación utilizan yodo radioactivo volátil. En caso de pérdida de contención, el yodo radiactivo puede alcanzar el ambiente de trabajo.
Dependiendo de la instalación, se puede requerir el monitoreo de uno o más isótopos de yodo.
En instalaciones no nucleares, típicamente se utiliza un radioisótopo de yodo.

## Slide 6: Importancia de la monitorización del yodo
Un reactor nuclear produce varios isótopos de yodo con rangos de vida media y emisiones. La proporción entre los diversos radionuclídeos del yodo se calcula usando software. 125I, 129I, 131I y 135I pueden ser detectados por MLT.
El yodo se concentra en la glándula tiroidea de la persona expuesta y causa una dosis de radiación.
.
Notes: En las centrales nucleares el yodo también se supervisa en la chimenea para controlar cualquier lanzamiento al ambiente.
Los objetivos de la monitorización del yodo radioactivo son:
• medir la actividad de yodo en el aire y limitar la liberación de yodo radiactivo en el lugar de trabajo; • recomendar un PPE adecuado para reducir la exposición interna; • demostrar el cumplimiento de los límites de descarga autorizados para contaminantes radiactivos en el aire y con “dose constraints” (restricciones de dosis) ; • confirmar y cumplir los requisitos de la autoridad reguladora.

## Slide 7: Monitorización del yodo
Técnicas
Equipo para medición retardada
Equipo para medición en tiempo real
Calibración, pruebas y verificación
Interferencias e interpretación de los resultados
Notes: Existen dos tipos de muestreo y medición:
Muestreo y medición retardada o diferida (MMD).
Muestreo y medición en tiempo Real (MMTR).

## Slide 8
La técnica

## Slide 9: La técnica
La monitorización del yodo radioactivo en el lugar de trabajo puede realizarse de forma continua mediante monitorización en tiempo real o mediante muestreo secuencial y posterior análisis en el laboratorio = MMD.
El yodo se retiene generalmente en un medio de recolección como el carbón activado o zeolita contenidos en un cartucho.
Notes: (*) También muestreo “grab” , diferida en el tiempo o “a posteriori”.

## Slide 10: La técnica
La actividad del yodo retenido se mide mediante espectrometría gamma, ya sea en tiempo real o en un laboratorio después de completar el muestreo.
La medición en el laboratorio ayuda a reducir la interferencia debida a los productos de desintegración del radón.
También puede haber interferencias de otros radionuclídeos gaseosos.

## Slide 11: La técnica
Normalmente el radionuclídeo más común, 131I, se mide con un analizador de un canal, por lo general un detector NaI(Tl).
Para la medición de múltiples isótopos del yodo se debe utilizar un analizador multicanal HPGe.

## Slide 12
Equipo utilizado para muestreo y medición diferida (MMD)

## Slide 13: Equipo para MMD
  Circuito de muestreo de aire (bomba, tuberías, etc.)
  Medio de recolección
  Pre-filtro y separador de agua deben colocarse antes del cartucho para retener aerosoles y humedad.
  Detector gamma
  Dispositivo de medición del volumen de aire de muestreo

## Slide 14: Equipo para MMD
Los caudales típicos varían entre 1 y 6 m3/h.
Debe elegirse cuidadosamente la línea de muestreo (si es necesario). El yodo molecular puede adherirse a las tuberías.
Utilizar material antiestático, como acero inoxidable con superficies electro-pulidas.
Mantener las superficies internas secas y libres de polvo.

## Slide 15: Medio de recolección
Los cartuchos están diseñados para el muestreo de yodo radioactivo en el aire en forma molecular (I2) u orgánica (CH3I).
El medio de recolección es carbón activado o zeolita de plata.

## Slide 16: Medio de recolección
  Con el fin de mejorar la eficiencia de recolección, el carbón vegetal está generalmente impregnado con yoduro de potasio y diamina de trietileno (TEDA) para obtener una eficiencia de recolección cercana al 100%.
  La zeolita de plata absorberá menos gases nobles que el carbón activado.
  El cartucho debe almacenarse en un lugar seco: tener en cuenta las restricciones de almacenamiento y la vida útil.
Notes: En ninguna circunstancia debe el usuario cambiar el medio de recolección sin consultar al fabricante.

## Slide 17: Medio de recolección
El cartucho es diseñado de modo que la deposición del yodo sea tan uniforme como sea posible.
El fabricante deberá indicar cómo la eficiencia de recolección está influenciada por la forma química del yodo, las condiciones atmosféricas y la presencia de otros compuestos químicos en el aire muestreado.
El fabricante especificará las condiciones de almacenamiento del cartucho.
Notes: Para mayor comodidad, se utiliza un cartucho estático para la recolección de muestras en la mayoría de las instalaciones nucleares.

## Slide 18: Medio de recolección
Ejemplos de medios de recolección
Cartucho de zeolita de plata
Cartucho de carbón activado
Carbón activado
Notes: Carbón activado es un material que se caracteriza por poseer una cantidad muy grande de microporos (poros menores que 2 nanómetro de radio). Por causa de su alta microporosidad, el carbón puede poseer una superficie de 50 m²/g o más si es activo, llegando a valores de más de 2500 m²/g.

## Slide 19
Equipo utilizado para medición en tiempo real (MMTR)

## Slide 20: Equipo utilizado para medición en tiempo real
Un monitor de yodo en tiempo real consiste en:
Circuito de muestreo de aire (bomba, tuberías, etc.)
Medio de recolección
Pre-filtro y separador de agua, que deben colocarse antes del cartucho para retener aerosoles y humedad.
Detector gamma
Dispositivo de medición del volumen de aire de muestreo
              y
Software de procesamiento de datos
Dispositivo de alarma (Bq total o Bq/m3)
Notes: Referencia: IEC 60761-4:2002 ”Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents - Part 4: Specific requirements for radioactive iodine monitors”.

## Slide 21: Circuito de muestreo de aire
El equipo de muestreo de aire consta de los siguientes componentes:
Cabezal de muestreo;
tubería para transportar el yodo al cartucho;
dispositivo para medir la caída de presión del cartucho;
dispositivo de medición de tasa (o volumen) de flujo.

## Slide 22: Circuito de muestreo de aire
Una bomba de muestreo.
Se debe colocar un prefiltro antes del cartucho para retener aerosoles.
El caudal de muestreo generalmente varía entre 30 y 100 litros por minuto. Este valor puede compararse con la tasa respiratoria de 20 litros por minuto de un hombre en el lugar del trabajo.

## Slide 23: Conjunto de medición
Los monitores disponibles actualmente están equipados con detectores NaI(Tl).
Se debe colocar el detector a un lado del cartucho debido a que el yodo es retenido en el medio por capas sucesivas de arriba hacia abajo de la corriente de aire.
De esta forma la eficiencia de detección es bastante independiente de la posición donde el yodo fue retenido.
El fabricante especificará las características y las dimensiones del detector.
Notes: En los casos en que sea necesaria una identificación más detallada del radionuclídeo, el cartucho puede analizarse con un espectrómetro HPGe.

## Slide 24: Electrónica y software asociadas y alarmas
El software de procesamiento de datos se utiliza para calcular en tiempo real la actividad volumétrica del yodo, para activar alarmas y almacenar datos.
Las alarmas sonoras y/o visuales informan al usuario cuando se ha excedido un límite de actividad volumétrica o cuando el equipo funciona mal o falla.

## Slide 25: Detectores NaI
Ventajas:
    Alta eficiencia de detección.
    Bajo costo de mantenimiento.
Limitaciones:
    Sensible a la temperatura ambiental.
    Baja resolución del espectro gamma.

## Slide 26: Detectores HPGe
Ventajas:
  Muy alta resolución del espectro gamma.
Limitaciones:
  Menor eficiencia de detección que los detectores NaI;
  Necesidad de enfriar el detector.

## Slide 27
Ejemplos de monitores de yodo

## Slide 28: Ejemplos de monitores de yodo
Detector NaI, límite inferior de detección: 3,7 Bq/m3.
Detector NaI

## Slide 29
Calibración, pruebas y verificación

## Slide 30: Calibración, pruebas y verificación
  La tasa de muestreo del flujo debe verificarse a intervalos regulares.
  La eficiencia de detección debe determinarse utilizando fuentes trazables específicas para los medios de recolección utilizados. Típicamente una fuente estándar contendrá un radionuclídeo con energía gamma cerca de una fuente de 131I, por ejemplo, 133Ba.
  Las pruebas de funcionamiento deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Notes: Los requisitos de calibración se definen en la IEC 60761-4.
El mantenimiento preventivo requerirá la verificación periódica de fugas del circuito de muestreo de aire, de los sellos del cartucho y de la integridad del suministro eléctrico de la bomba de aire. Las pruebas mencionadas en las publicaciones IEC 60761-4 son aplicables al conjunto de medición.

## Slide 31: Informe de “type test” y certificados (MMTR)
Seleccione un monitor cuyas características y rendimiento cumplan con las recomendaciones de las normas IEC 60761-1 e IEC 60761-4. Estos se confirman durante las pruebas de aptitud (“type tests”) realizadas por el fabricante.
El fabricante facilitará la siguiente información: tamaño, tipo y dirección del flujo del dispositivo de retención de yodo utilizado, y características de todas las fuentes utilizadas en las pruebas.
Notes: Los detectores de centelleo requieren pruebas de funcionamiento periódicas para identificar la pérdida de sensibilidad debido al envejecimiento o fracturas cristalinas.

## Slide 32: Informe de “type test” y certificados (MMTR)
  El fabricante facilitará la siguiente información:
  Tiempo mínimo entre muestreo y medición;
  diferencia de presión máxima permitida del dispositivo de retención;
  respuesta a gases nobles y eficiencia de recolección de compuestos de yodo volátiles.

## Slide 33: Calibración y pruebas de funcionamiento
  El fabricante debe indicar el factor de calibración para cada isótopo del yodo.
  133Ba o 137Cs se utilizan en las pruebas de funcionamiento en las proporciones de actividad apropiadas y geometrías idénticas para simular un cartucho verdadero.
  Después se aplica un factor de corrección para la actividad 133Ba -> 131I.

## Slide 34: Recolección de yodo en el medio
Los factores que influyen en la determinación de la actividad volumétrica del yodo son:
  Eficiencia de recolección de yodo en el medio;
  desintegración radiactiva del yodo retenido;
  eficiencia de detección del conjunto de medición;
  volumen de aire muestreado.

## Slide 35: Eficiencia de recolección de yodo
La forma química del yodo, la humedad del aire o la presencia de vapor en el aire muestreado pueden influir en la eficiencia de recolección del medio.
El fabricante debe proporcionar toda la información necesaria sobre la eficiencia de recolección del medio de recolección elegido. El fabricante también debe informar sobre el impacto de los factores que podrían influir en la medición.

## Slide 36: Eficiencia de recolección de yodo
En el caso de MMD con un largo tiempo de muestreo (una semana) o en una atmósfera húmeda, se recomienda usar un segundo cartucho después del primero. El segundo cartucho retendrá el yodo que pase a través del primer cartucho en caso de sobrecarga de éste.
En caso de presencia de yodo en el primer cartucho, el segundo es analizado y la actividad total se debe usar para la determinación de la actividad volumétrica en el aire muestreado.

## Slide 37: Desintegración radioactiva del yodo
En caso de mediciones con un largo tiempo de muestreo en un laboratorio, para obtener el valor verdadero de la actividad volumétrica del yodo en el aire muestreado, la medición realizada debe corregirse, a fin de compensar la desintegración de 131I (vida media de 8 días).

## Slide 38
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE