## Slide 1
Lección 4
Monitorización del lugar del trabajo partículas beta y neutrones

## Slide 2
Monitorización de partículas beta

## Slide 3: Monitorización de la tasa de dosis beta
Objetivos
La técnica
Características de los equipos
Calibración y pruebas de aptitud (type tests)
Medición en la práctica
Análisis de los resultados
Notes: La radiación beta difiere de la radiación alfa de cuatro maneras.
1) La gama muy amplia de energías máximas a partir de 3H: 18 keV a 32P: 1,7 MeV y 90Y: 2,2 MeV.
2) Los radionucleidos emisores beta no emiten energías discretas. Cada desintegración tiene un rango de energía posible desde esencialmente cero hasta un valor máximo definido. La energía media de la partícula beta es de aproximadamente un 30% de la energía máxima [Emax].
3) Todos los detectores beta tendrán una tasa de recuento causada por el fondo gamma y rayos cósmicos. Un valor típico es un recuento por segundo (cps) por cada 20 o 30 cm2 de la ventana del detector. No todos los recuentos significan un acontecimiento significativo.
4) La radiotoxicidad de los emisores beta es mucho menor en comparación con los emisores alfa que resultan en niveles de trabajo derivados más altos y mayores tasas de recuento limitante.
El límite práctico para la monitorización directa es una energía máxima [Emax] de aproximadamente 156 keV = 14C.

## Slide 4: Importancia de la exposición beta
La monitorización beta es importante debido al potencial de las partículas beta para causar exposición de la piel a la profundidad de las células madre (0,07 mm).
La magnitud de la medición es el equivalente de dosis direccional,
H' (0,07).
Notes: La exposición beta es posible en el procesamiento de minerales radiactivos naturales y en las áreas médicas, industriales y de investigación.
La importancia de evaluar con exactitud los peligros de las partículas beta aumenta considerablemente después de una liberación accidental de materiales radiactivos. Puede ser necesario trabajar en campos intensos de radiación beta para limpiar la contaminación radiactiva.
Se puede notar que las exposiciones beta contribuyeron significativamente a la tasa de mortalidad de los trabajadores de emergencia de Chernobyl durante el accidente.
Puede ser necesario manipular los emisores beta de alta actividad sin blindaje o ligeramente blindados. Las tasas de dosis de una fuente puntual sin blindaje de partículas beta pueden ser más de 50 veces las tasas dosis de radiación gamma de la misma fuente.

## Slide 5: Importancia de la exposición beta
Las partículas beta también pueden contribuir a la exposición del cristalino a la profundidad de 3 mm.
La magnitud es el equivalente de dosis direccional, H'(3).
La reciente reducción (*) del límite de dosis al cristalino por el ICRP y el OIEA requiere una monitorización más detallada.
Notes: (*) De 150 mSv a 20 mSv por año.

## Slide 6: Monitorización de la tasa de dosis beta
Objetivos:
identificar las áreas donde existen tasas de dosis beta para limitar las exposiciones;
medir la tasa de dosis beta, H'(0,07) por hora, con el fin de confirmar que las tasas de equivalente de dosis a la piel son ALARA, y
confirmar que la tasa de dosis H'(3) al cristalino se mantiene dentro del límite.

## Slide 7: Elaborando el programa
La definición del “vector de radionucleidos” revelará los radionucleidos que emiten partículas beta.
En un área controlada en un reactor nuclear 90Sr, 90Y, 85Kr son importantes emisores beta e y así son algunos emisores beta-gamma como 137Cs, 60Co.
Notes: El vector radiológico.
La mayoría de las instalaciones manipulan más de un radionucleido.
Para calcular la dosis debida a la contaminación superficial o a la contaminación del aire, se debe conocer la lista de radionucleidos en la instalación y sus actividades relativas
La mezcla de radionucleidos también se conoce como el vector de radionucleidos.
Se utiliza el vector para ayudar a identificar los requisitos de la monitorización radiológica del lugar de trabajo y la interpretación de los resultados. El vector puede determinarse a partir de las siguientes fuentes de información:
Cálculos basados en software;
Historial operacional de la instalación;
Análisis radioquímico del material radiactivo;
Evaluación previa de la seguridad radiológica;
Una combinación de las posibilidades anteriormente descritas.
En los reactores nucleares, el vector incluirá: 90Sr, 90Y, 85Kr, 137Cs, 60Co y tritio en reactores de agua pesada.
En hospitales e centros de investigación: 32P, 90Y and 35S.

## Slide 8: Elaborando el programa
En hospitales e instituciones académicas se puede encontrar 32P, 90Y y 35S.
Las fuentes radiactivas de emisión beta y la contaminación superficial con emisores beta pueden causar un importante riesgo de radiación externa, especialmente para la piel y el cristalino.

## Slide 9
La técnica

## Slide 10: La técnica
Los monitores para H'(0,07) son:
  ventana final delgada;
  cámaras de ionización, y
  centelladores de plástico.

## Slide 11: La técnica
Los monitores beta se hacen de materiales de Z bajo para reducir la producción de bremsstrahlung.
Las tasas de dosis medidas sólo son confiables si la distancia del detector a la fuente es al menos tres veces la dimensión máxima del detector.
Notes: Bremsstrahlung - Radiación de frenado: https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_de_frenado

## Slide 12
Características de los equipos

## Slide 13: Características de los equipos
Elegir un medidor de tasa de dosis beta es más difícil que elegir un medidor de tasa de dosis de fotones debido a:
  las características de partículas beta y el “bremsstrahlung” asociado (rayos X);
  la necesidad de hacer mediciones relativamente cercanas a la fuente, y
  la absorción de partículas beta en la ventana.
Notes: La monitorización se puede realizar mediante el uso de equipos que indiquen directamente en términos de dosis equivalente direccional (que son principalmente cámaras de ionización con una ventana abierta) o indicar en tasas de conteo (que son de tipo “pancake” con ventana final delgada).

## Slide 14: Características de los equipos
El espectro de energía beta es mejor medido utilizando cámaras de ionización (baja dependencia de energía).
No obstante, cuanto más cerca esté el detector de la fuente, mayor será la subestimación de la tasa de dosis beta en el punto de referencia de la cámara.
Usando una cámara de ionización con una ventana deslizante, la tasa de dosis beta se puede medir en un campo beta/gamma. Las tasas de dosis beta y gamma se pueden medir por separado.

## Slide 15: Características de los equipos
  Los tubos G-M de ventanas finales delgadas (1 a 3 mg/cm2) pueden detectar partículas beta y tienen una respuesta beta razonable en H(0,07).
  El equipo es más pequeño y más fácil de posicionar
  El detector, sin embargo, sobreestima la respuesta para bremsstrahlung, si el equipo se calibra en H*(10) con la radiación gamma de 137Cs, ver Lección 3.

## Slide 16: Características de los equipos
Un G-M tipo “pancake” dará una indicación de la tasa de dosis a la piel promediada sobre 1 cm2.
Los detectores "pancake" tienen típicamente un área de ventana de 15 cm2.
Las estimaciones de la tasa de dosis se pueden hacer utilizando la eficiencia del detector junto con factores de conversión publicados.
Notes: Los detectores G-M tienen ventajas considerables. Debido al alto factor de multiplicación de gas, son muy sensibles y por lo tanto pueden fabricarse en tamaños pequeños.
Esto se debe a que casi todas las partículas beta que pasan a través de la ventana serán detectadas.

## Slide 17: Características de los equipos
El gráfico muestra la tasa de conteo esperada (cps) por tasa de dosis (mGy/h) en función de la energía beta media para un detector de “pancake” G-M típico.
Notes: http://homer.ornl.gov/coleman/public/HPInfo/Beta-Dose-Conversion.htm
4000 cps por mGy/h es un valor conservador.
Se asume que todo el área de la ventana (15 cm2) es irradiada.
Un G-M “pancake” dará una buena indicación de la tasa de dosis a la piel promediada sobre 1 cm2, que es el área de promedio de uso común. El límite de dosis equivalente se define para esta área.

## Slide 18
Calibración y pruebas de aptitud
(type tests)

## Slide 19: Calibración y pruebas de aptitud
Las pruebas de aptitud implican irradiar un equipo con una serie de fuentes beta.
Al seleccionar un equipo de tasa de dosis beta, es necesario que el equipo cumpla con los estándares reconocidos por la industria, tales como IEC 60846, IEC 60325, ANSI N323, etc.
Notes: La adhesión a las normas IEC garantiza seguridad y confiabilidad del rendimiento y de las mediciones del detector, proporcionando así el nivel especificado de protección para el usuario contra los efectos de la radiación ionizante.
IEC 60846 se aplica a detectores calibrados en Sv/h.
IEC 60325 se aplica a detectores que miden en cps: G-M de ventana final. El factor de conversión cps para tasa de dosis beta también es necesario.
La calibración se realiza normalmente comprobando la respuesta a una fuente de 137Cs en condiciones de equilibrio electrónico. Las cámaras de ionización generalmente miden cerca del valor real. Los equipos G-M deben tener una respuesta, en μSv/h por cps, cercana al valor de la prueba de aptitud.

## Slide 20
Medición en la práctica

## Slide 21: Medición en la práctica
Debe colocarse el detector con su punto de referencia (para una cámara de ionización) o el centro de la ventana (para un tubo G-M de ventana final) en el punto de medición.
Los puntos de medición para radiación beta son la posición de las manos y la posición de los ojos, especialmente cuando la cabeza esté más expuesta que el cuerpo
Debe girarse el detector para maximizar la indicación, ya que la indicación puede depender significativamente de cómo el detector esté alineado con el campo de radiación.
Notes: El detector debe ser movido para maximizar la indicación que puede depender de cómo el detector esté alineado en relación con el campo de radiación.

## Slide 22: Medición en la práctica
En muchos casos, incluso cuando se utiliza una cámara de ionización para la medición final, una búsqueda con un detector G-M de ventana final delgada identificará áreas de tasa de dosis significativa de forma rápida y eficiente, generalmente mediante el uso de la salida de audio.
La aplicación de esta técnica puede estar limitada por el alto ruido de fondo o de zonas con altas tasas de dosis de radiación gamma.

## Slide 23: Medición en la práctica
Cámara de ionización
Cortesía: Thermoscientific

## Slide 24: Medición en la práctica
Detector G-M tipo “pancake”
Cortesía: Thermoscientific
Notes: Cuando las tasas de dosis son < 200 microSv/h la monitorización se realiza mejor utilizando un detector G-M de ventana final delgada.

## Slide 25
Análisis de los resultados

## Slide 26: Análisis de los resultados
La interpretación es generalmente más difícil para radiación beta que para radiación gamma o rayos X.
La respuesta del equipo es más dependiente de la energía.
Las cámaras de ionización tienen respuestas para H' (0,07) dentro de los intervalos de energía mostrados en la diapositiva siguiente, cuando se calibra el equipo correctamente para la radiación gamma de 137Cs en la magnitud H*(10).

## Slide 27: Análisis de los resultados
Respuesta de una cámara de ionización típica:
Radionucleido Emax (MeV) Respuesta
90Sr + 90Y 0,54 + 2,27 0,9 - 1,1
85Kr 0,69 0,5 – 0,7
204Tl 0,76 0,5 - 0,7
147Pm 0,227 0,5 - 1,2

## Slide 28: Análisis de los resultados
Respuesta de un detector G-M de ventana final típico:
Radionucleido Emax (MeV) Respuesta
90Sr + 90Y 0,54 + 2,27 1,0
85Kr 0,69 0,7
204Tl 0,76 0,7
147Pm 0,227 0,7

## Slide 29: Análisis de los resultados
Para los detectores G-M de ventana final, la respuesta al bremsstrahlung tiende a aumentar a medida que la energía de rayos X disminuye.
La sobre respuesta típica máxima se encuentra dentro del rango de 400% a 800% en la magnitud de tasa de dosis equivalente direccional. La incertidumbre podría ser de hasta un factor 10.

## Slide 30: Análisis de los resultados
Una solución parcial a este problema es identificar por separado la tasa de dosis beta y de “bremsstrahlung”.
Hacer dos mediciones en la misma posición, una con la ventana abierta y otra con la ventana cubierta por unos 12 mm de plástico.
La medición con la ventana cubierta es la contribución del “bremsstrahlung”.
La diferencia entre los valores de ventana abierta y cubierta se debe a las partículas beta.

## Slide 31: Análisis de los resultados
La mayor incertidumbre es debida al efecto de la distancia fuente-detector, especialmente para cámaras de ionización.
  Si el detector está a una distancia inferior a tres veces la dimensión máxima del detector, para evaluar la tasa de dosis a 1 cm2 de piel, se debe:
  multiplicar la tasa de dosis por un factor 5 para una extensa contaminación de superficie, y
  multiplicar por un factor 100 para una fuente puntual.

## Slide 32: Análisis de los resultados
La tasa de dosis verdadera debida a las partículas beta es difícil de medir debido a las grandes variaciones en su corto alcance en aire.
La tasa de dosis beta verdadera se mide con TLDs.
Es más fácil blindar las partículas beta que medir su tasa de dosis

## Slide 33: El desafío de monitorización de la tasa de dosis beta
La tasa de dosis beta pura es difícil de medir con los equipos de monitoreo.
La distancia de medición es pequeña y, por lo tanto, la distancia es un factor importante debido a la rápida absorción de betas en el aire.
La necesidad de hacer mediciones cerca de la fuente
Notes: El problema más importante es el efecto de la distancia fuente/detector, especialmente para la cámara de ionización.
Como se mencionó anteriormente, cualquier equipo comenzará a subestimar la tasa de dosis cuando la separación fuente/detector sea < 3 veces la dimensión principal del detector.

## Slide 34: El desafío de monitorización de la tasa de dosis beta
Alta tasa de dosis por Bq en comparación con la radiación gamma
Un espectro complejo, a menudo una mezcla de partículas beta, bremsstrahlung y radiación gamma.

## Slide 35: Consecuentemente....
Recomendaciones generales en centrales nucleares:
  Utilizar monitores de tasa de dosis beta para identificar la existencia de campos de radiación beta, pero no para su cuantificación.
  Protegerse contra la radiación beta en lugar de medir.

## Slide 36: Reducción de la exposición beta
Las fuentes beta pueden ser blindadas para reducir la exposición beta. 4 mm de metal absorberán todas las partículas beta.
Los emisores beta de energía más alta deberían ser protegidos con materiales con número atómico bajo para reducir la producción de bremsstrahlung.

## Slide 37: Reducción de la exposición beta
Vale la pena utilizar la distancia para reducir la exposición, por ejemplo, manejar la fuente al final de una varilla o con una pinza.
Blindajes para partículas beta de plástico
Fuente beta con varilla

## Slide 38
Monitorización de neutrones
Notes: Los neutrones tienen masa pero ninguna carga eléctrica. Debido a esto no pueden producir directamente ionización en un detector, y por lo tanto no pueden ser detectados directamente.
Los detectores de neutrones deben basarse en un proceso de conversión donde un neutrón incidente interactúa con un núcleo para producir una partícula secundaria cargada.
Las partículas cargadas se detectan directamente y a partir de éstas, se deduce la presencia de neutrones. Los neutrones interactúan con los núcleos a través de reacciones como la absorción, la dispersión elástica y la dispersión inelástica.
Los neutrones tienen un alto factor de ponderación de tejido wT.

## Slide 39: Monitorización de neutrones
Objetivos
Elaborando el programa
La técnica
Características de los equipos
Medición en la práctica
Calibración y medición
Análisis de los resultados

## Slide 40
Objetivo de la monitorización de neutrones

## Slide 41: Monitorización de neutrones - objetivo
MLT para neutrones ayuda a controlar la exposición y mejorar la monitorización individual.
También ayuda a mantener las dosis ALARA optimizando el blindaje.
Notes: Existen campos de radiación de neutrones en reactores nucleares y en instalaciones de calibración que utilizan fuentes de neutrones.

## Slide 42: Campos neutrónicos
Los neutrones son emitidos:
  De radionucleidos a través de reacciones (α,n) y (γ,n);
  en el reactor nuclear, y
  en la fisión espontánea de los combustibles gastados (242Cm, 244Cm y 238Pu a 242Pu).
Notes: La magnitud dosis equivalente ambiental H*(10) se utiliza para la exposición de neutrones.
Existen otras fuentes de neutrones que emplean reacciones de deuterio – deuterio, deuterio-tritio y reacciones de protones-litio.

## Slide 43: Campos neutrónicos
Neutrones producidos a partir de aceleradores de iones.
Los neutrones son emitidos de radionucleidos a través de reacciones (α,n) y (γ,n). Por ejemplo, fuentes de neutrones utilizadas para fines de calibración y medición industrial como 241Am-Be.
Fuentes de neutrones usadas para calibración y en mediciones industriales tal como 252Cf.

## Slide 44
Elaborando el programa
Notes: Las reacciones que se utilizan para la detección de neutrones son:
n + 3He  3H + 1H + 0,764 MeV
n + 6Li  4He + 3H + 4,79 MeV
n + 10B  7Li* + 4He7Li + 4He + 0,48 MeV  +2,3 MeV
n + 155Gd  Gd*  espectro   electrón de conversión
n + 157Gd  Gd*  espectro   electrón de conversión
n + 235U  productos de fisión + ~160 MeV
n + 239Pu  productos de fisión + ~160 MeV

## Slide 45: Elaborando el programa
  Para las fuentes selladas, las ubicaciones son evidentes y las energías son bien conocidas.
  Para otras fuentes, se debe trazar el campo, identificar los puntos de monitorización y evaluar las energías.
  El OIEA ha publicado un compendio de espectros de neutrones en el lugar de trabajo (informe técnico serie-403).

## Slide 46: Elaborando el programa
La dispersión causa una amplia gama de energías de neutrones.
Casi siempre hay radiación gamma junto con neutrones.
Los puntos típicos para monitorización son los lugares de almacenamiento para las fuentes, los contenedores de combustible nuclear, las áreas donde se generan los neutrones, etc.
La tasa de dosis de neutrones se mide en H*(10) por hora.
Notes: La evaluación del espectro energético de neutrones se realiza utilizando esferas de Bonner.
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/089/45089755.pdf?r=1&r=1
La medición de tasas de dosis de neutrones está sujeta a grandes incertidumbres debido al amplio espectro energético.
La incertidumbre puede reducirse evaluando el espectro de neutrones en el lugar de trabajo para que se pueda calcular y utilizar un factor de corrección en el proceso de interpretación.

## Slide 47: Espectro de neutrones de la fisión de 235U
Los neutrones provenientes de la fisión tienen una amplia gama de energías. La energía máxima es 7 MeV y la energía media es 2 MeV.
252Cf sufre una fisión espontánea con una amplia gama de energías de neutrones. La energía más probable es 1 MeV y la energía media 2,3 MeV.
Notes: Los neutrones térmicos están en equilibrio térmico con su ambiente.
Los neutrones sufren más dispersión que los fotones y no están blindados eficientemente por materiales de alto Z.
Normalmente los neutrones que llegan al trabajador tienen un espectro energético muy amplio, que va desde la generación de energía de 2 MeV hasta los neutrones térmicos (0.025 eV), un rango energético de ocho decenas (108).

## Slide 48: Espectro de neutrones de 241Am-Be
Los neutrones provenientes de reacciones nucleares son de alta energía. La energía promedio de 241Am-Be es 4,2 MeV.
Espectro de neutrones 241Am-Be
Notes: Las principales ventajas de usar fuentes (α, n) son:
tamaño pequeño y construcción robusta,
estabilidad del flujo de neutrones, y
larga vida útil (más de 20 años).
Las fuentes de neutrones (α, n) se construyen como una mezcla (generalmente en forma de polvo de óxido) de un radionucleido emisor alfa y un material “blanco” como el berilio.
Los neutrones se producen mediante la siguiente reacción:
4 He2 + 9Be4 → 12C6 + neutrón + 4,2 MeV (energía promedio).
Los neutrones tienen energías de hasta 10 MeV, con un valor promedio de ~ 4 MeV.

## Slide 49: Clasificación de neutrones
Los neutrones se clasifican según su energía:
Energía Clasificación
  Energia > 100 keV Alta energía
  0,025 eV - 100 keV Intermedios
  E < 0,025 eV Térmicos
  Los neutrones pierden energía a través de interacciones en su ambiente.

## Slide 50
La técnica
Notes: Características importantes de los monitores de neutrones:
alta eficiencia de detección;
grande sección transversal de la reacción de neutrón;
otras interacciones (gamma) deben tener una probabilidad muy baja.

## Slide 51: Moderación neutrónica
La mayoría de los monitores se basan en la detección de neutrones térmicos. Los neutrones de alta energía sufren moderación para reducir su energía.
Por lo general, la moderación se realiza rodeando el detector con un material rico en hidrógeno (moderador), como el polietileno de alta densidad.
Esto hace que el equipo sea pesado.
Moderación
Notes: Típicamente 10 cm de polietileno rodean el detector. La figura muestra una dispersión elástica de un neutrón de un núcleo.
El moderador de neutrones los frena a la energía térmica (0,025 eV, 2 km/s). El detector tiene una sección eficaz alta para neutrones térmicos.
La probabilidad de que se produzca fisión depende de la energía del neutrón incidente.
H2O, D2O y grafito son buenos moderadores: se utilizan en reactores nucleares.

## Slide 52: La técnica
El detector convierte neutrones en partículas cargadas a través de reacciones con 6Li, 3He y 10B.
Un monitor de neutrones se diseña para tener una respuesta “equivalente al tejido” sobre un amplio rango de energías
Los detectores de neutrones tienen una sensibilidad menor en comparación con los detectores de fotones o de beta.

## Slide 53: La técnica
El equipo utilizado debe tener una respuesta adecuada para el espectro energético de neutrones encontrado en el lugar de trabajo.
Cuando el espectro no se conoce completamente, se pueden hacer mediciones espectrales adicionales.
En la práctica, el espectro de la mayoría de los campos de neutrones es bien conocido.

## Slide 54: La técnica
La monitorización se realiza en H*(10) por hora.
La sensibilidad es baja y necesita tiempos de integración largos.
Los equipos miden generalmente a partir de 10 μSv/h a 50 mSv/h, para energías del neutrón a partir de 0,025 eV hasta aproximadamente 10 MeV.

## Slide 55: La técnica
Colocar el equipo con el centro del moderador en el punto de interés e integrar la medición durante un tiempo suficiente para obtener una alta precisión.
Sostener el monitor cerca del cuerpo puede aumentar la tasa de dosis. Por lo tanto, se debe utilizar un soporte metálico de un metro de altura y dejar el equipo solo durante la medición.
Los neutrones están acompañados por radiación gamma que también tiene que ser medida.

## Slide 56
El equipo

## Slide 57: Equipos para la monitorización de neutrones
No es posible tener una buena dependencia de la energía en todo el rango de energía – las energías intermedias siempre son sobreestimadas.
También se deben considerar factores prácticos como el peso del equipo y la coexistencia del campo gamma con el campo de neutrones.
La insensibilidad a gamma es deseable, pero contribuye a una menor sensibilidad a los neutrones.

## Slide 58
Los contadores proporcionales son ampliamente empleados.
El método utiliza reacciones nucleares, por ejemplo, 10B(n,α)7Li, 3He(n,p)3H o 6Li(n,3H) 4He.
Las partículas alfa, protones y 3H pueden distinguirse fácilmente para que el rechazo gamma sea alto.
Es posible diseñar contadores proporcionales que tengan una respuesta razonable de equivalente al tejido.
Contadores proporcionales
Notes: La mayoría de los monitores que operan en la región proporcional detectan neutrones térmicos.
Estos radionucleidos tienen una alta sección eficaz (https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_eficaz) en las energías térmicas, es decir, una fuerte probabilidad de interacción. La sección eficaz es un parámetro altamente dependiente de la energía. Según la fórmula que se ha aportado de la sección eficaz, σ es proporcional a 1/E2.
Por lo tanto, un detector proporcional por si mismo detectaría bastante bien energías muy bajas y virtualmente ignoraría las altas energías.
Para compensar esto, el detector se rodea a menudo por una masa grande de polietileno, hasta 12 kilogramos, que termaliza los neutrones principalmente por colisión neutrón-hidrógeno.
Debe tenerse en cuenta que esta esfera no tiene nada que ver con la realización de la cantidad H*(10).
Dentro del polietileno, hay “filtros” de materiales absorbentes de neutrones, generalmente boro o cadmio, que absorben una proporción de los neutrones de baja energía.
De esta manera se puede obtener una respuesta razonable sobre el rango normal de energías de neutrones.

## Slide 59: Contadores proporcionales
La altura del pulso es proporcional al número de iones resultantes de la interacción de partículas cargadas.
El discriminador de altura del pulso rechaza la ionización causada por los fotones, lo que permite que el monitor de neutrones sea relativamente insensible a los fotones.
Notes: Los detectores de neutrones son contadores "proporcionales" porque la cantidad total de carga creada sigue siendo proporcional a la cantidad de carga liberada en el evento de detección de neutrones original.

## Slide 60: Otros equipos para la monitorización de neutrones
Un desarrollo más reciente utiliza la combinación de la detección rápida del neutrón usando colisiones n-p en plástico seguida por la detección de protones usando el centellador de yoduro de Li(Eu).
Es un equipo de peso ligero con buena respuesta energética y alta sensibilidad.
Desventaja: rechazo gamma ineficiente.
Útil para indicar la presencia o ausencia de neutrones pero no para mediciones de tasa de dosis.

## Slide 61
Medición en la práctica

## Slide 62: Medición en la práctica
Detector 3He
Cortesia: Thermo
Rango: 1 μSv/h a 100 mSv/h.
Magnitud: H*(10) /h
Dependencia energética: ± 30% de 25 meV a 9 MeV
Notes: Los detectores de neutrones 3He proporcionan un pulso de salida proporcional a 764 keV para neutrones térmicos. La sección eficaz de 3He para neutrones térmicos es 5330 barns.
La sensibilidad del 3He detector es proporcional con la cantidad de 3He en el detector y aumenta con la presión. La presión está en el rango de 3 a 10 atmósferas.
Se considera que un detector de neutrones es "ideal" si responde al neutrón según la curva ICRP (ICRP publ. 74, figura 31) o la curva mostrada junto con la respuesta del detector).
Estos detectores pueden pesar de 6 – 12 kg. En los campos de neutrones normales, la tasa de conteo es baja. Los operadores tienen que ser entrenados en las técnicas que tienen en cuenta esta limitación.

## Slide 63: Medición en la práctica
Detector BF3
Monitor de neutrones | Detector BF3
Rango de energía | Térmica a 10 MeV
Rango de medición | 10 μSv/h a 100 mSv/h
Rechazo gamma | 1 Sv/h gamma
PRECAUCIÓN: monitores de neutrones llenos de gas perderán presión. Pruebas de funcionamiento periódicos son obligatorias.
Notes: Los detectores de neutrones proporcionales BF3 contienen boro enriquecido a más de 90% 10B. La sección eficaz de 10B para los neutrones térmicos es 3840 barns, inferior a la sección eficaz de 3He.
A ventaja de 10B es que el Q (2,4 MeV) de la reacción del neutrón es mucho mayor que el Q de la reacción 3He, haciendo más fácil discriminar contra radiación gamma.
Los detectores BF3 se pueden utilizar en un campo gamma < 1 Sv/h y tienen un tiempo de vida > 1017 n/cm2. (El tiempo de vida del detector se define como reducción de 10% en la sensibilidad original).

## Slide 64: Medición en la práctica
El error causado por la influencia del cuerpo del operario puede reducirse montando el equipo en un soporte para apoyarlo a la altura deseada.

## Slide 65: Medición en la práctica
Esto también permitirá que la medición se realice durante un período más largo y es el método preferido en áreas de tasa de dosis baja.
La proporción de la dosis de neutrones a la dosis gamma es aproximadamente constante para el mismo lugar de trabajo.
Si se conoce esta relación, la dosis de neutrones se puede estimar midiendo la tasa de dosis gamma.

## Slide 66
Calibración, pruebas y verificación

## Slide 67: Calibración
Para la calibración del monitor de neutrones se debe utilizar la cantidad de fluencia y el coeficiente de conversión para la fluencia a la dosis ambiente equivalente H*(10).
La calibración del monitor de neutrones se realiza en el aire.
La nueva norma ISO 12789-1 especifica campos realistas.

## Slide 68: Calibración
Las fuentes isotópicas proporcionan los campos de neutrones más convenientes para propósitos de calibración.
Los neutrones producidos por la fisión espontánea (252Cf) o por reacciones (α, n: 241Am–Be, 241Am–B, 239Pu–Be, etc.) son recomendados en la norma IEC 1005.
Notes: Por lo general, se requiere una calibración anual, y una fuente de Am/Be se podría utilizar como una fuente de referencia de neutrones.

## Slide 69: Prueba de aptitud (type test)
La prueba de aptitud debe basarse en la publicación IEC 61005.
La prueba es difícil porque se dispone de un número limitado de energías, incluso en los laboratorios bien equipados.
La modelización por ordenador (p. ej. MCNP) puede ser usada en el diseño de equipos apoyada por mediciones reales.

## Slide 70: Prueba de aptitud (type test)
La respuesta del equipo debe ser probada en presencia de fuentes 241Am-Be y 137Cs simultáneamente.
Las mediciones de la tasa de dosis de neutrones no deben aumentar 10% en la presencia de una alta tasa de dosis gamma.

## Slide 71: Pruebas de funcionamento
La prueba incluye: la batería, la indicación de fondo, el ajuste de cero y la respuesta a una fuente de p. ej., 252Cf o 241Am-Be.

## Slide 72
Análisis de los resultados

## Slide 73: Interpretación
Los equipos tienden a sobrestimar la tasa de dosis de neutrones de energía intermedia. Se debe decidir si un factor de corrección (reducción) es apropiado (o no).
La principal contribución a las incertidumbres es el desconocimiento del espectro energético.
Para tasas de dosis bajas, hasta unos pocos μSv/h, la incertidumbre estadística es grande.
Notes: Todos los monitores de neutrones sobreestiman la tasa de dosis a las energías intermedias, de 100 eV a 100 keV, y la mayoría tienen una respuesta que cae significativamente por encima de 2 MeV.
A menos que el espectro sea muy conocido, la mayoría de los instrumentos responden razonablemente bien al espectro de neutrones del lugar de trabajo y la medida se puede utilizar sin corrección.
Si el H*(10)/h está sobreestimado esto es aceptable pues la sobreestimación es un aspecto positivo de la protección contra radiación.