## Slide 1
Lección 3
Monitorización de fotones en el lugar de trabajo
Notes: Un aspecto importante de la MLT rutinaria para radiación externa es realizar una monitorización exhaustiva cuando se pone en servicio una nueva fuente de radiación o una nueva instalación o cuando se han realizado cambios sustanciales en una instalación existente.
El diseño de un programa de monitoreo para la radiación externa depende, en gran medida, si el campo de radiación permanecerá constante durante las operaciones normales o si se prevén cambios rápidos en las tasas de dosis.
Esta lección proporciona información sobre la monitorización de la radiación externa en forma de dosis ambiente equivalente para los rayos X y radiación gamma mediante instrumentación portátil e instalada.

## Slide 2: Objetivos de la monitorización
Objetivos de la monitorización:
medir la tasa del equivalente de dosis ambiental, H*(10) en los puntos de interés;
evaluar la intensidad de los campos de radiación en el lugar de trabajo para el cumplimiento regulatorio, y
aplicar los valores de medición para el control de exposiciones externas.
Notes: Los objetivos de la monitorización externa de rayos X y radiación gamma con equipos portátiles son: buscar fuentes de exposición y medir el equivalente de dosis ambiental.
La medición consiste en obtener una comprensión clara de la tasa del equivalente de dosis ambiental que prevalece en los puntos de interés.
Se realiza la MLT para encontrar campos de radiación desconocidos o identificar el punto de interés de la tasa de dosis más alta o para registrar cualquier cambio en el campo de radiación, en el lugar de trabajo.

## Slide 3: Contenido
    Técnicas de monitorización
    Equipos
    Calibración y verificación de funcionamiento
    Medición en la práctica
    Equipos especializados

## Slide 4
Técnicas de monitorización

## Slide 5: Técnicas de monitorización
El proceso de monitorización implica en la colocación del punto de referencia de un monitor adecuado en el punto de monitorización.
El punto de referencia debe estar lo más cerca posible del punto de medición previsto.
En teoría, no hay necesidad de apuntar el equipo hacia una dirección particular, pero en la práctica ningún equipo es totalmente isotrópico en su respuesta.
Notes: La mejor dirección es con frecuencia intuitiva, pero a veces no es tan obvia. Si no resulta obvia, seleccione a continuación una dirección que dé la indicación máxima. Registre esto para la monitorización futura.

## Slide 6: Técnicas de monitorización
Además, el operador producirá un blindaje considerable para la radiación proveniente de la parte posterior del equipo. Por lo tanto, es importante identificar una dirección para cada punto de supervisión.
Por esta razón, los monitores gamma fijos se deben instalar al nivel de la cabeza o superior.
Notes: Las energías bajas podrían ocurrir debido a la dispersión de los fotones.
La presencia de bajas energías puede ser identificada observando si la indicación del equipo disminuye significativamente cuando una chapa con 1 mm de espesor, sea de acero o de cobre, se coloca encima de la sonda del monitor.

## Slide 7: Técnicas de monitorización
Monitorización especial -investigativa- es realizada:
  en áreas donde las condiciones son desconocidas;
  cuando hay problemas con el blindaje;
  cuando hay búsquedas de fuentes, y
  cuando es necesario medir las tasas de dosis en la superficie de un paquete.
La monitorización es más fácil con equipos más sensibles.
Se utilizan equipos portátiles auxiliados por el uso de la salida de audio.
Notes: La salida de audio es muy útil ya que permite al operador escuchar cualquier cambio en la tasa de dosis al mismo tiempo que éste se concentra en mover el detector.

## Slide 8: Técnicas de monitorización
Los equipos instalados monitorean el lugar del trabajo continuamente.
Las alarmas y los indicadores remotos son deseables.
Debe seleccionarse la mejor posición para el equipo. Considere los escenarios de la tasa de dosis potencial. Asegúrese de que el equipo no esté blindado y que esté ubicado correctamente.

## Slide 9
Equipos

## Slide 10: Equipos
El equipo adecuado se determina principalmente por el rango anticipado de las tasas de dosis y si hay presencia de radiación de energía relativamente baja.
Es importante elegir el equipo que responda de modo adecuado a la tasa de dosis más baja, definida anteriormente por el profesional.
Otro punto importante es si el campo de radiación tiene un componente significativo de baja energía (por debajo de 60 keV).

## Slide 11: Equipos
Se pueden emplear:
contador G-M;
cámaras de ionización;
contadores proporcionales;
centelladores plásticos, y
detectores semiconductores.
Notes: La mayoría de los campos de radiación encontrados en el lugar de trabajo son relativamente penetrantes. Se pueden emplear contadores G-M compensados por energía, detectores de diodo de silicio con compensación energética, cámaras de ionización de paredes gruesas y contadores proporcionales.
Para detectores fijos en áreas de alta tasa de dosis, el preamplificador o unidad de interfaz debe montarse fuera de la zona de alta tasa de dosis. Esto minimiza los fallos y mantiene las dosis ALARA.
En casos de alta tasa de dosis el G-M se sature y no es adecuado. Deben utilizarse las cámaras de ionización.
Se debe tener cuidado al seleccionar un detector para medir la tasa de dosis de una máquina de generación de rayos X que produce radiación pulsada.

## Slide 12: Diagrama esquemático del detector llenado de gas
Notes: Está formado por un tubo con un fino hilo metálico a lo largo de su centro. El espacio entre ellos está aislado y relleno por un gas (helio o argón) y con el hilo a unos 1000 voltios con respecto al tubo.
Cuando un ion, electrón o fotón penetra en el tubo (o bien se libera un electrón de su pared por efecto de los rayos X o gamma), se desprenden electrones de los átomos del gas que rellena el tubo. Debido al voltaje positivo del hilo central, son atraídos hacia él, y al hacer esto ganan energía, colisionan con los átomos del gas y liberan más electrones, hasta que el proceso se convierte en una avalancha que produce un pulso de corriente detectable. Relleno de un gas adecuado, el flujo de electricidad se para por sí mismo o incluso el circuito eléctrico puede ayudar a pararlo.
El pulso se amplifica y se muestra en el contador
Al equipo se le llama "contador" debido a que cada partícula que pasa por él produce un pulso idéntico, permitiendo contar las partículas (normalmente de forma electrónica) pero sin proporcionar datos acerca del tipo de radiación o sobre su energía (excepto que tienen energía suficiente como para penetrar las paredes del contador).
Eficacia del contador G-M: la eficacia de un detector es dada por la relación del número de partículas de la radiación detectada a número de partículas de la radiación emitida o cps/dps.
La eficacia de la detección de un tubo de G-M varía con el tipo de la radiación incidente. Tubos delgados con ventana final tienen eficiencias muy altas (puede ser casi del 100%) para radiación beta de alta energía, aunque la energía beta disminuye debido a la atenuación producida por el material de la ventana. Las partículas alfa también son atenuadas por la ventana. Como las partículas alfa tienen un alcance máximo de menos de 50 mm en el aire, la ventana de detección debe estar lo más cerca posible de la fuente de radiación. La atenuación de la ventana se suma a la atenuación del aire, por lo que la ventana debe tener una densidad tan baja como 1,5 a 2,0 mg/cm2 para dar un nivel aceptable de eficiencia de detección. El artículo sobre el poder de frenado de la radiación de diversas sustancias explica al detalle los rangos para los tipos de partículas de distintas energías.
La eficacia del recuento de radiación de fotones (gamma y rayos X por encima de 25 keV) depende de la eficiencia de la interacción de la radiación con la pared del tubo, que aumenta con el número atómico del material de la pared. El hierro cromado es un material comúnmente utilizado, que da una eficiencia de alrededor del 1% sobre una amplia gama de energías.

## Slide 13
Detección de fotones
Diagrama esquemático del detector llenado de gas
Notes: Detección de rayos fotones de alta energía en un tubo blindado. Los electrones secundarios generados en el revestimiento pueden alcanzar el gas del tubo produciendo avalanchas. Avalanchas múltiples omitidas en el presente dibujo para una mayor claridad.
El tubo se compone de una cámara llena de un gas inerte a baja presión (de aproximadamente 0,1 atmósferas). Esta contiene dos electrodos, entre los cuales existe una diferencia de potencial de varios cientos de voltios. Las paredes del tubo son o bien de metal o tienen su superficie interior recubierta con un conductor para formar el cátodo, mientras que el ánodo es un hilo en el centro de la cámara.
Cuando la radiación ionizante golpea el tubo, algunas moléculas del gas se ionizan, ya sea directamente por la radiación incidente o indirectamente por medio de los electrones secundarios producidos en las paredes del tubo. Esto crea iones cargados positivamente y electrones libres, conocidos como pares de iones en el gas que llena la cápsula cilíndrica. El fuerte campo eléctrico creado por los electrodos del tubo acelera los iones positivos hacia el cátodo y los electrones hacia el ánodo. Cerca del ánodo, en la "región de avalancha" los electrones ganan energía suficiente para ionizar las moléculas de gas adicionales y crear un gran número de avalanchas de electrones que se extienden a lo largo del ánodo y movilizan eficazmente toda la región de la avalancha. Este es el efecto "multiplicador del gas", característica clave del tubo, que permite producir un impulso de salida significativo a partir de tan solo un único evento ionizante.
En el caso que se considere sólo una avalancha a partir del evento ionizante original, el número de moléculas excitadas sería del orden de 106 a 108. Sin embargo, en la práctica, resulta la producción de avalanchas múltiples, con un factor de multiplicación aún mayor que puede producir alrededor de 109 a 1010 pares de iones. La creación de múltiples avalanchas se debe a la producción de fotones ultravioletas en la avalancha original, que no se ven afectados por el campo eléctrico y se mueven lateralmente con respecto al eje del ánodo para provocar nuevos eventos ionizantes por colisión con las moléculas del gas. Estas colisiones producen nuevas avalanchas, que a su vez producen más fotones, y por lo tanto más avalanchas en una reacción en cadena que se extiende lateralmente a través del gas de relleno, y envuelve el cable del ánodo. El diagrama adjunto muestra este proceso de forma gráfica. La velocidad de propagación de las avalanchas es típicamente 2-4 cm por microsegundo, de manera que para los tamaños comunes de tubos, la ionización completa del gas alrededor del ánodo tarda sólo unos microsegundos.
Este breve intenso pulso de corriente, se puede medir como un evento contable en forma de un pulso de voltaje desarrollado a través de una resistencia eléctrica externa que puede ser del orden de voltios, haciendo así más sencillo el procesamiento electrónico.

## Slide 14
Comportamiento de las partículas cargadas en un campo eléctrico
–
1000 V
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
Diagrama esquemático del detector llenado de gas
+

## Slide 15
La salida del detector es un pulso de carga cuando los iones son coleccionados en el electrodo.
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
Diagrama esquemático del detector lleno de gas

## Slide 16: Detectores G-M para MLT
Ventana final | La radiación entra en el volumen sensible del detector a través de una ventana de mica muy delgada (1,5-3 mg/cm2). La protección de la ventana delgada es realizada por una malla. Los tubos G-M de ventanas finales pueden detectar alfa, beta y gamma.
Ventana lateral | Este detector tiene una placa metálica deslizante sobre la ventana. Las partículas beta (300 keV y superior) y los rayos gamma se pueden detectar con la ventana abierta. Cerrando la ventana se elimina la contribución beta.
“Pancake” | Un G-M tipo “pancake” es similar a la ventana final en que se utiliza una ventana de mica muy delgada. Su diseño ofrece una mayor área de detección que la sonda de la ventana final
Notes: G-M de ventana final
Esquema de un contador G-M con tubo del tipo de "ventana final" para radiaciones poco penetrantes. Para las partículas alfa, partículas beta de baja energía y rayos X de baja energía, la forma habitual es un tubo cilíndrico con una pequeña ventana. En este tipo de tubo la ventana se suele situar en una de las bases del cilindro, y se recubre de un material delgado a través del que puede pasar fácilmente la radiación de baja penetración. La mica es un material utilizado comúnmente debido a su baja masa por unidad de área. En el otro extremo se encuentra la conexión eléctrica con el ánodo. Se utiliza un alto voltaje de 800 V a 1100 V.
G-M con tubo ventana lateral
La aplicación primaria de la ventana lateral G-M es la medición de las tasas de exposición gamma. Sin embargo, su pared puede ser suficientemente delgada como para permitir que se detecten betas de mayor energía (> 300 keV).
G-M con tubo "pancake"
El tubo pancake es una variante del tubo de ventana final, diseñado a fin de ser usado para controlar la contaminación beta y gamma. Tiene más o menos la misma sensibilidad a las partículas que el tipo de ventana final, pero tiene una forma anular plana (de ahí la denominación de pancake; tortita en español) similar a un disco, con lo que el área de la ventana es más grande y se puede utilizar con un mínimo espacio para el gas. Al igual que el tubo cilíndrico de ventana final, la mica es un material utilizado comúnmente en la ventana debido a su bajo peso por unidad de área. En el “pancake” G-M la espesura de la ventana es de 1,5 a 2,0 mg/cm2 . Cubriendo la ventana dos G-M “pancake” con 3 mm de plástico se eliminarán las betas al medir la radiación gamma.
.

## Slide 17: Contador G-M: ventajas
Mayor sensibilidad en comparación con la cámara de ionización.
Un tamaño pequeño es posible, debido a la mayor sensibilidad.
Se puede operar en modo 'pulso' o 'corriente', dependiendo de la electrónica.
Los G-Ms compensados por energía son adecuados para medir H*(10).
Relativamente barato.
Notes: El G-M es un indicador de la tasa de dosis en un amplio rango de energías. Esto se hace mediante el uso de filtros alrededor del detector.
Los tubos G-M conectados a un contador (scaler) son el equipo más utilizado debido a su bajo costo, simplicidad, confiabilidad y alta sensibilidad.

## Slide 18: Contador G-M - limitaciones
El tiempo muerto es de aproximadamente 300 μs.
Se satura a altas tasas de dosis.
No es posible detallar la energía o el tipo de la radiación.
No se puede utilizar para medir la fuente de radiación pulsada de los aceleradores con precisión.
Muestra dependencia energética, por lo tanto, se necesitan filtros metálicos alrededor del detector.
Notes: El G-M puede saturar a altas tasas de dosis. En este caso, se deben utilizar la cámara de ionización.

## Slide 19
rodas

## Slide 20: Dependencia energética de los tubos G-M
Notes: A niveles bajos de energía de los fotones, la respuesta aumenta sensiblemente debido a que tienen una mayor interacción con el gas de relleno que los fotones de alta energía. Por tanto, el tubo tiene un aumento de la respuesta para la radiación que tiene una tasa de energía más baja, y debe aplicarse una corrección para evitar una alta lectura incorrecta de fotones de baja energía. Esta discrepancia puede ser 2-3 veces mayor, o más. En un tubo de pared gruesa, generalmente los picos de radiación de aproximadamente 60 keV presentan interacciones con el gas aún mayores, superponiéndose el efecto protector de la pared que no se convierte en dominante.
Esta corrección se logra mediante la "compensación de energía" del tubo, lo que modifica el número de eventos de recuento de acuerdo con la energía de la radiación incidente, mediante el uso de unas camisas externas al tubo que son de metal y funcionan como filtros que absorben energía. Estas camisas o collares producen una mayor atenuación de la radiación gamma de baja energía, y así compensan el aumento de la respuesta de energía del tubo desnudo en esos niveles. El objetivo es que la relación entre las características de sensibilidad/energía del tubo, debe ir acompañada de la relación entre las características de absorción/energía de los filtros.​ Esto se traduce en una respuesta más uniforme del tubo en el intervalo establecido de las energías de detección.
El plomo y el estaño son materiales de uso común, con los que se puede hacer un filtro sencillo eficaz por encima de los 150 keV usando un collar continuo a lo largo de la longitud del tubo. Sin embargo, a niveles de energía más bajos esta atenuación puede llegar a ser demasiado grande, por lo que se dejan espacios sin cubrir por la camisa para permitir que la radiación de baja energía pueda tener un efecto mayor. En la práctica, el diseño de filtros de compensación es una solución de compromiso empírica para producir una respuesta aceptablemente uniforme, y un buen número de diferentes materiales y geometrías se utilizan para obtener la corrección requerida.

## Slide 21: Filtros metálicos alrededor del detector
Tubo G-M con paredes delgadas equipado con los anillos de compensación de energía. El montaje completo encaja en la carcasa de aluminio.

## Slide 22: Dependencia angular de los tubos G-M
El G-M cilíndrico típico tiene una baja dependencia angular
Notes: Las pruebas de aptitud incluyen una prueba de la dependencia angular del detector. Se emplea radiación gamma del 241Am y 137Cs.

## Slide 23: Ejemplos típicos de detectores G-M
Tubos G-M miniatura
G-M ventana final
Tubos G-M “Pancake”
Tubo de ventana lateral
Cortesía: Canberra

## Slide 24: Contadores proporcionales
Contadores proporcionales no se usan con frecuencia.
Son más sensibles que las cámaras de ionización y adecuadas para mediciones en campos de radiación de baja intensidad.
Requieren una fuente de alimentación muy estable.
Notes: En la región llamada proporcional, la carga colectada aumenta al incrementarse el voltaje. Esto se debe a que los iones iniciales (primarios) se aceleran dentro del campo eléctrico pudiendo, a su vez, crear nuevos pares de iones. Si uno sube el voltaje, la producción cada vez mayor de ionización secundaria da lugar a un efecto de multiplicación. Los pulsos producidos son mayores que en la región anterior, pero se conserva la dependencia en la energía de las radiaciones.
Ventajas
Sensibles a la baja energía de rayos X y emisores gamma como 125I y 55Fe. Pueden dar información sobre la energía de la radiación.
Limitaciones
Más caros que los detectores G-M.
Requiere un suministro de voltaje más estable y alto que los detectores G-M, típicamente 1,6 a 2 kV.
La eficiencia puede deteriorarse durante un período de días o semanas como consecuencia de una fuga indetectable.

## Slide 25: Diagrama esquemático del detector proporcional
El número de iones formados es proporcional a la energía de la radiación.
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
Counting gas
–
+
–
+
–
+
+

## Slide 26
Ejemplo de um contador proporcional
Baja dependencia energética y bajo límite de detección, más caro.
.
Cortesía: Berthold

## Slide 27
Cámaras de ionización
El detector funciona en modo corriente con aire como gas de llenado.
No se requiere amplificación de gas para el funcionamiento.
Ideal para mediciones de la tasa de exposición; puede medir niveles de radiación muy altos prácticamente sin tiempo muerto.
No hay dependencia de energía por encima de 100 keV.
Notes: Una cámara de ionización es un equipo construido para medir el número de iones dentro de una vasija llena de gas entre dos placas de metal conductoras (o dos electrodos planos paralelos o cilíndricos coaxiales) separadas por un hueco, pudiendo ser una la propia pared del recipiente. Se aplica un voltaje (llamado corriente de calibración) entre ambas placas, lo que limpia los electrones de forma que el dispositivo no se sature. Cuando el gas entre los electrodos se ioniza por algún motivo, por ejemplo rayos X o emisiones radiactivas, los iones se mueven hacia los electrodos de signo opuesto, creando así una corriente de ionización, que puede ser medida por un galvanómetro o un electrómetro.
Cuando se recoge cada ion, sin pérdida debida a la recombinación, se obtiene la corriente máxima denominada corriente de saturación que es proporcional a la intensidad de la radiación.
Este equipo tiene una excelente respuesta sobre un rango de energía muy amplio
Generalmente tienen una tapa extraíble en el extremo. La tapa reproduce la atenuación producida por 10 mm de tejido. Al medir la equivalente de dosis ambiente, se debe utilizar la tapa. La tapa absorbe la radiación beta con energía debajo de aproximadamente 1,5 MeV y atenúa progresivamente los fotones con energías debajo de 30 keV.

## Slide 28: Cámaras de ionización - ventajas
Dependencia enérgica y angular baja.
Más confiable que tubos G-M en áreas con tasa de dosis alta, y por lo tanto instalada con el fin de monitorizar continuamente alta tasas de dosis.
Puede ser utilizada en campos de radiación pulsados.
Se puede utilizar para medir campos de radiación beta si se proporciona una tapa de ventana.
Estándar de oro para mediciones de exposición.

## Slide 29: Cámaras de Ionización – limitaciones
Mayor costo y tamaño en comparación con el tubo G-M de la misma sensibilidad.
Tiene un alto índice de fluctuaciones en los niveles de fondo debido a la baja sensibilidad y la respuesta es lenta.
Sensible a las condiciones de temperatura, presión y humedad.
El detector tiene una corriente de fuga; la mayoría de los diseños requieren un ajuste del "cero".
Área de promedio grande.
Notes: No es bueno para buscar fuentes perdidas

## Slide 30: Cámaras de ionización y MLT
Cámara de ionización portátil.
Rango: 1 μSv/h a 1 Sv/h
volumen del detector: 350 cm3.
Cámara de ionización fijo.
Rango:1 μSv/h a 1 Sv/h.
Cortesía: Mirion
Cortesía: Canberra

## Slide 31
Detectores de estado sólido
Notes: No mencionado en el TECDOC

## Slide 32: Detectores de estado sólido
Centelladores
Semiconductores
Dos tipos

## Slide 33: Centelladores
El centelleo es el proceso a través del cual la radiación ionizante se convierte en fotones de luz visible.
El centelleo puede proporcionar información sobre la energía de la radiación y por lo tanto puede ser útil en espectroscopia nuclear.
La detección ocurre en la escala de tiempo de nanosegundos.
Se utilizan plásticos y NaI(Tl), CsI(Tl) o LaBr:Ce3+.

## Slide 34
Diagrama esquemático del detector de centelleo.
Notes: El centellador de estado sólido se utiliza ampliamente para determinar el espectro energético de los emisores de fotones.
La corriente total del fotomultiplicador es una función de la energía depositada en el cristal del centelleador que se puede utilizar para estimar la tasa de dosis
Un centellador es un material que centellea, o sea, exhibe luminiscencia1​ cuando por él pasa radiación ionizante (electrones, positrones u otras partículas o iones más pesados). Esto se produce porque el material absorbe parte de la energía de la partícula incidente y la reemite en forma de un corto destello de luz, típicamente en el rango de la luz visible. Si esta reemisión es rápida (en menos de unos 10–8 s), el fenómeno se conoce como fluorescencia.
Hablamos de un detector de centelleo o detector centellador cuando unimos un material centellador a un sensor de luz, como por ejemplo un fotomultiplicador (tubo fotomultiplicador) o un fotodiodo. El fotomultiplicador absorbe la luz emitida por el centellador y la reemite como electrones por efecto fotoeléctrico, y a continuación hace que los electrones se multipliquen en una cascada de dinodos a mayor potencial eléctrico y acaban por producir una corriente eléctrica. Los fotodiodos generan la corriente en un fragmento de silicio.
Conceptualmente, un fotomultiplicador cuenta con un fotocátodo y un multiplicador de electrones. El primero es una fina capa de un compuesto que emite electrones cuando absorbe fotones en el espectro visible. Los electrones emitidos por el fotocátodo son llamados fotoelectrones. El segundo, de nombre sugestivo, es un arreglo de electrodos conectados a alta tensión que permite obtener ganancias de 106
Para fijar ideas, podemos resumir sucintamente el funcionamiento de un detector en los siguientes eventos:
La radiación ionizante interactúa con el material centellador, transfiriendo parte de su energía (o toda) como ionización y excitación.
Parte de la energía absorbida es liberada en forma de luz visible, a través de los mecanismos de centelleo.
Mediante reflectores, guías de luz y/o fibras ópticas, la luz emitida se la encauza hacia el foto-detector.
El fotocátodo del fotomultiplicador absorbe los fotones y emite fotoelectrones.
El arreglo multiplicador de electrones magnifica los electrones incidentes en el orden de 106
La corriente eléctrica de salida del fotomultiplicador es procesada electrónicamente, primero en una etapa analógica, y luego en otra digital.
http://instrumentacion.ecfm.usac.edu.gt/escaramujo/documentos/izraelevitch.pdf

## Slide 35: Centelleadores - características
Centelladores inorgánicos - alto número atómico y por lo tanto, alta eficiencia para la radiación gamma.
La sensibilidad es de 103 a 104 veces mayor que los detectores de gas dependiendo del material.
La intensidad de la luz es proporcional a la energía de radiación.
Puede utilizarse a temperatura ambiente.

## Slide 36: Centelladores y MLT
Los centelleadores NaI(Tl) se utilizan como monitores fijos y los equipos portátiles.
Equipos con centelladores plásticos con rangos de tasa de dosis de 0,01 μSv/h a 10 Sv/h están disponibles en el mercado.
Algunos equipos también proporcionan información sobre el espectro energético del campo de radiación.

## Slide 37: Ejemplos de centelledores
Equipo fijo:
Rango: 0,1 μSv/h a 100 mSv/h.
Equipo portátil
Rango: 0,01 a 100 mSv/hr.
Centelladores plásticos portátiles
Rango: 10 nSv/h a 100 μSv/h.
Cortesía: Canberra
Cortesía: Nucleonix

## Slide 38: Semiconductores
Tipos: diodo de silicio (Si) y Cadmio-Zinc-Telurio (CdZnTe).
De tamaño pequeño - tamaño de una tarjeta de crédito.
Detectores portátiles HPGe están disponibles para espectroscopia de alta resolución.
Notes: Al incidir la radiación en la zona de carga espacial se genera un número de pares electrones-huecos.
Los electrones recogidos generarían un pulso eléctrico proporcional a la energía de la radiación incidente.
Son los detectores con mayor numero de portadores por pulso (mejor resolución de energía).
Los portadores son los pares electrones-huecos. La dinámica de los pares es mucho más rápida que la de los gases y centelleadores. → Menor tiempo de respuesta.
Pueden tener un tamaño muy reducido (dispositivos compactos).

## Slide 39: Ejemplos de semiconductores
Detector: diodo de silicio
Rango: 0,01 μSv/h a 100 mSv/h.
Cortesía: Fuji electric
Notes: Detectores de Silicio:
El cristal será de silicio, que es mucho más ligero que el germanio. Como tiene menor Z es peor para detectar radiación gamma pero mejor para detectar radiación beta.
Geometrías diferentes a la del germanio: Se pueden fabricar cristales mucho más finos, debido a esto el grosor del contacto es importante.
Suelen presentarse en configuración continua (planar) o como detectores de bandas (strips).

## Slide 40
Calibración y verificación

## Slide 41: Calibración
La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un equipo de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia (o estándar).
Factor de calibración: Es el valor verdadero convencional de la magnitud que el equipo tiene la intención de medir, H, dividido por la indicación, M, tal cual es indicado por el equipo.

## Slide 42: Calibración
La calibración debe utilizar cualidades de radiación definidas en (ISO 4037-3: 137 Cs y 241Am).
La calibración se realiza a tasas de dosis que representan entre 1/3 y 2/3 de cada escala de medida.
Un factor de calibración entre ± 1,2 es un factor de calibración aceptable.
Notes: Algunos equipos G-M utilizan dos detectores, uno para cubrir el rango inferior de tasa de dosis y el otro para cubrir un rango más alto. Estos equipos requieren calibración en dos puntos de referencia.
El documento IEC 60846 estipula los requisitos y la metodología de ensayo de tipo de medidores de dosis portátiles.

## Slide 43: Calibración
Todas las escalas no calibradas deben identificarse en el equipo.
La calibración debe realizarse al menos a cada año o a una frecuencia indicada por la autoridad reguladora.
La calibración de monitores instalados es realizada por el fabricante. Después, el equipo se prueba en comparación con un equipo portátil calibrado o con una fuente, incluyendo:
  verificación de funcionamiento y indicación de fondo, y
  prueba de la alarma (incluyendo la respuesta a las tasas de dosis altas y bajas.
  )

## Slide 44: Verificación de funcionamiento
Para un equipo fijo, se incluirá:
  verificación de funcionamiento;
  comprobar si las luces de la alarma están funcionando;
  comprobación visual de la condición física;
  verifique la indicación de medición, y
  indicación de fondo.
Notes: El OIEA proporcionará a petición todos los procedimientos internos relacionados con la MLT.
En ciertos lugares de trabajo con muchos empleados que trabajan con el mismo equipo es valioso documentar las pruebas de funcionamiento de una manera sencilla.

## Slide 45: Verificación de funcionamiento
Para un equipo portátil se debe incluir:
comprobación visual de la condición física, cable, sonda, etc.;
validez de la calibración;
la batería;
indicación de fondo;
indicación de la fuente de control, y
funcionamiento de la alarma.

## Slide 46: Monitorización de la tasa de dosis en la práctica

## Slide 47: Monitorización de la tasa de dosis en la práctica
1. Fuente sellada de la alta actividad; mantener la distancia.
2. Monitorización de la contaminación superficial.
3. Radiografía gamma la verificación de la posición de la fuente.
4. Equipo fijo de monitorizacíon.
Notes: Los detectores telescópicos utilizan detectores G-M calibrados para que se utilicen de lado en el campo.
Segunda imagen: búsqueda de la contaminación superficial. Tercera imagen: radiografía gamma con una fuente sellada de alta actividad.

## Slide 48: Monitorización de la tasa de dosis en la práctica
El equipo debe ser apropiado para el tipo, la energía y la intensidad de la radiación y para la magnitud de interés.
Realizar la verificación del funcionamiento.
Verificar la validez del certificado de calibración.
Verificar los niveles de la alarma para la tarea (tasas de dosis y dosis integrada).
Realizar el monitorización del campo de radiación.

## Slide 49: Monitorización de la tasa de dosis en la práctica
En el lugar de monitorización, mueva el monitor para obtener la tasa de dosis más alta.
Tenga cuidado con la posibilidad de un haz colimado.
Cuando se mida una tasa de dosis alta o baja inesperada, actúe inmediatamente.
Esperar a que la lectura del detector se estabilice.
Los contadores G-M no se deben utilizar en campos de radiación pulsados.
Notes: Normalmente la medición se realiza a 1 metro del suelo.
Tenga cuidado si hay un haz colimado presente; usted puede estar en el haz y el detector fuera del haz.
Cuando se indique un resultado de medición inusualmente alto o bajo, actúe inmediatamente sobre la información. ¡ Un resultado de medición bajo puede indicar un equipo defectuoso!

## Slide 50: Monitorización de la tasa de dosis en la práctica
Utilice detectores telescópicos para altas tasas de dosis.
Utilizar señal de audio y/o baliza luminosa giratoria.
Minimizar el tiempo en el campo de radiación.
Cubra la sonda para evitar contaminar el equipo.
Apague el equipo cuando no esté en uso.
No balancee la sonda por el cable.
Notes: Al medir las tasas de dosis por encima de 1 mSv/h reduzca al mínimo el tiempo pasado en el campo de radiación.
Evite tocar el detector en superficies posiblemente contaminadas. Para las mediciones de la tasa de dosis de fotón, el detector puede protegerse con papel plástico fino.
Mantenga la ventana delgada alejada de objetos afilados para evitar daños irreparables en el detector.

## Slide 51
Ejemplos de equipos especializados

## Slide 52: G-M “pancake” con compensación energética
Especificación:
Ventana de mica - 1,8 a 2,2 mg/cm2 .
Diámetro efectivo de 28 o 45 mm.
Buena eficiencia para las radiaciones alfa, beta y gamma.
Tasa de dosis máxima: 2 mSv/h.
Intervalo de energía:17 keV a 1,3 MeV.
Cortesía: Thermo-Fisher

## Slide 53: Gammacámara
Gammacámera empleada para detectar la contaminación

## Slide 54: Gammacámera empleada en Fukushima
Cortesía: Toshiba

## Slide 55: Gammacámera empleada en Fukushima
Visualización de “hotspots” en el edificio del reactor de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. P1-A y P2-A son imágenes de las mismas penetraciones de la pared observados desde diferentes ubicaciones con la gamma cámara construida con CdZnTe.
P1A
P2A
Ref: Progress in Nuclear Science and Technology, Volume 4 (2014) pp. 14-17
Notes: Se empleó una gammacámara basada en el detector CdZnTe en el sitio del accidente nuclear en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.
El detector visualizó la intensidad de los rayos gamma en tiempo real e identificó los radionuclídeos emisores de rayos gamma.
Las imágenes indican la presencia de contaminación debido a 137Cs en las penetraciones de la pared.
Estos resultados indican que la cámara gamma puede contribuir con la planificación del trabajo de descontaminación y la reducción de la exposición a la radiación para los trabajadores.

## Slide 56: Mochila para la búsqueda de fuentes
Alarma configurada al +20% de radiación de fondo.
Intervalo de energía: 50 keV a 3 MeV.
Detectores de neutrones con BF3
Centelleador plástico para gamma

## Slide 57: Detectores recientes
Especificación
• Detector de neutrones y gamma, tamaño bolsillo.
• Puede distinguir entre el material NORM y no NORM.
• Compensación energética para radiación gamma.
• No hay falsas alarmas de neutrones al medir fuentes gamma de alta actividad.
• Útil para policías y trabajadores de emergencia.
• Eficiencia gamma: 900 cps por μSv/h 241Am.
• Eficiencia neutrones: 4,3 cps/20.000 n/s 252Cf.
Cortesía :Thermo fisher

## Slide 58: Detectores de radiación muy pequeños
Teléfonos celulares con aplicación
Reloj G-M
ghostbusters
Notes: Los iPhones no han aprobado a una prueba de aptitud y no son muy confiables

## Slide 59: Resumen
Siempre ejecute las mediciones con mucho cuidado.
Nunca tome el desempeño de la instrumentación para garantizado.
Compruebe regularmente el equipo.
Asegure la calibración periódica.
Mantenga su dosis ALARA.
Notes: Comprobar continuamente el funcionamiento del equipo de medición y analizar los resultados críticamente para la consistencia y la razonabilidad.
Siempre tenga en cuenta su seguridad personal.

## Slide 60
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE