## Slide 1
Lección 2
Principios básicos de monitorización del lugar de trabajo – PARTE 2

## Slide 2: Contenido
Equipo de MLT: Selección, calibración y verificación
Consideraciones generales
Factores que influirán en los resultados
Registro de los resultados
Lista de verificación para comprar equipos de MLT
El proceso de medición
Gestión de calidad

## Slide 3
Cómo elegir el equipo
Notes: La monitorización radiológica normalmente requiere la recolección de dos tipos de datos radiológicos:
mediciones directas de campo con equipos portátiles y
Análisis de muestras utilizando equipos o sistemas de laboratorio fijos.
la selección y el uso adecuado de los equipos apropiados probablemente serán los factores más críticos para asegurar que la monitorización determine con exactitud el estado radiológico del sitio.

## Slide 4: Elección del equipo
Hay cuatro miembros del personal que se deben involucrar en la compra de equipos:
  el experto cualificado;
  la persona responsable del mantenimiento, reparación y verificación del equipo;
  un administrador, para asegurar que se realice un contrato apropiado con el proveedor, y
  el técnico de monitorización, que tiene una amplia experiencia práctica en mediciones de protección radiológica.
Notes: La selección de equipos requerirá una evaluación de una serie de situaciones o condiciones.
Los equipos deben ser estables y confiables bajo condiciones ambientales y físicas en que serán utilizados, y sus características físicas (tamaño y peso) deben ser compatibles con la aplicación prevista.
El instrumento debe ser capaz de detectar el tipo de radiación de interés de medir niveles inferiores a los valores requeridos.
La aceptabilidad del usuario es esencial.

## Slide 5: Elección del equipo
Factores que influyen en la elección de equipos de MLT:
  el tipo de radiación a ser medida. ¿Es pulsada?
  el tipo de medición: dosis, tasa de dosis o contaminación;
  el rango de energía esperado de las radiaciones presentes;
  la mejor eficiencia de detección disponible basado en el vector de radionucleidos;
  unidades, y
  el rango esperado de medición.
Notes: Hay amplias variedades de equipos disponibles para medir diferentes tipos de radiación, sobre diferentes rangos de energía y con diferentes niveles de precisión.
El empleador o licenciatario es responsable de disponibilizar un número adecuado de equipos en consulta con el oficial de protección radiológica.

## Slide 6: Elección del equipo
  Factores (continuación):
  si un equipo puede realizar más de una función o si se requiere más de un equipo;
  si la indicación es fuera de escala, en el caso de que la medida resulte mayor que el rango máximo;
  posible interferencia de otras radiaciones;
  la presencia potencial de tasas de dosis o niveles de contaminación muy elevados;
  la velocidad de respuesta del equipo;
  escalas logarítmicas/lineales, analógicas/digitales, y
  pantalla iluminada y salida audible.
Notes: Sensibilidad
el equipo debe ser capaz de realizar mediciones significativas en el nivel de detección más bajo, según lo determine la tasa de conteo de fondo esperada y la respuesta esperada a la radiación de interés.
Salida de audio proporciona una indicación instantánea del nivel de radiación o contaminación, lo que permite al técnico concentrarse en guiar la sonda en lugar de mirar la pantalla.
La distancia más pequeña fuente - detector
una regla simple en la medida de la tasa de dosis es hacer la medida no más cerca de 3 veces la dimensión mayor del detector, debido a la ley del inverso del cuadrado de la distancia.

## Slide 7: Elección del equipo
  Factores (continuación):
  influencia de la temperatura ambiente, humedad, radiación de radiofrecuencia, campos magnéticos, etc.
  seguridad intrínseca en ubicaciones explosivas o inflamables;
  facilidad de descontaminación;
  disponibilidad y vida útil de las baterías;
  tamaño, peso y portabilidad;
  resistencia y confiabilidad;

## Slide 8: Elección del equipo
  Factores (continuación):
  factores humanos, diseño de la manija, interruptores, etc.;
  facilidad de formación de los usuarios;
  requisitos de acceso y facilidad de instalación y mantenimiento para el equipo instalado;
  equipo instalado o portátil, y
  conexión a la red local y a la lectura remota.

## Slide 9: Elección del equipo
  Factores (continuación):
disponibilidad de repuestos;
costo inicial y de mantenimiento;
proveedor con representación de la marca en el país;
buenos servicios de soporte técnico, y
garantías y plazos de entrega.

## Slide 10
Pruebas de aptitud (type tests)

## Slide 11: Pruebas de aptitud
Los equipos de MLT deben pasar por pruebas de aptitud para demostrar su adecuación.
Las pruebas de aptitud están destinadas a determinar las características de un tipo o modelo de equipo en una serie de condiciones de trabajo.
La prueba es generalmente realizada por el fabricante del equipo.
Notes: La prueba de aptitud es realizada por el fabricante o un laboratorio de calibración externo o por el comprador o por una combinación de lo anterior.
Normalmente, los usuarios no tienen las instalaciones para realizar pruebas de aptitud.
las pruebas se basan generalmente en criterios de rendimiento y procedimientos establecidos por normas nacionales e internacionales (IEC - International Electrotechnical Commission).

## Slide 12: Normas IEC para equipos de MLT
IEC 60532:2010 – monitores de tasa de dosis.
IEC 60846-1:2009 – especifica los requisitos de diseño y las características de desempeño de monitores de tasa de dosis.
IEC 60846-2:2007 – monitores portátiles.
IEC 61005:2003 - especifica las características de desempeño de monitores de tasa de dosis de neutrones.

## Slide 13: Pruebas de aptitud
Son ensayos exhaustivos para determinar el desempeño radiológico del equipo (p. ej., respuesta, linealidad, dependencia energética y angular, etc.) y el desempeño ambiental, eléctrico y mecánico.
El conocimiento de las características del equipo es la base para la elección de un equipo adecuado.
Notes: Cuando los equipos se utilicen en circunstancias inusuales, como en presencia de campos de radiofrecuencia muy elevados, campos magnéticos fuertes o en temperaturas muy rápidamente cambiantes, el usuario final puede pedir que se amplíen las pruebas de aptitud para incluir pruebas adecuadas.

## Slide 14
  Calibración y verificación

## Slide 15: Calibración
Calibración es el proceso de comparar la indicación del equipo con el valor convencionalmente verdadero de la magnitud de interés.
Los equipos para MLT deben calibrarse en las magnitudes operacionales.
La calibración tiene que ser rastreable: una línea continua (no quebrada) de mediciones debe conducir al estándar primario.
Notes: Magnitudes operacionales: H*(10) y H'(0.07,Ω), Bq/cm2, Bq/m3 etc.
La calibración de dosímetros personales o monitores de tasa de dosis es un proceso de tres pasos:
el valor de una magnitud física, como kerma en aire o fluencia de partículas se mide con un equipo de referencia en un punto de referencia en el campo de radiación utilizado para la calibración.
(2) el valor de la magnitud de protección radiológica es determinado por la aplicación de un coeficiente de conversión que relaciona la magnitud física a la magnitud de protección radiológica. Los coeficientes de conversión fueron evaluados por comités internacionales y aceptados para uso general por comités internacionales (ICRP-ICRU).
(3) el equipo que se está calibrando se coloca en el punto de referencia para determinar la respuesta del equipo a la magnitud de protección radiológica, p. ej., la tasa de dosis ambiental o direccional equivalente.

## Slide 16: Calibración
Las magnitudes y unidades utilizadas en la calibración deben, siempre que sea posible, seguir las recomendaciones de la ICRU.
Más información se da en el “Safety report series 16,” Serie de informes de seguridad 16, (Calibración de equipos de monitorización de protección radiológica) del OIEA.
Notes: Fuentes de calibración y tasas de dosis deben ser trazables a un laboratorio estándar primario.

## Slide 17: Calibración
La calibración confirma que el equipo funciona según lo esperado por la prueba de aptitud; debe realizarse antes del primer uso y después de una frecuencia requerida por la regulación, por ejemplo anualmente y después de una reparación.
Se debe adjuntar una etiqueta al equipo para indicar la validez de la calibración y se debe guardar el certificado de calibración en los archivos.

## Slide 18: Verificación
Verificación del funcionamiento del equipo:
verifica que el equipo esté funcionando como se esperaba. La verificación se realiza a intervalos regulares, cortos. Por ejemplo, antes de cada uso o como se defina en los procedimientos;
incluye un conjunto de verificaciones sencillas que buscan problemas importantes. Incluye inspección física del equipo, batería, radiación de fondo y comprobación con una fuente,
los equipos que fallen en la verificación deben ser identificados y retirados del servicio.

## Slide 19
Consideraciones generales para todas las mediciones

## Slide 20: Consideraciones generales para todas las mediciones
El equipo debe ser apropiado para el tipo, la energía y la intensidad de la radiación y para la magnitud de interés.
Hay un certificado de calibración válido?
Realizar la verificación de funcionamiento en los rangos requeridos utilizando fuentes apropiadas.
  Tener en cuenta la duración de la batería, especialmente para una monitorización que llevará mucho tiempo.
Notes: Más información sobre verificación del funcionamiento se dan en las siguientes conferencias. La verificación tiene básicamente las siguientes partes:
Comprobación visual de la condición física, cable, sonda, etc.;
Validez de la calibración;
La batería;
Indicación de fondo;
Indicación de la fuente de control;
Funcionamiento de la alarma.

## Slide 21: Consideraciones generales para todas las mediciones
  Orientar el equipo correctamente. Elija el rango correcto – normalmente un rango bajo.
  Al entrar en un área con altas tasas de dosis, la dosis al operador puede reducirse seleccionando un rango de dosis que reducirá el tiempo necesario para hacer la medición.
  El monitor necesita tiempo para la medición de la tasa de dosis (time constant).
  Esperar el período correcto para que el equipo mida la tasa de dosis antes de pasar a la siguiente medición.

## Slide 22: Consideraciones generales para todas las mediciones
Si el equipo proporciona una señal audible, utilizarla para dar una indicación instantánea, particularmente de “hotspots” y haces estrechos.
Considerar si las alarmas podrían ser útiles. Si es así, establezca los niveles apropiados.
Proteger contra modificaciones realizadas por el usuario.

## Slide 23: Consideraciones generales para todas las mediciones
Confíe en la lectura del equipo:
  si la indicación no es lo que se espera, considere abandonar el área. Una indicación más baja de lo esperado o una indicación cero puede ser causada por fallo del equipo, y
  si la indicación es significativamente más alta de lo esperado, salga del área. Esto se aplica especialmente si un equipo sale de escala.

## Slide 24: Consideraciones generales para todas las mediciones
Para las mediciones de la tasa de dosis, no acerque el detector a la fuente más de 3 veces la dimensión mayor del detector (debido al requisito de la ley del inverso del cuadrado de la distancia.
Tenga en cuenta los rayos estrechos de las fuentes blindadas. El detector hará el promedio de la señal en su volumen sensible, por lo que la indicación de un detector de gran volumen puede subestimar la tasa de dosis en el haz.
Siempre procure minimizar la dosis personal y la contaminación.

## Slide 25: Consideraciones generales para todas las mediciones
Considere si la fuente puede ser pulsada. Los equipos que cuentan pulsos, como detectores Geiger-Mueller (G-M), generalmente muestran una lectura más baja cuando la tasa de conteo del detector supera el 30% de la frecuencia de repetición del pulso.
Sea consciente de cualquier aspecto ambiental que pueda afectar la medición - cambios rápidos de temperatura, alta humedad, altos campos electromagnéticos y electrostáticos.

## Slide 26: Consideraciones generales para todas las mediciones
La escala automática dinámica puede ser una ventaja.
Si el equipo no se usa por un periodo prolongado, retire la batería para protegerla de la corrosión.

## Slide 27: Consideraciones generales para todas las mediciones
Preste atención a cualquier peligro personal en el área a ser monitoreada. Por ejemplo:
  equipos telescópicos pueden ser peligrosos si se utilizan en áreas donde hay conductores eléctricos expuestos;
  equipos pesados o voluminosos son un problema si el acceso es difícil o hay que utilizar escaleras, y
  el equipo de protección personal puede ralentizar o restringir el movimiento.
Notes: El Teletector es un monitor de tasa de dosis portátil que mide la radiación de fotones y partículas beta al ubicarse a una distancia más segura, reduciendo así la exposición al agrimensor. El Teletector tiene dos tubos G-M y el telescopio de acero inoxidable puede extenderse hasta cuatro metros.
Los dos detectores G-M cubren un rango de dosis de 0,1 μSv/h a 10 SV/h con conmutación automática entre los dos tubos G-M.

## Slide 28
Tenga en cuenta cualquier posible problema con el área monitoreada que podría causar daños al equipo, tales como la presencia de clavos o metales puntiagudos que podrían penetrar las ventanas del detector, o la contaminación de los monitores de contaminación.
Tenga un medio para registrar los resultados con usted. No registre ceros o “radiación de fondo”, registre la lectura. Registre también cualquier condición relevante (por ejemplo, el nivel de carga de la batería, condiciones polvorientas, etc.) cuando esto pueda afectar los resultados.
Consideraciones generales para todas las mediciones

## Slide 29: Consideraciones generales para todas las mediciones
Para los equipos instalados, deberá elegirse con cuidado su ubicación apropiada, para reflejar la ocupación y las fuentes de la tasa de dosis o actividad. Conexiones eléctricas tendrán que ser proporcionadas.
Para equipos portátiles, ya se han identificado puntos de monitorización. Asegúrese de saber dónde están.

## Slide 30: Factores que influirán en los resultados
La medición.
Corrección de radiación de fondo.
El vector y su aplicación.
El factor de calibración, ya sea obtenido directamente durante el proceso de calibración o derivado de esos datos combinados con otra información sobre el radionucleido, energía, etc.
Notes: Debe aplicarse una corrección de fondo adecuada a fin de distinguir la tasa de dosis debido a la fuente de la del fondo natural.
Si hay varios isótopos de emisión alfa, beta y gamma presentes, naturalmente pueden causar radiación de fondo elevada.
Se debe tener en cuenta la posible interferencia entre los tipos de radiación (por ejemplo, beta/gamma o gamma/neutrón).

## Slide 31: Factores que influirán en los resultados
Eficiencia de la fuente – relación entre la tasa de emisión de partículas de la superficie y la tasa de generación de esa partícula (incluyendo la geometría y la auto-absorción).
Para la medición indirecta de contaminación de superficie: los factores de transferencia y el área cubierta.
Conversión a la magnitud de interés, si es necesario.
Otros factores que influyen (temperatura del aire, presión, etc).

## Slide 32
Registro de resultados de monitorización

## Slide 33: Registro de resultados de monitorización
Los registros deben incluir:
¿ Dónde?
  La ubicación de los puntos de monitorización, descriptos claramente y sin ambigüedades.
¿Cuándo?
  La fecha (y a veces la hora) de la monitorización.

## Slide 34: Registro de resultados de monitorización
¿ Quién?
  El nombre y la firma de quien realizó las mediciones.
¿ Con qué?
  Dar el número de serie o de inventario del equipo usado.
¿ Es el equipo confiable?
  Escriba en el registro si el equipo ha pasado la verificación de funcionamiento.
Notes: Los resultados de la MLT deben estar disponibles para la gerencia y los trabajadores.
La información debe utilizarse para apoyar las evaluaciones previas al trabajo y después del trabajo, el control de la contaminación y la gestión de las operaciones de control radiológico.
Los cambios significativos en los resultados deben identificarse inmediatamente y analizarse periódicamente las tendencias.
Acciones correctivas deben tomarse si es necesario. También se documentarán los informes sobre la interpretación de los resultados, es decir, los datos de tendencia o la evaluación de la dosis. Tales informes deberían dar detalles sobre el lugar de trabajo en los que el cumplimiento de los requisitos pertinentes podría verse afectado negativamente y también dar detalles de las medidas apropiadas tomadas.

## Slide 35: Registro de resultados de monitorización
¿Qué fue medido?
  Informar el método de medición, por ejemplo, medición de tasa de dosis de fotones H*(10) usando medidores de tasa de dosis portátiles y el número del procedimiento.
¿ El resultado?
  El valor medido de la tasa de dosis o nivel de contaminación con sus unidades apropiadas (no registrar “BG" o “0“. Es mejor: < LMD - límite mínimo detectable).
Notes: Procedimientos de MLT deben escribirse y seguirse.
Los resultados del MLT deben introducirse en una base de datos.
En instalaciones nucleares modernas con monitores instalados, hay una consola de monitoreo de radiación en la sala de control que registra las mediciones continuamente.
Las tendencias a corto y largo plazo se analizan e investigan fácilmente.

## Slide 36
Lista de verificación para elegir el equipo de monitorización correcto

## Slide 37: Lista de verificación
¿Calibrado?
¿Inspección visual OK? ¿Hay, por ejemplo, daños evidentes en cables o conectores?
¿La batería tiene suficiente carga para el período de trabajo?

## Slide 38: Lista de verificación
¿Es creíble la tasa de conteo de fondo?
¿Cambia la tasa de conteo cuando el cable entre la sonda y el equipo es flexionado?
¿Pasó la verificación del funcionamiento?
Cuando hay un problema el usuario debe saber a quién acercarse para rectificar el equipo, donde debe ser mantenido y cómo debe ser etiquetado.

## Slide 39: Lista de verificación
¿Donde? Donde se encuentra cada punto de monitorización y cómo identificarla.
¿Cuándo? La frecuencia a la que se debe realizar la monitorización. Esto podría ser basado en tareas o en el tiempo.

## Slide 40
El proceso de medición

## Slide 41: El proceso de medición - entrenamiento
O entrenamiento debe incluir:
  la dirección de referencia;
  cómo verificar la batería y seleccionar el rango;
  uso de salida de audio (señal acústica "clicker" o alarma), y
  para la monitorización de la contaminación, la distancia correcta entre la sonda y la superficie y cómo mantenerla de forma segura.
Notes: El proceso de monitorización depende en gran medida del propósito, del equipo seleccionado y de las circunstancias prácticas de uso.
Se debe incluir la formación teórica y práctica

## Slide 42: El proceso de medición - entrenamiento
O entrenamiento debe incluir (cont.):
cómo hacer la medición, teniendo en cuenta la constante de tiempo del equipo y el tiempo necesario para promediar la indicación;
la interpretación de las escalas logarítmicas;

## Slide 43: El proceso de medición - entrenamiento
O entrenamiento debe incluir (cont.):
cómo utilizar los medios de recolección y su almacenamiento;
dónde y cómo registrar los datos, y
cómo interpretar los valores inesperados.
Notes: En caso de lecturas excepcionalmente altas, crea (confíe) en la lectura. Abandone el área y no asuma que es un problema del equipo.

## Slide 44: El proceso de medición - entrenamiento
El entrenamiento debe incluir la forma de identificar las condiciones ambientales que podrían causar problemas en el equipo:
  campos electromagnéticos, electrostáticos y magnéticos fuertes pueden causar altas tasas de conteo o el equipo puede fallar;
  luces muy brillantes pueden causar tasas de conteo incorrectas, e
  introducir equipos fríos en ambientes cálidos y húmedos puede causar condensación, resultando en lecturas de tasa de dosis altas e incorrectas (equipo de cámara de ionización).
Notes:   Identificar cualquier peligro personal debido a condiciones peligrosas en el área a monitorear y comprobar si el equipo de monitoreo es adecuado.
  Por ejemplo, los teletectors pueden ser peligrosos si se utilizan en áreas donde hay conductores eléctricos vivos sin aislar.
  Los equipos pesados o grandes son un riesgo si el acceso es deficiente o hay que subir escaleras.
  Recuerde que el equipo de protección personal (EPP) puede ralentizar o restringir el movimiento.
  Evaluar el EPP requerido y el tiempo adicional necesario para la tarea.

## Slide 45: El proceso de medición - entrenamiento
O entrenamiento debe incluir (cont.):
mantenimiento por el usuario. Esto podría incluir ajuste de cero, cambio de batería, limpieza y verificación de funcionamiento;
no realice modificaciones no autorizadas en los equipos;
si se requieren modificaciones, póngase en contacto con el fabricante, y
Recalibrar cualquier equipo después de la modificación.
Notes: Todo el equipo requiere cierto nivel de mantenimiento. Los fabricantes están obligados a proporcionar instrucciones de mantenimiento para el usuario.
el mantenimiento realizado por el usuario se limita a procedimientos sencillos y rutinarios.
Por ejemplo, limpieza, sustitución de cables y cambio de batería. El mantenimiento siempre debe ser seguido por una prueba de verificación.
El mantenimiento más complicado (electrónica) debería ser hecho por el fabricante.
Es fundamental entender que pequeños cambios pueden afectar el desempeño del monitor. Un equipo siempre debe ser recalibrado después de cualquier modificación o mantenimiento por el proveedor.

## Slide 46: El proceso de medición - entrenamiento
El entrenamiento debe incluir las siguientes precauciones:
  no haga oscilar las sondas por el cable;
  .
  evite que los equipos se mojen;
  transporte los equipos en maletas protegidas, y
  no apague ni ajuste las alarmas a menos que esté autorizado.

## Slide 47
Gestión de calidad

## Slide 48: Gestión de calidad
La gestión de calidad, es un proceso para dar confianza en la calidad de las mediciones y para promover la retroalimentación, que conduce a un aumento en la calidad en el sentido más amplio.
La naturaleza y el alcance del programa de gestión de calidad deben ser coherentes con el número de trabajadores potencialmente expuestos y el nivel de esa exposición.
Notes: El MLT debe estar sujeto a un sistema de gestión de la calidad (SGC). El sistema es un método para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad estableciendo políticas y objetivos relacionados con la calidad y esforzándose por alcanzarlos. Por lo general, parte o toda la ISO 17025 se implementa.
(https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17025) ISO/IEC 17025 es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for Standardization) en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración.1​Se trata de una norma de Calidad que tiene base en la serie de normas ISO 9000, aunque introduce una serie de requisitos técnicos imprescindibles para lograr la acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración. La acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración se logra a través de los entes regionales que participan en redes internacionales de colaboración. La norma ISO/IEC 17025 es aplicada por los laboratorios de ensayo y calibración con el objetivo de demostrar que son técnicamente competentes y que sus resultados son veraces.
El diseño y la ejecución de un SGC deben ajustarse a los requisitos de aseguramiento de la calidad (QA) incorporados en el sistema de gestión, para garantizar que los procedimientos se establezcan y sigan correctamente, y que los registros se compilen y se mantengan correctamente.
Todo el personal involucrado en el programa de monitoreo es responsable de la calidad de los resultados de monitoreo. La responsabilidad general del SGC se debe dar a un individuo identificado.
La gerencia debe motivar al personal para detectar y reportar problemas. La gerencia debe apoyar a lo SGC activamente impulsando la implementación del sistema “top-down” enfatizando la importancia de la cooperación de todos los miembros del personal de la organización, especialmente los que actúan en el punto de medición.

## Slide 49: Gestión de calidad
Todas las personas involucradas en el programa de monitorización son responsables de implementar procedimientos de control de calidad.
Pero sólo una persona tiene la responsabilidad final.
La gerencia debe motivar al personal para detectar, reportar y corregir problemas.
Notes: Los procesos incluidos en el SGC deben documentarse en procedimientos escritos que describan cada tarea y especifiquen criterios de calidad.
La documentación debe proporcionar información suficiente para que un auditor siga cada medición de principio a fin y evalúe su validez.
Una vez aprobados los procedimientos escritos, cualquier desviación o modificación debe ser autorizada y documentada. Siempre debe haber un mecanismo bien controlado pero fácilmente disponible para modificar un procedimiento.
El SGC debe incluir:;
• las responsabilidades y la autoridad de cada persona involucrada en el proceso general y el nivel necesario de cualificación y experiencia requerido;
• procedimientos de calibración, almacenamiento, verificación y mantenimiento de los equipos;
• Procedimientos sobre cómo utilizar los equipos de medición, y
Cómo y dónde reportar y registrar los resultados, y cuánto tiempo deben mantenerse los registros.