## Slide 1: Lección 8 Espectrometría gamma y alfa para monitorización en el lugar de trabajo

## Slide 2: Contenido
Objetivos:
¿Por qué espectrometría?
Espectrometría alfa: teoría, detectores y sus aplicaciones en el monitoreo del lugar de trabajo.
Espectrometría gamma: teoría, detectores y sus aplicaciones en el monitoreo del lugar de trabajo.

## Slide 3: ¿Por qué espectrometría?
La determinación de la actividad alfa y beta total y la medición de la tasa de dosis no identificarán los radionucleidos.
Las determinaciones cualitativa y cuantitativa de radionucleidos presentes en el lugar de trabajo a veces son necesarias para decidir sobre las medidas de protección adecuadas.
La radiación natural puede identificarse y eliminarse por medio de la discriminación energética.
Notes: Al planificar los aspectos de protección radiológica de una instalación nuclear, el OPR se basa en varias mediciones de la tasa de dosis, en su experiencia sobre las condiciones de la planta y en operaciones similares realizadas anteriormente.
Conocimientos históricos de la instalación y expectativas pueden ayudar, pero no es muy común tener datos de radionucleidos disponibles para la planificación del trabajo,
El conocimiento confiable de exactamente qué radionucleidos están presentes, dónde se localizan y su actividad, permitirá planificar mejor el trabajo. Este mejor conocimiento debe conducir a una operación más segura, dosis más bajas y menor riesgo de que las cosas puedan salir mal.
La espectroscopia alfa y gamma es necesaria para identificar radionucleidos importantes. Por ejemplo, si la espectrometría gamma indica presencia de 134Cs y 137Cs en cantidades significativas, entonces se deberá recomendar protección respiratoria para control de la exposición ocupacional.

## Slide 4: Ejemplos de aplicación de espectrometría
Se puede hacer espectrometría directamente en el lugar de trabajo.
Muestras del lugar de trabajo (p. ej., papeles filtrantes y muestras de aire/gas) se pueden analizar en el laboratorio mediante espectrometría.
Notes: Espectroscopia gamma es útil en reactores nucleares. Los radionucleidos más relevantes son los emisores gamma.
Para el cumplimiento de los requisitos de la autoridad reguladora, en los reactores nucleares se toma una amplia variedad de muestras y se identifican y cuantifican radionucleidos emisores gamma en varios flujos de desechos. Estos flujos de desechos son encontrados en las operaciones de rutina o de emergencia de la planta.
En realidad, hay poca diferencia en la mezcla de los radionucleidos entre reactores. Si no se dispone de datos específicos de la planta, se pueden utilizar datos genéricos.

## Slide 5: Introducción a la espectrometría gamma y alfa
Radionucleidos emiten partículas alfa y radiación gamma con energías características.
Detectores de estado sólido (por ejemplo, NaI(Tl), HPGe, PIPS, SiO2) crean pulsos electrónicos con amplitudes proporcionales a la energía de la radiación incidente.
El sistema electrónico organiza los impulsos por amplitud y los cuenta.
El gráfico de la tasa de conteo en función de la energía se denomina "espectro".

## Slide 6: Introducción a la espectrometría gamma y alfa
Espectros de emisores alfa y gamma ayudan a entender los vectores de radionucleidos.
Cuanto mejor sea la resolución en energía, más fácil será la identificación del radionucleido.
El área bajo el pico energético (fotópico) es proporcional a la actividad del radionucleido en la muestra.

## Slide 7
Espectrometría alfa

## Slide 8: Espectrometría alfa - teoría
La energía de la partícula alfa se convierte en señal electrónica (pulso) en el detector semiconductor llamado SPIP, en inglés “PIPS”: detector de silicio plano implantado y pasivado.
La intensidad del pulso es proporcional a la energía alfa. Es necesario calibrar la intensidad del pulso contra la energía alfa.
El número de pulsos es proporcional a la actividad del radionucleido en la muestra de modo que se necesita una calibración de la eficiencia.

## Slide 9: Espectrometría alfa - aplicaciones
La espectroscopia alfa es una técnica ampliamente utilizada para la identificación y cuantificación de radionucleidos emisores alfa naturales o artificiales (incluidos los transuránicos).
Se caracteriza por una alta eficiencia, bajo fondo y bajos límites de detección.
Una variedad de tipos de muestra pueden ser ensayados.
Notes: Las muestras de aire recogidas usando papeles filtrantes pueden ser contadas tanto en espectrometría alfa como gamma.

## Slide 10: Espectrómetro alfa con analizador multicanal
Notes: Con un detector semiconductor se puede determinar la energía de la radiación alfa. Las partículas alfa transfieren su energía al semiconductor a través de colisiones inelásticas, dando lugar así a pares electrón-hueco. El número de estos portadores de carga es proporcional a la energía de las partículas alfa.
Los portadores de la carga se separan en un campo eléctrico y se recogen en los contactos del semiconductor con la polaridad opuesta. Un preamplificador integra la corriente y genera un pulso de tensión que es proporcional a la energía alfa. El análisis de la altura del pulso se realiza por medio de un analizador multicanal (MCA) que está conectado a un ordenador.

## Slide 11: Detector de silicio plano implantado y pasivado (SPIP)
Hay tres parámetros principales que definen un detector SPIP:
  área activa;
  resolución de energía;
  o zona de deplexión * (depletion depth).
Detectores SPIP están optimizados para aplicaciones de espectroscopía alfa que requieren alta resolución, alta sensibilidad y bajo fondo.
Notes: *Región de agotamiento.
Los diodos de silicio de área grande del tipo p-i-n, operando en “polarización Inversa”, se utilizan como detectores de semiconductores.
La corriente de fuga es tan pequeña que aún a temperatura ambiente se puede aplicar un campo eléctrico para recoger los portadores de carga generados por irradiación.
Las partículas alfa se detectan en la zona de deplexión mediante la transferencia de energía a los electrones en el semiconductor.
Las ventajas de los detectores con diodos de silicio son:
alta eficiencia de detección
posibilidad de mediciones alfa y beta simultáneas seleccionando magnitudes de señal electrónicas.
algunos equipos incorporan compensación de radón.

## Slide 12: Detector de silicio plano implantado y pasivado (SPIP)
Las partículas alfa son detenidas en la región de deplexión formando pares electrón-hueco.
El número de pares electrón-hueco es directamente proporcional a la energía de la partícula.
El campo eléctrico en la región de deplexión atrae a los electrones a un terminal y a los huecos a la otra.
El pulso de carga se integra en un preamplificador sensible a la carga para producir un pulso de tensión.

## Slide 13: Región de deplexión
cortesia: Canberra
Contacto eléctrico
Semicondutor
Región de deplexión
Unión P+
Contacto eléctrico
Notes: La región de deplexión (agotamiento) es la región en la unión p-n que está libre de portadores de carga. Se forma cuando hay una polarización inversa. La profundidad de la región depende de la cantidad de impurezas añadidas al semiconductor y de la tensión de polarización inversa.
Las partículas alfa de energías inferiores a 15 MeV son completamente paradas en 100 μm del semiconductor. La región de deplexión debe ser más profunda que 100 μm.

## Slide 14: Espectro alfa de uranio natural
Notes: La espectrometría alfa se utiliza para discriminar partículas alfa de radionuclídeos naturales de alfas emitidas por actínidos tales como 239Pu y 241Am.

## Slide 15: Sistema de espectrometría alfa
Notes: La espectrometría alfa se basa en la medida de las partículas alfa que llegan a un detector, situado en una cámara al vacío (inferior a 1 torr). Cuando las partículas alfa llegan al detector, se produce una señal electrónica que es captada por un analizador multicanal (MCA), que genera un espectro digital en el que se reparten las partículas detectadas en función de su energía. Este espectro es analizado y representado con el software adecuado en un ordenador.

## Slide 16: Espectroscopía alfa en monitor de aire
CAM para la detección de emisores alfa y beta en el aire
Detector SPIP
Cortesía: Canberra
Notes: Monitor de aire continuo (MAC) comercialmente disponible para emisores alfa y beta.

## Slide 17: Espectro alfa del filtro de aire
Notes: Un espectro alfa del monitor de aire continuo.
El espectro permite que las partículas alfa emitidas por los productos de desintegración del radón-222 se distingan de, por ejemplo, las de 239Pu que aparecerían en el espectro en la región de interés marcada entre 3 MeV y 5,7 MeV.
218Po , energía alfa = 6,11 MeV
214Bi, energía alfa = 3,27 MeV
214Po, energía alfa = 7,83 MeV
239Pu, energía alfa = 5,15 MeV

## Slide 18: El filtro de aire
El filtro de aire debe elegirse cuidadosamente.
Los filtros de fibra de vidrio analizados por espectrometría alfa deben tener buenas características de colección de "superficie frontal" que evitará el entierro de partículas recogidas en el filtro.
Glass fibre filter papers
Notes: En la industria nuclear, se utilizan varios tipos de filtros. Para tomar muestras diferidas se utilizan filtros de celulosa. Para MACs la mayoría de los fabricantes recomienda actualmente utilizar filtros de fibra de vidrio Millipore.
La eficiencia de recolección recomendada de los filtros debe ser superior al 90%. La calidad del resultado de la monitorización del aire depende de la calidad del medio filtrante seleccionado y, por lo tanto, la selección del tipo de medio filtrante debe basarse en las recomendaciones de los fabricantes considerando lo siguiente:
baja resistencia al flujo de aire;
alta eficiencia de recolección;
profundidad de enterramiento de partículas baja, especialmente para medición alfa y resolución espectral, y
diferencia de presión baja a través del filtro.

## Slide 19: Monitor de aire continuo portátil
Cortesía SARAD
radon
Notes: Detectores miniaturizados están disponibles debido al avance en la tecnología de detección de radiación.
El detector mostrado es un monitor de aire portátil con detectores de silicio planar que realiza espectrometría alfa. Debido a la baja tasa de flujo de aire, estos detectores son más adecuados para el trabajo de emergencia.

## Slide 20
Espectrometría gamma

## Slide 21: Espectrometría gamma - teoría
La espectrometría gamma se basa en las tres interacciones fundamentales de fotones con la materia:
  efecto fotoeléctrico;
  efecto Compton, y
  efecto de producción de pares.
La probabilidad de que un raio gamma interactúe con la materia depende del número atómico, densidad del material y energía de los rayos gamma.

## Slide 22: Espectrometría gamma - teoría
La conversión de la radiación ionizante en luz visible se denomina centelleo.
Se emplean varios tipos de detectores dependiendo de la aplicación.
Para altas eficiencias de detección, NaI(Tl) es la mejor opción (cristales de gran volumen).
Para una alta resolución de energía, HPGe es la mejor opción.

## Slide 23: Diagrama del equipo de espectrometría
Notes: Conversor analógico a digital (ADC) convierte la amplitud de pulso en formato digital.
El analizador multicanal (MCA) organiza las energías en diferentes canales o "bins“.

## Slide 24: Calibración del espectrómetro gamma
Calibrar el espectrómetro en energía utilizando fuentes de referencia con energías conocidas. Calcular la función de canal/energía.
Calibrar el espectrómetro en eficiencia utilizando fuentes de referencia con energías y actividades conocidas.
.
Las fuentes de referencia deben tener la misma geometría que la muestra.
Notes: Para los detectores de semiconductores, la escala del canal se puede convertir fácilmente a una escala de energía, ya que la respuesta es casi lineal.
Geometría significa las características generales de la muestra, no sólo la distancia fuente-detector! (Por ejemplo, tamaño, forma, material, masa, etc.)

## Slide 25: Tipos de espectrómetros gamma
NaI(Tl): Alta eficiencia pero baja resolución (7 - 8 % AMA @662 keV). Funciona a temperatura ambiente.
  HPGe: Alta resolución (0,2 -1,2 % AMA @662 keV). Necesita nitrógeno líquido o refrigeración eléctrica.
  CdZnTe: Muy compacto. Resolución de energía moderada (0,3 % keV AMA @ 662 keV).
LaBr3:Ce: Alta eficiencia pero baja resolución (2,8 - 4 % AMA @662 keV)
Notes: *Anchura a media altura (AMA) = FWHM en inglés. NaI(Tl) y HPGe muestran un comportamiento similar de la AMA aumentando lentamente con la energía de rayos gamma. Eficiencia es cps/dps.
Para distinguir dos picos de energía cercanos se debe utilizar un detector HPGe. Recientemente se han descubierto nuevos tipos de detectores de estado sólido con alta sensibilidad y una mejor resolución de energía que el NaI(Tl).
Resolución (%) = ancho del fotopico (en keV) en la mitad de su altura máxima/energía del FP (en keV).
LaBr3:Ce es un centelleador eficiente comercialmente disponible y ampliamente utilizado. Para MLT la gammacámara con CdZnTe se emplea para monitorear contaminación en el lugar de trabajo.
Para decidir qué sistema utilizar, el primer y más importante parámetro del detector a considerar es la resolución energética. El segundo parámetro a considerar es su eficiencia. Deben tenerse en cuenta otros parámetros, como requisitos de espacio, refrigeración y portabilidad.

## Slide 26: Espectrometría gamma - aplicaciones
Permite la identificación y cuantificación de isótopos emisores gamma en una variedad de muestras. La evaluación del espectro consiste en:
identificación de los picos;
determinación de las energías de los picos;
identificación de los radionucleidos;
sustracción de fondo y cálculo de las áreas totales de los picos, y
  determinación de las actividades e incertidumbres.
Notes: El uso de un software de espectrometría puede llevar a cabo todas estas tareas.

## Slide 27: Componentes del espectro gamma de 137Cs
Notes: Pico fotoeléctrico (fotopico): el resultado de una interacción fotoeléctrica en el detector. Todo la energía del fotón se deposita en el detector.
Energías por encima del límite de Compton: fotones que han sufrido múltiples dispersiones Compton.
Energías por debajo del límite de Compton: el “continuum” de Compton; los fotones que han sufrido una o más dispersiones Compton.
El pico de retrodispersión: Fotones gamma que tienen interacción Compton con los átomos del blindaje y salen rechazados con menor energía (200 – 300 keV).
Rayo X del plomo: Fotones gamma producen efecto fotoeléctrico en el Pb del blindaje y el plomo emite un Rayo X característico de 72 keV.

## Slide 28: Semiconductores
Notes: En los detectores de semiconductores, se aplica un campo eléctrico al volumen del detector.
Un electrón en el semiconductor se fija en la banda de valencia del cristal hasta que una interacción del rayo gamma proporciona al electrón energía suficiente para moverse a la banda de conducción. Los electrones en la banda de conducción pueden responder al campo eléctrico en el detector, y por lo tanto pasar al contacto positivo que está creando el campo eléctrico.
El vacío creado por el electrón en movimiento se denomina “hueco", y es llenado por un electrón adyacente. Este movimiento de huecos efectivamente mueve una carga positiva al contacto negativo. La llegada del electrón en el contacto positivo y el hueco en el contacto negativo producen la señal eléctrica que se envía al preamplificador, el MCA (analizador multicanal), y a través del sistema para el análisis.
El movimiento de los electrones y de los huecos en un detector de estado sólido es muy similar al movimiento de iones dentro del volumen sensible de los detectores llenos de gas tales como cámaras de la ionización.
Os detectores semiconductor incluyen el germanio (e.g. HPGe), telururo de cadmio, y telururo de cadmio-zinc (CdZnTe o CZT). Las temperaturas criogénicas (77K) son vitales para el funcionamiento de los detectores de germanio.
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/condsemicondais2_27505.pdf

## Slide 29: Detectores HPGe y sus curvas de eficiencia
cortesía: Canberra
Notes: La probabilidad del efecto fotoeléctrico es una función inversa de la energía del fotón; por lo tanto, la eficiencia disminuye para energías más altas.
Los detectores HPGe difieren no sólo en tamaño y geometría (p. ej., planar o coaxial), sino también en la disposición de las regiones p-n.
Cuanto mayor sea el detector, mayor será la probabilidad de una interacción fotoeléctrica, y mayor será la eficiencia.

## Slide 30: Resolución de energía
Comparison of a multi - peak spectrum NaI(TI) versus HPGe Versus LaBr3:Ce
Notes: La mejor resolución de energía en un detector de semiconductores se debe al hecho de que la energía necesaria para crear un par electrón-hueco en el semiconductor es mucho menor que la energía necesaria para producir un fotón en el detector de centelleo.
La fluctuación estadística y por lo tanto la anchura a media altura (AMA) será mucho menor.
Para identificar y cuantificar una muestra que contenga muchos radionucleidos de emisión gamma, se necesita un detector de Ge.

## Slide 31
Aplicaciones de la espectrometría gamma

## Slide 32: Sistemas de espectrometría HPGe
Notes: Ejemplos de sistemas de espectrometría gamma de laboratorio.
Observe el blindaje y el recipiente criogénico con N2 líquido.

## Slide 33: Sistema portátil HPGe
Se utiliza principalmente para análisis cualitativo; es decir, la identificación de la contaminación y de los radionucleidos.
Un ejemplo de un sistema portátil con un sistema de enfriamiento eléctrico. Cortesía: ORTEC

## Slide 34: Identificación de radionucleidos desconocidos
Notes: Identificación de radionucleidos desconocidos dentro del contenedor de transporte. Para tal situación, espectrómetros gamma de semiconductor son enormemente útiles.

## Slide 35: Sistemas de espectrometría gamma portátiles
Se utiliza principalmente para análisis cualitativo, es decir, para identificar radionucleidos.
Debido a la baja resolución de energía, son adecuados para identificar varios radionucleidos a la vez con energías distintas.
Espectrómetro con NaI(Tl)
Detector CdZnTe
Detector CdZnTe
Notes: La espectrometría gamma es ahora una herramienta de medición práctica para el oficial de protección radiológica. El equipo es robusto y fácil de usar y requiere un entrenamiento adicional mínimo.
Los detectores de CdZnTe se pueden utilizar para hacer la identificación del isótopo en distancias más largas. Tienen un rango de tasa de dosis de 5 μGy. h-1 (cristal de 500 mm3) a 10 Gy. h-1 (cristal de 0,5 mm3). Son muy compactos y tienen una resolución de energía aceptable (2 keV @ 662 keV).

## Slide 36
Sistemas de espectrometría gamma portátiles

## Slide 37: Espectrometría gamma para monitoreo del aire
Espectro gamma típico del cartucho
Cartucho del filtro del yodo
Notes: Filtros y cartuchos con una mezcla de radionucleidos de actividades conocidas trazables a los estándares nacionales están disponibles comercialmente.
Estos filtros se utilizan para calibrar la energía y la eficiencia de los sistemas de espectrometría gamma para mediciones con filtro o cartucho.
En este espectro Ge, el 133Ba se utiliza como sustituto del 131I, ya que tiene una vida media mucho más larga (10,7 años), mientras que la vida media del 131I es 8,02 días.
http://www.cin.edu.uy/archivos/CBMRI/teorico_espectrometria_gamma.pdf

## Slide 38
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE