## Slide 1: Lección 7 Monitorización de tritio y 14C en el lugar de trabajo

## Slide 2
Monitorización de tritio

## Slide 3: Contenido – 3H
Información general y relevancia
Técnicas de medición
Mediciones en tiempo real
Estimación de la actividad beta de baja energía

## Slide 4: Información general y relevancia
Tritio (H3) es un emisor beta de baja energía con Emax de 18 keV y necesita técnicas de medición especiales.
Actividades altas de tritio son producidas en reactores de agua pesada. En estos reactores, casi 2/3 de la dosis interna se debe a incorporaciones del tritio.
Los reactores de fusión utilizan tritio como combustible.
Notes: La lección no menciona tritio orgánicamente ligado – el cual se debe recolectar según el muestreo de partículas y analizar utilizándose el método del contador de centello líquido.

## Slide 5: Información general y relevancia
Tritio también se produce en reactores de agua ligera, pero en una cantidad mucho menor.
Tritio puede ser encontrado como agua tritiada (HTO), tritio gaseoso (HT) y tritio ligado orgánicamente (TLO).

## Slide 6: Dosimetría y radiotoxicidad de tritio
La exposición más importante al tritio es por el óxido de tritio (HTO). HTO puede entrar en el organismo por inhalación o absorción por la piel.
La dosis efectiva total de la exposición a HTO en el aire es aproximadamente 10.000 veces más grande que la dosis efectiva total de una equivalente exposición* a gas HT.
Notes: * actividad de tritio igual en Bq/m3
La dosis efectiva comprometida debido a la exposición de tritio es directamente proporcional a la vida media biológica.
El órgano crítico para el cálculo de la dosis es el cuerpo entero.

## Slide 7: Dosimetría y radiotoxicidad de tritio
El tritio se clasifica como de baja toxicidad según el esquema de clasificación del OIEA (baja Sv/Bq).
Por lo tanto, la actividad volumétrica (Bq/m3) del tritio tiene que ser muy alta para poner en peligro los trabajadores.
Aún así, se hace necesaria la manipulación segura.
Notes: https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:24072024 (referencia de 1963)

## Slide 8: Contaminación por tritio
El HT y el HTO son fácilmente absorbidos por las superficies de la mayoría de los metales (como el acero inoxidable, el cobre o el aluminio), de los plásticos y de los cauchos.
El HT y el HTO absorbidos también son fácilmente liberados. Un proceso al cual se denomina desgasificación (emisión de gases) y que puede dar lugar a significativas concentraciones de tritio por metro cúbico de aire.

## Slide 9: Contaminación por tritio
El tritio absorbido permanecerá cerca de la superficie a no ser que el metal sea calentado a altas temperaturas.
HTO puede difundirse a través de revestimientos metálicos, resultando en contaminación en lugares inesperados.

## Slide 10
Técnicas de monitorización

## Slide 11: Monitorización del tritio
En el lugar de trabajo, el tritio puede existir como HT o como vapor de HTO. La técnica de muestreo y medición depende de la forma química del tritio.
Debido a su beta de baja energía, la monitorización directa del tritio en el aire no es posible, a menos que el aire con tritio esté dentro del detector.
El monitoreo puede ser en tiempo real o por muestreo del aire y medición “a posteriori” de la muestra en el laboratorio.
Notes: Los objetivos de la monitorización del tritio son:
medir la actividad de tritio en muestras de aire en el lugar de trabajo y en sistemas;
recomendar el EPP adecuado para controlar las exposiciones ocupacionales;
monitorear las concentraciones de НТО y HT en el aire del lugar de trabajo para mejorar la estimación de la dosis, y
proporcionar datos para planificar el trabajo desde una perspectiva radiológica.

## Slide 12: Muestreo del aire - tritio
El muestreo de vapor de HTO se puede hacer por técnicas dinámicas (borboteador) o estáticas (por medio de la condensación criogénica o absorción en un adsorbente sólido tal como gel de sílice, zeolita etc.)
La actividad del HTO retenido en los borboteadores o adsorbentees sólidos se mide por la técnica de recuento de centelleo líquido.

## Slide 13: Muestreo de HTO y HT
Notes: Borboteador sencillo para HTO solamente.

## Slide 14: Borboteador para muestreo de HTO y HT
El aire pasa a través de dos conjuntos de borboteadores en serie llenos de agua desmineralizada y separados por un horno.
El primer borboteador retiene el vapor tritiado HTO.
El HT se oxida en el horno al utilizarse un catalizador adecuado para convertirlo en HTO.
Notes: El horno y el segundo borboteador no son necesarios cuando se sabe que el tritio está presente sólo en forma de HTO.

## Slide 15: Borboteador para muestreo de HTO y HT
Al muestrear el aire durante mucho tiempo, como, por ejemplo, durante una semana, se recomienda utilizar un borboteador equipado con un dispositivo de enfriamiento para evitar la evaporación del agua.
Debe evitar el uso de teflón para las tuberías de muestreo.
Notes: A partir del caudal y del tiempo de recolección, se conoce el volumen total de aire muestreado. Esto permite calcular la concentración media de tritio en el aire.

## Slide 16: Muestreo de HTO y HT
Cortesía: Southern Scientific
Notes: El equipo ha sido diseñado para la retención eficiente del tritio, usando una serie de cuatro viales, un sistema de enfriamiento y un horno catalítico.
La actividad de tritio en la muestra recolectada se puede medir diaria, semanal o mensualmente con un contador de centelleo líquido.
Esta técnica tiene una sensibilidad mucho más alta que el monitor de tritio en tiempo real más sofisticado.

## Slide 17: Muestreo de HTO y HT
99% de retención.
Reducción de la evaporación debida al sistema refrigerado, permitiendo la recolección semanal.
Fácil de utilizar, con simple retirada de la muestra.
Medidor de flujo de aire electrónico calibrado.

## Slide 18: Muestreadores activos - ventajas
  Bajo límite de detección inferior.
  Velocidad de muestreo ajustable de 10 a 60 l/h.
  Alta eficiencia de recolección (>95%).
  El volumen muestreado se conoce con exactitud.
  Posibilidad de largos tiempos de muestreo.

## Slide 19: Muestreadores activos - limitaciones
  Requieren alimentación externa.
  El HTO es diluido.
  Es necesario controlar la temperatura del horno y cambiar el catalizador como requerido por el fabricante (generalmente una vez al año).

## Slide 20: Muestreadores pasivos
Un vial se coloca en el lugar de trabajo. El vial de 20 ml contiene agua sin tritio o absorbente de agua como medio de retención de HTO.
En algunos casos, los absorbentes sólidos como la zeolita o gel de sílice se utilizan como medios de retención de HTO.
La parte superior del vial está equipada con un orificio de difusión que permite la entrada del HTO.
Notes: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_151.pdf

## Slide 21: Muestreadores pasivos
El flujo constante en el vial se mantiene por el gradiente de concentración producido por el nivel reducido del vial cerrado en comparación al aire ambiente.
Un desorbedor es necesario para extraer el agua del adsorbente sólido.
El agua se recoge en un dispositivo a baja temperatura.

## Slide 22: Muestreadores pasivos - ventajas
  Los muestreadores son pequeños.
  No requieren alimentación externa.
  No son caros para comprar y mantener.
  Fáciles de utilizar.
  No diluyen el HTO.
Notes: La toma de muestras con captadores pasivos presenta algunas características ventajosas:
la simplicidad operativa del sistema y su mínima necesidad de mano de obra;
la facilidad de su empleo debida a no ser necesarias actividades de mantenimiento y calibración de bombas de aire;
posibilidad de tiempos de muestreo prolongados;
mínima probabilidad de comisión de errores personales, y
fiabilidad general del método.
Asimismo, como limitaciones más importantes cabe señalar:
La necesidad de tener un conocimiento exacto del caudal equivalente de muestreo para cada contaminante y tipo de captador.
La invariabilidad del caudal equivalente de muestreo y su valor relativamente bajo.
La sensibilidad del sistema pasivo a factores ambientales físicos y químicos.

## Slide 23: Muestreadores pasivos - limitaciones
  Dos muestreadores diferentes son necesarios para medir las concentraciones de HT y HTO (uno con un catalizador).
  Sólo son posibles tiempos cortos de muestreo (entre 15 y 30 minutos).
  Baja tasa de muestreo.
  Es necesario verificar la evaporación del líquido y cambiar el catalizador después de cada muestreo.

## Slide 24
Medición en tiempo real

## Slide 25: Medición en tiempo real
Para la medición en tiempo real, el aire muestreado pasa a través de un detector. El detector debe ubicarse en un área con baja radiación de fondo.
Debido a la beta de baja energía, la celda (célula) de medición es el propio detector, por ejemplo: una cámara de ionización, un contador proporcional o un centelleador plástico.
Notes: Generalmente, un segundo detector cerrado idéntico se utiliza para compensar en tiempo real los productos de la desintegración de radón y la radiación gamma de fondo.
Una sola partícula alfa deposita 1000 veces más energía que una partícula beta de tritio.
Las condiciones ambientales típicas de 10 – 50 Bq/m3 de radón resultarían en un nivel de actividad aparente de tritio de 10 – 50 kBq/m3 .
Los monitores en tiempo real pueden ser fijos o portátiles y pueden estar equipados con una alarma.

## Slide 26: Medición en tiempo real
Se coloca un pre-filtro por encima de la celda de medición para retener las partículas en el aire muestreado.
El pre-filtro debe incluir un filtro de yodo, si necesario.
El pre-filtro no debe atrapar ni retener el tritio, tampoco disminuir el flujo o la presión dentro de la celda de medición, respetando los límites especificados por el fabricante.

## Slide 27: Medición en tiempo real
Se debe minimizar la interferencia de los gases nobles durante la medición de tritio.
La compensación por la contribución de gases nobles es difícil de lograr en instrumentos basados en cámaras de ionización.
En el caso de contadores proporcionales o centelleadores de plástico, se puede reducir la contribución de gas noble aprovechando la diferencia en la altura del pulso producida por las partículas beta de gas noble y tritio.

## Slide 28
Ejemplos de monitores en tiempo real

## Slide 29: Monitorización con cámaras de ionización
Los instrumentos de cámara de ionización fija son más adecuados para HT.
La partícula beta del tritio ioniza el gas de la cámara.
Equipo portable puede complementar los instrumentos fijos.
Los volúmenes de la cámara varían de 0,1 L a pocas decenas de litros dependiendo de la sensibilidad requerida. Los flujos son de pocos litros por minuto.
La compensación por radiación gamma y radón es crucial.
Notes: El ánodo debe tener una alta resistencia de aislamiento. De lo contrario, habrá una lectura falsa del electrómetro, que puede ser causada por condensación o humedad.
Radón: dos decaimientos alfa de radón producirán la misma cantidad de ionización que una concentración de tritio de 37.000 Bq/m3.

## Slide 30: Monitores de aire tritio portátiles y fijos
Monitor portátil de tritio con 4 cámaras de ionización
Monitor fijo de tritio con 2 cámaras de ionización
Cortesía Tyne
Notes: Los monitores de tritio con cámaras de ionización se utilizan para monitorizar chimeneas, salas, cabinas de extracción, cajas de guantes y lugares de trabajo.

## Slide 31: Cámaras de ionización - ventajas
  Detector pequeño debido a la distancia recorrida por la partícula beta de tritio en el aire.
  Buena sensibilidad para el tritio.
  Bajo costo de mantenimiento.

## Slide 32: Cámaras de ionización - limitaciones
  Generalmente no específicas para la medición de tritio.
  La medición varía con los cambios de temperatura.
  La medición varía con los cambios de presión (respuesta directamente proporcional).

## Slide 33
Monitoreo de 14C

## Slide 34: 14C en centrales nucleares
El 14C y tritio son emisores beta de baja energía y no presentan un peligro de radiación externa.
Las principales reacciones de activación de neutrones que producen 14C en reactores de energía nuclear son:
  (a) 14N(n,p)14C
  (b) 17O(n,α)14C
  (c) 13C(n,γ)14C
  (d) 15N(n,d)14C
  (e) 16O(n,3He)14C

## Slide 35: Formas químicas del 14C
14C se puede encontrar como CO2, CO o hidrocarburos.
El CO y los hidrocarburos se pueden convertir a CO2, por un catalizador a alta temperatura.
La conversión es necesaria porque, en la forma de CO2, es fácil medir la actividad del 14C.
Notes: Algunas centrales nucleares producen 14C durante su operación. El reactor de agua pesada produce una cantidad grande de 14C en comparación con los reactores de agua ligera. Cantidades considerables de 14C son producidos en el moderador.

## Slide 36: Técnicas de monitorización
Las técnicas de muestreo de 14CO2 en el aire pueden ser activas o pasivas.
Los monitores en tiempo real utilizados para el muestreo de tritio también pueden ser adecuados para el 14C.

## Slide 37: Muestreo del aire para 14C
14CO2 se puede retener burbujeando el aire a través de una solución de hidróxido de sodio o en un adsorbente sólido como la zeolita.
El aire pasa a través de un conjunto de borboteadores con solución de hidróxido sódico en el rango de 0,8 - 4,0 M (o tubos llenos de adsorbente sólido), un horno y un segundo conjunto de borboteadores (o tubos llenos de adsorbente sólido).
El primer conjunto de borboteadores (o tubos com adsorbente) retiene el 14CO2.
Notes: http://oa.upm.es/32548/1/Tectosilicatos_Costafreda.pdf
http://www.zeocat.es/docs/aireabsorbanteversatil.pdf
Un adsorbente es un sólido que tiene la capacidad de retener sobre su superficie un componente presente en corrientes líquidas o gaseosas. Se caracterizan por una alta superficie específica y por su inercia química frente al medio en el que se van a utilizar.

## Slide 38: Muestreo del aire para 14C
Las moléculas orgánicas se descomponen y el 14CO se oxida a 14CO2 en el horno, mediante un catalizador hecho de pellets de platino/alúmina.
El 14CO2 se retiene en el segundo conjunto de borboteadores o adsorbentes sólidos conectado a la salida del horno.

## Slide 39: Liberación de 14C para medición
Cuando el 14CO2 se retiene en un adsorbente sólido, el CO2 debe ser desorbido por calentamiento.
Se requiere una temperatura de 400 oC para la zeolita.
El CO2 desorbido se retiene burbujeando a través de una solución de hidróxido de sodio.
La actividad de 14C se cuenta en un CCL utilizando el centelleador de tolueno.
Notes: La medición de la actividad de la solución básica (pH > 7) por centelleo líquido requiere una corrección de “quenching” significativa. El cóctel de centelleo líquido empleado debe coincidir con la solución de retención utilizada. Las instrucciones del fabricante proporcionarán orientación.

## Slide 40: Calibración
El medidor de flujo asociado con el conjunto de muestreo se debe calibrar según un estándar nacional.
La eficiencia de oxidación debe ser determinada mediante el muestreo de un estándar de calibración del HT o carbono orgánico.

## Slide 41: Calibración y verificación
Se debe calibrar el conjunto de medición con una fuente estándar de HTO, 14C o, para monitores, con una fuente radioactiva.
La verificación de funcionamiento debe incluir la eficiencia de detección del sistema de medición y el flujo de muestreo.

## Slide 42
Métodos de análisis

## Slide 43: El contador de centelleo líquido
Para el recuento de centelleo líquido, se añade a la muestra una mezcla de productos químicos orgánicos - en una determinada proporción - denominada cóctel.
Generalmente el cóctel consiste en un solvente primario (dioxano para las muestras acuosas y tolueno para las muestras orgánicas), un solvente secundario (naftaleno sólo para las muestras acuosas), un soluto primario (PPO) y un soluto secundario (POPOP).
El vial que contiene la muestra y el cóctel se coloca en la celda de medición del equipo.
Notes: En el contador de centelleo líquido, la radiación emitida por la sustancia radiactiva interactúa con la sustancia química del centellador (cóctel de centelleo). La intensidad luminosa que se desprende como producto de la interacción de la radiación con el liquido centellador es capturada por los tubos fotomultiplicadores que componen el detector. Estos amplifican la señal, que se mide en un analizador multicanal, con fines de análisis espectroscópico y poder de determinar la sustancia emisora de radiación. En la técnica, el pulso de salida es proporcional al pulso de entrada.
El contador de centelleo líquido (CCL) detecta partículas alfa y beta, fotones de baja energía y electrones Auger.
Es la mejor técnica disponible para los emisores de baja energía tales como 63Ni, 3H, 241Pu y 55Fe.
Los métodos analíticos para las mediciones de tritio deben ser robustos y se deben eliminar o tener en cuenta los radionuclídeos interferentes.
Un ejemplo de interferencia potencial es la de 222Rn. Cuando 226Ra está presente en la muestra, la interferencia de 222Rn puede ser relativamente fácil de identificar a través del componente alfa del espectro de centelleo líquido. 222Rn puede ser eliminado del agua al final de la etapa de oxidación purgando el agua con nitrógeno.

## Slide 44: El contador de centelleo líquido
Los centelleos producidos en el cóctel por partículas beta del tritio son detectados por tubos fotomultiplicadores.
La salida de luz que resulta de los centelleos puede reducirse en el cóctel debido a varios mecanismos, comúnmente conocidos como “quenching”. El interferente (quench) es un factor que reduce la eficiencia de la transferencia de energía a los fototubos o causa la absorción de los fotones en la muestra, reduciendo la eficiencia del detector y afectando los resultados de conteo de radiación.
Notes: Para emisores β de baja energía, CCL ofrece una facilidad de uso y sensibilidad inigualables. CCL detecta radioactividad a través del mismo tipo de eventos de emisión de luz que se utilizan en el centelleo sólido.
La diferencia es que en CCL el centelleo se lleva a cabo en una solución de escintilador, en lugar de en un cristal sólido. Esto permite un estrecho contacto entre los átomos isótopos y el escintilador, lo que no es posible con un centelleo sólido. Con CCL el trayecto corto de las emisiones β no es un obstáculo.
Los cócteles de centelleo líquido absorben la energía emitida por los radioisótopos para la detección y la re-emiten como estellos de luz (fotones). Para realizar estas dos acciones - la absorción y la re-emisión - los cócteles contienen dos componentes: el solvente y el fósforo(s).
El solvente absorbe la energía. Las moléculas de fósforo convierten la energía absorbida en luz.

## Slide 45: El contador de centelleo líquido
Cortesía Perkin-Elmer
Notes: El equipo de CCL automático procesa un gran número de viales.
La respuesta debe verificarse utilizando fuentes estándar.
El frotis en blanco y el cóctel también deben ser contados.
El ensayo de frotis para detectar tritio y 14C consiste en frotar una parte de la superficie con un papel humedecido en un disolvente que sea adecuado para el isótopo que se quiere detectar. La actividad extraída, que suele ser del 10% al 30% del total, se mide en el contador de centelleo. Este ensayo detecta toda la radiactividad presente.
  El fabricante del cóctel debe recomendar un material para los frotis.

## Slide 46: El contador de centelleo líquido
Detecta el número de fotones por segundo.
La conversión a tasa de desintegración se realiza a través de factores de calibración.

## Slide 47: Espectrometría beta
Fracción de la emisión total

## Slide 48: Contador de centelleo líquido - interferencia
La interferencia (quench) puede ser causada por:
  ruido electrónico de fondo;
  electricidad estática;
  solvente orgánico que penetra la pared del vial;
  la presencia de dos o más radionuclídeos (superposición de espectros), y
  luminiscencia adicional: quimioluminescencia, bioluminiscencia o fotoluminiscencia.
Notes: Fotoluminescencia es el aumento en la tasa de conteo causada por la exposición a la luz ultravioleta.
Quimioluminescencia ocurre por la presencia de sustancias químicas en la muestra.
La fotoluminesencia decae con la eliminación de la luz y con el tiempo. La quimioluminescencia no decae.

## Slide 49: Aspectos prácticos
El solvente debe ser compatible con el cóctel de centelleo líquido.
Se deben evitar los derrames de cóctel en el exterior del vial para evitar “quenching”.
Hay que asegurarse de que el rango de energía sea correcto para los radionuclídeos de interés.

## Slide 50
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE