## Slide 1
Lección 5
Monitorización de la contaminación superficial en el lugar de trabajo
Notes: 1

## Slide 2: Contenido
Introducción
La técnica
  Medición directa
  Medición indirecta
Equipos
Calibración, verificación y pruebas
Medición en la práctica
Casos específicos y análisis de resultados

## Slide 3
Introducción
Notes: La monitorización de contaminación superficial es importante cuando se manejan fuentes no selladas y donde es probable que una zona se contamine debido a las actividades que se están llevando a cabo. Actividades típicas que pueden causar contaminación superficial son la manipulación de agua del circuito primario y efluentes líquidos en reactores nucleares y el manejo de sustancias radiactivas en laboratorios o instituciones de investigación.

## Slide 4: Definiciones y tipos
  Contaminación es la presencia de radiactividad donde no es deseada (aire, agua, contaminación interna, etc.)
  Si la contaminación superficial se puede eliminar fácilmente se llama contaminación transferible (o suelta).
  Si la contaminación no se puede eliminar fácilmente, se denomina contaminación no transferible (o fija).
Notes: La contaminación superficial se clasifica como fija y no fija. La contaminación no fija también se contaminación transferible, removible o suelta.
La organización internacional (ISO) define la contaminación superficial removible como “aquella contaminación que se puede remover o transferir en condiciones normales de trabajo".
Aunque se prevean medidas administrativas y de ingeniería, la experiencia demuestra que existe una probabilidad de contaminación en el lugar de trabajo.
Por esta razón, el riesgo de contaminación debe ser minimizado mediante el diseño cuidadoso de laboratorios y plantas radiactivas.

## Slide 5: ¿Qué causa contaminación superficial?
  Derrame de material radiactivo, ya sea sólido o líquido.
  Contaminación del aire.
  Contacto de un objeto contaminado (manos, zapatos, ropas, etc.) con la superficie.
Notes: Aunque se tomen los cuidados adecuados durante la manipulación, existe una probabilidad de accidente que puede dar lugar a derrames o fugas de material radiactivo. El material radiactivo puede convertirse en actividad volumétrica y después en un riesgo de inhalación.
Visto que la inhalación es la vía más importante de exposición interna, se debe hacer todo lo posible para identificar y cuantificar la contaminación a fin de mejorar las medidas de protección.

## Slide 6: ¿Por qué medir contaminación superficial?
La contaminación superficial transferible puede causar:
  transferencia de contaminación de la superficie a la atmósfera, llevando a exposición interna por inhalación o ingestión, y
  exposición externa de todo el cuerpo, ojos o extremidades, si la contaminación es significativa.
La contaminación superficial no transferible puede causar:
  contaminación transferible en el futuro, y
  exposición externa de todo el cuerpo, ojos o extremidades, si la contaminación es significativa.

## Slide 7: Objetivos do MLT
Verificar que los niveles de contaminación sean menores que los niveles permisibles. Los límites están definidos en las normas vigentes en el país.
  Áreas libres: entre 0,1 y 0,4 Bq/cm2 para emisores alfa y entre 1 y 4 Bq/cm2 para emisores beta/gamma.
  Áreas controladas: entre 1 y 4 Bq/cm2 para emisores alfa y entre 10 y 40 Bq/cm2 para emisores beta/gamma.
Notes: Objetivos mas detallados de un programa de monitoreo de contaminación superficial son:
Medir la actividad de los radionucleidos por recolección y análisis;
identificar el tipo y las características físicas de los radionucleidos para evaluar el potencial de peligro para el trabajador;
evaluar el desempeño de las medidas de control de contaminación;
identificar la fuga de actividad debido a deficiencias en los procedimientos operacionales;
evaluar las mediciones de contaminación superficial para determinar si se debe o no realizar un muestreo de bioensayo para verificar si podría haber ocurrido una incorporación importante.
Monitoreo de contaminación beta:
Un límite derivado típico o máximo nivel aceptable para contaminación β es 4 Bq/cm2. Una sonda típica tiene un área activa de 100 cm2 con sensibilidad para beta entre 10 y 20 cps/ Bq/cm2 (proporcionado por el fabricante). Así, la respuesta del detector será de 40 a 80 cps.
Monitoreo de contaminación alfa:
Un límite derivado típico o máximo nivel aceptable para contaminación alfa es 0,4 Bq/cm2. Una sonda típica tiene un área activa de 100 cm2 con sensibilidad para alfa de 16 cps/ Bq/cm2 (proporcionado por el fabricante). Así, la respuesta del detector será de alrededor de 6 cps (0,4x16). Este valor es significativamente mayor que la tasa de radiación de fondo normal (<1cps).

## Slide 8: Objetivos do MLT
Verificar la clasificación de áreas controladas y supervisadas.
Detectar y prevenir la propagación de contaminación incluyendo fallas en sistemas de contención y posibles desviaciones de las buenas prácticas de trabajo.
Ayudar a tomar decisiones sobre monitorización individual y evaluación de dosis.

## Slide 9
La técnica

## Slide 10: Métodos de medición
Medición directa:
  detectar contaminación directamente utilizando equipos;
  se usa para detectar tanto contaminación no transferible (fijas) como transferible (suelta).
Medición indirecta:
  usando frotador seco o húmedo;
  detección de contaminación en el frotador con equipos de conteo;
  se utiliza para detectar sólo la contaminación transferible (suelta).

## Slide 11: Medición directa
El barrido de la superficie se deberá hacer usando la salida auditiva. Cuando se ha encontrado el área contaminada, el equipo se debe sostener rígido y la lectura se debe usar para estimar la contaminación superficial.
Medidas integradas pueden ser usadas para detectar niveles más bajos y hacer mediciones más repetibles.
No mover el equipo e integrar la cuenta durante un corto período de tiempo, por ejemplo, 10 segundos.
Notes: Algunos monitores de contaminación superficial tienen factores de conversión programados en los circuitos de procesamiento, dando así al usuario la opción de leer en unidades de contaminación superficial de Becquerel por centímetro cuadrado de superficie (Bq/cm2). El factor de conversión depende del radionucleido.

## Slide 12: Medición directa
Considerar:
el tipo y la ubicación de la contaminación;
el área a monitorear;
la distancia entre el detector y la superficie, y
la velocidad de la monitorización.

## Slide 13: Medición directa
Considerar el tipo y ubicación de la contaminación.
Presencia de agua/grasa/suciedad/pintura/cera en la superficie (considere auto-absorción).
El tipo y energía de la radiación emitida de la superficie y uniformidad de la contaminación.
Otras fuentes de radiación en las cercanías. Es posible que sea necesario remover fuentes o blindar la fuente apropiadamente antes de que se inicie la monitorización de contaminación.

## Slide 14: Medición directa
Considerar el área a monitorear:
  La ventana del detector define el área mínima promedio.
  Para superficies como suelo, paredes, etc., la contaminación debe promediarse en un área de 1000 cm2 o menos.
  Normas nacionales pueden indicar el área máxima promedio.
Notes: En caso de mediciones de contaminación de la piel, un área de 300 cm2 o menor es aceptable, excepto cuando se evalúa la dosis en piel cuando el área promedio es entonces 1 cm2 porque la dosis equivalente en la piel se define sólo para esta área.

## Slide 15: Medición directa
Considerar la distancia detector – superficie:
Emisores alfa y beta de baja energía se detectarán si la distancia entre sonda y superficie no es superior a unos pocos milímetros debido al corto alcance de estas partículas.
Nunca permita que la sonda toque la superficie ya que podría contaminar la sonda. (p. ej.: utilice un espaciador).
Notes: La tasa de recuento de una fuente alfa se reducirá significativamente con una mayor separación entre la fuente y el detector y normalmente caerá a cero en uns 15 mm.
Como consecuencia, la monitorización se realiza normalmente con una distancia sonda - superficie de unos 3 mm. Suficientemente cerca para permitir una detección eficiente y suficientemente lejos para evitar contaminación del detector.

## Slide 16: Medición directa
Considerar la velocidad de la monitorización:
Generalmente se recomienda a partir de la experiencia práctica una velocidad del barrido como una dimensión del detector por segundo.
Cuanto más rápido sea el movimiento, menor será el nivel de detección.

## Slide 17: Medición directa – ejemplo de cálculo
Eficiencia de conteo = 5%, Área de la ventana del detector = 50 cm2, recuentos por segundo = 2,0 cps, recuentos por segundo de radiación de fondo = 0,5 cps.

## Slide 18: Medición indirecta
La prueba de superficie (wipe test) se utiliza para estimar la contaminación no fija o transferible (suelta).
El método seco o húmedo puede ser usado. La eficiencia de la colección se mejora mojando el frotador con agua o alcohol. Para emisores alfa nunca mojar el frotador.
Las muestras pueden ser analizadas usando un monitor de contaminación en el lugar de trabajo o pueden ser analizadas en laboratorio.
Notes: El método indirecto se utiliza cuando es imposible realizar una evaluación directa de los niveles de contaminación superficial. Hay muchas razones para esto:
porque los objetos a ser monitorados tienen una forma inusual;
debido a la alta tasa de conteo de fondo;
porque la contaminación está protegida por una capa absorbente, o
porque la contaminación no está en la superficie sino dispersa a través de una capa superficial tal como grasa o polvo.
El método indirecto también se realiza para evaluar la facilidad con la que se puede eliminar la contaminación.
La incertidumbre asociada con este método es alta, pero es útil para identificar los radionucleidos y cuantificar la contaminación.

## Slide 19: Medición indirecta
  Normalmente el área cubierta por una frotación es de 100 cm2. Para una respuesta ¿está contaminado sí/no?, se puede muestrear una área más grande.
El área de frotación puede estar establecida por regulación nacional.
Si no lo está, el experto cualificado debería definir el área.
Notes: Un factor importante para decidir sobre el tamaño de cada área que se va a frotar es el nivel probable de no uniformidad de la contaminación.
Si la experiencia anterior indica que es probable que la contaminación sea uniforme en un área grande, entonces se puede hacer un frotado de área grande.
Si la contaminación está localizada, frotar un área grande podría conducir a un valor Bq/cm2 relativamente bajo de contaminación. Una prueba de superficie cubre el área en el rango de 100 a 1000 cm2.
Mediciones indirectas de área grande son más cualitativas que cuantitativas y están destinadas a descontaminar e identificar la presencia de cualquier contaminación. No deberían ser usados para demostrar la conformidad con las normas. Paños o toallas de cocina se frotan sobre la superficie de interés por los medios más convenientes y luego se monitorean con un monitor de contaminación portátil adecuado.

## Slide 20: Medición indirecta
Para contaminación localizada, use una área de 100 cm2.
Subdivida áreas grandes en áreas más pequeñas y realice una prueba de superficie en cada una.
Realice la prueba para cada objeto.
En la práctica se puede utilizar una combinación de ambos métodos (directo e indirecto).

## Slide 21: Material del frotador
Se utilizan varios tipos de materiales incluyendo papel, espuma de poliestireno, hisopos de algodón, parches de tela y filtros de fibra de vidrio.
Frotadores de área grande generalmente usan tela de algodón o papel.
Se puede usar cinta adhesiva para recolectar partículas para análisis.
Solventes incluyen metanol o agua destilada. El frotador debe estar seco antes del conteo.
Notes: La elección del material de frotación depende de la superficie, el contaminante y el proceso de conteo.
Cuando la contaminación se debe a radionucleidos alfa y beta de baja energía, es importante que la actividad no se forje profundamente en la superficie de la frotador ya que la eficiencia de conteo se reducirá. Se requiere un material relativamente duro; frotadores de fibra de vidrio son muy usados.
Muchas organizaciones usan frotadores secos, ya que reflejan las condiciones del lugar de trabajo.
Para tritio, generalmente se usan solventen.
Los solventes deben elegirse de manera que no depositen los radionucleidos profundamente en el frotador. Los solventes deben evaporarse fácilmente, para evitar auto-absorción de las partículas.

## Slide 22: Procedimiento de prueba de superficie
Prepare frascos marcados o sobres, según sea apropiado.
Se pueden utilizar cajas pequeñas con separaciones, bolsas de plástico o sobres para evitar contaminación cruzada entre frotadores.
Use guantes.
Superficies rugosas generalmente no deben estar sujetas a pruebas de superficie.
Notes: Los siguientes pasos se utilizan para detectar la contaminación por medición indirecta:
En un plano del laboratorio o lugar de trabajo marcar posiciones para ser monitoreadas (diez puntos serán suficientes para la mayoría de los laboratorios).
b) En cada posición seleccionada, frotar con papel de filtro o hisopo de algodón ligeramente humedecido con alcohol o agua. Utilice un frotador numerado para cada posición en que se mida.
c) Frotar un área de 10 cm x 10 cm (100 cm2) presionando uniforme y constantemente. Asegúrese que toda el área haya sido frotada.
d) Seque cuidadosamente el frotador para evitar cualquier pérdida de actividad.
e) Realice un recuento de fondo utilizando un frotador no contaminado.
f) Cuente los frotadores en un área de fondo bajo y registre los resultados.
g) Limpie las áreas contaminadas y haga una nueva prueba de contaminación superficial. Registre los resultados antes y después de la descontaminación.

## Slide 23: Procedimiento de prueba de superficie
El material debe ser frotado con una presión uniforme sobre el área de interés.
Use tenazas si hay altos niveles de actividad o altas tasas de dosis.
Coloque cada muestra en frascos o sobres separados.
Tenga en cuenta la ubicación de la muestra cuando sea apropiado.

## Slide 24: Conteo del frotador
El método de análisis depende del nivel de contaminación.
Para una alta actividad en el frotador, realice una monitorización directa.
Para emisores alfa y actividades más bajas de emisores beta o gamma de baja energía, realizar el análisis en un laboratorio.
Manipule los frotadores con pinzas.

## Slide 25: Conteo del frotador
Los frotadores se cuentan típicamente por un minuto, dependiendo de la sensibilidad requerida.
Asegúrese de que el fondo y un frotador en blanco son contados.
Si el frotador requiere un análisis adicional, no utilice el recuento de centelleo líquido, reserve el frotador para análisis radioquímico por si fuera necesario.
Notes: El tiempo de recuento se elige para proporcionar una calidad estadística suficiente, teniendo en cuenta el fondo y el nivel de detección mínimo para la actividad en el frotador.
Se deben realizar controles periódicos de fondo, sobre todo después de que algún frotador particularmente activo haya sido contado.

## Slide 26: Registro de resultados
Si no se registran los resultados de la monitorización, entonces nunca se hicieron (es como si nunca se hubieran hecho). El registro incluye:
  fabricante, modelo y número de serie del equipo de monitoreo de contaminación utilizado;
  medición de fondo;
  lugar de la medición y cualquier dificultad, y
  el resultado en Bq/cm2.

## Slide 27: Registro de resultados
Sugerencia de puntos de monitoreo en un laboratorio.
1,2,- Mesa, 3 - Centrifugadora, 4 - Fregadero, 5 - Piso, 6 - Estantes del refrigerador, 7, 8, 9 - Piso,10 - Manija interior de la puerta
Notes: Los puntos de monitorización deben indicarse en un plano del laboratorio, incluidas todas las superficies de trabajo, como el banco de laboratorio, la campana extractora, grifos de agua, área de almacenamiento y las superficies como pisos, manijas de la puerta, interruptores de luz y teléfonos. Deben incluir-se varias ubicaciones aleatorias en el plano de monitoreo.

## Slide 28: Factores que influyen en los resultados
El “factor de remoción” es el porcentaje de contaminación removido por una frotación de la superficie. El factor depende de:
  el tipo de frotador utilizado;
  la presión aplicada durante la prueba;
  la porosidad, composición química, textura y limpieza de la superficie.
Notes: 10% fue elegido, ya que representa un valor probablemente conservador pero creíble.
100% es obviamente demasiado optimista y 1% demasiado pesimista.
10% representa el promedio geométrico.
Hay referencias a la verificación experimental de este valor, pero algunas de ellas se realizaron en condiciones relativamente poco realistas.

## Slide 29: Factores que influyen en los resultados
Tradicionalmente se utiliza un factor de remoción de 10%.
El factor de auto-absorción por el frotador es normalmente 25% para emisores alfa y 5% para emisores beta.

## Slide 30: Prueba de superficie - ventajas
Las mediciones realizadas durante más tiempo en el laboratorio pueden proporcionar un límite de detección más bajo que con el método directo.
Los radionuclídeos pueden ser identificados por espectrometría.
El método se puede utilizar en áreas de radiación de fondo alta o donde la geometría física y la accesibilidad sean un problema.
Para algunos radionuclídeos que emiten betas de baja energía (3H por ejemplo), esta es la única manera de medir la contaminación superficial.

## Slide 31: Prueba de superficie - limitaciones
No mide contaminación fija.
La incertidumbre asociada con la prueba de superficie es alta. La mayor incertidumbre está en el factor de remoción.
La prueba podría no detectar el área de contaminación o no medir puntos contaminados específicos.
El experto cualificado y oficial de protección radiológica siempre debe interpretar los resultados e identificar si se hace necesaria más monitorización.

## Slide 32
Calibración, verificación y pruebas

## Slide 33
Un enfoque diferente es necesario:
El equipo no exhibe la magnitud de protección radiológica que se debe medir. Hace falta la conversión de cps a Bq/cm2.
57.8 cps
Bq/cm2
Conversión de cps a Bq/cm2
Notes: Es necesario convertir cps en Bq/cm2.

## Slide 34: Conversión de cps a Bq/cm2
Conversión de cps a Bq/cm2 – aspectos a tener en cuenta:
tipo de radiación (α / β / γ);
energía de la radiación;
tamaño de ventana, y
recuento de radiación de fondo.

## Slide 35: Conversión de cps para Bq/cm2
Por lo tanto, la calibración de un monitor de contaminación debe:
Realizarse con una variedad de tipos y calidades de radiación (fuentes de referencia de radionucleidos) – con emisiones compatibles con aquellas con las que el equipo se medirá.
Bq/cm2
cps
Factor de calibración nucleido =
Notes: Radionucleidos típicos utilizados para la determinación de factores de conversión:
E (alfa) o Emax (beta)
14C 156 keV β
36Cl 709 keV β
90Sr+90Y 2274 keV β
241Am 5,48 MeV α, γ
239Pu 5,16 MeV α, γ
238U 4,20 MeV α, γ

## Slide 36
Calibración: ¿Cómo funciona en la práctica?
Fuente de referencia
Espaciador
Equipo
Calibración
Ventana
Notes: El monitor se coloca sobre la fuente. El separador tiene la distancia necesaria para la medición (3 mm o 5 mm para emisores alfa)

## Slide 37: Calibración
Medir la respuesta de la fuente en cps.
Lo ideal es que la fuente de referencia sea una fuente de área grande con unidades de Bq/cm2. En ese caso, calcular el factor de conversión directamente.
Si la fuente está en Bq, entonces dividir por el área de la fuente.
Expresar el factor de conversión en Bq/cm2/cps.

## Slide 38: Calibración
La frecuencia de calibración debe definirse en la documentación del sistema de gestión de calidad.
Los resultados de calibración deben registrarse en la hoja de datos del equipo o documentarse de otra manera.
Para mantener la calidad de la fuente de referencia se recomienda que ésta no se utilice para las pruebas funcionales de los equipos.
Las sondas no deben intercambiarse y el equipo siempre debe calibrarse y probarse como una unidad.
Notes: Este método requiere el uso de una fuente de referencia de un tamaño adecuado con una tasa de emisión de superficie trazable al radionucleido de interés. Se pueden comprar las fuentes de referencia.

## Slide 39: Calibración
Normas nacionales o del OIEA especifican la frecuencia de calibración, generalmente entre uno a dos años.
Para calibrar el equipo de conteo, utilizar una fuente con el mismo tamaño y geometría que el frotador.

## Slide 40: Prueba de funcionamiento
Para garantizar la confiabilidad y verificar la estabilidad del equipo, se debe utilizar una fuente de verificación (check source) antes de cada día de medición.
Verificar la integridad física del detector, especialmente la ventana, el cable y la sonda.
Para contadores proporcionales, verificar la presión del gas o rellenar la cámara.
Verificar la fecha de calibración.
Notes: Las fuentes de verificación se pueden comprar como accesorios.

## Slide 41: Prueba de funcionamiento
¿La batería tiene suficiente carga para el período de trabajo?
¿La tasa de conteo de fondo es creíble?
¿Cambia la tasa de conteo cuando el cable entre la sonda y el equipo es flexionado?
¿La alarma funciona?

## Slide 42: Prueba de funcionamiento
Coloque el detector en una fuente de verificación alfa o beta de actividad baja con la fuente normalmente en el centro de la ventana. Compruebe si la lectura está dentro del rango esperado, normalmente ± 10%.
Para una sonda de centelleo, deje que la luz caiga sobre la ventana para detectar pequeños orificios en ésta.

## Slide 43
Medición en la práctica

## Slide 44: Elección del equipo
Se debe hacer una lista completa de los radionucleidos que podrían encontrarse y estudiar los esquemas del decaimiento.
El equipo debe ser elegido en función del tipo y de la energía de radiación emitida.
  En la práctica, más de un equipo puede ser necesario.

## Slide 45: Mediciones de contaminación superficial
Antes de realizar una medición:
seleccionar el equipo correcto (tipo de radiación, energía y rango de Bq/cm2);
realizar la prueba de funcionamiento, y
encender la señal de audio. Establecer los niveles de las señales de alarma.

## Slide 46: Mediciones de contaminación superficial
Al realizar la medición:
siga el procedimiento para la medición (más detalles más adelante). Permita un tiempo apropiado para que la lectura del equipo se estabilice, y
cuando se indique un resultado de medición inusualmente alto o bajo, actúe inmediatamente.

## Slide 47: Mediciones de contaminación superficial
Al realizar la medición:
mantenga la ventana delgada alejada de objetos afilados para evitar daños irreparables en el detector;
apague el equipo cuando no esté en uso, y
si el equipo tiene una sonda, no sostenga la sonda por el cable.
Notes: Si se detecta contaminación removible:
identifique la superficie contaminada colocando una tarjeta amarilla;
limpie la superficie hasta que la contaminación esté por debajo del nivel permitido. Una medición por encima de este nivel después de la limpieza repetida es una indicación de contaminación fija o de radiación de fondo alta, y
medir la contaminación de superficie después de la limpieza para asegurar que se haya eliminado toda la contaminación.

## Slide 48: Cálculo de contaminación superficial no fija
Contaminación superficial = CS
CS = (N - Nb) / (E x A x F) Bq/cm2,
donde:
N = tasa de conteo total en recuentos por segundo (cps) medido directamente o en el frotador.
Nb = tasa de recuento del blanco (cps).
E = eficacia del equipo para el isótopo específico (*).
Notes: (*) por ejemplo, para una eficiencia de 26%, E = 0,26.

## Slide 49: Cálculo de contaminación superficial no fija
Contaminación superficial = CS
CS = (N - Nb) / (E x A x F) Bq/cm2,
donde:
A = área frotada en cm2 (no mayor que 100 cm2) o área de la ventana del detector (medición directa).
F = factor de recogida del frotador (por ejemplo, un valor de F = 0,1; es decir, 10%).

## Slide 50
Consideraciones específicas para emisores alfa

## Slide 51: Mediciones de contaminación alfa
Los emisores alfa tienen coeficientes de dosis de inhalación (Sv/Bq) más elevados en comparación con emisores beta o de fotones.
Esto conduce a un nivel aceptable más bajo de contaminación superficial con emisores alfa, generalmente 10 veces menor que la contaminación beta (y no más de 0,4 Bq/cm ²).
Cualquier partícula alfa detectada es significativa.

## Slide 52: Mediciones de contaminación alfa
Las mediciones son difíciles debido al muy corto rango de radiación alfa en el aire y a la absorción en la propia superficie.
Alfas son muy susceptibles a la atenuación en capas de grasa o polvo en la superficie y también exigen que cualquier sonda se mantenga a no más de unos pocos mm de la superficie.
Notes: En la práctica, la monitorización alfa directa sólo es posible en superficies lisas, limpias, no porosas y relativamente planas. Esto significa que muchos objetos no pueden ser monitoreados directamente.

## Slide 53: Mediciones de contaminación alfa
La velocidad de barrido para alfas es lenta.
Es aconsejable utilizar equipos con el mayor tamaño de ventana posible.
Aumentar el área de la ventana puede aumentar la velocidad de monitoreo. Usar áreas de por lo menos 100 cm2, para mayor holgura.

## Slide 54: Equipo para contaminación alfa
Se emplean comúnmente dos tipos de detectores:
detector de centelleo de sulfuro de zinc, ya sea como detector de alfas solamente, o depositado en una placa de centelleador de plástico como un detector de alfa y beta, y
Contador proporcional recargable de ventana delgada.
Notes: Hay otras dos formas de hacer la monitorización de la actividad alfa directamente:
Utilizar un detector de diodo de silicio de ventana delgada de área muy grande, similar a los utilizados en el monitoreo del aire, pero mucho más grande. Desafortunadamente, detectores de diodo de silicio tienden a ser extremadamente sensibles a las interferencias electromagnéticas.
Bombear aire sobre la superficie en cuestión, para recoger los iones generados. Esto tiene aplicaciones particulares en el monitoreo de formas grandes o complejas tales como cuerpos de válvulas y los interiores de los postes de andamio.

## Slide 55: Equipo para contaminación alfa
Detector de centelleo ZnS para alfa
Detector de centelleo ZnS para alfa

## Slide 56: Equipo para contaminación alfa
Cámara proporcional de gas butano para alfas.
Notes: El equipo necesita gas butano o argón-metano de alta calidad para funcionar, que pueden no estar facilmente disponibles.
Hay dos tipos de monitores alfa. Estos son: combinación de sonda y equipo de conteo o unidad integrada (ver el ejemplo mostrado en este slide).
La combinación de sonda y equipo de conteo tiene las ventajas de que la sonda es mucho más liviana que la unidad integrada y es generalmente más fácil de maniobrar sobre formas complejas.
La unidad integrada tiene la ventaja de que la pantalla es visible mientras la sonda se mueve sobre la superficie. La mayoría de los monitores modernos son unidades integradas con pantalla digital.

## Slide 57: Equipo para contaminación alfa
G-M “pancake”
Área de ventana = 12 cm2
Eficiencia = 15% para 239Pu

## Slide 58: Mediciones de contaminación alfa
Se pueden utilizar dos métodos:
  barredura en modo cps, y
  modo estático integrado: colocar la sonda sobre la superficie durante un tiempo conocido y registrar los recuentos.
Notes: Para mediciones de contaminación alfa de nivel bajo, la velocidad de escaneo debe ser de unos pocos centímetros por segundo con una sonda de 100 cm2.
El barrido de la superficie se deberá hacer usando la salida auditiva. Cuando se ha encontrado el área contaminada, debe sostenerse firmemente el equipo y la lectura se debe usar para estimar la contaminación superficial.

## Slide 59: Mediciones de contaminación alfa
Tenga cuidado de mantener una distancia constante de unos pocos mm entre la ventana del detector y la superficie a medir.
Para mantener una distancia constante, puede ser útil pegar un separador de plástico o de goma desechable en el marco del detector (no en la ventana). El espaciador puede entrar en contacto con la superficie y ser sustituido cuando sea necesario.
Notes: Unos pocos mm significa entre 2 y 5 mm!

## Slide 60: Mediciones de contaminación alfa
El equipo utilizado para mediciones de contaminación de superficies alfa muestra una tasa de fondo gamma muy baja, generalmente alrededor de 0,1 cps para una sonda de 100 cm2.
Si se toca la superficie contaminada con la ventana, puede contaminarse la ventana o la sonda, y los bajos niveles de contaminación de la ventana producirán una alta tasa de fondo.

## Slide 61: Mediciones de contaminación alfa
Dos desventajas de los detectores de área grande son: (1) su peso y tamaño y (2) si la actividad es en forma de un punto caliente discreto, podría ser promediada sobre el área del detector y por lo tanto, el conteo en Bq/cm2 en un área pequeña podría ser alto.
Una ventana grande tampoco permitirá localizar un pequeño punto de contaminación.

## Slide 62: Mediciones de contaminación alfa
Los monitores de suelo pueden utilizar muchos detectores al mismo tiempo, aumentando así la sensibilidad.
Si es necesario, se puede utilizar un detector con una ventana más pequeña para ubicar el punto caliente.

## Slide 63: Interpretación de resultados de medición
La interpretación de la medición depende del tipo de superficie.
Las superficies lisas, como el acero inoxidable, tendrán una alta eficiencia, mientras que las superficies como la madera, tendrán una eficiencia deficiente o podrán ocultar la contaminación.
Notes: La publicación ISO 7503-1 [20] recomienda asumir que sólo la mitad del número de partículas alfa que se emiten en la dirección del detector realmente escapan a la superficie.
Para la monitorización alfa, todo lo que un ORP puede decir es que la actividad es mayor o igual que el valor derivado de la calibración.
Las incertidumbres más importantes son:
la dificultad de estimar la eficiencia de detección;
la diferencia en la energía entre la fuente de calibración (5,4 MeV) y el contaminante (4 a 8 MeV), particularmente para el 238U con 4,2 MeV, y
la distancia entre el detector y la superficie.

## Slide 64: Interpretación de resultados de medición
Una capa de sólo 2 mg/cm2 absorberá completamente partículas alfa e impedirá la monitorización (para agua, aceite y grasa, esto corresponde a una capa de 20 micrómetros).
Es importante tener en cuenta la condición de las superficies monitoreadas. Si puede haber alguna duda sobre la eficiencia de la detección, esto debe ser considerado durante la interpretación.

## Slide 65
Consideraciones específicas para emisores beta

## Slide 66: Gráfico de eficiencia vs energía

## Slide 67: Mediciones de contaminación beta
La mayoría de los equipos de medición de contaminación beta detectan betas con Emax mayores que 150 keV.
Es necesario monitorar la radiación beta de baja energía a unos pocos mm de la superficie para detectar contaminación.
Por debajo de esta energía, el rango de la partícula beta es demasiado pequeño; no es suficiente para cruzar unos pocos mm de aire y penetrar en la ventana de un detector.
Notes: Muchos ORPs consideran que el 14C es el radionucleido de energía más baja directamente monitoreable.

## Slide 68: Mediciones de contaminación beta
  Equipos de conteo de laboratorio se pueden utilizar para detectar betas de baja energía, p. ej., 55Fe, 63Ni, 3H (centelleo líquido o contadores proporcionales – consulte Lección 7).
  Equipos proporcionales de flujo de gas sin ventanas están disponibles en el mercado, aunque estos son difíciles de usar en la práctica.

## Slide 69: Mediciones de contaminación beta
Para radiación beta de mayor energía (p. ej., 90Sr, 32P), la sonda puede sostense hasta 1cm de la superficie que se está monitorando con poco impacto en la tasa de conteo.
Equipos para de medición de contaminación de superficie beta mostrarán un recuento significativo debido a radiación gamma artificial o natural.
Este recuento es de alrededor de 1 cps por 20 cm2 de ventana de la sonda.

## Slide 70: Mediciones de contaminación beta
El nivel autorizado de contaminación beta para áreas libres es normalmente mayor que para contaminación alfa, típicamente 4 Bq/cm2.
Este nivel por lo general sólo se puede detectar en bajos niveles de fondo gamma.
La monitorización de estos niveles debe llevarse a cabo en un fondo gamma bajo o debe realizarse una medición indirecta.

## Slide 71: Equipos para mediciones beta
Se pueden utilizar varios tipos de equipos para mediciones de contaminación beta directa:
  detectores GM de ventana fina;
  detectores GM con paredes finas de vidrio o metal (Emax > 0,5 MeV);
  contadores proporcionales recargables de gas (*);
  contadores proporcionales sellados de ventana delgada con xenón, y
  detectores de centelleo de ventana delgada(*).
Notes: (*) como en el caso de alfa.
Cada equipo tiene sus ventajas y limitaciones. Lo más importante es poder detectar el emisor beta de energía más baja.

## Slide 72: Equipos para mediciones beta
Sonda “pancake”
Detector de centelleo

## Slide 73: Interpretación de resultados
La medición beta de baja energía tiene problemas de interpretación similares a los de alfa.
Hay un número limitado de radionucleidos disponibles para calibración y pruebas de aptitud (type tests). A menudo es necesario estimar la respuesta para los radionucleidos en la instalación.
Utilice un factor de conversión conservador en caso de una mezcla de radionucleidos.
Notes: Sólo se dispone de un rango limitado de radionucleidos para la calibración y “type testing”.
Algunos radionucleidos utilizados para calibración tienen una energía muy similar a los esperados en el lugar de trabajo.
Por ejemplo, 14C y 35S tienen energías similares. El 32P tiene energía similar a 90Sr + 90Y.
Cuando no hay análogos apropiados, la solución más sencilla es hacer un gráfico de la respuesta contra la energía, teniendo en cuenta la probabilidad de desintegración. Luego se puede hacer una estimación de la respuesta a los radionuclideos previstos.

## Slide 74
Consideraciones específicas para emisores de fotones

## Slide 75: Mediciones de emisores de fotones
Varios radionucleidos emiten rayos X de baja energía, típicamente por un proceso de captura de electrones. El 125I emite dos rayos X a 27 keV y 32 keV y un gamma con 35 keV.
Se pueden encontrar radionucleidos emisores de rayos X en la contaminación alrededor de reactores. El más importante es el 55Fe que emite un rayo X con 5,19 keV.
Notes: La captura electrónica es un proceso mediante el cual un electrón atómico, normalmente de la capa K, se combina con un protón del núcleo y forma un neutrón y un neutrino electrónico. Es un proceso alternativo a la desintegración beta con emisión de positrones. Inclusive puede ser el único posible cuando la energía disponible para la emisión radiactiva es inferior a 1,022 MeV, como en el caso del decaimiento del Rb-83 al Kr-83 (la energía disponible es de 0.9 MeV).

## Slide 76: Mediciones de emisores de fotones
La mayoría de los emisores gamma también emiten radiación beta y, por lo general, la radiación beta es la más fácil de detectar en una superficie. Los ejemplos típicos son 137Cs y 60Co.
Sondas beta no detectarán emisores de rayos gamma/X puros, pero también pueden evaluarse utilizando el factor de escala basado en el vector de radionucleidos si es que hay una mezcla de éstos.

## Slide 77: Mediciones de emisores de fotones
Hay dos problemas conflictivos que hacen que la misma sonda no se pueda utilizar para medir las emisiones de rayos gamma/X de energías baja y alta.
Para energías bajas del fotón, la ventana del detector tiene que ser delgada y tener un número atómico bajo para asegurar una buena transmisión.
Para energías altas, el problema es asegurar que la radiación penetrante sea parada en el detector. Esto requiere un detector con alta masa por unidad de área y un número atómico alto.
Notes: Si se dispone de ambos equipos, es mejor elegir la opción de baja energía – la contaminación se detectará.

## Slide 78: Equipos para mediciones rayos X/gamma
Hay dos tipos de detectores:
contador proporcional con xenón, más útil para energías más bajas, y
detector de centelleo de NaI(Tl) con ventana de aluminio o berilio para un rango más amplio de energías.
Contador proporcional con xenón
Detector de centelleo de NaI(Tl)
Notes: El detector lleno de gas es generalmente más barato, sin embargo la ventana grande facilita la fuga del gas de conteo (xenón), lo que significa que el detector tiene que ser devuelto periódicamente al fabricante para que sea llenado nuevamente.

## Slide 79: Equipos para mediciones rayos X/gamma
Detectores de centelleo de NaI(Tl) son generalmente menos sensibles que los contadores proporcionales llenos de xenón.
Como las sondas están diseñadas para detectar contaminación gamma, son muy sensibles a la radiación de fondo y pueden tener una tasa de conteo de fondo significativa.

## Slide 80: Equipos para mediciones rayos X/gamma
Monitores para mediciones de fotones de baja energía detectarán emisores beta. En caso de duda, blinde las betas con un filtro.
Tubos fotomultiplicadores son susceptibles a campos magnéticos, a menudo se suministran con escudos metálicos para superar este problema.
Notes: Un aspecto de precaución que se aplica a todos los detectores de centelleo es su uso en campos magnéticos.
Esta sensibilidad a los campos magnéticos es parte de la prueba de aceptabilidad.

## Slide 81: Mediciones de contaminación rayos X y γ
Una distancia de unos centímetros de la superficie es adecuada para energías más altas. Para bajas energías, la medición debería realizarse ser más cerca.
La salida de audio debe utilizarse para localizar la contaminación. Entonces el operador debe mover la sonda para maximizar la tasa de recuento.
En áreas de fondo elevado hacer una medición indirecta.
Notes: Fotones de muy baja energía (5,9 keV) tienen un rango mucho más ancho que partículas alfa o beta de baja energía.
La necesidad de sostener el detector muy cerca de una superficie es menor.
De manera similar a la radiación beta de alta energía, aumentando la distancia detector-superficie en unos pocos milímetros, la superficie aumenta efectivamente el área de promediado, reduciendo la tasa de conteo de la contaminación de fuentes puntuales pero teniendo poco efecto sobre la contaminación distribuida.
Debe hacerse el barrido con la sobre la superficie en cuestión mientras el operador escucha la salida de audio.
Si se detecta una mayor tasa de recuento o si se supera un punto de alarma, el operador debe mover la sonda para maximizar la tasa de conteo y registrar la medición y la posición o limpiar la contaminación inmediatamente.

## Slide 82
Muchas gracias por vuestra atención y…
SE ABRE EL DEBATE