## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 11.
Control de Calidad

## Slide 2: Responder: verdadero o falso
Los procedimientos de control de calidad (CC) son necesarios para evaluar la pureza del radiofármaco que se inyectará al paciente, no su pureza química,.
El control de calidad se debe hacer no sólo a los equipos de PET por separado, sino también a los equipos de CT por separado.
Es importante que los controles de calidad a los equipos de PET y CT se lleven a cabo conforme a protocolos establecidos y con una frecuencia diaria, semanal y trimestral siguiendo un programa preestablecido.

## Slide 3: Objetivo
Estudiar los controles de calidad necesarios en la producción de los radiofármacos y en la optimización de los equipos tanto de PET como de CT y de su uso combinado.

## Slide 4: Contenidos
Control de calidad de
Radiofármacos
Calibrador de dosis
Equipo de PET/CT
Notes: Calibrador de dosis: activímetro o curímetro

## Slide 5: Parte 11. Control de Calidad
Módulo 11.1
Radiofármaco

## Slide 6: Control de calidad de la FDG
Control a realizar 20-30 minutos a partir de su producción
CC de esterilidad, de pirógenos, de pureza radioquímica, de pureza del radionucleido, de pureza química, de pH, inspección visual, claridad de la solución y ausencia de particulas de sólido en suspensión
Notes: CC de la FDG
20-30 minutos adicionales
CC para esterilidad, pirógenos, pureza radioquímica, pureza radionuclídica, pureza química, ph, inspección visual (clara, incolora y sin precipitados)

## Slide 7
Pureza radioquímica
  Fracción de un radionucleido presente en la forma química deseada y en su posición específica en la molécua
Pureza química
  Fracción del compuesto en la forma molecular específica
  Es imprescindible una adecuada pureza química para evitar reacciones adversas, efectos farmacológicos o tóxicos, y la irradiación innecesaria de otros órganos

## Slide 8: Análisis químico y radioquímico
Cromatografía
Técnica utilizada para distinguir componentes dentro de una muestra
Existen muchos tipos pero todos funcionan basándose en el principio de que diferentes componentes migran a diferentes velocidades
Fase estacionaria y fase móvil
  Cromatrografía de gases (GS)
  Cromatrografía de capa fina (TLC)
  Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

## Slide 9: Uso de patrones de referencia
100% pureza radioquímica
Se compara con el patrón conocido para identificar el pico
FDG
Glucose
FDG

## Slide 10: Parte 11. Control de Calidad
Módulo 11.2
Calibrador de dosis

## Slide 11: Calibrador de dosis (activímetro)
Control diario de reproducibilidad-estabilidad
Linealidad
Dependencia de la posición de la fuente dentro del calibrador
Fuentes para el CC: 68Ga, 22Na 137Cs
IAEA-TRS-454 Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine 2006 , IAEA
QA for PET and PET/CT systems
IAEA QA for SPECT systems
Notes: Reproducibilidad: en la actualidad se denomina también “fidelidad”

## Slide 12: Parte 11. Control de Calidad
Módulo 11.3
Equipo PET/CT

## Slide 13: Control de calidad del equipo de PET/CT
Pruebas de aceptación
  Es muy importante establecer los valores de referencia con los que se han de comparar los valores que se obtengan en las pruebas regulares.
Pruebas de estabilidad
  Controles diarios
  Controles semanales
  Controles trimestrales
  Controles anuales

## Slide 14: CC del equipo de PET/CT
Verificación diaria
  Exploración en blanco (sin fuente de PET, con fuente de 68Ga)
  Calibración del equipo de CT
Semanal
  Registro
  Resolución espacial
Semestral
  Distorsión
  Sensibilidad
  Configuración (set up) y normalización
  CT: Calibración de la equivalencia entre unidades Housfield de CT y las de densidad física
Anual
  Control de calidad del equipo CT
Notes: HU- nomenclatura más usada para los números de CT o unidades de Houndfield.

## Slide 15: Control de calidad diario del equipo
Escaneo en blanco usando la fuente lineal de Ga-68
  Detección de bloques de detección de defectuosos
  Tiempo de adquisición 5 min
Calentamiento y calibración del CT
Exactitud de la información de CT (agua)
Ruido en la imagen de CT
Escaneo en blanco - buen estado
Bloque detector en mal estado

## Slide 16: Control de calidad semanal del equipo
Actualización de la ganancia (SGU)
Escaneo en blanco a alta tasa
  similar al chequeo diario, pero con una duración típica de 30 min.
Registro (*) de las imágenes de PET y de CT
Resolución espacial (principalmente de la CT)
Calentamiento y calibración del equipo CT
(*) N del T: Registro es el proceso de relacionar las
imágenes de distintas exploraciones en
un único sistema de coordenadas
Notes: SGU-(Singles Gain Uptake) – calibración de la ganancia de los módulos detectores PET

## Slide 17: Control de calidad trimestral
Distorsión (PET y CT)
Calibración de la medida absoluta de la actividad (SUV)
  Garantiza la exactitud del cálculo de SUV (*)
Calibración 2D y 3D
Configuración
  Ajuste de la ganancias de los tubos fotomultiplicadores para lograr eficiencias similares (corrección de hardware)
Normalización
  Las variaciones de sensibilidad residuales se corrigen utilizando un mapa de sensibilidad (corrección de software)
Calibración de las unidades Hounsfield en CT
(*) SUV = valor normalizado de captación
Notes: Calibración 2D y 3D -la calibración de los cortes individuales desde cada plano es diferente
Hardware- componentes electrónicos de la computadora
Software- programas de computo que realizan determinadas funciones

## Slide 18: Control de calidad anual
Exactitud de los números Hounsfield en la CT
Uniformidad de los números Hounsfield en la CT
CTDI (computed tomography dosimetry index)
Espesor del corte irradiado (perfil de dosis)
Resolución espacial a alto contraste
Espesor del corte al que corresponde la imagen
Paso en el desplazamiento de la camilla
Exactitud del desplazamiento de la camilla (en el caso de exploración helicoidal o espiral)
ImPACT, IPEM 77

## Slide 19: Ejemplo de cámara gamma de PET/CT (GE VH Discovery 1” crystal)
Control semanal de la corrección de uniformidad a alta energía
Control periódico de la fusión de la imagen de CT y la de FDG

## Slide 20: Normativa industrial de garantía de calidad
Medición de las características de los tomógrafos de emisión de positrones, Publicación de normas NU2 de la NEMA, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, Washington DC, 2001 (resolución espacial, sensibilidad, característica de la detección de tasa de cuentas, exactitud de la corrección de cuentas perdidas, corrección de coincidencia aleatoria y calidad de imagen).
Normativa internacional: Dispositivos de imagen de radionucleidos, características y condiciones de prueba: Tomógrafos de Emisión de Positrones, Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), 61676-1, Ginebra, Suiza, 1998.

## Slide 21: Mantenimiento
Sistemas y procedimientos documentados
Equipamiento
Monitores de contaminación
Calibradores de dosis (activímetro)
Detectores para la vigilancia radiológica del personal

## Slide 22: Resumen de control de calidad
Se debe controlar la calidad de la 18F-FDG, tanto de su pureza radioquímica como de su pureza química.
Dado que la exploración de PET necesita imágenes de CT para corregir por atenuación, se deben realizar controles de calidad tanto de la PET y CT por separado, como de la combinación de ambas técnicas.
En PET/CT, es extremadamente importante verificar el registro correcto entre los equipos PET y el CT, mediante técnicas establecidas de control de calidad.
-Consultar publicaciones del OIEA de Control de Calidad en PET/CT
-Nichols K, et al, J Nucl Cardiol 2006;13:e25-e41