## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 9.
Seguridad en el Transporte de material radiactivo, Seguridad Física de las Fuentes y Gestión de los Desechos

## Slide 2: Responder: Verdadero o Falso
Los registros contables de las fuentes incluirán información específica de la fuente (identificación y actividad del radionucleido), e incluirán toda la información referente al movimiento de las mismas, desde su producción hasta su eliminación como desecho.
Al establecer la forma de almacenar y eliminar los desechos radiactivos se tendrá en cuenta el origen y las características de la fuente (desechos clínicos, desechos del ciclotrón…) y se realizarán de acuerdo con la normativa nacional.

## Slide 3: Objetivo
Estudiar diferentes aspectos de las instalaciones de PET/CT: transporte de radionucleidos, contabilidad y seguridad física de las fuentes y gestión de desechos en la instalación

## Slide 4: Contenidos
Transporte de material radiactivo
Contabilidad de las fuentes
Seguridad física de las fuentes
Desechos procedentes de:
  Ciclotrón
  Unidad de PET/CT

## Slide 5: Parte 9. Seguridad en el Transporte de material radiactivo, Seguridad Física de las Fuentes y Gestión de los Desechos
Módulo 9.1
Transporte

## Slide 6: Contenedores para transporte
Fuente
Relleno posicionador
Contenedor de plomo
Contenedor
Bulto de transporte = contenido radiactivo + embalaje
Notes:     Definiciones de Normas de seguridad del OIEA, Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos, Edición de 2005, Corregida, Nº TS-R-1Requisitos de seguridad
Bulto (Package)
230.Por bulto se entenderá el embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte. Los tipos de bultos a los que se aplica el presente Reglamento, sujetos a los límites de actividad y restricciones en cuanto a materiales que figuran en la Sección IV, y que satisfacen los requisitos correspondientes, son:
    a)Bulto exceptuado (excepted package);
    b)Bulto industrial del Tipo 1 (Tipo BI-1) (Type IP-1);
    c)Bulto industrial del Tipo 2 (Tipo BI-2) (Type IP-2);
    d)Bulto industrial del Tipo 3 (Tipo BI-3) (Type IP-3);
    e)Bulto del Tipo A (Type A package);
    f)Bulto del Tipo B(U) (Type B(U) package);
    g)Bulto del Tipo B(M) (Type B(M) package);
    h)Bulto del Tipo C (Type C package);
    Los bultos que contienen sustancias fisionables o hexafluoruro de uranio están sujetos a requisitos adicionales.
    Embalaje (Packaging)
231.Por embalaje se entenderá el conjunto de todos los componentes necesarios para alojar completamente el contenido radiactivo. En particular, puede consistir en uno o varios recipientes, materiales absorbentes, estructuras de separación, material de blindaje contra las radiaciones y equipo para llenado, vaciado, venteo y alivio de presión; dispositivos de refrigeración, de amortiguamiento mecánico de golpes, de manipulación y fijación, y de aislamiento térmico, así como dispositivos inherentes del bulto. El embalaje puede consistir en una caja, bidón o recipiente similar, o puede

## Slide 7
Para devolver al provedor

## Slide 8: Índice de transporte (TI)
1.0 m
max tasa de dosis a 1.0m (Sv/h)
10
TI =

## Slide 9: Etiqueta Blanca-I
< 5.0 Sv/h en superficie
< 0.05 Sv/h a 1.0 m
TI = 0

## Slide 10: Etiqueta Amarilla-II
Entre 5 Sv/h y 500 Sv/h en superficie
< 10 Sv/h a 1.0 m
0 < TI < 1.0

## Slide 11: Etiqueta Amarilla-III
Entre 500 Sv/h y 2000 Sv/h en superficie
Entre 10Sv/h y 100 Sv/h a 1.0 m
1.0 < TI < 10

## Slide 12: Señalización de los vehículos
Tres rótulos en el vehículo
Ver párrafo 567 del
“Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos” OIEA (2009)

## Slide 13: Responsabilidades del expedidor
Etiquetado y señalización
Documentos de transporte
Entrega de procedimientos y reglas locales y otras informaciones pertinentes al transportista
Instrucciones al conductor
La empresa de transporte es responsable de cumplir los requisitos relevantes, nacionales e internacionales, de seguridad en el transporte
Ver a los párrafos 528-542 del
“Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos” OIEA (2009)

## Slide 14: Parte 9. Seguridad en el Transporte de material radiactivo, Seguridad Física de las Fuentes y Gestión de los Desechos
Módulo 9.2
Contabilidad de fuentes

## Slide 15: Contabilidad de las fuentes
Se debe regristrar la recepción, el almacenamiento, el uso y todos los movimientos de cada fuente
Notes: Esto es un mensaje central – el profesor debe asegurar que los participantes comprendan su importancia. La documentación debe ser verificada y estar fácilmente disponible para su actualización.

## Slide 16: Contabilidad de las fuentes
Los registros contables de la fuente deben contener:
  Radionucleido y actividad de las fuentes
  Localización y descripción de la fuentes
  Detalles de su eliminación como desecho radiactivo.
Se deben actualizar regularmente los registros, y verificar la localización de las fuentes.

## Slide 17: Pedido y recepción
Los protocolos deben especificar:
Personas autorizadas a pedir radionucleidos
Procedimientos de entrega y recepción del material radiactivo en el departamento
Procedimientos de verificación y desembalado del paquete
Procedimientos a seguir en caso de paquete o bulto dañado
Procedimientos de verificación del radionucleido y su actividad
Registros que deberán mantenerse de manera obligatoria
Notes: Pedido u orden

## Slide 18: Cantidades típicas
Para 10 pacientes:
50 GBq en una sola entrega diaria
10 GBq en dos entregas diarias

## Slide 19: Parte 9. Seguridad en el Transporte de material radiactivo, Seguridad Física de las Fuentes y Gestión de los Desechos
Módulo 9.3
Seguridad física de las fuentes

## Slide 20: Seguridad física de las fuentes (BSS)
2.34: “Las fuentes se deberán guardar en condiciones de seguridad que impidan su robo o deterioro y que impidan a toda persona jurídica no autorizada realizar alguna de las acciones especificadas en las "Obligaciones generales" relativas a las prácticas, estipuladas por las Normas (véanse los párrafos 2.7 a 2.9)”

## Slide 21: Seguridad física de las fuentes
Uso
Almacenamiento
de desechos
Transporte (interno)
Almacenamiento previo a su uso
Recepción
Se debe tener en cuenta la seguridad física de las fuentes en todas las fases de la “vida” de la mismas en la instalación
Notes: La imagen ilustra como debe ser considerada la seguridad de la fuente durante su vida en el hospital

## Slide 22: Almacenamiento de material radiactivo
Uso normal
Fuentes de calibración, desechos radiactivos
Fuentes en equipo radiológico

## Slide 23: Almacenamiento de fuentes
Los almacenes de fuentes deben:
  Brindar protección contra las condiciones ambientales
  Utilizarse solamente para materiales radiactivos
  Estar suficientemente blindados
  Ser resistentes al fuego
  Ser seguros
  Tener señalización de advertencia sobre radiactividad

## Slide 24: Fuentes selladas
Inventario de fuentes selladas
Eliminación de fuentes en desuso: al adquirir una fuente que reemplaza a otra existente, hay que tomar en consideración la eliminación de ésta, y efectuar las previsiones financieras y prácticas necesarias
Autorización de almacenamiento de fuentes
Prueba de fuga
Seguridad física de las fuentes

## Slide 25: Parte 9. Seguridad en el Transporte de material radiactivo, Seguridad Física de las Fuentes y Gestión de los Desechos
Módulo 9.4
Desechos

## Slide 26: Desechos radiactivos(BSS)
“III.8. Los titulares registrados y los titulares licenciados deberán:
(a) velar porque se reduzcan al mínimo posible la actividad y el volumen de todo desecho radiactivo resultante de las fuentes de que esos titulares sean responsables, y por que el desecho se someta a gestión, es decir, se recoja, manipule, trate, acondicione, transporte, almacene y evacúe con arreglo a los requisitos prescritos por las normas y por cualquier otra norma aplicable [26], y”

## Slide 27: Desechos radiactivos (NBS)
“III.8. Los titulares registrados y los titulares licenciados deberán:
(b) …segregar, y tratar por separado si procede, los distintos tipos de desechos radiactivos si así lo aconseja la diversidad de factores tales como el contenido de radionucleidos, período de semidesintegración, concentración, volumen y propiedades físicas y químicas, teniendo en cuenta las opciones existentes para la evacuación de desechos.”

## Slide 28: Desechos radiactivos
Los desechos radiactivos deben ser manipulados, almacenados y eliminados siguiendo procedimientos locales basados en las regulaciones nacionales.

## Slide 29: Medios y métodos prácticos para gestionar los desechos radiactivos
Informes de almacenamiento y eliminación de sustancias radioactivas
Revisión de los métodos de trabajo para garantizar que el volumen y actividad de los desechos que se producen y se emiten al medio ambiente sean los mínimos posibles
Desechos líquidos procedentes de los pacientes (probablemente, la mejor opción es eliminarlos por el desagüe)
Desechos líquidos procedentes de existencias no utilizadas (probablemente, la mejor opción es dejarlos decaer hasta que su actividad sea despreciable)
Desechos sólidos (probablemente, la mejor opción es dejarlos decaer hasta que su actividad sea despreciable)

## Slide 30: Desechos procedentes del ciclotrón
Composición de las sustancias emitidas en la producción de 18F-FDG
Emisiones que ocurren en la operación del ciclotrón
  En un blanco de agua, el porcentaje de 18O es del 80% al 96%
    18O(p,n) 18F
    El resto es 16O
  16O(p,α)13N
    La forma química es desconocida pero al menos contiene una pequeña proporción de gas N2 cuya cantidad depende del nivel de enriquecimiento
    Se emite durante la ventilación del blanco antes de la descarga, o en caso de fallo del blanco
  Fácilmente capturado en los ciclotrones CTI
  Pequeñas cantidades de 11C, de la 12C(p,pn)11C en determinadas condiciones operativas

## Slide 31
Composición de los efluentes de la producción de 18F-FDG
Composición de las sustancias emitidas en la síntesis de FDG
  Las cantidades dependen de la eficiencia del proceso químico
  Forma química
    Acido fluorídico (HF)
    Otros componentes fluorados
  Tiempo
    Principalmente ocurre durante la adición de triflato de manosa al ion fluoruro seco
    Emitido al ventilar blanco antes de la descarga o en caso de fallo del blanco
  La cantidad emitida depende del tipo de fallo, y varia entre una cantidad muy pequeña (adherida a los recipientes de reacción) y una fracción significativa. Es difícil evaluar la cantidad exacta debido a la formación de placas en las paredes del conducto

## Slide 32
Control de efluentes
Filtración
  Carbono
    Tipo
    Cantidad
  HEPA
Recogida
  Pasiva (bolsas)
  Recogida activa en tanques depósitos, bombonas de gas a presión

## Slide 34
Resultados del diseño del nuevo filtro
Resultados in situ del nuevo filtro KEP3S (Dallas) Reducción del 93% en la actividad total emitida
 | Antes de instalarlos (enero – febrero) |  | Después de instalarlos (marzo – junio) | 
 | Promedio diario (MBq) | Promedio mensual (GBq) | Promedio diario (MBq) | Promedio mensual (GBq)
Omaha | 851 | 25.7 | 55.5 | 1.7

## Slide 35: Desechos sólidos de la PET/CT
Son cubiertas de papel, guantes, viales y jeringuillas vacios
Recipientes separados para desechos radiactivos y no radiactivos
Se deben almacenar 24 horas antes de eliminarlos como desechos no radiactivos
Los desechos deben etiquetarse con la fecha y el radionucleido
La ropa contaminada debe almacenarse durante 24 horas antes de enviar a la lavandería
Se deben mantener los registros correctamente

## Slide 36: Desechos líquidos de la PET/CT
Son excretas de pacientes
Se requieren sanitarios separados para pacientes
Se deben efectuar cálculos mensuales para para garantizar que no se superan los límites autorizados
El 30% de la actividad administrada va al desagüe (Reino Unido)

## Slide 37: Resumen: Seguridad en el Transporte de material radiactivo, Seguridad Física de las Fuentes y Gestión de los Desechos
El transporte se realizará con arreglo a la categoría de la fuente
Es obligatorio llevar una correcta contabilidad de las fuentes, y asimismo se debe documentar su recepción, almacenamiento, sus movimientos
La manipulación, almacenamiento y eliminación de desechos se debe realizar según el tipo de desecho (líquido, sólido, aséptica, procedentes de los pacientes, desechos del ciclotrón) aplicando procedimientos locales basados en reglamentaciones nacionales