## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 12.
Tecnología y Diseño de Instalaciones de SPECT/CT

## Slide 2: Responder: Verdadero o Falso
El radionucleido más usado en los estudios SPECT/CT es el 18F
Los equipos SPECT funcionan detectando la coincidencia de dos fotones gamma de 511 keV
El concepto de diseño de la instalación es prácticamente idéntico al utilizado en el diseño de las instalaciones PET/CT

## Slide 3: Objetivo
Familiarizarse con los aspectos básicos de la tecnología SPECT/CT, y repasar los aspectos a tomar en consideración para una nueva instalación de SPECT/CT

## Slide 4
Cámaras SPECT
Calidad de la imagen y la garantía de calidad de la cámara
Equipos SPECT/CT
Diseño de instalaciones de SPECT/CT
Contenidos
Notes: AC: aseguramiento (garantía) de calidad

## Slide 5: Parte 12. SPECT/CT Tecnología y Diseño
Módulo 12.1
Cámaras SPECT

## Slide 6: Centelleador
El Na(Tl)I funciona bien a 140 keV, es el centelleador más utilizado en cámaras SPECT
 | Densidad (g/cc) | Z | Tiempo de decaimiento del centelleador (ns) | Luminiscencia (% Nal) | Espesor · Atenuación (mm)
Na(Tl)l | 3.67 | 51 | 230 | 100 | 30
BGO | 7.13 | 75 | 300 | 15 | 11
LSO | 7.4 | 66 | 47 | 75 | 12
GSO | 6.7 | 59 | 43 | 22 | 15
Notes: BGO – Germanato de bismuto (Bismuth Gremanate)
LSO – Oxi-ortosilicato de Lutesio (Lutetium Oxyorthosilicate)
GSO – Oxi-ortosilicato de Gadolineo (Gadolinium Oxyorthosilicate)

## Slide 7
Detector por centelleo

## Slide 8
Analizador de altura de pulsos (PHA)
El analizador de altura de pulsos permite contar sólo pulsos
de una determinada altura (energía del fotón detectado)

## Slide 9
Distribución de la altura de pulsos NaI(Tl)
Notes: Explicar el origen de la dispersión de fotones (detector y la muestra) y la total absorción de fotones.

## Slide 10: Capacidad de los detectores de semiconductor para ser utilizados como espectrómetros
Detectores germanio sólido o Ge(Li)
Principio: pareja electrón-hueco (análogos a los pares de iones en los detectores gaseosos)
Excelente resolución de energía

## Slide 11: Comparación del espectro de un detector de centelleo Na (I) y de un detector semiconductor Ge (Li)
Knoll
Notes: La explicación de la mejor resolución de energía en un detector de semiconductores, es que la energía necesaria para crear un par-ión hueco es menor que la energía para producir una luz de fotones en el detector de centelleo.
Por lo tanto, la fluctuación estadística y el ancho de la totalidad de la energía pico será mucho menor.

## Slide 12
Se utiliza para medir la distribución espacial y temporal de un radiofármaco en el organismo
Gammacámara

## Slide 13: Gammacámara: principio de funcionamiento

## Slide 14: Gammacámara

## Slide 15: Tubos fotomultiplicadores

## Slide 16: Colimadores de gammacámara
Estenopeico

## Slide 17: Gammacámara: adquisición de datos
La exploración puede ser
Estática
Dinámica
Sincronizada con ECG
De cuerpo entero
Tomografía
Tomografía sincronizada con -ECG
Tomografía de cuerpo entero

## Slide 18: Adquisición sincronizada con ECG
R
Intervalo
Imagen
Notes: La adquisición gatillada (o gateada) con el ECG es un tipo de adquisición dinámica. El intervalo RR es dividido en un cierto número de imágenes (16 a 32) donde cada una representa una fase determinada (t) del ciclo cardiaco. Cada intervalo del pico R del ECG es detectado y comienza la adquisición de la imágen correspondiente al primer intervalo durante el tiempo t, transcurrido ese tiempo comienza la adquisición de la imagen dos durante un tiempo t y así sucesivamente. La duración de la adquisicón total es generalmente alrededor de 10 min así que el estudio completo representa varios cientos de latidos cardiacos.

## Slide 19: El propósito de la gammagrafía es determinar la distribución de un radiofármaco
Notes: Existen métodos para cambiar la distribución de un radionucleido. En este caso (Estudio del miocardio usando Tc99m- sestamibi) la captación en el hígado y el vaciamiento de la vesícula biliar pueden ser estimulados dando al paciente a comida grasa por el paciente.

## Slide 20: Las cámaras SPECT se utilizan para determinar la distribución tri-dimensional del radiotrazador

## Slide 21: Adquisición tomográfica

## Slide 22: Reconstrucción tomográfica
Notes: Esta imagen debe ser usada para explicar el principio de la retroproyección filtrada. Note que la imagen contine animación.

## Slide 23: Planos tomográficos
Notes: Esta imagen puede usarse para ilustrar que la cámara tomográfica brinda una imagen de un volumen donde los cortes pueden mostrarse en cualquier plano.

## Slide 24: Gammagrafía del miocardio
Notes: Este es un ejemplo de una imagen de superficie combinada con la información de los cortes coronales. El paciente padece una enfermedad cardiaca isquémica.

## Slide 25: Tomografía SPECT sincronizada con ECG
Notes: Esta imagen animada muestra de los tres planos tomográficos así como la imagen de superficie se presta para ilustrar el movimiento de pared.

## Slide 26: Parte 12. SPECT/CT Tecnología y Diseño
Módulo 12.2.
Calidad de imagen y
Garantía de calidad de la cámara

## Slide 27: Factores que afectan a la formación de la imagen
Distribución del radiofármaco
Selección de colimador y sensibilidad
Resolución espacial
Resolución energética
Uniformidad
Respuesta del sistema en función de la tasa de cuentas
Ubicación espacial a diferentes energías
Centro de rotación
Radiación dispersa
Atenuación
Ruido

## Slide 28: Resolución espacial
Combinación de la resolución intrínseca y de la resolución del colimador (*)
La resolución intrínseca depende de la asignación coordenadas (ubicación) del suceso de centelleo (depende del espesor del detector, número de tubos fotomultiplicadores, energía del fotón)
La resolución del colimador depende de la geometría del mismo (tamaño, forma y longitud de los orificios)
(*) N del T: matemáticamente, esta combinación viene dada por la convolución de las dos funciones de dispersión

## Slide 29: Resolución espacial

## Slide 30: Relación entre la resolución y la distancia

## Slide 31: Relación entre la resolución y la distancia
Demasiado lejos

## Slide 32: Linealidad

## Slide 33: No uniformidad

## Slide 34: No-uniformidad

## Slide 35: No uniformidad
Notes: La imagen de la derecha es adquirida después de la limpieza del colimador (después de removida la contaminación)

## Slide 36: No uniformidad: artefacto en anillo
Notes: La imagen inferior es la diferencia absoluta entre las dos imágenes de arriba. Se muestra claramente el artefacto en anillo.

## Slide 37: No uniformidad
Notes: Las imágenes de la fila inferior fueron adquiridas con un colimador que posee una sensibilidad 50% menor en un área de 1cm3 area en el centro del campo de visión (FOV). Las imágenes de la fila superior fueron adquiridas en el mismo paciente con un colimador en buen estado. Es importante señalar el riesgo de resulatados falso positivos si la cámara no funciona perfectamente.

## Slide 38: Respuesta del sistema en función de la tasa de cuentas
IAEA QC Atlas

## Slide 39: Ubicación espacial del suceso detectado (*) para diferentes energías
Resolución espacial intrínseca para una fuente puntual de 67Ga
(tasa de cuentas < 20 k cps);
Patrón de barras con 4 cuadrantes; conteo 3M; ancho de ventana preseleccionado; suma de las imágenes de las tres ventanas correspondientes a los fotopicos de 93 keV, 183 keV y 296 keV.
(IAEA QC Atlas)
(*) Asignación de coordenadas al punto de donde
supuestamente procede cada fotón detectado

## Slide 40: Ubicación espacial de los sucesos a diferentes energías
Notes: Esta imagen trata de ilustrar el problema que puede presentarse si el posicionamiento de un evento depende de la energía de fotón. Si el examen requiere la sustracción de dos imágenes el resultado dependerá más del posicionamiento que del paciente, las imágenes corresponden a un estudio de paratiroides. La imagen izquierda muestra el resultado de la sustracción de las dos imágenes superiores y como puede afectarse por el desajuste en el posicionamiento. La imagen de la derecha muestra la “verdad”.

## Slide 41: Centro de rotación
Notes: Estos son cortes transversales de una tomografía miocárdica. Muestran los posibles efectos de diferentes corrimientos en el centro de rotación. Matriz 64x64 y el tamaño del pixel 5 mm. Un efecto en la imagen equivalente a un corrimiento del centro de rotación (COR) se puede observar cuando el paciente se mueve durante la adquisición.

## Slide 42: Detector inclinado

## Slide 43: Radiación dispersa
Notes: Recordar que la dispersión de Compton es un proceso dominante en la atenuación de los fotones en el tejido ligero.

## Slide 44: Cantidad de radiación dispersa registrada
Tamaño del paciente
Resolución energética de la cámara gamma
Parámetros de la ventana

## Slide 45: Tamaño del paciente
Notes: En el caso de pacientes grandes algunos de los fotones de energia completa que alcanzarán la cámara gamma se habrán dispersado en el paciente. La relación de dispersos/fotones de energía completa se incrementará con el volumen del paciente.

## Slide 46: Distribución de altura de pulsos
El ancho del fotopico (FWHM) viene determinado por la resolución energética de la gammacámara. Existirá un solapamiento de distribución de la radiación dispersa con el pico de energía completa, lo que significa que se registrarán algunos de los fotones dispersos

## Slide 47: Ancho de ventana
Notes: Esta imagen puede ser usada para discutir la relación óptima entre sensibilidad y calidad de la imagen.

## Slide 48: Corrección de la dispersión
Notes: Esta imagen ilustra la corrección de dispersión de triple ventana. Dos ventanas estrechas se utilizan a cada lado del fotopico (Cv y Ch). Esta información es usada para determinar la cantidad de radiación dispersa de la ventana energética del fotopico por interpolación simple. La imagen izquierda es un estudio planar con talio y la imagen del medio es la imagen calculada de dispersión (a partir de las dos ventanas) que se sustrae a la imagen izquierda. El resultado se muestra en la imagen derecha. ¿Mejora?

## Slide 49: Atenuación
Notes: Esta figura trata de explicar el origen de los fotones detectados. Es puramente teórica. Asume un objeto de 20x20x20 cm3 llena con Tc99m. El diagrama muestra que de los fotones registrados provienen del primer cm del objeto , solo el 4% de los fotones registrados proviene de los 10cm y 1% desde los 20 cm.

## Slide 50: Atenuación
Notes: Esto es el mismo maniquí teórico y el contraste esperado en la imagen de un objeto de 2cm de espesor que no contiene actividad.

## Slide 51: Corrección de atenuación

## Slide 52: Corrección de atenuación
Mediciones de transmisión
Fuentes selladas
CT

## Slide 53: Corrección de atenuación
Ficaro et al Circulation 93:463-473, 1996
del diafragma

## Slide 54: Ruido
Densidad de cuentas

## Slide 55: Gammacámara
Consideraciones sobre la operación de la gammacámara
Selección del colimador
Montaje del colimador
Distancia entre colimador y paciente
Uniformidad
Parámetros de la ventana de energías
Correcciones (atenuación, dispersión)
Fondo
Sistema de almacenamiento
Tipo de examen

## Slide 56: Control de calidad de la gammacámara
Verificaciones | Pruebas de Aceptación | Pruebas diarias | Pruebas semanales | Pruebas anuales
Uniformidad | F | T | T | F
Uniformidad de la tomografía | F |  |  | F
Visualización del espectro | F | T | T | F
Resolución de energía | F |  |  | F
Sensibilidad | F |  | T | F
Tamaño de los pixeles | F |  | T | F
Centro de rotación | F |  | T | F
Linealidad | F |  |  | F
Resolución | F |  |  | F
Pérdida de cuentas | F |  |  | F
Múltiples posiciones de ventana | F |  |  | F
Maniquí de comportamiento global del equipo | F |  |  | F
F: Físico
T: Técnico
Notes: CC- control de calidad

## Slide 57
OIEA-TECDOC-602
Control de Calidad de instrumentos de Medicina Nuclear 1991
OIEA
Mayo 1991
ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA
Publicaciones relevantes del OIEA

## Slide 58: Control de calidad de gammacámaras

## Slide 59
Resolución de energía

## Slide 60
Linealidad
Fuente plana o fuente puntual (99mTc)
Maniquí de barras o de orificios ortogonales
1. Evaluación subjetiva de la imagen
2. Cálculo de linealidad absoluta (AL) y diferencial (DL)
AL: Máximo desplazamiento de una cuadrícula ideal (mm)
DL: Desviación estándar de desplazamientos (mm)
Notes: Maniquí, fantoma, simulador (traducción de phantom en varios países)

## Slide 61
Fuente plana (99mTc, 57Co)
Fuente puntual (99mTc)
Uniformidad intrínseca: fuente puntual a una larga distancia del detector. Adquirir una imagen de 10,000,000 cuentas.
Con colimador: Fuente plana en el colimador. Adquirir una imagen de 10,000,000 cuentas
Uniformidad

## Slide 62
Uniformidad
1. Evaluación subjetiva de la imagen
2. Calcular
Uniformidad integral (IU)
Uniformidad diferencial (DU)
IU = (Max-Min) / Max+Min) × 100,
donde Max es el máximo y Min es el mínimo de cuentas en un píxel.
DU = (Maxd - Mind) / (Maxd+Mind) × 100,
donde Maxd es el máximo y Mind es el mínimo valor de píxel en un fila de 5 píxeles moviéndose sobre el campo de visión.
Tamaño de la matriz 64×64 ó 128×128

## Slide 63
Uniformidad con diferentes radionucleidos
D. Boulfelfel, Dubai Hospital
201Tl
67Ga
99mTc
131I

## Slide 64: Correcciones de linealidad y uniformidad
Dogan Bor, Ankara

## Slide 65: Mediciones fuera del pico
Dogan Bor, Ankara

## Slide 66: Uniformidad tomográfica
La uniformidad tomográfica es la uniformidad en la reconstrucción de un corte con una distribución uniforme de la actividad.
Un maniquí SPECT con 200-400 MBq Tc-99m alineado con el eje de rotación. Adquirir 250 k cuentas por ángulo. Reconstrucción de los datos con el un filtro en rampa.

## Slide 67: Mediciones incorrectas
Dos imágenes de una fuente llena de una solución
de 99mTc, que no se había mezclado correctamente

## Slide 68
Resolución espacial
Medida con: Fuente plana o fuente puntual
Y un maniquí de barras con 4 cuadrantes
Evaluación subjetiva de la imagen

## Slide 69: Resolución espacial
IAEA TECDOC 602
Lámina de plástico

## Slide 70: Resolución espacial
99mTc u otro radionucleido en uso
Intrínseca: Fuente lineal colimada sobre el detector
Sistema: Fuente lineal a cierta distancia
Calcular el FWHM de la función de dispersión de línea
Notes: Esto es un ejemplo de como medir la resolución espacial de una función lineal de dispersión. También da un ejemplo de Función de transferencia modulada (MTF)

## Slide 71: Resolución tomográfica
Método 1: Medición con el maniquí Jaszczak, con y sin dispersión (maniquí lleno de agua y vacío)
Método 2: Medición con una fuente puntual o lineal libre en aire y una fuente puntual o lineal en un maniquí de SPECT con agua

## Slide 72
Sensibilidad
Expresada en cuentas min-1 MBq-1
Debe medirse para cada colimador
Es importante verificar que las variaciones entre cabezales no superen el 3% en los sistemas multi-cabezal

## Slide 73
Sensibilidad

## Slide 74
Registro espacial de múltiples ventanas
Se realiza para verificar que el contraste es satisfactorio para la imagen con radionucleidos que emiten fotones de más de una energía (ej. 201Tl, 67Ga, 111In, etc.) así como en estudios con radionucleidos duales.

## Slide 75
Registro espacial con múltiples ventanas
Se utilizan fuentes colimadas de 67Ga en el punto central, en cuatro puntos del eje X y cuatro puntos del eje Y.
Realizar las tomas para las ventanas de energía de 93, 184 y 300 keV.
Se calcula el desplazamiento de los centroides de cuentas de cada pico y se guarda el máximo como MWSR en mm

## Slide 76: Respuesta a la tasa de cuentas
Se realiza para asegurarse que el tiempo de procesado de un evento es suficiente para que se mantenga la resolución espacial y la uniformidad en la obtención de imágenes clínicas a altas tasas de conteo.

## Slide 77: Respuesta a la tasa de cuentas
Utilizar una fuente que va decayendo durante la prueba (varias horas) o bien unas láminas de cobre de espesor calibrado, para que la tasa de cuentas vaya disminuyendo.
Se traza una recta con valores medidos a tasa de cuentas lo bastante baja para que no haya pérdidas apreciables (zona de respuesta lineal).
Esta recta se extrapola hacia la zona de máxima tasa de cuentas y se compara el valor medido con el valor extrapolado por la recta. La diferencia es la corrección necesaria.
Notes: En algunos países se denomina también desempeño de la tasa de cuentas

## Slide 78: Tamaño del píxel
Notes: El tamaño del píxel es utilizado en numerosos programas de aplicación para calcular la distancia, la superficie y el volumen.

## Slide 79: Centro de rotación (COR)
Fuente puntual de Tc-99m o Co-57
Realizar una adquisición tomográfica
En dirección el eje X la posición va a describir una función seno.
En dirección el eje Y describirá una línea recta.
Calcular la desviación para una función coseno y lineal que se ajuste a la curva en cada ángulo.

## Slide 80: Respuesta global
Maniquí de funcionamiento total. Emisión o transmisión. Comparar resultados con la imagen de referencia.

## Slide 81: Fuentes para control de calidad de gammacámaras
Fuente puntual
Fuente lineal colimada
Fuente lineal
Fuente plana
99mTc, 57Co, 67Ga

## Slide 82: Maniquíes para control de calidad de gammacámaras
Maniquí de barras
Maniquí de ranuras
Maniquí de orificios ortogonales
Maniquí de funcionamiento global

## Slide 83: Maniquíes para control de calidad de gammacámaras

## Slide 84: Control de calidad de imágenes analógicas
Control de calidad de procesado de películas: base y velo, sensibilidad, contraste.

## Slide 85: Garantia de calidad evaluación de computadoras
El uso eficiente de las computadoras
puede incrementar la sensibilidad y
la especificidad de un examen.
  Software basado en métodos publicados y clínicamente probados
  Algoritmos debidamente documentados
  Manuales de usuario
  Formación y capacitación
  Simuladores para software
  Los simuladores de software son ficheros de imágenes pre-elaboradas con el fin de evaluar el funcionamiento de un programa y sus resultados
Notes: Fantomas (maniquíes, simuladores) de software: ficheros de imágenes pre-elaboradas con el objetivo de evaluar el funcionamiento de un programa y sus resultados

## Slide 86: Detectores de semiconductor Aplicaciones en medicina nuclear
Identificación de radionucleidos
Control de pureza de radionucleido

## Slide 87
Módulo 12.3
SPECT/CT
Parte 12. SPECT/CT Tecnología y Diseño

## Slide 88: Configuración típica de SPECT/CT
La configuración más común de equipos SPECT/CT es la que incorpora una gammacámara SPECT de doble cabezal y una unidad de CT de 1 o 4 cortes montada en la parte rotatoria del gantry; existen también sistemas con CT de 64 cortes
Notes: Gantry- se traduce como brazo móvil, pero en la mayoría de los países se mantiene el término “gantry”

## Slide 89: SPECT/CT
Registro preciso
Utiliza los datos de la CT para corregir por atenuación
Localización de anomalías
Lesiones paratiroideas (especialmente lesiones ectópicas)
Distinción entre infecciones de hueso y de tejido blando
Imágenes de angio CT fusionada con imágenes de perfusión del miocardio utilizando un CT de 64 cortes
Notes: Angio/CT conocida también por Angio-TAC (CTCA: computer tomography coronary artereography)

## Slide 90: El equipo de CT
La tomografía computada (CT) fue introducida en la práctica clínica en 1972 y constituyó una revolucion en la imagen radiológica al aportar imágenes de alta calidad que reproducen secciones transversales del cuerpo.
Los tejidos no se superponen en la imagen como ocurre en las proyecciones convencionales.
La técnica ofrece en particular una mejoría en la resolución de bajo contraste lo que cual permite visualizar mejor los tejidos blandos, si bien con una dosis absorbida relativamente alta.

## Slide 91: El equipo de CT
X ray emission in
all directions
Tubo de rayos x
collimators
Fila de detectores

## Slide 92: Vista del interior de un CT rotatorio/rotatorio (*)
Tubo de rayos X
Fila de detectores y colimador
(*) “Rotatorio/rotatorio” quiere decir que rotan ambos:
el tubo de rayos x y el sistema de detectores

## Slide 93: Vista del interior de un CT de anillo deslizante
Nótese que la mayor parte de la electrónica se aloja en la parte rotatoria del gantry
Batería de detectores
Fila de

## Slide 94: ¿Qué se mide en un equipo de CT?
El coeficiente de atenuación lineal promedio, µ, de los materiales o tejidos situados entre el tubo y cada detector
El coeficiente de atenuación refleja en qué grado el material (paciente) reduce la intensidad de los rayos X

## Slide 95: Conversión de  a unidades Housfield (HU)
Distribución de los valores de  determinados inicialmente
Se efectúa un cambio de escala de los valores de  tomando como referencia al del agua para obtener el número CT (número de unidades Hounsfield)
De la cual el número CT es
para agua = 0
para aire = -1000
para hueso = ~1000
Notes: Número de CT (HU) : Denominados números o unidades de “Houndfield” en honor a ese eminente científico.

## Slide 96: Parte 12. SPECT/CT Tecnología y Diseño
Módulo 12.4
Diseño de instalaciones de SPECT/CT

## Slide 97: Aplicaciones de los distintos tipos de radionucleidos en medicina nuclear
Radionucleido |  | Diagnóstico | Terapia
Tipo | Ejemplos |  | 
Emisores  puros | 99mT, 111In, 67Ga, 123I |  | (-)
Emisores de positrones (ß+) | 18F |  | –
Emisores , ß- | 131I, 153Sm |  | 
Emisores ß- puros | 89Sr, 90Y, 169Er | – | 
Emisores  | 311At, 213Bi | – | 

## Slide 98: Fuentes selladas en medicina nuclear
Fuentes selladas para calibración y control de calidad de equipos: 22Na, 54Mn, 57Co, 60Co, 137Cs, 109Cd, 129I, 133Ba, 241Am
Fuentes puntuales y marcadores anatómicos: 57Co, 195Au
Las actividades están en el rango de 1kBq - 1GBq.
Notes: Estos son alguno ejemplos de las fuentes selladas usadas en un departamento de medicina nuclear

## Slide 99: Generador de 99Mo ─ 99mTc
99Mo
87.6%
99mTc
 140 keV
T½ = 6.02 h
99Tc
ß- 292 keV
T½ = 2×105 a
99Ru estable
12.4%
ß- 442 keV
 739 keV
T½ = 2.75 d

## Slide 100: Generador de Tecnecio
99Mo 99mTc 99Tc
66 h 6h
NaCl
AlO2
99Mo
+99mTc
99mTc

## Slide 101: Generador de Tecnecio
Notes: Observe los siguientes tipos de generadores. Esta diapositiva ilustra un generador de columna seca con un contenedor separado de solución salina que se debe cambiar cada vez que una nueva elusión se va a realizar. El generador de columna húmeda esta construido dentro de un contenedor con suficiente cantidad de solución salina para todas las elusiones que puede realizar.

## Slide 102: Generador de Tecnecio
Notes: Ejemplo de un contenedor de transporte para un generador de Tecnecio (Tc-99m)

## Slide 103: Generador de Tecnecio
Notes: Está imagen muestra como se puede utilizar un blindaje extra para el generador que en este caso es una celda cerrada, así como un blindaje en el vial de elución.

## Slide 104: Generador de Tecnecio
Notes: Vista más cercana de la parte superior del generador con las agujas donde se coloca el vial al vacío para la elución y el vial de la solución salina (generador de columna seca).

## Slide 105: Generador de Tecnecio
Notes: Vial blindado de elución

## Slide 106
Radiofármacos
Radio-nucleido | Fármaco | Órgano | Parámetro
Tc-99m | + coloide | Hígado | RES
 | + MAA | Pulmón | Perfusión regional
 | + DTPA | Riñones | Función renal
Notes: La imagen puede ser usada para una corta explicación de los radiofármacos. La misma sustancia radiactiva puede ser utilizada con distintos compuestos para obtener diferentes radiofármacos, con diferentes propiedades.

## Slide 107
Radiofármacos
Los radiofármacos usados en medicina nuclear pueden se pueden clasificar de la siguiente manera:
Radiofármacos listos para usar | ej. 131I-MIBG, 131I yodo, 201Tl-cloruro, 111In-DTPA
Kit para la de preparación instantánea | ej. 99mTc-MDP, 99mTc-MAA, 99mTc-HIDA, 111In-Octreotide
Kit que requieren calor | ej. 99mTc-MAG3, 99mTc-MIBI
Productos que requieren manipulación significativa | ej. Marcado de células de la sangre, síntesis y clasificación de radiofármacos producidos en el departamento
Notes: Kit: se mantiene el término en inglés, se refiere al fármaco (casi siempre leofilizado) dosificado para el marcaje con la sustancia radiactiva de forma simple o bajo operaciones de poca complejidad.

## Slide 108: Trabajo con radionucleidos en laboratorio

## Slide 109: Administración de radiofármacos

## Slide 110: Clasificación de los riesgos
Basada en aplicar a la actividad unos factores de ponderación en función de los radionucleidos utilizados y del tipo de operación que se realice.
Actividad ponderada | Categoría
< 50 MBq | Riesgo bajo
50 – 50,000 MBq | Riesgo medio
> 50,000 MBq | Riesgo alto
Notes: Esta es una introducción al concepto de clasificación de riesgo de la ICRP que deben ser utilizados para definir algunos requisitos básicos de construcción.

## Slide 111
Clasificación de los riesgos
Clase | Radionucleido | Factor de ponderación
A | 75Se, 89Sr, 125I, 131I | 100
B | 11C, 13N, 15O, 18F, 51Cr, 67Ga, 99mTc, 111In, 113mIn, 123I, 201Tl | 1.00
C | 3H, 14C, 81mKr, 127Xe, 133Xe | 0.01
Factores de ponderación en función del tipo de radionucleido

## Slide 112
Clasificación de los riesgos
Tipo de operación o zona | Factor de ponderación
Almacenamiento | 0.01
Manejo de desechos, sala de exploración (sin inyección), zona de espera, zona de la cama del paciente (diagnóstico) | 0.10
Dispensario local, suministro de radionucleidos, sala de exploración (con iny.), preparación simple, zona de la cama del paciente (terapia) | 1.00
Preparación compleja | 10.0
Factores de ponderación en función del tipo de operación

## Slide 113: Clasificación de los riesgos
Administración de 11 GBq I-131
Actividad ponderada | Categoría
< 50 MBq | Riesgo bajo
50 – 50,000 MBq | Riesgo medio
> 50,000 MBq | Riesgo alto
Factor de ponderación, radionucleido | 100
Factor de ponderación, tipo de operación | 1
Actividad total ponderada | 1100 GBq
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine
Este es un ejemplo de un cálculo ponderado de la actividad. En este caso, el cuarto para la administración de terapia con yodo es un cuarto de peligro alto.

## Slide 114: Clasificación de los riesgos
Actividad ponderada | Categoría
< 50 MBq | Riesgo bajo
50 – 50,000 MBq | Riesgo medio
> 50,000 MBq | Riesgo alto
Examen del paciente, 400 MBq Tc-99m
Factor de ponderación, radionucleido | 1
Factor de ponderación, tipo de operación | 1
Actividad total ponderada | 400 MBq
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 115: Clasificación de los riesgos
Pacientes en espera, 8 pacientes,
400 MBq Tc-99m por paciente
Actividad ponderada | Categoría
< 50 MBq | Riesgo bajo
50 – 50,000 MBq | Riesgo medio
> 50,000 MBq | Riesgo alto
Factor de ponderación, radionucleido | 1
Factor de ponderación, tipo de operación | 0.1
Actividad total ponderada | 320 MBq
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 116: Categorías de riesgo (lugares no frecuentados por los pacientes)
Riesgo alto
  Sala de preparación y entrega de radiofármacos
  Almacenamiento temporal de desechos
Riesgo medio
  Sala de almacenamiento de radionucleidos
Riesgo bajo
  Sala para medición de muestras
  Trabajo radioquímico (RIA)
  Oficinas
Resultados típicos de evaluación del riesgo
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine
Estos son ejemplos de clasificación de riesgo para las diferentes habitaciones en un departamento típico de medicina nuclear que manejan cantidades muy grandes de Tc99m

## Slide 117
Riesgo alto
  Sala de administración de radiofármacos
  Sala de examen
  Sala de aislamiento
Riesgo medio
  Sala de espera
  Sanitarios del paciente
Riesgo bajo
  Recepción
Clasificación de los riesgos (lugares no frecuentados por los pacientes)
Resultados típicos de evaluación del riesgo
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 118: Requisitos de construcción
Debe tenerse en cuenta la utilización de la sala, p.ej. sala de espera
Categoría del riesgo | Blindaje estructural | Suelos | Superficies de trabajo paredes, techo
Bajo | No | Lavable | Lavables
Medio | No | Revestimiento continuo | Lavables
Alto | Posiblemente | Revestimiento continuo de una pieza doblada en las paredes | Lavables
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 119: Requisitos para el edificio
Categoría de riesgo | Campana extractora | Ventilación | Cañeria | Primeros auxilios
Bajo | no | Normal | Estándar | Lavadero
Medio | si | Buena | Estándar | Lavadero e instalaciones de descontaminación
Alto | si | Puede necesitar instalaciones especiales de ventilación forzada | Puede necesitar instalaciones especiales de cañeria | Lavadero e instalaciones de descontaminación
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 120: Objetivos del diseño
Garantizar la seguridad de las fuentes
Optimizar la exposición del personal, pacientes y público
Evitar la dispersión incontrolada de la contaminación
Mantener bajo el fondo donde más se necesite
Cumplir los requisitos que implica el trabajo farmacéutico
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 121: Ventilación
Los laboratorios en los que se producen o manipulan fuentes no selladas, especialmente aerosoles o gases radiactivos, deben estar provistas de un adecuado sistema de ventilación que incluya una campana extractora de gases, cabina de flujo de aire laminar o caja de guantes.
El sistema de ventilación debe estar diseñado de manera que la presión en el laboratorio sea más baja que en las zonas circundantes. El flujo de aire debería deberá ir desde las zonas de riesgo mínimo de contaminación del aire hacia zonas donde tal contaminación es más probable.
Todo el aire del laboratorio debe ser ventilado a través de una campana extractora y no debe ser recirculado, ya sea directamente, (ni en combinación con la entrada de aire fresco en un sistema de mezcla), o indirectamente, por proximidad de los gases de salida a una toma de aire.
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 122: Ventilación
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine
Habitaciones donde se trabaja con fuentes no selladas deberían ser sometidas a presiones negativas para minimizar el riesgo de dispersión de radionucleidos suspendidos en el aire. El medio ambiente estéril que podría ser necesario en la preparación de radiofármacos se consigue en un gabinete de flujo laminar.

## Slide 123: Monitorización continua de gradientes de presión de aire
Sistema de alarma
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine
Si existen normas sobre los gradientes de presión de aire, estos deberán ser controlados continuamente y deberán poseer un sistema de alarma.

## Slide 124: Campana extractora
La campana extractora de gases debe estar fabricada con materiales lisos, impermeables, lavables y resistentes a los agentes químicos. La superficie de trabajo debe estar rematada con bordes curvados para contener cualquier derrame y debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de cualquier blindaje de plomo que pueda ser necesario.
El caudal de aire en la campana debe ser tal que la velocidad lineal se mantenga entre 0.5 y 1.0 m s-1, con el con la mampara de blindaje móvil en posición normal de trabajo. Ésto debe verificarse periódicamente.
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 125: Desagües
En caso de que el organismo regulador permita el vertido de desechos líquidos al alcantarillado, se debe utilizar un sumidero especial. Las normas locales para el vertido deberán estar disponibles. El sumidero deberá ser fácil de descontaminar. Se debe tener disponibles cantidades específicas de agua para descargar y aumentar así la dilución de los residuos y reducir al mínimo la contaminación del sumidero.
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 126: Instalaciones de lavado
El lavabo debe estar ubicado en una zona de poca circulación junto a la zona de trabajo. Los grifos deberán ser accionables sin contacto manual directo y deberá haber disponibles toallas desechables o secamanos de aire caliente. Debe instalarse un lavador de ojos de emergencia cerca del lavamanos y debe haber un acceso a una ducha de emergencia en del laboratorio o cerca del mismo.
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 127: Blindaje
Es mucho más barato y conveniente blindar la fuente, cuando sea posible, en vez de la habitación o la persona.
Generalmente no es necesario un blindaje estructural en un departamento de medicina nuclear. Sin embargo, debe evaluarse la necesidad de blindar las paredes en el diseño de una sala de terapia, por ejemplo para proteger a otros pacientes y al personal, así como en las zonas donde hay instrumentos sensibles (para mantener la radiación de fondo a nivel bajo en la sala del contador, de la gammacámara, etc.).
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine

## Slide 128: Distribución de un departamento de medicina nuclear
Notes: Part 4: Design of facilities. Safety of sources
Radiation protection in nuclear medicine
Esta ilustración es de un departamento de medicina nuclear en la India.
¿Este diagrama cumple con la norma general de separar las zonas de alta actividad de las zonas de baja actividad y para separar las zonas de trabajo de las áreas del paciente ?

## Slide 129: Resumen de SPECT/CT
Las cámaras SPECT son cámaras de centelleo, también llamadas gammacámaras, las cuales visualizan la detección de un fotón gamma a la vez, siendo su detección óptima a 140 KeV, ideal para fotones gamma emitidos por el 99mTc.
Las gammacámaras SPECT rotan alrededor del paciente a fin de determinar la distribución tridimensional del trazador radiactivo en el mismo.
Los equipos SPECT/CT poseen un equipo de CT adyacente a la cámara SPECT, que permite el registro preciso del estudio SPECT con la exploración CT, la realización de la corrección de atenuación del SPECT utilizando el CT y la localización anatómica de las zonas con actividad anormalmente alta visualizadas en el estudio SPECT.