## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 10.
Procedimientos Escritos y Organización

## Slide 2: Responder: verdadero o falso
El programa de protección radiológica debe estar diseñado para garantizar la seguridad, y prevenir accidentes, mediante el manejo adecuado de la radiación, incluyendo la evaluación de seguridad y del riesgo y el estableciendo procedimientos a seguir en caso de emergencia.
Las reglas locales pretender tienen por objeto proporcionar los niveles adecuados de protección y seguridad incluyendo las líneas de responsabilidad y toda la información requerida para trabajar en el área.
Entre los sucesos que se podrían catalogar como “mala administración” (error en la administración de un radiofármaco), la inyección de la cantidad inadecuada de radiactividad no es se considera “mala administración” si se trata de una actividad para diagnóstico, no para un procedimiento terapéutico.

## Slide 3: Objetivo
Familiarizarse con los aspectos organizativos de la protección radiológica, la evaluación del riesgo y la seguridad, la clasificación de zonas, los procedimientos escritos y las reglas y procedimientos locales para garantizar la operación segura de la unidad PET/CT, las instalaciones de producción y los procedimientos de emergencia.

## Slide 4
Organización de la protección radiológica
Evaluación seguridad/riesgo
Areas controladas
Reglas locales y procedimientos escritos y manual de seguridad radiológica
Procedimientos de emergencia
Contenidos

## Slide 5: Parte 10. Procedimientos Escritos y Organización
Módulo 10.1
Organización de la protección radiológica

## Slide 6: Requisitos administrativos (BSS)
Garantizar una cultura de seguridad
Establecer la garantía de calidad
Tener en cuenta factores humanos
Asegurar la participación de expertos cualificados

## Slide 7: Requisitos técnicos (BSS)
Seguridad de las fuentes
Prevención de accidentes
Buenas prácticas de ingeniería

## Slide 8: Programa de protección radiológica
Determinar qué medidas y recursos se requieren para alcanzar los objetivos y asegurar que se hallan disponibles.
Revisar las medidas y recursos regularmente
Identificar posibles fallos y defectos y tomar las medidas necesarias para prevenirlos
Establecer un régimen de consultas y cooperación entre todas las partes
Mantener los registros de las actividades
Más detalles en: http://rpop.iaea.org

## Slide 9: Responsabilidades del titular de la licencia (BSS)
El titular puede contar con personal para llevar a cabo las tareas relacionadas con sus responsabilidades, pero retiene personalmente la responsabilidad por las actividades desarrolladas por ellos.
Los titulares de registros o licencias deben identificar específicamente a los individuos responsables de asegurar el cumplimiento de las normas.

## Slide 10: Documentación del programa de protección radiológica (PPR)
Especificamente en relación a la exposición médica, los sistemas de calibración de fuentes, la dosimetría clínica de los pacientes y la existencia de programa de garantía de calidad
El sistema de restricción de dosis de la exposición a acompañantes, cuidadores y voluntarios
Los programas para educación y capacitación sobre la naturaleza de los riesgos, la protección y la seguridad frente a los mismos

## Slide 11: Documentación del programa de protección radiológica, cont.
Los métodos para revisar y auditar periódicamente el desarrollo del PPR
Los planes a implementar en caso de una intervención
El programa de vigilancia de la salud de los trabajadores
Los requisitos de la garantía de calidad y mejora continua de los procesos

## Slide 12: Comité de Protección Radiológica (CPR)
El CPR debe recomendar al titular de la licencia acciones para:
  Corregir deficiencias identificadas en el PPR;
  Revisar nuevos usos de fuentes radiactivas que puedan requerir modificaciones del PPR;
  Identificar cualquier modificación a la licencia;
  Identificar el personal que necesita autorización individual; y
  Revisar periódicamente el programa de formación.
Notes: PPR: Plan de protección radiológica

## Slide 13: Parte 10. Procedimientos Escritos y Organización
Módulo 10.2
Evaluación de seguridad/ Evaluación previa del riesgo

## Slide 14: Evaluación previa del riesgo
Evaluación del riesgo radiológico
Antes de cualquier nueva actividad que implique el uso de radiaciones ionizantes, se requiere una evaluación de riesgo para indicar las medidas de control y los procedimientos especiales necesarios para restringir la exposición.

## Slide 15: Evaluación seguridad / riesgo
Identificación de los mecanismos de exposición (en condiciones normales y accidentales)
Estimación realista de las dosis y la probabilidad de exposiciones accidentales
Identificación de posibles fallos del sistema de seguridad
Identificación de las medidas de protección necesarias

## Slide 16: Clasificación de los riesgos Factores de ponderación en función del radionucleido
Clase | Radionucleido | Factor de ponderación
A | 75Se, 89Sr,125I, 131I | 100
B | 11C, 13N, 15O, 18F, 51Cr, 67Ga, 99mTc, 111In, 113mIn, 123I, 210Tl | 1.00
C | 3H, 14C, 81mKr, 127Xe, 122Xe | 0.01

## Slide 17: Clasificación de los riesgos Factores de ponderación en fución del tipo de operación
Tipo de operación o zona | Factor de ponderación
Almacén | 0.01
Manipulación de desechos, zona de espera | 0.10
Local de dispensa, administración de radionucleidos | 1.00

## Slide 18: Clasificación de los riesgos
Administración al paciente, 370 MBq 18F-FDG
Factor de ponderación, en función del radionucleido 1
Factor de ponderación, en función de la operación 1
Actividad total ponderada 370 MBq
Actividad total ponderada | Categoría
< 50 MBq | Bajo riesgo
50-50,000 MBq | Riesgo medio
>50,000 MBq | Alto riesgo

## Slide 19: Evaluación de la seguridad - Procedimientos relacionados con el paciente
Procedimiento relacionados con paciente | Incidentes
Solicitud y programación | Paciente incorrecto
Identificación | Paciente incorrecto
Información | Embarazo, lactancia
Administración del radiofármaco | Mala administración
Espera | Contaminación
Vaciado de vejiga | Contaminación
Examen | Contaminación Mala calidad de imagen
Salida del departamento | Problemas en seguir las instrucciones Emergencia médica Muerte del paciente
Notes: Estos son ejemplos de qué puede ir mal en los diferentes procedimientos relacionados con el paciente. El próximo paso es identificar qué personas pueden ser expuestas y finalmente tratar de definir qué hacer para prevenir los accidentes e incidentes identificados, y elaborar un plan de emergencias para seguir en caso de accidente.

## Slide 20: Evaluación de la seguridad de los trabajadores
Procedimiento | Incidente
Transporte | Accidente de transporte
Recepción y desembalaje | Exposición no controlada Extensión de contaminación
Manipulación de fuentes | Propagación de contaminación Exposición no controlada
Desechos radiactivos | Contaminación
Cuidado del paciente (paciente radiactivo) | Exposición no controlada y contaminación

## Slide 21: Evaluación de la seguridad de las fuentes
Procedimiento | Incidente
Transporte | Accidente en el transporte
Almacenamiento | Extravío de la fuente
Desechos radiactivos | Extravío de la fuente Contaminación
Examen | Contaminación

## Slide 22: Evaluación de la seguridad del público en general
Procedimiento | Incidente
Paciente radiactivo | Exposición no controlada y contaminación del público

## Slide 23: Equipamiento de seguridad
Blindaje
Ropa de protección
Dispositivos de manipulación remota del material radiactivo
Contenedores de material radiactivo
Monitor de tasa de dosis con alarma
Monitor de contaminación
Módulo de descontaminación
Señales y etiquetas
Registros

## Slide 24: Vigilancia radiológica y verificación del cumplimiento (BSS)
“2.38. Se deberán realizar actividades de vigilancia radiológica y medición de los parámetros necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos prescritos por las Normas.
2.39. Para la vigilancia radiológica y la verificación del cumplimiento de los requisitos, se deberá disponer de equipo adecuado y establecer procedimientos de verificación. El equipo deberá ser correctamente mantenido y probado y se deberá calibrar a intervalos apropiados usando como referencia patrones trazables a patrones nacionales o internacionales

## Slide 25: Parte 10. Procedimientos Escritos y Organización
Módulo 10.3
Clasificación de las zonas

## Slide 26: Clasificación de áreas
No
entry
Fuentes abiertas de radionucleidos
Rayos X
Riesgo de contaminación
Riesgo de irradiación externa
No entrar cuando la luz sea roja
¡Radiación!
Area Controlada
Solo personas autorizadas
Zona controlada
Zona vigilada

## Slide 27: Área controlada (BSS)
“I.23. Los titulares registrados y los titulares licenciados deberán::
(a) Delimitar las zonas controladas por medios físicos o, cuando esto no sea razonablemente practicable, por otros medios apropiados;
…………………..
(c) Colocar señales de advertencia, como las recomendadas por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), e instrucciones apropiadas en los puntos de acceso y otras posiciones adecuadas dentro del área controlada;
(d) Establecer medidas de seguridad y protección ocupacional, incluyendo las reglas locales y los procedimientos adecuados para la zona controlada;
(e) Acceso restringido a las áreas controladas por medio de medidas administrativas, como uso de permisos de trabajo, y por barreras físicas, las cuales pueden incluir cerraduras y bloqueos de seguridad; el grado de restricción debe estar de acuerdo con la magnitud y la probabilidad de la exposición prevista; ”

## Slide 28: Zona controlada (BSS) cont.
“ (f) proporcionar, en los puntos de entrada en las zonas controladas, según proceda:
(i) ropa y equipamiento de protección;
(ii) equipos de monitoreo vigilancia radiológica; y
(iii) almacenes adecuados para la ropa del personal;
(g) dispuestos según lo adecuado, a las salidas de las áreas controladas proporcionar, en los puntos de salida de las zonas controladas, según proceda:
(i) equipamiento para el monitoreo la vigilancia radiológica de la contaminación de ropa y piel;
(ii) equipamiento para el monitoreo la vigilancia radiológica de contaminación de cualquier objeto o sustancia que se saque del área;
(iii) instalación de ducha y lavamanos instalaciones de lavado y ducha; y
(iv) almacen disponible para ropa y dispositivos de protección contaminados; y
(h) examinar periódicamente las condiciones para determinar la posible necesidad de revisar las medidas de protección o las disposiciones de seguridad, o bien los límites de la zonas controladas. ”

## Slide 29: Zonas controladas
Deberán estar provistas de instrucciones adecuadas en los puntos de acceso
Notes: Explicar los carteles de : Area Controlada, Sustancias radiactivas, No fumar, No beber, No comer, No entrar, Entrada NO-autorizada, etc.

## Slide 30: Zonas controladas
Se deberán poner señales de advertencia bien visibles

## Slide 31: CT
Para el CT debe colocarse una señal de rayos X en cada entrada a la sala …
Que se encienda automáticamente cuando la unidad de CT esté en funcionamiento

## Slide 32: Parte 10. Procedimientos Escritos y Organización
Módulo 10.4
Normativas locales y manual de seguridad radiológica

## Slide 33: Reglas locales y supervisión (BSS)
“ I.26. Los empleadores, los titulares registrados y los titulares licenciados deberán, en consulta con los trabajadores, por medio de sus representantes si procede:
Establecer por escrito las reglas locales y los procedimientos que son necesarios para asegurar niveles adecuados de protección y seguridad para los trabajadores y otras personas;
indicar en las reglas y procedimientos locales los valores correspondientes a todo nivel de investigación o nivel autorizado aplicable, y el procedimiento a seguir en caso de que se rebase cualquiera de esos valores;
(c) Hacer que las reglas locales y los procedimientos, las medidas y disposiciones de seguridad sean conocidas por los trabajadores a quienes se aplican y a otros que puedan ser afectados por ellas;
(d) velar por que todo trabajo que implique exposición ocupacional sea supervisado adecuadamente y hacer todo lo que sea razonable para garantizar la observancia de las reglas, procedimientos, medidas protectoras y disposiciones de seguridad; y
(e) Cuando se requiera por la Autoridad Reguladora, designar un oficial de protección radiológica cuando lo prescriba la autoridad reguladora, designar un oficial de protección radiológica. ”

## Slide 34: Reglas locales
Reglas locales escritas y ejercitadas deben:
  Restringir la exposición y asegurar el cumplimiento del principio ALARA
  Incluir las situaciones normales de trabajo
  Incluir las situaciones de incidentes y accidentes

## Slide 35: Reglas locales
Las reglas locales tienen por objeto proporcionar los niveles adecuados de protección y seguridad, mediante procedimientos de trabajo comunes y otros métodos que deben cumplir todos los trabajadores de la zona.
Deben incluir toda la información necesaria para trabajar en la zona, la cual debe darse a conocer a todos los trabajadores implicados.
Notes: La imagen muestra muchos documentos archivados. El profesor debería resaltar que esto no debe ocurrir con las normas locales..
Documentación fácilmente accesible y entendible.
Completa y exhaustiva.
No es un archivo

## Slide 36: Reglas locales
Deben incluir:
Líneas de responsabilidad
Clasificación de las zonas
Sistema de trabajo
Niveles de investigación
Procedimientos de emergencia

## Slide 37: Ejemplo de normativa local
    1. Supervisor de Protección Radiológica
    El supervisor de protección radiológica es ….(nombre)
    El asesor de protección radiológica…..(nombre)
    2. Zona controlada
La controlada está delimitada por las paredes, suelo, techo y entrada a la habitación sala.
Ejemplo de mecanismo para contactar con el personal apropiado en caso de emergencia:
Colocación de un cartel en la puerta del laboratorio de radiofarmacia, indicando los nombres de las personas responsables y la forma establecida para contactar con ellas.

## Slide 38: Sistema de trabajo
El personal debe reducir en lo posible el contacto con el paciente, siempre que no se comprometa la administración de los cuidados adecuados al mismo.
Todas las puertas del equipo PET/CT deben permanecer cerradas durante la realización de la exploración de CT.
Cualquier acompañante cuya presencia sea necesaria para ayudar al paciente durante la exposición deberá estar informado del riesgo, usar ropas de protección si procede y situarse de forma que se garantice que la dosis sea lo más baja posible (ALARA). Este tipo de situaciones debe quedar registrado en el libro previsto para tales fines.
Se deben tomar las medidas pertinentes para seleccionar el menor volumen de barrido y los factores más bajos de exposición posibles, sin comprometer la adquisición de la información necesaria para el diagnóstico.
Se debe monitorizar la contaminación diariamente y registrar sus resultados. Cualquier contaminación significativa detectada debe ser tratada inmediatamente.

## Slide 39: Procedimientos de emergencia
En caso de derrame, seguir los procedimientos de emergencia descritos en los protocolos del departamento e informar al Oficial de Protección Radiológica.
Si existe alguna sospecha de que el paciente ha recibido una dosis superior a la prevista se debe deberá informar el Responsable Técnico de la Unidad (Supervisor) y al Jefe del Servicio.
Todas los fallos e irregularidades con en el equipo de PET/CT deben anotarse en el libro de incidencias y notificarse al Responsable Técnico de la Unidad (Supervisor) y al Jefe del Servicio inmediatamente.
En caso de incendio, se deben seguir las instrucciones del Manual de Seguridad Radiológica.
Todos los incidentes radiológicos deben quedar registrados utilizando el Formulario de Informe de Incidentes.

## Slide 40: Niveles de investigación
* Nota: La expresión “Un órgano individual” se refiere a tiroides o piel
 | Todo el cuerpo (mSv) | Ojos / hombro (mSv) | Un órgano individual* (mSv)
1 mes | 1 | 7 | 25
3 meses | 3 | 22 | 75

## Slide 41: Manual de Seguridad Radiológica (MSR)
El MSR debería ser un libro de referencia local, debe estar disponible y puede ser de lectura obligatoria para todo el personal que trabaje con radiaciones.
El MSR es una eficaz ayuda para el la formación.
En muchos países es una práctica obligatoria.
Incluye responsabilidades, directrices documentadas, procedimientos, protocolos y formularios.
Notes: Existen muchos Manuales de Seguridad Radiológica disponibles en las páginas web, una búsqueda en internet usando las palabras clave ‘Manual de Seguridad Radiológica ’, va a encontrarlos. Si el tiempo lo permite, el profesor puede visitar algunos de estos sitios web con los participantes.

## Slide 42: Parte 10. Procedimientos Escritos y Organización
Módulo 10.5
Planes de emergencia

## Slide 43: Accidentes (BSS)
Según la definición de las BSS, se considera accidente a “todo suceso involuntario, incluidos los errores de operación, fallos de equipo u otros contratiempos, cuyas consecuencias reales o potenciales no sean despreciables desde el punto de vista de la seguridad.”
Estos sucesos pueden causar exposición potencial y, posteriormente, situaciones de exposición anómala

## Slide 44: Kit de emergencia
Debería estar disponible y listo para su uso en caso de emergencia. Puede incluir lo siguiente:
  Ropa protectora, por ejemplo: cubrezapatos, guantes
  Materiales de descontaminación para las zonas afectadas incluyendo materiales absorbentes para limpiar los derrames
  Materiales de descontaminación para personas
  Avisos de advertencia
  Equipo portátil de monitorización
  Bolsas para desechos, cinta, etiquetas, lápices

## Slide 45: Instalaciones para emergencias
Cerca del lavabo debe haber un dispositivo de lavado ocular
Deberá existir un acceso a la ducha de emergencia en el cuarto de preparación de dosis o cerca del mismo

## Slide 46: Planes de emergencia
Contaminación
Fallo de parada del CT
Muerte del paciente
Emergencia médica
Fuego
Pérdida de una fuente o daños a la misma
Error en la administración de radiofármaco

## Slide 47: Emergencias
Todo el personal del departamento de PET/CT deben ser entrenados en la gestión de las emergencias.

## Slide 48: Contaminación
Derrames
Fluidos corporales del paciente radiactivo

## Slide 49: Procedimientos de descontaminación
Usar papel absorbente para los vertidos líquidos o papel absorbente húmedo para los vertidos sólidos.
Limpiar repetidamente desde fuera hacia el centro la superficie afectada por el derrame
Depositar el papel contaminado en una bolsa de plástico o en un contenedor
Monitorizar el área
Repetir el procedimiento hasta que la tasa de exposición sea inferior a los límites establecidos
Si la descontaminación no tiene éxito, marcar el área contaminada y clasifiacar el cuarto la sala como zona controlada (si no se ha hecho todavía) hasta que la contaminación sea quede completamente eliminada.
¡Estos procedimientos deben ser ensayados!

## Slide 50: Descontaminación de la piel
En caso de contaminación de la piel :
Lavar a fondo la zona contaminada utilizando un jabón suave y agua tibia (no caliente).
Prestar especial atención a la limpieza bajo de las uñas.
Si esto no hace que la contaminación baje a un nivel aceptable, repetir el procedimiento utilizando un detergente descontaminante.
Frotar suavemente con un cepillo de uñas, tenga teniendo cuidado de no dañar la piel.

## Slide 51: Fallo en finalizar la exposición de CT
Cortar la alimentación: presionar interruptor de emergencia en la consola o pared
Tomar nota de todos los parámetros relevantes de la máquina
Téngase en cuenta que el interruptor del gantry no corta la emisión de rayos-X
Retirar al paciente de la sala
Avisar al servicio técnico
Informar del incidente y realizar una estimación de las dosis recibidas

## Slide 52: Muerte del paciente
No se necesitan precauciones especiales a menos que el paciente muera mientras se encuentra todavía en la unidad.
Ante esta situación de bajo riesgo por tasa de dosis, se deberá actuar con prudencia, guardando una distancia razonable respecto al paciente y protegiéndose tras el blindaje, siempre que sea posible. No se aconseja realizar la autopsia o levantar el cadáver inmediatamente después del fallecimento, a menos que la evaluación individual de los riesgos indique que el riesgo es mínimo.

## Slide 53: Emergencia médica
Contactar con el responsable de Protección Radiológica para recibir instrucciones específicas.
El personal médico debe proceder con cuidado con las medidas de emergencia mientras intenta tomar precauciones para evitar la diseminación propagación de la contaminación:
  Evitar el contacto directo con la boca de los pacientes,
  Todos los miembros del equipo de emergencia deben usar guantes protectores impermeables.
El personal médico deberá estar informado y entrenado los procedimientos para tratar con un paciente radiactivo
Notes: OPR: oficial de protección radiológica

## Slide 54: Incendio
Se deben cumplir los procedimientos normales del hospital. La consideración más importante es la evacuación segura de los pacientes, los visitantes y el personal.
El servicio de extinción de incendios debe ser informado a su llegada sobre la presencia de material radiactivo.
Nadie está autorizado a volver a entrar al edificio hasta que haya se haya verificado de posible contaminación.

## Slide 55: Pérdida de un envío
Buscar a fondo dentro del hospital.
Si la búsqueda no tiene éxito contactar a la compañía (de transporte) e informar del incidente a fin de que se puedan rastrear el envío y averiguar el paradero del material radioactivo.
Si continúa sin aparecer, informar de la pérdida del material siguiendo el reglamento establecido por el Organismo Regulador.

## Slide 56: Daño de un bulto radiactivo en el transporte
Si el contenedor de transporte está dañado, no aceptar el envio
Si el contenido está dañado
  Acordonar la zona
  Tratar el incidente como un derrame masivo

## Slide 57: Error en la administración de radiofármaco
Administración al paciente incorrecto
Actividad incorrecta
  En caso de diagnóstico > 10% de la actividad prescrita
Inyección extravasal

## Slide 58: Causas de error en la administración de radiofármacos
Problemas en la comunicación
Entorno concurrido, distracciones
Desconocimiento de las normas locales
Responsabilidades no definidas claramente
Garantía de calidad ineficaz

## Slide 59: Consecuencias de errores en la administración de radiofármaco
Exposición no justificada
Aumento del riesgos de radiación
Retrasos en el diagnóstico
Aumento de los costes
Aumento en la carga de trabajo
Pérdida de confianza

## Slide 60: Cómo evitar exposiciones accidentales por errores de administración de radiofármacos
Cultura de la seguridad
Evaluación de la seguridad para definir
procedimientos críticos y situaciones de emergencia
Sistema de notificación (¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?)
Educación y capacitación: inicial y continua

## Slide 61: Investigación de una exposición médica accidental
Informar al médico especialista responsable en medicina nuclear
Informar al paciente y al médico de referencia
Calcular la dosis
Indicar medidas correctivas
Aplicar las medidas
Presentar el informe al Comité de Protección Radiológica (CPR) y al Organismo Regulador

## Slide 62: Resumen de procedimientos escritos y organización
El programa de protección radiológica debe estar diseñado para garantizar la seguridad, y prevenir accidentes, con la gestión adecuada de la radiación. Esto incluye la evaluar la seguridad y los riesgos y establecer los procedimientos a seguir en situaciones inesperadas.
Las áreas controladas deben poseer mostrar las instrucciones adecuadas y las señales de advertencia ubicadas en lugares de fácil acceso fácilmente visibles.
Las reglas locales tienen por objeto proporcionar los niveles adecuados de protección y seguridad y deben incluir las lineas de responsabilidad y toda la información requerida para trabajar en el área
Los procedimientos de emergencia deben estar establecidos y el personal debe estar entrenado en su uso.