## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 6.
Equipamiento de Protección Radiológica

## Slide 2: Responder: Verdadero o Falso
No es necesario que los técnicos se preocupen de llevar guantes o batas de laboratorio cuando inyectan la 18F-FDG al paciente, ya que no se absorbe a través de la piel y se elimina con facilidad.
Los positrones emitidos por el 18F sólo penetran algunos milímetros en agua, por lo cual no se requieren precauciones especiales. Las jeringas que contienen 18F-FDG se pueden manipular como cualquier otra que contenga solución salina.
Notes: jeringas: también nombradas jeringuillas

## Slide 3: Objetivos
Conocer el equipamiento de protección para reducir la dosis al personal en los ciclotrones e instalaciones de PET/CT: desde los blindajes hasta los dispositivos de manipulación y los medios individuales de protección del personal (MIP)
Notes: MIP: medios individuales de protección

## Slide 4: Contenidos
Blindajes
Dispositivos para manipular sustancias radiactivas (MIP) utilizadas en la PET
Notes: MIP: Medios Individuales de Protección

## Slide 5: Parte 6. Equipamiento de Protección
Módulo 6.1
Blindajes

## Slide 6: Blindajes
Para fotones de 511 keV, el espesor típico es de 30-50 mm de plomo (densidad de 11,3 kg/l)
Para 140 keV 99mTc (140 keV) el espesor típico es de 3 a 6 mm de plomo
El mayor problema que plantean los blindajes para fotones de energías de 511 keV es su peso

## Slide 7
Radiofarmacia PET - Consideraciones técnicas
Mini-celdas y celda caliente
Uso de controles ingenieriles - énfasis en blindajes
Unidad de síntesis química dentro de la mini-celda

## Slide 8: Contenedores para el transporte
Fuente
Relleno (posicionador)
Contenedor de
plomo (47-57 mm)
Peso: 15-25 kg
Contenedor
(Bulto = contenido radiactivo + embalaje)
Notes:     Definiciones de Normas de seguridad del OIEA, Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos, Edición de 2005, Corregida, Nº TS-R-1Requisitos de seguridad
Bulto (Package)
230.Por bulto se entenderá el embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte. Los tipos de bultos a los que se aplica el presente Reglamento, sujetos a los límites de actividad y restricciones en cuanto a materiales que figuran en la Sección IV, y que satisfacen los requisitos correspondientes, son:
    a)Bulto exceptuado (excepted package);
    b)Bulto industrial del Tipo 1 (Tipo BI-1) (Type IP-1);
    c)Bulto industrial del Tipo 2 (Tipo BI-2) (Type IP-2);
    d)Bulto industrial del Tipo 3 (Tipo BI-3) (Type IP-3);
    e)Bulto del Tipo A (Type A package);
    f)Bulto del Tipo B(U) (Type B(U) package);
    g)Bulto del Tipo B(M) (Type B(M) package);
    h)Bulto del Tipo C (Type C package);
    Los bultos que contienen sustancias fisionables o hexafluoruro de uranio están sujetos a requisitos adicionales.
    Embalaje (Packaging)
231.Por embalaje se entenderá el conjunto de todos los componentes necesarios para alojar completamente el contenido radiactivo. En particular, puede consistir en uno o varios recipientes, materiales absorbentes, estructuras de separación, material de blindaje contra las radiaciones y equipo para llenado, vaciado, venteo y alivio de presión; dispositivos de refrigeración, de amortiguamiento mecánico de golpes, de manipulación y fijación, y de aislamiento térmico, así como dispositivos inherentes del bulto. El embalaje puede consistir en una caja, bidón o recipiente similar, o puede

## Slide 9: Blindajes para las jeringas
99mTc
(2 mm de tungsteno)
18F-FDG (8 mm de tungsteno)

## Slide 10: Tasa de dosis de 18F-FDG usando varios blindajes de jeringas
Sin blindaje
8mm de tugsteno
2mm de tugsteno
2cm de perpex
4cm de perpex
Tasa de Dosis
Notes: Perspex sometimes used for positrons. Syringe shields clearly required. Depleted uranium suggested to reduce size of shields.

## Slide 11: Almacenamiento de material radiactivo
Caja de seguridad para almacenamiento de fuentes y desechos. Características típicas
  50 mm de plomo
  Varios tamaños
  Peso 500-1500 kg
  Reduce la tasa de dosis por 10-3
  Seguridad física a la hora de la eliminación
Notes: Estas imágenes son ejemplo de mal almacenaje. La imagen de la izquierda muestra un equipo de ventilación almacenado en una oficina.

## Slide 12: Almacenamiento de desechos sólidos
Recipientes blindados para papel, guantes, viales vacíos y jeringas
Recipientes separados para desechos radiactivos y no radiactivos
La ropa contaminada debe deberá almacenarse durante 24 horas en un armario blindado antes de enviarla a la lavandería

## Slide 13: Dispensario
Unidad dispensadora
  50 mm de espesor de plomo
  Peso 25 kg
  Reducción de la tasa de dosis en un factor 10-3 (milésima)
Bloque adicional de protección en forma de L
  30 mm espesor de plomo
  Peso 250-500 kg
Tener en cuenta la carga sobre las superficie de trabajo, debido al peso de los blindajes

## Slide 14: Calibradores de dosis
Los calibradores de dosis (activímetros) pueden requerir blindaje adicional
Las superficies de trabajo pueden necesitar refuerzos para soportar el peso de los blindajes de plomo adicionales
Notes: Calibradores de dosis: conocidos también por curímetros y activímetros

## Slide 15: Parte 6. Equipamiento de Protección
Módulo 6.2
Manipulación

## Slide 16: Laboratorio de radiofarmacia de PET
Manipuladores remotos para manejar la 18F-FDG dentro de la celda caliente
Celda caliente
Sistema de rodamientos para el transporte seguro de los bultos
Contenedor autorizado para el transporte de FDG

## Slide 17: Elaboración
Calcular el volumen de sustancia marcada que se necesita
Utilizar Guantes
Utilizar Fórceps o pinzas de mangos largos
Llenar la jeringa sólo al 50% de su capacidad

## Slide 18: Fórceps largos - 30 cm
Los fórceps de 30 cm reduce la dosis en un 60% respecto a los de 18 cm

## Slide 19: Calibradores de dosis (activímetros)
Empotrando el calibrador en la encimera ayuda a reducir el tiempo de exposición del operador
Notes: Encimera: meseta de trabajo

## Slide 20: Superficie de trabajo
Cubrir la superficie con papel absorbente o bandejas desechables
Reemplazar diaramente o siempre que exista sospecha de contaminación

## Slide 21: Administración de radiofármacos
Administrar por vía intravenosa mediante palomilla o cánula
Blindar la jeringa
Transportar la jeringa blindada hasta el paciente en dentro de un blindaje adicional
Utilizar guantes
Notes: Trocar: cateter o cánula.

## Slide 22: Sistema de inyección remota (Lemer Pax)
Conectado al paciente a través de un cateter
Activado por control remoto manual
Operador ubicado detrás de una pantalla protectora
30 mm de blindaje de plomo

## Slide 23: Parte 6. Equipamiento de Protección
Módulo 6.3
Medios individuales de protección personal

## Slide 24: Medios individuales de protección (BSS)
“I.28. Los empresarios, titulares registrados y titulares licenciados deberán velar por que:
se proporcione a los trabajadores los medios individuales de protección adecuados y suficientes, que satisfagan las normas o especificaciones aplicables, en particular,
según proceda:
(i) Ropa de protección;
………..
(iii) Delantales de protección, guantes y blindajes para órganos; Delantales y guantes protectores y blindajes de protección de órganos
………..
(b) todos los medios individuales de protección se mantengan en estado satisfactorio y, cuando proceda, se ensayen a intervalos regulares

## Slide 25: Medios individuales de protección (BSS) cont.
(c) se mantengan listos para su empleo, en caso de intervención, los medios individuales de protección adecuados; y
(d) si se piensan utilizar medios individuales de protección para una tarea determinada, se tenga en cuenta la exposición adicional que pudiera producirse a causa del tiempo o de inconvenientes suplementarios, así como cualesquiera riesgos no radiológicos adicionales que pudiera suponer el uso del equipo protector al realizar la tarea

## Slide 26: Medios individuales de protección para manipular fuentes radiactivas abiertas
Guantes
Bata blanca
Delantal, etc.

## Slide 27: Medios individuales de protección en CT
Delantal plomado equivalente a un espesor de 0.35 mm
Blindaje de tiroides (protector)
Necesario sólo para el personal que deba permanecer en la sala durante la exploración, p. ej: para una inyección de contraste
En muchos hospitales no se permite al personal estar en la sala de CT mientras se emite radiación, en cuyo caso no se necesita protección personal
¡¡Los dispositivos actuales son algo más modernos que éstos de 1916!!.......
Notes: Un poco más moderno que este de 1916! Muchos centros no permiten personal dentro de la habitación durante el CT por eso no requieren de protecciones plomadas

## Slide 28: Resumen del equipamiento de protección
Los fotones gamma de 511 keV emitidos por el 18F son más penetrantes que los de 140 keV emitidos por el 99mTc, por tanto hacen falta precauciones especiales al manipular las jeringas con 18F-FDG. Éstas , incluyen el uso de fórceps largos para manipular viales y jeringas blindadas y los bloques en L especialmente diseñados para el blindaje de emisores de positrones.
Es importante que los técnicos utilicen guantes y batas de laboratorio cuando manipulan emisores beta (en este caso positrones), de manera que ellos puedan descontaminarse a sí mismos fácilmente.
Es importante que el personal involucrado en la exploración de PET/CT esté protegido de la exposición del CT, especialmente si se requiere su presencia en la sala durante el estudio