## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 5.
Diseño de Instalaciones

## Slide 2: Responder: Verdadero o falso
Los ciclotrones para aplicaciones médicas requieren blindajes internos considerables para proteger adecuadamente al personal ocupacionalmente expuesto.
Se requieren blindajes estructurales adecuados para la PET, pero no hay radiación implicada en el uso de la CT.
El equipo para la PET necesita blindaje estructural adecuado, mientras el equipo de CT necesita menos blindaje.
En el diseño de las instalaciones de PET/CT deben emplearse materiales de consrucción que se puedan descontaminar a diario fácilmente en todas aquellas zonas en las que se manipulen radiofármacos líquidos.

## Slide 3: Objetivo
Ofrecer consideraciones de cómo reducir al mínimo las dosis al personal al diseñar una nueva instalación para PET/CT y/o ciclotrón, incluyendo aspectos de blindaje y de distribución de las salas.

## Slide 4: Contenidos
Diseño del ciclotrón
Diseño del departamento de PET/CT
Blindaje estructural
Requisitos de construcción

## Slide 5: Parte 5: Diseño de Instalaciones
Módulo 5.1
Diseño del ciclotrón

## Slide 6: Ejemplo 1 de características técnicas de ciclotrón
Acelerador de protones e iones negativos de 11 MeV
Equipo autoblindado
40µA, en cada blanco, en el caso de doble haz, o bien 60µA en caso de diseño mejorado
Rutina de operación controlada por computadora
Interfaz gráfica de usuario (GUI)
Sistema automatizado para bloquear la operación no autorizada
Transferencia completamente automatizada del blanco irradiado
Síntesis química completamente automatizada

## Slide 7: Ejemplo 2 de características técnicas de ciclotrón
Haz de protones de 18 MeV
Ubicado en un sótano (búnker, etc)
Haz dual de 150 µA
Haz de deuterones de 9 MeV con intensidad de 40 µA
8 blancos independientes
Posibles mejoras:
  Fuentes duales de protones e iones
  Blancos adicionales para producir 124I, 123I, 64Cu
*

## Slide 8: Ciclotrones: radiación
Radiación inmediata
  Exposición a la radiación de rayos gamma principalmente
  Los valores de dosis por neutrones, en la superficie del blindaje cercano a los blancos y en las junturas entre los bloques de blindaje, se hallan entre el 10% y el 50% de la dosis total medida,
La puerta de la sala debe permanecer cerrada durante el bombardeo de los blancos para prevenir la entrada accidental de personas
Radiación residual
  Después del enfriamiento (que puede necesitar dos días) los niveles son bajos niveles
  Mantenimiento del ciclotrón: es necesario monitorizar antes de empezar a trabajar

## Slide 9
Medición de radiación gamma y
neutrónica
Tasa de dosis en

## Slide 10: PET ciclotrón – Consideraciones técnicas para la seguridad radiológica
Ciclotrón: autoblindado vs. búnquer
Blindajes de la sala
Componentes de activación: protones y neutrones
Enclavamientos (bloqueos) de seguridad
Indicadores luminosos de encendido del ciclotrón
Monitores de área para la radiación
Mantenimiento preventivo (PMS)
  Chequeo
  Dosímetros personales de bolsillo
  Niveles de acción
Interruptores de disparo
Recambio de blancos
Almacenamiento de componentes activados
Gestión de desechos: período de semidesintegración largo
Notes: Interlocks: dispositivos automáticos de seguridad que bloquean determinadas funciones

## Slide 11
Consideraciones sobre las características técnicas de los ciclotrones autoblindados típicos
Ciclotrón PET RDS-111
Un imán cilíndrico de acero de 15 cm actúa como blindaje primario.
El ciclotrón está encapsulado en un sistema de blindaje cilíndrico consistente en una capa de 68 cm de agua dopada con Boro
Las paredes del búnker son de hormigón de 60 cm de espesor

## Slide 12
Ciclotrón PET RDS-Eclipse (más reciente)
Consideraciones sobre las características técnicas de los ciclotrones autoblindados típicos

## Slide 13
Evolución del blindaje de los ciclotrones
 | Ejemplo 1 | Ejemplo 2
 | Blindaje interno consistente en un núcleo de alta densidad, de unos 30 cm de espesor, obtenido por fundición de una mezcla de plomo, epoxi y carburo de boro | Blindaje interno consistente en un núcleo de alta densidad, de unos 70 cm de espesor, obtenido por fundición de una mezcla de plomo, epoxi y carburo de boro
 | Blindaje externo de unos 70 cm de espesor de polietileno y hormigón con carburo de boro | Blindaje externo de unos 76 cm de espesor de polietileno y hormigón con carburo de boro
Notes: Note que no todos los ciclotrones “Autoblindados” tienen suficiente protección, en dependencia del uso de las áreas aledañas

## Slide 14
Ejemplos de tasas de exposición a radiación gamma típicas en ciclotrones
Bombardeo de partículas con una intensidad de 38 µA durante 2 h
Tasas de dosis medidas 25 min tras el final del bombardeo
  En contacto: 200 mSv/h
  A 2,5 cm: 120 mSv/h
Tasas de dosis a 55 min tras el final del bombardeo
  En contacto: 150 mSv/h
  A 2,5 cm: 90 mSv/h
Notes: La dosis que reciben los trabajadores e ingenieros que trabajan con el ciclotrón pueden ser sustanciales

## Slide 15: Parte 5: Diseño de Instalaciones
Módulo 5.2
Diseño del departamento

## Slide 16: Aspectos a considerar en el diseño
Suministro de los radiofármacos
Almacenamiento del material radiactivo
Preparación de las dosis
Administración de las dosis
Salas de reposo
Baños
Sala de exploración
Sala de control
Requisitos post-exploración
Sala de espera de acompañantes

## Slide 17: Tasa de dosis con paciente típico
Tasa de dosis medida a 0.1 m y 1 m inmediatamente después de la inyección
Tipo de Exploración | Tasa de dosis (µSv h-1 MBq-1) | 
 | a 0.1 m | a 1 m
Huesos | 0.27 | 0.02
FDG | 2 | 0.22

## Slide 18: Constante de tasa de Kerma en aire (µGy m2 h-1Bq-1)
11C 140
13N 140
15O 140
18F 140
99mTc 14
131I 53

## Slide 19: El paciente radiactivo (valores inmediatamente después de la inyección, correspondientes al percentile del 95%)
0.1 0.5 1 2 m
0.8 0.3 0.09 0.04 mSv/h
Contaminación Externa
saliva
transpiración
respiración
orina
400 MBq 18F
Benatar NA, Cronin BF, O’Doherty M. Radiation dose rates from patients undergoing PET: implications for technologists and waiting areas. Eur J Nucl Med 2000: 27: 583-9
Tasas de dosis de radiación de pacientes sometidos a exploración de PET: implicaciones para los técnicos y para las personas en las zonas de espera.

## Slide 20: Distribución de salas de un Departamento de Medicina Nuclear
Notes: Esta imagen muestra el diagrama general de un servicio de MN que trata de separar las áreas con niveles de alta actividad de las áreas de baja actividad como el salón de espera de pacientes.

## Slide 21: Blindajes
Resulta más barato y conveniente blindar la fuente, siempre que sea posible, que blindar la sala o las personas.
Generalmente, no se necesitan blindajes estructurales en los departamentos de Medicina Nuclear, pero sí se necesitan en los departamentos de PET/CT.
En cualquier caso, las instalaciones en las que se utiliza 18F suelen requerir blindaje mayor y más pesado que en las que no se usa

## Slide 22: Diferencias entre las instalaciones en las que se usa 18F y aquellas en que no se usa
Los rayos gamma de mayor energía son más penetrantes, la protección estándar de plomo/hormigón es insuficiente
Tasas de dosis mayores que las del 99mTc
Durante la realización del estudio de PET el personal debe permanecer fuera de la sala de exploración (en la sala de control, al igual que en los estudios de CT)

## Slide 23: Otras consideraciones
La fase de reposo requiere que el paciente permanezca dentro del recinto durante muchas horas
En los centros con gran cantidad de pacientes todas las salas de reposo pueden llegar a estar ocupadas permanentemente
Una vez concluido el examen, los pacientes pueden tener hambre y requerir algún refrigerio antes de que se les permita ir a casa
Probablemente se necesitarán salas separadas para pacientes que esperan ser inyectados y para los acompañantes

## Slide 24: Cuestiones que requieren atención
Las dosis a cuerpo entero que recibe el personal pueden ser significativamente mayores que en Medicina Nuclear convencional
La dosis en extremidades pueden aproximarse a los límites de dosis si no se aplican técnicas y blindajes adecuados
Las dosis al público pueden superar al límite en las áreas circundantes si el blindaje estructural no es adecuado
Los CT de multicorte pueden requerir blindaje hasta el techo

## Slide 25: Aspectos del a tener en cuenta en el diseño del blindaje
Materiales de construcción: materiales prefabricados ligeros (*) / mamparas de pladur/ tabiques de capa única de revocado (de ladrillo)
Uso compartido de zonas con personal no expuesto
Edificaciones y zonas colindantes a la sala de exploración
Zona ubicadas encima y debajo del equipo
(*) N. del T. El término “breeze block” se refiere a ladrillos ligeros, generalmente huecos, prefabricados a base de una mezcla de hormigón y ceniza

## Slide 26: Aspectos del diseño previos a la construcción
Deben adoptarse restricciones de dosis para el público y el personal ocupacionalmente expuesto al diseñar la instalación
Se deberá tener en cuenta la distribución del departamento. Las zonas de personal no deberán ser visibles desde las zonas de reposo.
Los blindajes se deberán calcular teniendo en cuenta todas las fuentes de radiación existentes.
Debe tenerse en cuenta la corta vida de los radionucleidos, con el fin de evitar una protección excesiva.

## Slide 27: Aspectos del diseño posteriores a la constucción
Una vez concluida la construcción, si los niveles de exposición realmente medidos son demasiado altas, se debe aumentar el blindaje o adoptar otras medidas correctivas.
Se deben monitorizar cuidadosamente los niveles de exposición del personal y el público.
Cualquier cambio que ocurra transcurrido el tiempo, tal como el aumento significativo del número de pacientes por día, puede requerir un aumento del blindaje u otras medidas correctivas, con el fin de mantener el cumplimiento de la normativa.

## Slide 28: Distribución inadecuada de un departamento no apto para realizar estudios de PET
Defectos:
La sala de personal está a la vista del paciente en reposo.
No existe sala de control para el equipo de imagen - la protección a los operadores resulta insuficiente
Altas tasas de dosis en el contador “in vivo”
Notes: Esta imagen muestra el diagrama de un departamento de medicina nuclear que trata separar las áreas de alta actividad de las áreas de espera.

## Slide 29: Diseño adecuado (1)
Notes: Area fría hacia la izquierda. Ruta más corta para entregar el radionucleido. Personal protegido de los pacientes inyectados y en reposo. Baños cercanos a la habitación de reposo y a los equipos imagenológicos.

## Slide 30: Diseño adecuado (2)

## Slide 31: Diseño inadecuado de una unidad móvil que da lugar a dosis elevadas al operador
Notes: Trailer: se conoce por su anglisismo pero su traducción es remolque

## Slide 32: Diseño inadecuado de una unidad móvil que da lugar a dosis elevadas al operador

## Slide 33: Parte 5: Diseño de Instalaciones
Módulo 5.3
Blindajes

## Slide 34: Blindajes
Radiación incidente
Radiación transmitida
Espesor de la barrera

## Slide 35: Definiciones
Constante de tasa de dosis
La tasa de dosis (μSv h-1) a 1 m de una fuente puntual de 1 MBq de actividad
TVL
Espesor décimo-reductor: espesor de material que reduce a la décima parte el número de fotones transmitidos.

## Slide 36: 18F – Datos físicos y características de atenuación
Rayos gamma de 511 keV
La TVL de plomo es de 17 mm (Delacroix Rad. Prot. Dos. 1998)
La TVL de hormigón es de 150 mm (2350 kg/m3)
La TVL de bloques de hormigón macizo de 176 mm (2000 kg/m3)

## Slide 37: Blindaje estructural
La dosis absorbida viene determinada por factores, tales como:
  Actividad de la fuente
  Duración de la exposición
  Distancia desde la fuente
  Transmisión a través de las barreras de protección

## Slide 38: Ejemplo de criterios de diseño
400 MBq de actividad típica por inyección
Fase de reposo de una hora
Tiempo de exploración de 30 minutos
Carga de trabajo requerida por el hospital
Restricción de dosis para todas las áreas exteriores las habitaciones de reposo/estudio: 300 Sv
Inclusión de factores de ocupación en algunas áreas (fracción de tiempo que está ocupada una determinada habitación)

## Slide 39: Tasa de dosis procedente de un paciente con 18F
65 Sv h-1 (estimada por cálculo para fuente puntual)
33 mSv h-1 a 5 cm de una jeringa no blindada con 555 MBq de 18F
Máximo 70 Sv h-1 a 1m, justo después de la inyección

## Slide 40: Comentarios
La protección dada por materales de construcción convencionales puede ser insuficiente para los estudios PET
Cada instalación requiere un cuidadoso análisis individualizado.
Generalmente, se admite que una protección de 300 mm de hormigón es suficiente y se la considera “segura”
Es necesario considerar la necesidad de blindaje para la sala de inyección y, si la normativa lo estipula, para las áreas de espera de los pacientes

## Slide 41: Mapa de radiación dispersa en CT

## Slide 42: Mapa de radiación dispersa en (PET/) CT

## Slide 43: Blindaje de las salas
La unidad de CT requiere un área de control separada
El operator no debe permanecer en la sala con paciente inyectado
Se debe usar un circuito cerrado de TV para observar al paciente y un intercomunicador para comunicar con él
AAPM Task Group 108: PET and PET/CT Shielding Requirements
Med. Phys. 33 „1…, January 2006;
DOI: 10.1118/1.2135911

## Slide 44: Parte 5: Diseño de Instalaciones
Módulo 5.4
Requisitos para la construcción

## Slide 45: Requisitos para la contrucción
Debe tenerse en cuenta el uso de la sala, ejemplo: a efectos de blindaje, no es lo mismo una sala de espera que una sala de control
Nivel de riesgo | Blindaje estructural | Suelos | Superficies de trabajo paredes, techos
Bajo | No | Lavable* | Lavable*
Medio | No | Cubierta continua | Lavable*
Alto | Posiblemente | Cubierta continua de una hoja que dobla hacia la pared | Lavable*
* Que se pueda descontaminar

## Slide 46: Pisos Suelos
Material impermeable
Lavable
Químicamente resistente
Curvado en la esquina con la pared
Todas las juntas selladas
Pegado al suelo
NOTA: ¡No alfombrar!

## Slide 47: Paredes y techos
El acabado debe ser a base de superficies lisas y lavables con junturas cerradas, siempre que sea posible. Las paredes se deben pintar con pintura lavable, no porosa (ejemplo pintura epóxica).
Debe tenerse en cuenta el uso que tendrá la sala, por ejemplo: no es lo mismo una sala de espera que una sala de control.
Notes: Esta imagen debe ser usada para ilustrar la categorización del peligro y la evaluación de seguridad, no debe ser usada solamente para mostrar el amueblado de la habitación y su uso.

## Slide 48: Superficies de encimeras
El acabado de las encimeras (o mesas de trabajo) debe ser con superficies lisas, lavables, resistentes a los productos químicos y con todas las junturas selladas.
Debe haber el mínimo posible de estanterías abiertas, para prevenir la acumulación de polvo.
No se deben montar canalizaciones (ejemplos: gas, electricidad, vacío) encima de las mesas de trabajo, sino sobre las paredes o en paneles para ese propósito.
Las lámparas fijas deben ser fáciles de limpiar y del tipo de chasis cerrado con el fin de reducir al mínimo la acumulación de polvo.

## Slide 49: Superficies de las encimeras
Puede ser necesario reforzar su estructura puesto que tendrá que soportar el peso considerable de los blindajes de plomo
Notes: El profesor puede preguntar al estudiante si hay algo mal en el diseño del blindaje de plomo de la imagen pero el objetivo principal de la foto es ilustrar básicamente la posibilidad de requerir refuerzos estructurales producto del peso sobre las mesetas o superficies de trabajo.

## Slide 50: Lavamanos / Fregaderos
Si el Organismo Regulador permite verter desechos líquidos al alcantarillado, debe utilizarse una pila especial.
Las reglas locales sobre vertidos deben estar bien visibles.
El fregadero o la pila debe ser fácilmente descontaminable.
Deben estar disponibles unidades con sistema especial de descarga que diluyan los desechos y minimicen la contaminación.
Notes: Lavamanos: también conocido como lavabo
Fregadero: sumidero

## Slide 51: Instalaciones para el lavado (o lavaderos)
Los fregaderos deben estar ubicados en las áreas adyacentes a la preparación de dosis en el local de trabajo.
Los grifos deben ser manejables sin usar directamente las manos, asímismo deberá haber toallitas desechables o secamanos de aire caliente.

## Slide 52: Cuartos de aseo de los pacientes
Deberán existir aseos separados para uso exclusivo de pacientes ya inyectados.
Los sanitarios de los pacientes no deben ser usados por el personal del hospital, pues es probable que el suelo, los muebles sanitarios el retrete y las llaves de los grifos estén contaminados.
Deberán estar ubicados de forma que el personal no tenga que acompañar al paciente.

## Slide 53: Cuartos de aseo de los pacientes
Las instalaciones deben:
  Incluir señales que requieran al paciente que descargue la cisterna y se lave bien las manos al terminar.
  Incluir el lavabo como medida normal de higiene.
  El acabado debe ser con materiales fácilmente descontaminables.
  Tener en cuenta que los sanitarios montados en la pared permiten que los suelos estén despejados.

## Slide 54: Sala de reposo
Circuito cerrado de TV para vigilar al paciente
Acabado en materiales fácilmente descontaminables
Iluminación regulable
Ambiente silencioso
Recinto independiente para cada paciente
Notes: CCTV: circuito cerrado de televisión

## Slide 55: Dispensario
Acabado en materiales fácilmente descontaminables
¡Ordenado!

## Slide 56: Instalaciones de emergencia
Debe existir un acceso a la ducha de emergencia cerca del cuarto de preparación de dosis
Junto al lavabo se debe instalar un dispositivo de lavado de ojos

## Slide 57: Resumen del diseño instalaciones
Dado que los ciclotrones aceleran particulas a altas energías para producir emisores de positrones, es importante que posean los blindajes adecuados para proteger correctamente al personal ocupacionalmente expuesto.
Se necesita blindaje estructural adecuado para mantener las tasas de exposición por debajo de los límites establecidos, tanto para los radiotrazadores usados para las imágenes PET como para los rayos X producidos por los equipos de CT.
Es necesario que las instalaciones estén diseñadas para reducir al mínimo la dosis tanto al personal ocupacionalmente expuesto como al público en general, y esto incluye el uso de materiales de construcción fácilmente descontaminables a diario en todas las zonas en las que manipulen radiofármacos líquidos.