## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 8.
Dosis al Personal y al Público

## Slide 2: Responder: Verdadero o Falso
La dosis anual típica a cuerpo entero al personal ocupacionalmente expuesto es aproximadamente la misma en instalaciones de Medicina Nuclear convencional que en instalaciones de PET/CT.
Se pueden reducir al mínimo las dosis al personal que trabaja en las instalaciones de PET/CT reduciendo todo lo posible el tiempo de exposición, y aumentando la distancia y los blindajes en todas las situaciones que involucren fuentes radiactivas.
Es importante que los pacientes que hayan sido sometidos a un estudio de PET/CT eviten el contacto con niños, familiares y amigos al menos durante las 24 horas posteriores a la realización de la exploración.

## Slide 3: Objetivo
Estudiar la dosis que puede recibir el personal vinculado a la PET/CT y cómo utilizar los principios básicos de protección radiológica para reducirlas al mínimo. También se tomarán en consideración las trabajadoras embarazadas, visitantes del servicio, amigos y parientes del paciente.

## Slide 4: Contenidos
Dosis a los trabajadores ocupacionalmente expuestos (TOEs)
Reducción de la dosis a los TOEs
Exposición de los visitantes
Parientes, familiares y amigos
Notes: TOE: trabajadores ocupacionalmente expuestos

## Slide 5: Parte 8. Dosis al Personal & Público
Módulo 8.1
Dosis típicas al personal

## Slide 6: Dosis al personal que trabaja con el ciclotrón
Sistema de producción completamente automatizada – No hay exposición a cuerpo entero
Dosis recibida por
  Mantenimiento del ciclotrón
  Control de calidad de la 18F-FDG
  La dosis típica es de 0.1 mSv/mes

## Slide 7: Límites de dosis recomendados por la ICRP
* Promediado en 5 años y no mayor de 50 mSv en ningún año
 | Ocupacional |  | Público
Dosis Efectiva (mSv/a) | 20* |  | 1
Dosis equivalente (mSv/a) para: |  |  | 
Cristalino del ojo | 150 | 15 | 
Piel | 500 | 50 | 
Manos y pies | 500 | - | 
Notes: ICRP siglas en inglés de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (International Commission on Radiation Protection)

## Slide 8: Dosis típica en cada exploración con 18F-FDG
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Preparación
Inyección
Exploración
Dosis (uSv)
Exploración de cuerpo entero 370 MBq de 18F-FDG
Dosis medidas en una instalación bien diseñada
Notes: Mediciones de este tipo pueden mostrar resultados diferentes en distintos hospitales.

## Slide 9: PET/CT: Dosis a cuerpo entero al personal ocupacionalmente expuesto
Promedio de dosis al personal a cuerpo entero para PET/ CT (en una instalación bien diseñada) :
  Medición inicial del vial 2 µSv
  Dispensa e inyección 2-4 µSv/paciente
  Dosis por el posicionamento del paciente por cada exploración 1-2 µSv/paciente
En el caso de equipos de PET situadas en unidades móviles o ubicaciones no específicas para este fin la dosis al personal puede incrementarse en 3-6 µSv/paciente
Acompañar al paciente al baño o la habitación del estudio sala de exploración supone entre 5 y10 µSv/paciente
Notes: TOEs: trabajadores ocupacionalmente expuestos

## Slide 10: Dosis anual típica a cuerpo entero al personal
PET/CT | <6 mSv
Medicina nuclear | 0.1 mSv
Radioquímicos | 1 mSv

## Slide 11: Dosis recibida por el técnico debido a las exploraciones de los tipos siguientes (µSv)
Chiesa et al, Eur J Nucl Med 1997: 24: 1380 - 1389
Estudio óseo de cuerpo entero (TC) con 99mTc | 0.3 ± 0.2
Exploración SPECT con 99mTc-MIBI | 1.7 ± 0.2
Exploración de cuerpo entero al cuarto día después de administrarle 131I para su tratamiento terapéutico | 0.2 ± 0.2
Estudio de cuerpo entero con 18F-FDG | 5.9 ± 1.2

## Slide 12: Nota importante
Acompañar al paciente al baño o a la sala del equipo PET (18F-FDG): 5-10 µSv a cada paciente
Es esencial que el diseño de la instalación sea tal que no sea necesario acompañar al paciente para ir al baño o a la sala de exploración (PET)

## Slide 13: PET/CT: Dosis a las manos del personal ocupacionalmente expuesto
Las lecturas de dosis varían considerablemente en en función del lugar donde se sitúe el dosímetro de dedo.
La dosis medida en un dosímetro de dedal ubicado en la punta del dedo índice es de 2 a 5 veces mayor que la lectura de un dosímetro de anillo sobre el mismo dedo.

## Slide 14: La dosis medida en los dedos depende de la posición del dosímetro (18F-FDG)
Dosis mensual
2.1 mGy
8.0 mGy
0.39 mGy

## Slide 15: Dosis mensual en dedos, medida con dosímetro TLD de dedal en la punta del dedo índice (expresada en mSv/GBq)
PET/CT | 1.4
Medicina nuclear | 0.04
Radiofarmacia | 0.006
Radioquímico | 0.3
Notes: TLD: siglas en inglés de Dosímetro termoluminiscente

## Slide 16: Parte 8. Dosis al Personal y del Público
Módulo 8.2
Reducción de la dosis al personal profesionalmente expuesto

## Slide 17: Reducción de la dosis al personal y al público
Diseño apropiado de la instalación
Buena práctica
Principios básicos de protección radiológica (distancia, tiempo y blindaje)
Uso de medios individuales de protección (MIP)

## Slide 18: Distancia
Distancia
Tasa de dosis
Tasa de dosis  1/(distancia)2
Ley del inverso al cuadrado de la distancia

## Slide 19: Medidas prácticas para reducir la dosis al personal
Utilizar pinzas o fórceps de mango largo
No caminar junto al paciente a menos que necesite ayuda
Usar el intercomunicador para hablar con el paciente siempre que sea posible
Observar al paciente en la sala de espera y en la sala de exploración mediante un circuito cerrado de TV
Separar las salas de espera
No operar el equipo desde los controles del gantry mientras se esté junto al paciente
Notes: CCTV- circuito cerrado de televisión
Gantry: mantiene este mismo nombre en la mayoría de los países, parte del equipo que sostiene el detector (o los detectores)

## Slide 20: Blindaje
Radiación
incidente
Radiación
transmitida
Espesor de la barrera

## Slide 21: Aspectos prácticos
Blindajes de jeringuillas
Contenedores blindados para el transporte de jeringuillas hasta el paciente (blindaje adicional)
Dispensarios blindados
Bloque blindado de plomo, en forma de L
Notes: Jeringuillas: jeringas

## Slide 22: Tiempo
La dosis es proporcional al
tiempo de exposición
Dosis = Tasa de dosis × Tiempo

## Slide 23: Aspectos prácticos
Reducir todo lo que sea posible el tiempo junto a las fuentes radioactivas sin comprometer el resultado del procedimiento
Realizar una rápida administración de las dosis
Calcular el volumen que se requiere antes de iniciar la preparación
Confirmar la identidad del paciente (nombre, fecha de nacimiento y dirección) antes de la administración
Explicar al paciente lo que está sucediendo antes de administrar la 18F-FDG
Utilizar una cánula o palomilla para la vía intravenosa
Optimizar el procedimiento de inyección

## Slide 24: Personal de enfermería acompañante
Las enfermeras que proporcionan cuidados a pacientes altamente dependientes pueden recibir una dosis de 0.1mSv de un solo paciente.
Puede ser necesario monitorizar al personal si es grande la demanda de atención a pacientes con alta dependencia en una sola unidad .

## Slide 25: Trabajadoras embarazadas
Debe notificar urgentemente el embarazo a a su empleador
Evaluación del riesgo
1 mSv durante el resto del embarazo
La condición de que la dosis sea tan baja como sea razonablemente posible - puede requerir reavisar y reasignar de sus funciones

## Slide 26: Parte 8. Dosis al Personal & Público
Módulo 8.3
Visitantes

## Slide 27: Control de visitantes
NBS III.5. Los titulares registrados y los titulares licenciados, en cooperación con los empleadores cuando proceda deberán:
  (a) velar por que los visitantes sean acompañados, dentro de toda zona controlada,por una persona conocedora de las medidas de protección y seguridad aplicables a esa zona;
  (b) facilitar información e instrucciones adecuadas a los visitantes antes de que éstos entren en una zona controlada, a fin de garantizar la protección satisfactoria de los visitantes y de las demás personas que pudieran resultar afectadas por las acciones de aquéllos;
  (c) velar por que se ejerza un control adecuado sobre la entrada de los visitantes en una zona supervisada y se coloquen señales apropiadas en tales zonas.

## Slide 28: Visitantes del en zonas controladas
Evitar las visitas siempre que sea posible
Si es inevitable, permitirlas:
Sólo con Permiso del Técnico (en Radiología o MN)
No permitir la entrada a niños
No permitir la entrada a mujeres embarazadas
No permitir comer ni beber en la zona controlada

## Slide 29: Personal de limpieza, mantenimiento y otros servicios externos
Permitir su entrada a la zona controlada solo cuando es seguro hacerlo
Monitorizar la zona controlada antes de su entrada
Supervisar si es necesario

## Slide 30: Parte 8. Dosis al Personal & Público
Módulo 8.4
Parientes y amigos

## Slide 31: Contacto con el paciente después del estudio
Medir las tasas de dosis medidas a varias distancias cuando el paciente abandona el departamento
Cálcular la dosis acumulada para distintos varios tiempos y a diferentes distancias
Modelar situaciones sociales
Se dispone de estimaciones de dosis totales para diversas situaciones

## Slide 32: Recomendaciones
No restringir el contacto con los compañeros o su pareja tras un estudio PET
Las restricciones de los desplazamientos en transporte público pueden variar en función de cada país. Pueden pasar entre 15 y 26 horas hasta que la actividad del 18F-FDG decaiga desde 400 MBq hasta 37 kBq. Algunos detectores de radiación utilzados en protección radiológica en el transporte público se activan a 37 kBq.
Los niños no deben acompañar al paciente a la unidad de PET/CT pero no es necesario restringir la proximidad una vez que abandone la misma
Reducir la proximidad a los niños durante las primeras 12 horas posteriores a la inyección

## Slide 33: Resumen: dosis a los trabajadores ocupacionalmente expuestos y al público
En las instalaciones de Medicina Nuclear convencional la dosis anual típica al personal a cuerpo entero es de 0.1 mSv, mientras que en las instalaciones de PET/CT se aproxima a 6 mSv. Si bien la diferencia es considerable, sigue estando muy por debajo del límite de 20 mSv recomendado por el ICRP
El personal de las instalaciones de PET/CT deberán utilizar sus dispositivos de dosimetría personal rigurosa y regularmente, de manera que sus lecturas sean fiables para su evaluación y comparación mes a mes.
Se pueden reducir al mínimo las dosis al personal que trabaja en las instalaciones de PET/CT reduciendo todo lo posible el tiempo de exposición, aumentando la distancia y los blindajes en todos los casos que impliquen el uso de fuentes radioactivas.
Si bien los niños no pueden acompañar al paciente a la instalación del PET/CT, no existen restricciones a los niños, parientes y amigos una vez que el paciente abandone la instalación