## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 2.
Tecnología PET/CT
Notes: PET/CT: siglas en inglés de Tomografía del Emisión de Positrones/Tomografía Axial Computarizada

## Slide 2: Responder: Verdadero o falso
En los ciclotrones se aceleran protones para que impacten en un blanco de 18O, produciendo un neutrón y un emisor de positrones, el 18F.
El funcionamiento de los equipos de PET se basa en detectar rayos gamma originados en la aniquilación de positrones. Estos proceden del emisor de positrones producido en el ciclotron, y distribuido en el interior del paciente. Tras la reacción de aniquilación los dos fotones gamma se transmiten a través del paciente en sentido opuesto uno al otro
Los tomógrafos computarizados (CT) funcionan detectando la cantidad de rayos X, generados por un tubo externo de rayos X, trasmitidos a través del cuerpo del paciente, bajo diferentes ángulos

## Slide 3: Objetivos
Familiarizarse con las bases de la tecnología PET/CT, incluyendo ciclotrones, los equipos PET, los CT y la unión de ambas tecnologías en un equipo híbrido PET/CT

## Slide 4
Ciclotrones
Equipos de PET
Equipos de CT
Equipos de PET/CT
Contenidos

## Slide 5: Parte 2: Tecnología PET/CT
Módulo 2.1
Ciclotrones

## Slide 6: Ciclotrones

## Slide 7: Ciclotrones
  Autoblindados o montados en sótano
  Applicaciones:
  Producción de radionuclidos empleados en PET:
  18F, 11C, 13N, 15O and 18F2
  ‘new’ PET radioisotopes:
  124I, 123I, 64Cu, 86Y, 76Br…

## Slide 8: Ciclotrones
Clasificados por
  Tipo de partículas
    Simple/Dual
    Protón/Deuterón
  Energía
    de11 MeV a 40 MeV
    de 7 a 18 e incluso hasta 70 MeV
  Capacidad de bombardeo
    Simple/Dual
  Número de blancos
    Cantidad de radiación
    Forma química

## Slide 9
“Des” (cavidades para ondas de alta frecuencia
que originalmente tenían forma de D, de donde
les viene el nombre)
Extractor del haz
Bobina magnética
Blanco
Fuente de iones
Notes: Las “Des” magnéticas (algunos autores las denominas Ds) guían los iones en un recorrido circular

## Slide 10: Producción del 18F
El protón es acelerado
Impacta el blanco de 18O
Colisiona con el núcleo de 18O
Se genera 18F y se emite un neutrón (n)
Notes: Notas: Blanco se traduce en algunos países también como diana (o objetivo de impacto)

## Slide 11: Producción del C-11
El protón es acelerado
Impacta sobre el blanco de 14N
Colisiona con el núcleo 14N
Se produce 11C y se emite una partícula alfa (α)

## Slide 12: Producción de la FDG
Al final del bombardeo del blanco con el haz de iones se obtiene solamente el radionúclido18F, (no la 18F fluorodesoxiglucosa (FDG)).
El bombardeo tendría una duración típica de 2 horas (es decir un período de semidesintegración del 18F).
El 18F es enviado entonces al módulo químico (módulo de síntesis) donde al reaccionar con otros reactivos produce la fluorodesoxiglucosa (FDG).
En el módulo de síntesis se realiza una serie de pasos como calentamiento, enfriamiento, filtrado, purificación, etc.
La síntesis de FDG añade típicamente una hora al proceso.
Notes: ¿Ya está lista la sopa?
Después derl bombardeo del material blanco con el haz de iones, no tenemos hecha la F-18 fluordeoxiglucosa (FDG), solamente tenemos disponible el F-18.
El bombardeo puede durar tipicamente 2 horas (1 período de semidesintegración).
El 18F es enviado al módulo químico para ser sintetizado con un número de químicos y reactivoa que son necesarios para producir la deoxiglucosa florinada (18F -fluorodeoxiglucosa – conocida como FDG).
El módulo de síntesis química (conocido en el pasado como “caja negra”) o CPCU, operado por un programa de computadora, realiza un número de pasos como calentamiento, enfriamiento, filtrado, purificación, que permiten adicionar el 18F y marcar la FDG.
La síntesis de FDG típica adiciona otra hora al proceso.

## Slide 13
1
2
3
Sistema de síntesis del 18F FDG

## Slide 14
Módulo de síntesis de FDG

## Slide 15: Parte 2: Tecnología PET/CT
Módulo 2.2
Equipos PET

## Slide 16: Detección de coincidencia
Emisor de positrones
Electrón
Detector
Detector
511 keV Fotón
Fotón de 511 keV
Positrón

## Slide 17: La reacción es la siguiente
Y la energía asociada a la masa de los positrones es
E = mc²
= 9.11 × 10-31kg × (3 × 108)2 m/seg
= 8.2 × 10-14 J
= 8.2 × 10-14 J ÷ (1.6 × 10-19 J/eV)
= 511 keV
Notes:  - neutrino

## Slide 18: Detección de las emisiones
Los radionucleidos PET son emisores de positrones
La PET puede detectar
  Partículas beta (β), o
  Radiación de frenado (Brehmsstrahlung) , o
  Rayos gamma de aniquilación
La radiación de frenado no es significativa
La detección más importante es la de los fotones gamma de 511keV
La mayoría de los sistemas detectan rayos gamma de 511 keV

## Slide 19: Configuraciones
Anillo completo (a)
Anillo parcial (b)
  En continua rotación
Detectores formando un panel plano (c)
  Número reducido de tubos fotomultiplicadores (TFM)
Cámara gamma (d)
  2 cabezas que rotan 180° (prácticamente en desuso en la actualidad)

## Slide 20: Centelleadores
El Na(Tl)I trabaja bien a 140 keV pero la eficiencia de detección a 511 keV es baja
BGO, LSO y GSO son los centelleadores comúnmente usados en los equipos PET
 | Densidad (g/cc) | Z | Tiempo de decaimiento (ns) | Luminiscencia (% Nal) | Longitud de atenuación (mm)
Na (Tl) I | 3.67 | 51 | 230 | 100 | 30
BGO | 7.13 | 75 | 300 | 15 | 11
LSO | 7.4 | 66 | 47 | 75 | 12
GSO | 6.7 | 59 | 43 | 22 | 15
N d T: Longitud de atenuación en un material es la distancia a la cual la probabilidad de que una partícula siga libre de interacciones se reduce a un 37%, o en otras palabras, la distancia a la cual un haz de partículas reduce su intensidad a un 37% (1/e x 100)
Notes: BGO – Germanato de bismuto (Bismuth Gremanate)
LSO – Oxi-ortosilicato de Lutesio (Lutetium Oxyorthosilicate)
GSO – Oxi-ortosilicato de Gadolineo (Gadolinium Oxyorthosilicate)
Z- Número atómico

## Slide 21: Detectores utilizados en PET
Lightguide
TFM
Guías de luz
Bloque detector
TFM
Notes: TFM: siglas de tubo fotomultiplicador.

## Slide 22: Sistema de anillo completo
Bloque detector

## Slide 23: Aleatoriedad y dispersión
· Suceso de aniquilación
→ Fotón gamma
----- Línea de respuesta
Coincidencia de detección, en la que al menos uno de los fotones ha sido dispersado
Coincidencia aleatoria
Coincidencia real
Notes: Aleatoriedad: azar (random)

## Slide 24: Dispersión y aleatoriedad
Dispersión
  Depende del paciente
  Se corrige aplicando datos de la CT
Aleatoriedad
  El número de sucesos aleatorios puede ser superior al de los “reales”
  Se corrige
    Reduciendo la ventana de coincidencia
    Midiendo eventos aleatorios (retardando la ventana de coincidencia)

## Slide 25
Siemens
La detección de sucesos aleatorios y los que incluyen fotones dispersos degrada la calidad de la imagen, en forma cualitativa y cuantitativa
Verdaderos
Aleatorios y dispersos
Verdaderos
Aleatorios y dispersos
Imagen anterior con igual número de cuentas pero con una mejora de la relación
verdaderos/aleatorios y dispersos
Imagen de coincidencia típica,
contiene un alto porcentaje
de eventos aleatorios y de los que incluyen fotones dispersos
Notes: 7
42

## Slide 26: 2D y 3D
2D
Septos entre dos cortes
Baja dispersión y aleatoriedad
3D
Elimina los septos intercorte
Alta sensibilidad (factor 10)
Alta aleatoriedad y dispersión
Susceptibilidad a la actividad ‘fuera del campo de visión’
Modo 2D
Modo 3D

## Slide 27: Indice estándar de captación (SUV) (*)
SUV = Actividad en ROI (MBq) / vol (ml)
Actividad inyectada (MBq) / peso paciente (g)
ROI = zona de interés (region of interest)
Las áreas cuya captación sea superior a la media tendrán el SUV>1
A mayor SUV en una zona o tejido, mayor riesgo de enfermedad
La comparación de los SUV sirve para controlar el efecto de la terapia
Pero sus valores sólo se deben utilizar por comparación, pero no sus valores absolutos
Antes de la quimioterapia
SUV = 17.2
Tras 7 dias de Quimioterapia
SUV = 3.9
Tras 42 dias de Quimioterapia
SUV = 1.8
ROI
(*)SUV= del inglés “standard uptake value”
Notes: Nota: El índice de captación estándard (SUV) permite monitorear el resultado de la terapia

## Slide 28: Cámara gamma PET
Cristal de Nal de 1”
  12.5 mm de profundidad
  5940 cuadrados de 7mm×7 mm
  Reduce la dispersión de la luz en el cristal
  Refleja la luz hacia los fotomultiplicadores (TFM)
TFM
TFM
Baja energía
Alta energía
1”

## Slide 29: Parte 2: Tecnología PET/CT
Módulo 2.3
Equipos de CT

## Slide 30: Tomografía computada
La tomografía computada (CT) produce imágenes de elevada calidad, que reproducen cortes transversales del cuerpo
Los tejidos no se superponen en la imagen, como ocurre en las proyecciones convencionales
La técnica mejora la resolución de bajo contraste para visualizar mejor el tejido blando, aunque la dosis es relativamente alta

## Slide 31: Tomografía computada
La CT se utiliza un tubo de rayos X giratorio, cuyo haz diene la forma de un corte delgado, entre 1 - 10 mm de espesor)
La “imagen” es una simple fila de datos de intensidad de rayos X y con muchos cientos de estas filas se obtiene la imagen de CTque es como un corte a través del paciente.

## Slide 32: Conversión de  a unidades Hounsfield (HU), utilizadas en CT
Distribución de los valores de  obtenidos inicialmente
Se efectúa un cambio de escala tomando como referencia el valor de  del agua, para lo que se aplica la siguiente fórmula:
T
De la que resulta:
número CT agua= 0 HU
número CTaire= - 1000 HU
número CThueso= 1000 HU
Notes: Número de CT (HU) : Denominados números o unidades de “Houndfield” en honor a ese eminente científico.

## Slide 33: Vista interior de un equipo CT en el que giran tanto el tubo de rayos X como los detectores
Tubo de
rayos X
Cojunto formado por detectores y colimador

## Slide 34: Principio del escáner helicoidal (espiral)
El tubo de rayos X rota constantemente mientras el paciente se desplaza de forma continua atravesando el plano del haz, lo cual hace que la exploración sea más rápida
Geometría de exploración
Toma de datos y desplazamiento del tablero en forma continua
Haz de rayos X
Dirección y sentido
del desplazamiento
del paciente

## Slide 35: Equipos de CT helicoidales
Para que estos equipos funcionen, el tubo de rayos X tiene que rotar continuamente
Pero esto se ve imposibilitado por el cable que conduce la alimentación eléctrica y las señales
El problema se resuelve utilizando un anillo deslizante (slip-ring) mediante el cual se suministra la alimentación eléctrica y se recogen las señales

## Slide 36: Vista interior de un CT con anillo deslizante
X Ray
Tube
Fila de
detectores
Anillo
deslizante
Obsérvese:
que la mayor parte de la electrónica está situada en la parte rotatoria

## Slide 37: CT de multicortes
Los tomógrafos de un solo corte axial fueron remplazados por los de 2 cortes en los años 1990.
En 2006 los tomógrafos de 2, 4 y 8 cortes fueron superados por los de 16 cortes, seguidos de los de 32-64 cortes, que aportan una mejor resolución del eje z y permiten realizar exploraciones cardiológigas sincronizadas con el ECG
Los CTs con geometría de haz de cono real no estaban aún disponibles en el mercado

## Slide 38: CT espiral y CT espiral multicorte:
Toma de datos en forma volumétrica puede ser preferible que la CT secuencial
Ventajas:
  Ahorro de dosis:
    Reducción de repeticiones de cortes individuales (tiempos de exploración más breves)
    Sustitución de cortes finos solapados (que se tomaban para obtener imágenes en 3D de elevada calidad) por la reconstrucción de los datos volumétricos de una exploración helicoidal
    Utilización de un pitch > 1
  No falta ningún dato, al contrario que en el caso de exploraciones con intervalos entre cortes
  Tiempo de examen más breve
    Toma de los datos de una vez aguantando la respiración, evitando perturbaciones respiratorias
    Reducción de perturbaciones debidas a movimientos involuntarios tales como los peristálticos y cardiovasculares

## Slide 39: CT de multicorte

## Slide 40: Pitch Relación entre la distancia recorrida por la mesa en cada rotación y la anchura del haz de rayos-X
Número de rotaciones | 10 |  | 5 |  | 2.5
Espesor del corte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Desplazamiento de la camilla durante cada rotación | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Pitch | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4
Dosis | 10 | 7.5 | 5 | 3.33 | 2.5
Notes: Pitch: traducido por algunos autores como factor o relación de paso en el barrido, pero se emplea el término en inglés en la mayoría de los países

## Slide 41: Definición de pitchx = pitch del haz
10
15
= 1.5
10
20
= 2.0
Desplazamiento de camilla durante cada rotación
Ancho del corte o del haz
Pitchx =

## Slide 42: Definición de pitchd (multicorte)
2.5
15
= 6.0 !!
Recorrido de la camilla durante cada rotación
Ancho del detector
Pitchd =
Esta definición ha caído en desuso entre los los fabricantes
Notes: Pitch with multslice scanners is somewhat counterintuitive

## Slide 43: Estado de la tecnología de CT, a 2007
Tiempo de rotación del tubo 1/3 seg
Exploración de cuerpo entero en 10-30 s
Resolución espacial isotrópica 0.4-0.6 mm
64-320 cortes
Rango longitudinal de exploración >1000 mm
Dosis efectiva entre 3-20 mSv (media = 10 mSv)

## Slide 44: Parte 2: Tecnología PET/CT
Módulo 2.4
PET/CT

## Slide 45: PET/CT
Se obtiene un registro preciso de la imagen
La información del CT se usa para la corregir por atenuación (y dispersión)
Aplicaciones
Localización anatómica
Seguimiento de la respuesta a la terapia
Planificación de la radioterapia

## Slide 46: Equipo PET/CT
Equipo PET
Unidad de CT

## Slide 47: Atenuacción de los fotones gamma de 511 keV
La inmensa mayoría de las interacciones de los rayos gamma con el tejido tienen lugar por dispersión Compton
El factor de atenuación al atravesar el tórax puede llegar a 50
Se reduce la visibilidad de las lesiones profundas
Se reduce la precisión en la cuantificación

## Slide 48: Corrección de atenuación
Fuentes radiactivas
  Fuente de 68Ge cilíndrica en forma de barra
  Fuente puntual de 137Cs
68Ge
137Cs
CT
Fuente de rayos X
  Acquisición más rápida que con fuentes radiactivas
  Menor ruido que con las fuentes radiactivas
  Dosis de radiación más altas a los pacientes
Notes: Rod sources son usadas en PET simples sin equipo de CT

## Slide 49: Corrección de atenuación
Mapa de atenuación que se aplica para corregir la imagen de emisión durante la reconstrucción iterativa
Imagen de Emisión
Imagen de Transmisión
Imagen corregida

## Slide 50: Corrección por atenuación mediante CT
CT - 120 keV (energía media efectiva 70 keV)
Pero, el mapa de atenuación depende de la energía, por tanto…
…es necesario realizar una corrección por energía entre la de la CT (kV) y los 511 KeV
Número de CT (UH)
Notes: UH: Unidades de Houndfield

## Slide 51: PET/CT
CT
PET
Exploración de rastreo
CT
Algoritmo de reconstrucción
Corrección por atenuación
PET
Imagen de fusión

## Slide 52: Proceso de barrido PET/CT
Primero se obtiene una exploracion previa de rastreo con el equipo de CT
En segundo lugar se realiza el estudio completo con el CT
En tercer lugar se desplaza al paciente hacia el interior del equipo y se obtiene la imagen de PET

## Slide 53: Tiempo por paciente / Flujo de trabajo
Inyección
0
60
minutos
Obtención de imágenes de Exploración & imágenes de CT
Imágenes Exploración PET
de 2-3 min por cada paso de la mesa
50
Vaciamiento de la vejiga (micción del paciente)
65
100
El paciente se viste y se rehidrata
Reposo
En sistemas modernos, el examen se completa en menos de 20 minutos

## Slide 54: Resumen de la tecnología PET/CT
Los ciclotrones se usan para producir radionúclidos emisores de positrones, mediante la aceleración de protones que impactan sobre el blanco de 18O, produciendose 18F y un neutrón
Los equipos PET funcionan a partir de la detección simultánea de un par de fotones gamma de 511 keV (cada uno).
Los equipos CT se basan en la detección de la cantidad de rayos-X, generados en un tubo de rayos-X externo, que consiguen atravesar el cuerpo del paciente, en diferentes ángulos.
Los equipos PET/CT poseen un equipo de CT junto a un equipo PET, y permiten mejorar la precisión del registro de la PET. Para ello, utilizan la imagen y datos de la CT para corregir por atenuación y para ubicar anatómicamente las áreas de actividad anormalmente altas que aparecen en la imagen de PET