## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L18: Optimización de la protección en tomografía computarizada (TC)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia objeto: Tomógrafo (o Escáner) TC y consideraciones sobre calidad de imagen relacionadas
Importancia de los avances tecnológicos en este campo
Sistema de criterios de calidad desarrollado para optimizar el procedimiento TC
Nivel de base: médico, físico médico
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Equipos de TC y tecnología
Reglas de protección radiológica y consideraciones operacionales
Criterios de calidad para imágenes de TC
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivos
Comprender los principios y la tecnología de la TC
Ser capaz de aplicar el principio de la Protección radiológica a la tomografía TC incluyendo diseño, control de calidad y dosimetría
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 18: Optimización de la protección en equipos para TC
Tema 1: Equipamiento de la TC y tecnología
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Introducción
La tomografía computarizada se introdujo en 1972 en la práctica clínica y revolucionó los métodos de imagen mediante rayos X, con imágenes de alta calidad que reproducían secciones transversales del organismo.
Los tejidos no se superponen en la imagen, por tanto, como aparecen en proyecciones convencionales.
La técnica ofreció en particular una mejora en resolución en bajo contraste para mejor visualización del tejido blando, pero con dosis de radiación absorbida relativamente altas.

## Slide 7: Tomografía Computarizada
La TC usa un tubo de rayos X que rota, con el haz formando una delgada rodaja (entre 1 y 10 mm)
La “imagen” es una simple distribución de intensidades de rayos X, usándose muchos centenares de estas para producir la imagen TC, que es un corte transversal del paciente

## Slide 8: El tomógrafo (o escáner) TC

## Slide 9: Una mirada dentro de un TC convencional (no helicoidal)
Tubo de
rayos X
Conjunto detector y colimador
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 10: TC helicoidal (espiral)
Si el tubo de rayos X puede rotar constantemente, el paciente puede moverse continuamente a lo largo del haz, haciendo la exploración mucho más rápida

## Slide 11: Principio del escáner helicoidal
Geometría de barrido (o “escaneo”)
Adquisición continua de datos y movimiento de la mesa
Haz de rayos X
Dirección de
movimiento del
paciente
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 12: Escáneres TC helicoidales
Para que los tomógrafos helicoidales trabajen, el tubo de rayos X debe girar continuamente
Esto no es posible obviamente con un cable que combine todas las fuentes eléctricas y señales
Se usa un “anillo deslizante” para suministro de potencia y colección de señales

## Slide 13: Una mirada dentro de un TC de anillo deslizante (“slip ring”)
Tubo de
rayos X
Conjunto
detector
Anillo
deslizante
Nótese:
cómo la mayor parte de la electrónica está colocada en el túnel (gantry) rotatorio
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 14: Características en nuevos TC
Los modernos tomógrafos TC permiten nuevas prestaciones, tales como:
  Fluoroscopia TC, donde el paciente está en reposo y el tubo rota continuamente
  TC multicorte, en los que pueden colectarse varios cortes simultáneamente
  TC tridimensional y endoscopia TC

## Slide 15: Fluoroscopia con TC
Guía en tiempo real (hasta 8 fps)
Gran calidad de imagen
Bajo riesgo
Procedimientos más rápidos (hasta un 66% más rápidos que los procedimientos no fluoroscópicos)
Aprox. 80 kVp, 30 mA
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 16: Colimación en TC multicorte
0.5mm
1mm
2.5mm
5mm
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 17: Imagen 3D estéreo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 18: Endoscopia TC
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 19: Escáner TC
Generador
  Alta frecuencia, 30 - 70 kW
Tubo de rayos X
  Ánodo rotatorio, alta capacidad térmica: 3-7 MHU
  Doble mancha focal: unos 0.8 y 1.4
Gantry
  Apertura: > 70 cm de diámetro
  Detectores: gas o estado sólido; > 600 detectores
  Tiempo de muestreo: < 1 s, 1 - 4 s
  Espesor de corte: 1 - 10 mm
  Longitud escaneo espiral: hasta 1400 mm

## Slide 20: Procesado de imagen
Tiempo de reconstrucción:
  0.5 - 5 s/corte
Matriz de reconstrucción: 256256 – 10241024
Algoritmos de reconstrucción
  Hueso, estándar, alta resolución, etc
Software de procesado de imagen especial
  Reconstrucción 3D
  Angio TC con MIP
  Endoscopia virtual
  Fluoroscopia TC

## Slide 21: TC espiral (helicoidal)
TC espiral y TC espiral multicorte:
La adquisición de volúmenes puede preferirse a la de TC en serie
Ventajas:
  Ahorro de dosis:
    Reducción de exámenes repetidos (al tener tiempos de exploración más cortos)
    Sustitución de cortes estrechos solapados (presentación en 3D de alta calidad) por la reconstrucción de datos de un volumen mediante un examen helicoidal
    Uso de pitch (avance) > 1
  Sin pérdida de datos como en el caso del intervalo entre cortes
  Tiempo de exploración más corto
    Se adquieren datos durante una simple inspiración contenida, evitando perturbaciones respiratorias
    Se reducen las perturbaciones debidas a movimientos involuntarios tales como peristaltismos y movimientos cardiovasculares

## Slide 22: TC espiral (helicoidal)
Inconvenientes
Aumento de dosis:
  La respuesta del equipo puede tentar al operador a ampliar el área de exploración
El uso de un pitch > 1.5 y una reconstrucción de imagen a intervalos iguales a la anchura del corte podría implicar peor calidad diagnóstica de imagen debido a la reducción de resolución a bajo contraste
Pérdida de resolución espacial en eje z salvo que se realice una interpolación especial
Artefactos inherentes a la técnica

## Slide 23: Parte 18: Optimización de la protección en equipos para TC
Tema 2: Reglas de protección radiológica y consideraciones operacionales
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 24: Contribución a la dosis colectiva (I)
Como resultado de tales mejoras tecnológicas, el número de exploraciones ha crecido significativamente
Hoy, los procedimientos de TC contribuyen hasta en un 40% a la dosis colectiva del radiodiagnóstico en todos los países desarrollados
Por tanto, se requieren medidas especiales de protección

## Slide 25: Contribución a la dosis colectiva (II)
0
100
200
300
400
500
70
75
80
85
90
95
Año
Escáners TC en uso clínico
en UK
Exploración | Dosis efectiva media (mSv)
Cabeza (rutina) | 1.8
Fosa posterior | 0.7
Órbitas | 0.6
Columna cervical | 2.6
Tórax | 7.8
Abdomen | 7.6
Hígado | 7.2
Pelvis | 7.1
Columna lumbar | 3.3

## Slide 26: Justificación de la práctica TC
La justificación en TC es de particular importancia en PR
La exploración de TC es un procedimiento de “alta dosis”
Una serie de factores clínicos juegan un papel especial
  Debe disponerse de información clínica adecuada, incluyendo registros de investigaciones previas con imágenes
  En ciertas aplicaciones podrían requerirse técnicas de imagen alternativa antes de investigar al paciente
Para los radiólogos se requiere entrenamiento adicional en protección radiológica
Hay directrices de la UE disponibles

## Slide 27: Optimización de la práctica TC
Una vez justificada clínicamente una exploración TC, el proceso de producción de la imagen debe optimizarse
Hay evidencias dosimétricas de que no se optimizan los procedimientos desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente
Explo-ración | CTDIw (mGy) |  |  |  |  |  |  | 
 | Tamaño muestra | Media | SD | Mín. | 25% | Mediana | 75% | Máx.
Cabeza | 102 | 50.0 | 14.6 | 21.0 | 41.9 | 49.6 | 57.8 | 130
Tórax | 88 | 20.3 | 7.6 | 4.0 | 15.2 | 18.6 | 26.8 | 46.4
Abdomen | 91 | 25.6 | 8.4 | 6.8 | 18.8 | 24.8 | 32.8 | 46.4
Pelvis | 82 | 26.4 | 9.6 | 6.8 | 18.5 | 26.0 | 33.1 | 55.4

## Slide 28: Optimización de la práctica TC
El uso óptimo de la radiación ionizante implica una interrelación de factores en el proceso de obtención de la imagen:
  La calidad diagnóstica de la imagen TC
  La dosis de radiación al paciente
  La elección de la técnica radiológica

## Slide 29: Optimización de la práctica TC
Los exámenes de TC deben realizarse bajo la responsabilidad de un radiólogo conforme a la normativa nacional.
Debe disponerse de los protocolos de las exploraciones estándar.
Una eficaz supervisión podría ayudar a la protección radiológica terminando el examen cuando los requisitos clínicos se hayan satisfecho
Pueden adoptarse criterios de calidad por radiólogos, técnicos y físicos médicos como comprobación del funcionamiento de rutina en el proceso global de formación de la imagen

## Slide 30: Parte 18: Optimización de la protección en equipos para TC
Tema 3: Criterios de calidad en imágenes TC
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 31: Criterios de calidad en imágenes TC: ejemplo de buena técnica de imagen (exploración general de cerebro)
Posición del paciente | Supino
Volumen a investigar | Desde el foramen magno al vértice del cráneo
Espesor de corte nominal | 2 - 5 mm en fosa posterior; 5-10 mm en hemisferios
Distancia entre cortes/pitch | Contiguos o un pitch = 1
FOV (campo de visión) | Dimensión de la cabeza (unos 24 cm)
Inclinación del gantry | 10-12° por encima de la línea órbito-meatal (OM) para reducir la exposición del cristalino
Voltaje tubo de rayos X (kV) | Estándar
Corriente del tubo y prod. exposición-tiempo (mAs) | Tan bajo como sea posible, consistente con la calidad de imagen requerida
Algoritmo reconstrucción | Soft
Anchura de ventana | 0 - 90 HU (cerebro supratentorial) 140- 160 HU (cerebro en la fosa posterior) 2000 - 3000 HU (huesos)
Nivel de ventana | 40 - 45 HU (cerebro supratentorial) 30 - 40 HU (cerebro en fosa posterior) 200 - 400 HU (huesos)

## Slide 32: Criterios de calidad en imágenes TC: cerebro, exploración general
Criterios de imagen
  Visualización de
    Cerebro completo, cerebelo, base del cráneo y base ósea
    Vasos tras medios de contraste intravenoso
  Reproducción crítica - Reproducción visualmente nítida de
    Frontera entre materia blanca y gris
    Ganglios basales
    Sistema ventricular
    Espacio de fluido cerebroespinal alrededor del mesencéfalo
    Espacio de fluido cerebroespinal sobre el cerebro
    Grandes vasos y plexos de la coroides tras contraste i.v.
Criterios de dosis de radiación al paciente
  CTDIW 60 mGy
  DLP 1050 mGy cm

## Slide 33: Criterios de calidad en imágenes TC: cerebro, exploración general (visualización de)
  Cerebro completo, cerebelo, base del cráneo y base ósea
  Vasos tras medios de contraste intravenoso

## Slide 34: Criterios de calidad en imágenes TC: cerebro, exploración general (reproducción crítica)
Reproducción visualmente nítida de:
  Frontera entre materia blanca y gris
  Ganglios basales
  Sistema ventricular
  Espacio de fluido cerebroespinal alrededor del mesencéfalo
  Espacio de fluido cerebroespinal sobre el cerebro
  Grandes vasos y plexos de la coroides tras contraste i.v.

## Slide 35: Criterios de calidad en imágenes TC
Para ciertas exploraciones se da una lista preliminar de valores de dosis de referencia al paciente, expresadas en términos de:
  CTDIw para un corte individual
  DLP para la exploración completa
Exploración (rutina) | Valor de dosis de referencia | 
 | CTDIw (mGy) | DLP (mGy•cm)
Cabeza | 60 | 1050
Tórax | 30 | 650
Abdomen | 35 | 800
Pelvis | 35 | 600

## Slide 36: Condiciones de visualización y procesado de películas
Condiciones de visualización:
  Se recomienda leer las imágenes TC en un monitor TV
  Los controles de brillo y el contraste del monitor deben poder dar una progresión uniforme de la escala de grises
  La elección del ancho de ventana dicta el contraste visible entre tejidos
Procesado de película:
Un óptimo procesado de la película tiene implicaciones importantes para la calidad diagnóstica
Las procesadoras de película deben mantenerse en óptimas condiciones de operación mediante control de calidad frecuente (esto es, diario)

## Slide 37: Resumen
Tecnología del escáner TC y los aspectos de protección radiológica relacionados
Modos de implantar el sistema de criterios de calidad referidos a la calidad de imagen y a la dosimetría
Importancia del control de calidad
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 38: Dónde conseguir más información (I)
IEC 1223-2-6: Evaluation and routine testing in medical imaging departments. Part 2-6: Constancy tests - X Ray equipment for computed tomography. (Geneva, IEC) (1994)
Edyvean S, Lewis MA, Britten AJ, Carden JF, Howard GA and Sassi SA. Type testing of CT scaners: methods and methodology for assessing imaging performance and dosimetry. MDA Evaluation Report MDA/98/25. London, Medical Devices Agency (1998)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 39: Dónde conseguir más información (II)
18: Optimización de la protección en equipos para TC
<number>
European guidelines on quality criteria for computed tomography - EUR 16262 report
Radiation exposure in Computed Tomography; 4th revised Edition, December 2002, H.D.Nagel, CTB Publications, D-21073 Hamburg
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources