## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L19: Optimización de la protección en mamografía
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia objeto: mamografía (el objetivo es el cribado del cáncer de mama)
Física del sistema de imagen
Cómo mantener la calidad de imagen cumpliendo con los requisitos de dosis
Características principales del control de calidad
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Introducción a la física de la mamografía
Parámetros físicos importantes
El tubo de rayos X mamográfico
Tamaño de mancha focal
Generador de alto voltaje
Reja antidifusora
Control automático de exposición
Dosimetría
Control de calidad

## Slide 4: Perspectiva general/objetivo
Ser capaz de aplicar los principios de la protección radiológica a la mamografía, incluyendo diseño, control de calidad y dosimetría
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 1: Introducción a la física de la mamografía
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Introducción a la física de la mamografía
La mamografía con rayos X es el método más fiable de detección del cáncer de mama
Es el método de elección para el Programa de cribado mamográfico en muchos países desarrollados
Para obtener mamogramas de alta calidad con una dosis aceptable en mama, es esencial usar el equipamiento correcto

## Slide 7: Principales componentes del sistema de imagen en mamografía
Tubo de rayos X mamográfico
Dispositivo para comprimir la mama
Reja antidifusora
Receptor de imagen mamográfico
Sistema de control automático de exposición

## Slide 8: Geometría de la mamografía

## Slide 9: Principales variables del sistema de imagen mamográfico
Contraste: capacidad del sistema de hacer visibles pequeñas diferencias en la densidad de tejido blando
Nitidez: capacidad del sistema de hacer visibles pequeños detalles (calcificaciones por debajo de 0.1 mm)
Dosis: la mama femenina es un órgano muy radiosensible y hay riesgo de carcinogénesis asociado a esta técnica
Ruido: determina hasta dónde es posible reducir la dosis en la tarea de identificar un objeto particular frente al fondo

## Slide 10: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 2: Parámetros físicos importantes
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 11: Contraste
Los coeficientes de atenuación lineal para diferentes tipos de tejido mamario son similares en magnitud y el contraste en tejidos blandos puede ser muy pequeño
El contraste debe hacerse tan alto como sea posible produciendo la imagen con fotones de baja energía (por tanto, aumentando la dosis en mama)
En la práctica, para evitar alta dosis en mama, debe llegarse a un compromiso entre los requisitos de baja dosis y alto contraste

## Slide 12: Variación del contraste con la energía de los fotones
1.0
0.1
0.01
0.001
10 20 30 40 50 Energía (keV)
Calcificación de
Ca5 (PO4)3 OH
de 0.1 mm
Tejido glandular
de 1 mm
Contraste
El contraste disminuye en un factor de 6 entre 15 y 30 keV
El contraste del tejido glandular cae por debajo de 0.1 para energías por encima de 27 keV

## Slide 13: Contribuciones a la borrosidad total en la imagen
Borrosidad del receptor: (combinación pantalla-película) puede ser tan pequeña como 0.1 - 0.15 mm (anchura total a mitad de altura de la función de respuesta puntual) con un valor límite tan alto como 20 pares de líneas por mm
Borrosidad geométrica: el tamaño de la mancha focal y la geometría de imagen deben elegirse de modo que la borrosidad global favorezca el máximo aprovechamiento de las posibilidades de la pantalla
Movimiento de la paciente

## Slide 14: Dosis de radiación a la mama
La dosis decrece rápidamente con la profundidad en el tejido, debido a la baja energía del espectro de rayos X usado
Magnitud relevante: la dosis glandular promedio (AGD), relacionada con los tejidos que se supone son más sensibles a la carcinogénesis inducida por radiación

## Slide 15: Dosis de radiación a la mama
La dosis a la mama se ve afectada por:
  La composición y espesor de la mama
  La energía de los fotones
  La sensibilidad del receptor de imagen
La composición de la mama influye significativamente en la dosis
El área de la mama comprimida influye poco en la dosis
  El recorrido promedio de los fotones < dimensiones de la mama
  La mayoría de las interacciones son fotoeléctricas

## Slide 16: Variación de la dosis glandular media con la energía de los fotones
La figura muestra el rápido incremento en dosis al disminuir la energía de los fotones y al aumentar el espesor de la mama
Para una mama de 8 cm de espesor hay un aumento de dosis de un factor 30 entre energías de fotones de 17.5 y 30 keV
A 20 keV hay un crecimiento de dosis de un factor 17 entre espesores de 2 y 8 cm
10 20 30 40 (keV)
20
10
2
1
0.2
8 cm
Dosis glandular media (unids arb.)
2 cm

## Slide 17: Contribuciones al ruido en la imagen
1) Moteado cuántico
2) Propiedades del receptor de imagen
3) Revelado de la película y sistemas de presentación
Nota: el moteado cuántico y la granularidad de la película contribuyen significativamente al ruido total en la imagen de la mamografía con pantalla-película

## Slide 18: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 3: Tubo de rayos X mamográfico
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 19: Objetivos contradictorios para el espectro de un tubo de rayos X mamográfico
El espectro ideal de rayos X para mamografía es un compromiso entre
Conseguir alto contraste y alta relación señal-ruido (fotones de baja energía)
Mantener la dosis en mama baja (fotones de alta energía)

## Slide 20: Espectro de rayos X para mamografía
En una práctica con pantalla-película, podría no ser viable variar la SNR porque la película podría acabar sobre o subexpuesta
La figura da el espectro mamográfico convencional producido en un blanco de Mo y con filtro de Mo
10 15 20 25 30
15
10
5
Energía (keV)
Número de fotones (normalización arbitraria)
Espectro de rayos X a 30 kV de un tubo
con ánodo de Mo y filtro de 0.03 mm Mo

## Slide 21: Principales características del espectro de rayos X en mamografía
Rayos X característicos con líneas a 17.4 y 19.6 keV y fuerte atenuación por encima de 20 keV (posición del borde de absorción K del Mo)
Razonablemente próximo a las energías óptimas para imagen de mama de espesores pequeño o medio
Se obtiene un espectro de mayor energía cambiando el filtro de Mo por un material de mayor número atómico, con su borde K a mayor energía (Rh, Pd)
El W puede usarse también como material de blanco

## Slide 22: Opciones para un espectro óptimo de rayos X en mamografía
Distintos trabajos científicos han mostrado que el contraste es mejor para combinaciones blanco/filtro de Mo/Mo
La ventaja disminuye al aumentar el espesor de la mama
El uso de una combinación blanco/filtro de W/Pd produce un sustancial ahorro de dosis pero solo se recomienda para las mamas más gruesas

## Slide 23: Opciones para un espectro óptimo de rayos X en mamografía
Tamaño de la mancha focal y geometría de imagen:
  La borrosidad global U en la imagen mamográfica puede estimarse combinando la borrosidad geométrica y la del receptor
  U = ([f2(m-1)2 + F2]1/2)/m (ecuación 1)
  donde:
  f: tamaño de la mancha focal efectiva
  m: magnificación
  F: borrosidad del receptor

## Slide 24: Variación de la borrosidad global con la magnificación de la imagen y la mancha focal
Para una borrosidad de receptor de 0.1 mm
La magnificación puede mejorar la borrosidad significativamente solo si la mancha focal es lo bastante pequeña
Si la mancha focal es demasiado grande, la magnificación aumentará la borrosidad
1.0 1.5 2.0
Magnificación
0.15
0.10
0.05
0.8
Borrosidad global (mm)
0.4
0.2
0.1
0.01

## Slide 25: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 4: Tamaño de la mancha focal
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 26: Tamaño de mancha focal
Para una unidad de cribado, se recomienda un tubo de rayos X de foco único con una mancha focal de 0.3 mm
Para propósitos de mamografía general, se requiere un tubo de rayos X de doble foco con foco fino adicional (0.1 mm) para usarlo exclusivamente en técnicas de magnificación
El tamaño de la mancha focal debe verificarse (patrón de estrella, cámara de ranura o método del “pinhole”) anualmente o si la resolución se degrada rápidamente

## Slide 27: Combinación blanco/filtro
La ventana del tubo de rayos X debe ser de berilio (no vidrio) con espesor máximo de 1 mm
Las combinaciones blanco/filtro disponibles hoy en día son:
  Mo + 30 m Mo Mo + 25 m Mo
  W + 60 m Mo W + 50 m Rh
  W + 40 m Pd Rh + 25 m Rh

## Slide 28: Filtración del tubo de rayos X
Filtración permanente total  0.5 mm de Al o 0.03 mm de Mo (recomendada por ICRP 34)
La calidad del haz se define por la HVL
Un mejor índice de la calidad del haz es la filtración total, que puede relacionarse con la HVL usando datos publicados
La HVL con la placa de compresión colocada, a 28kV Mo/Mo está típicamente por encima de 0.30 mm equivalentes a Al y < 0.4 mm Al (European Guidelines for QA in mammography screening)

## Slide 29: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 5: Generador de alta tensión
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 30: Especificaciones de “estado de arte” para mamografía con pantalla-película
Una forma de onda de potencial casi constante con un rizado no mayor que el producido por un sistema de rectificación a 6 pulsos
El intervalo de voltajes debe ser 25 – 35 kV
La corriente del tubo debe ser al menos 100 mA con foco grueso y 50 mA con foco fino.
El intervalo del producto corriente del tubo por tiempo de exposición (mAs) debe estar, al menos, entre 5 y 800 mAs
Debe ser posible repetir exposiciones con máxima carga a intervalos < 30 segundos

## Slide 31: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 6: Rejilla antidifusora
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 32: ¿Por qué la rejilla antidifusora?
Los efectos de la radiación dispersa pueden degradar significativamente el contraste de la imagen y la necesidad de un dispositivo antidifusor es evidente
El efecto se mide por el
Factor de degradación del contraste (CDF): CDF = 1/(1+ S/P)
donde: S/P: relación de cantidades de radiación dispersa a radiación primaria
Valores calculados de CDF: 0.76 y 0.48 para espesores de mama de 2 y 8 cm respectivamente [Dance et al.]

## Slide 33: Rejilla antidifusora
Dos tipos de rejas antidifusoras disponibles:
  Reja estacionaria: con alta densidad de líneas (ej. 80 líneas/cm) y material interespacio de aluminio
  Reja móvil: con unas 30 líneas/cm con interespacio de papel o fibra de algodón
El rendimiento de la reja antidifusora puede expresarse en términos de la mejora de contraste (CIF) y los factores de Bucky (BF)

## Slide 34: Rejilla antidifusora: índices de comportamiento
El CIF relaciona el contraste con reja y sin ella, mientras
El BF da el incremento en dosis asociado al uso de la reja
Valores de CIF y BF para la rejilla móvil Philips
Espesor mama cm) | CIF | BF
2 | 1.25 | 1.68
4 | 1.38 | 1.85
6 | 1.54 | 2.06
8 | 1.68 | 2.24

## Slide 35: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 7: Control automático de exposición
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 36: Dispositivo de control automático de exposición (AEC)
El sistema debe producir una densidad óptica estable (variación de OD menor de  0.2 ) en un amplio rango de mAs
Por tanto, debe estar ajustado con un AEC colocado tras el receptor de la película para tener en cuenta características de mama muy distintas
El detector debe ser móvil para cubrir diferentes localizaciones anatómicas en la mama y adaptable a, al menos, tres combinaciones película-pantalla

## Slide 37: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 8: Dosimetría
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 38: Dosimetría en mama en mamografía con pantalla-película
Hay un pequeño riesgo de cáncer inducido por radiación asociado con exámenes de mama con rayos X
Conseguir una imagen de calidad a la dosis más baja posible es, por tanto, un requisito
De aquí la dosimetría de mama
La dosis glandular media (AGD) es la magnitud dosimétrica generalmente recomendada para evaluación del riesgo

## Slide 39: Magnitudes dosimétricas
La AGD no puede medirse directamente pero puede deducirse de medidas con un maniquí estándar en las condiciones técnicas de operación reales con que opere el equipo mamográfico
El Kerma Aire en el seno de aire en la Superficie de Entrada (ESAK) (es decir, sin retrodispersión) ha resultado la magnitud más frecuentemente usada para dosimetría al paciente en mamografía
Para otros propósitos (comparación con el nivel de dosis de referencia) es posible referirse a la ESD, que incluye retrodispersión

## Slide 40: Magnitudes dosimétricas
La ESAK puede determinarse mediante:
  Un dosímetro TLD calibrado en términos de kerma-aire en aire a una HVL lo más próxima posible a 0.4 mm Al, con un maniquí estándar
  Un dosímetro TLD calibrado en términos de kerma-aire en aire a una HVL lo más próxima posible a 0.4 mm Al, pegado a la piel del paciente (para expresar la ESAK, debe aplicarse un factor de retrodispersión apropiado a la dosis en la superficie de entrada medida con el TLD)
  Nota: debido al bajo kV usado, el TLD se ve en la imagen
  Un medidor de dosis con un rango dinámico al menos de 0.5 a100 mGy (exactitud mejor que  10%)

## Slide 41: Parte 19: Optimización de la protección en mamografía
Tema 9: Control de calidad
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 42: ¿Por qué el control de calidad ?
Las BSS requieren Garantía de Calidad para las exposiciones médicas
Principios establecidos por la OMS, (CIPR para la dosis), directrices preparadas por EC, PAHO,…
Un programa de control de calidad debe asegurar:
  La mejor calidad de imagen
  Con la mínima dosis a la mama
  De aquí la conveniencia de comprobar regularmente los parámetros importantes relacionados

## Slide 43: Parámetros a considerar por un programa de QC (1)
Generación y control de los rayos X
  Tamaño de mancha focal (patrón de estrella, cámara de ranura, disco con orificio “pinhole”)
  O medidor de pares de líneas de resolución del sistema
  Voltaje del tubo (reproducibilidad, exactitud, HVL)
  Sistema del AEC (kV y espesor del objeto, compensación, control de OD, reproducibilidad a corto plazo...)
  Compresión (fuerza de compresión, alineamiento de la bandeja de compresión)
Bucky y receptor de imagen
  Rejilla antidifusora (factor del sistema de rejilla)
  Pantalla-película (sensibilidad inter-chasis, contacto pantalla/película)

## Slide 44: Parámetros a considerar por un programa de QC (2)
Procesado de película
  Detalles básicos (temperatura, tiempo de procesado, OD de la película)
  Película y procesadora (sensitometría)
  Cámara oscura (luces de seguridad, fugas de luz, pasa-placas,...)
Procesado de la película
  Negatoscopio (brillo, homogeneidad)
  Entorno (iluminación de la sala)

## Slide 45: Parámetros a considerar por un programa de QC (3)
Propiedades del sistema
  Dosis de referencia (dosis en la superficie de entrada o dosis glandular media)
  Calidad de imagen (resolución espacial, contraste en la imagen, umbral de visibilidad de contraste, tiempo de exposición)

## Slide 46: Introducción a las medidas
Se intenta que este protocolo suministre las técnicas básicas para el control de calidad (QC) de los aspectos físicos y técnicos de la mamografía.
Se realizan muchas medidas exponiendo un objeto de prueba o maniquí.
Todas las medidas se realizan bajo condiciones normales de operación: no se precisan ajustes especiales de los equipos.

## Slide 47: Introducción a las medidas
Dos tipos de exposiciones:
La exposición de referencia pretende suministrar la información del sistema en condiciones definidas, independientes de las técnicas clínicas.
La exposición de rutina pretende suministrar la información del sistema en condiciones clínicas, dependientes de los parámetros usados clínicamente.

## Slide 48: Introducción a las medidas
La densidad óptica (OD) de la imagen procesada se mide en el punto de referencia, que queda 60 mm desde la pared del tórax y centrado lateralmente.
La densidad óptica de referencia es 1.0 OD, excluidas la base y el velo.
Por tanto, la medida de la OD en el punto de referencia apunta a: 1.0 ± 0.1 + base + velo (OD). La OD de rutina podría ser diferente.

## Slide 49: Introducción a las medidas
Todas las medidas deben realizarse con el mismo chasis, para descartar variaciones del AEC y diferencias entre pantallas y chasis.
Se dan los límites de funcionamiento aceptable, pero sería deseable con frecuencia un resultado mejor.

## Slide 50: Producción de exposición de referencia o de rutina
Para la producción de la exposición de referencia o la de rutina, se expone un maniquí de plexiglass a las siguientes técnicas:
 | Exposición de referencia | Exposición de rutina
Voltaje del tubo | 28 kV | Técnica clínica
Disposit. compresión | En contacto con maniquí | En contacto con maniquí
Maniquí plexiglass | 45 mm | 45 mm
Reja antidifusora | presente | presente
SID (dist. fuente-imag) | Ajustada con reja foclizada | Ajustada con reja foclizada
Detector phototimer | posición más cerca pared tórax | Técnica clínica
AEC | on, escalón dens. central | on
Control dens. óptica | Posición central | Técnica clínica

## Slide 51: Resumen
El objetivo final al usar consistentemente un equipo de mamografía con película-pantalla es lograr la mejor calidad de imagen, manteniendo la dosis a la mama tan baja como sea razonablemente alcanzable
La implantación de un protocolo de QC bien definido puede contribuir de modo eficaz a conseguir tal fin
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 52: Dónde conseguir más información
European Protocol on dosimetry in mammography. EUR 16263 EN.
Dance D. R., and Day G. J. 1984. The computation of scatter in mammography by Monte Carlo methods Phys. Med. Biol. 29, 237-247.
Birch R, Marshall M and Ardran G M 1979. Catalogue of spectral data for diagnostic X-Rays SRS30.
European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 3rd Edition (2001) ISBN 92-894-1145-7.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources