## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L16.1: Optimización de la protección en fluoroscopia
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia objeto: equipos de fluoroscopia y accesorios
Diferentes componentes electrónicos contribuyen a la formación de la imagen en fluoroscopia
Un buen conocimiento de sus respectivas funciones y política de control de calidad consistente son las herramientas esenciales para un uso apropiado de tales equipos
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Ejemplo de sistemas de fluoroscopia
Componentes y parámetros del intensificador de imagen
Intensificador de imagen y sistema de TV
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los componentes del sistema de fluoroscopia (diseño, parámetros técnicos que afectan a la calidad de la imagen fluoroscópica y Control de Calidad)
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 16.1: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 1: Ejemplo de sistemas de fluoroscopia
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Fluoroscopia: una operación de ver a través con movimiento
Se usa para ver movimiento de fluidos internos, estructuras
El operador controla la activación del tubo y la posición sobre el paciente
La primitiva fluoroscopia daba una imagen oscura en una pantalla fluorescente
El médico se chamuscaba (con la radiación) en la cámara oscura
Los sistemas modernos incluyen intensificador de imagen con presentación en pantalla de televisión y selección de dispositivos de registro

## Slide 7: Fluoroscopia
Rayos X trasmitidos a través del paciente
Placa fotográfica sustituida por pantalla fluorescente
Bajo la irradiación, la pantalla emite fluorescencia y da una imagen en tiempo real
Visión directa de la pantalla en sistemas más viejos
Hoy en día la pantalla es parte de un sistema intensificador de imagen
Acoplado a una cámara de televisión
El radiólogo puede ver imágenes en vivo en el monitor de TV; las imágenes pueden grabarse
Fluoroscopia usada a menudo para observar el tracto digestivo
  Serie GI superior, papilla de bario
  Serie GI inferior, enema de bario

## Slide 8
Fluoroscopia directa: obsoleta
En exploraciones fluoroscópicas con equipos antiguos el radiólogo estaba detrás de la pantalla para ver la imagen, con lo que recibía mucha exposición, a pesar de tener una mampara protectora en el estativo, mandil plomado e incluso una gafas
La fuente principal de exposición al personal NO
era el paciente, sino el haz directo

## Slide 9
Viejo equipamiento fluoroscópico (aún en uso en algunos países)
Personal en el haz directo incluso sin protección

## Slide 10: Fluoroscopia directa
Evitar uso de fluoroscopia directa
Directiva 97/43 Euratom Art 8.4.
  En el caso de la fluoroscopia, las exploraciones sin intensificador de imagen o técnicas equivalentes no están justificadas y deben, por tanto, prohibirse
La fluoroscopia directa puede no cumplir con las BSS App.II.25
  “… el funcionamiento de los equipos de radiodiagnóstico y fluoroscopia y de los de medicina nuclear debe evaluarse sobre la base de comparación con los niveles orientativos

## Slide 11: Intensificador de imagen moderno basado en un sistema de fluoroscopia

## Slide 12: Componentes de un sistema fluoroscópico moderno
Control automático
brillo de presentación
dosis de radiación
exposición película
Cronómetro
Control de presentación

## Slide 13: Diferentes sistemas de fluoroscopia
Sistemas de control remoto - No requieren la presencia de especialistas médicos en la sala de rayos X
Arcos móviles - principalmente usados en quirófanos.

## Slide 14: Diferentes sistemas de fluoroscopia
Sistemas para radiología intervencionista
  Requieren consideraciones específicas de seguridad.
  En radiología intervencionista el cirujano puede estar cerca del paciente durante el procedimiento.
Sistemas de fluoroscopia multipropósito
Pueden usarse como sistemas de control remoto o como sistemas para realizar procedimientos intervencionistas sencillos

## Slide 15: Parte 16.1: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 2: Componentes y parámetros del intensificador de imagen
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 16: El intensificador de imagen (I.I.)
+
I.I. pantalla de entrada
I.I. pantalla de salida
Fotocátodo
Electrodo E1
Electrodo E3
Electrodo E2
Camino de los electrones

## Slide 17: Sistemas de intensificadores de imagen

## Slide 18: Componentes del intensificador de imagen
Pantalla de entrada
  Conversión de rayos X incidentes en fotones luminosos (ICs)
  1 fotón de rayos X crea  3,000 fotones de luz
Fotocátodo
  Conversión de fotones de luz en electrones
  Solo de 10 a 20% de los fotones de luz se convierten en fotoelectrones
Electrodos
  Focalización de electrones en la pantalla de salida
  Los electrodos producen la magnificación electrónica
Pantalla de salida - conversión de electrones acelerados en fotones luminosos

## Slide 19: Parámetros del intensificador de imagen (I)
Coeficiente de conversión (Gx): relación de brillo en la pantalla de salida a la tasa de dosis en la pantalla de entrada [cd.m-2Gys-1]
  Gx depende de la calidad del haz incidente (la publicación IEC 573 recomienda HVL de 7  0.2 mm Al)
  Gx depende de:
    El potencial aplicado al tubo
    El diámetro () de la pantalla de entrada
      I.I. pantalla de entrada () de 22 cm  Gx = 200
      I.I. pantalla de entrada () de 16 cm  Gx = 200 x (16/22)2 = 105
      I.I. pantalla de entrada () de 11 cm  Gx = 200 x (11/22)2 = 50

## Slide 20: Parámetros del intensificador de imagen (II)
Uniformidad de brillo: el brillo en la pantalla de entrada puede variar desde el centro del I.I. a la periferia Uniformidad = (Brillo(c) - Brillo(p)) x 100/Brillo(c)
Distorsión geométrica: todos los intensificadores de imagen exhiben cierto grado de distorsión en almohada. Esto deriva de contaminación magnética del tubo de imagen o de la instalación del II en un entorno de fuerte campo magnético

## Slide 21: Distorsión de la imagen

## Slide 22: Parámetros del intensificador de imagen (III)
Límite de resolución espacial: valor de la frecuencia espacial mayor que puede detectarse visualmente
  Suministra una medida sensible del estado de enfoque del sistema
  Se cita por el fabricante y se mide usualmente por métodos ópticos y bajo condiciones totalmente optimizadas. Este valor se correlaciona bien con el límite de alta frecuencia de la Función de Transferencia de Modulación (MTF)
  Puede evaluarse mediante el patrón de resolución de Hüttner, que debe contener varios ciclos en cada frecuencia a fin de simular la periodicidad

## Slide 23: Medidores de pares de líneas

## Slide 24: Medidores de pares de líneas
Resolución buena Resolución pobre

## Slide 25: Parámetros del intensificador de imagen (IV)
Calidad de imagen global – contraste umbral – detección de detalles
El proceso de dispersión de electrones, rayos X y luz en un I.I. puede dar lugar a una pérdida de contraste de detalle radiológico significativa. El grado de contraste de un I.I. se define por el diseño del tubo de imagen y de la óptica de acoplamiento.
  Son fuentes espúreas de pérdida de contraste:
    acumulación de polvo y suciedad sobre las distintas superficies ópticas
    reducción del nivel de vacío
    Degradación temporal (destrucción de la pantalla de fósforo)
  Son fuentes de ruido:
    Moteado cuántico
    Procesos de fotoconversión, granularidad de película, procesamiento de la película

## Slide 26: Parámetros del intensificador de imagen (V)
La calidad de imagen global puede evaluarse usando un objeto de prueba en umbral de detectabilidad de detalles de contraste adecuado, que incluya una serie de detalles metálicos en forma de discos con distintos diámetros y dé información sobre la trasmisión de rayos X
Las fuentes de degradación de la imagen tales como pérdida de contraste, ruido y pérdida de agudeza limitan el número de detalles visibles.
Si el funcionamiento se vigila regularmente usando el objeto de prueba, puede detectarse un deterioro repentino o gradual en la calidad de imagen como una reducción en el número de detalles de bajo contraste y/o pequeños.

## Slide 27: Calidad de imagen global

## Slide 28: Parte 16.1: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 3: Intensificador de imagen y sistema de TV
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 29: Intensificador de imagen – sistema de TV
La imagen de la pantalla de salida puede transferirse a diferentes sistemas de presentación óptica:
  TV convencional
    262,5 líneas impares y 262,5 líneas pares que generan un marco completo de 525 líneas (en USA)
    625 líneas y 25 marcos completos; hasta 1000 líneas (en Europa)
    para impedir el parpadeo se usa muestreo entrelazado
  Cine
    Formato de película de 35 mm: desde 25 a 150 imágenes/s
  Fotografía
    Película en carrete de 105 mm: máx 6 imágenes/s
    película de 100 mm x 100 mm

## Slide 30
Esquema general de la fluoroscopia
VIDICON
Película
PM
kV de
referencia
CONTROLADOR
Tubo de rayos X
kV

## Slide 31
Modo cine
VIDICON
PELÍCULA
PM
CONTROLADOR
Tubo de rayos X
kV
I2
Ref.
I3
C1
I1
C2

## Slide 32: Tipos de cámara de TV
Cámara de TV VIDICON
  Mejora del contraste
  Mejora de la relación señal/ruido
  Alta persistencia de imagen
Cámara de TV PLUMBICON (adecuada para Cardiología)
  Persistencia de imagen menor (seguimiento de movimientos de órganos)
  Nivel de ruido cuántico mayor
Cámara de TV CCD (fluoroscopia digital)
  Las secuencias de películas de fluoroscopia digital tienen resolución limitada, ya que dependen de la cámara de TV (no mejor que unas 2 pl/mm) en un sistema de TV de 1000 líneas

## Slide 33: Cámara de TV y señal de video (I)
El fósforo de salida del intensificador de imagen está acoplado ópticamente a un sistema de cámara de televisión. Un par de lentes enfocan la imagen de salida sobre la superficie de entrada de la cámara de televisión.
A menudo, se interpone entre las dos lentes un espejo divisor. El propósito es reflejar parte de la luz producida por el intensificador de imagen hacia una cámara de 100 mm o una de cine.
Típicamente, el espejo refleja el 90% de la luz incidente y trasmite el 10% hacia la cámara de televisión.

## Slide 34: Cámara de TV y señal de video (II)
Los equipos de fluoroscopia antiguos tienen un sistema de televisión que usa un tubo cámara.
El tubo cámara tiene un recubrimiento de vidrio que contiene una capa conductora delgada revistiendo interiormente la superficie del vidrio.
En un tubo PLUMBICON, este material está hecho de óxido de plomo, mientras que en un tubo VIDICON se usa trisulfuro de antimonio.

## Slide 35: Tubo de cámara fotoconductora
Lente óptica de enfoque
Input plate
Bobinas de dirección
Bobina de desviación
Bobina de alineación
Rejas aceleradoras
Reja de control
Haz de electrones
señal de video
Electrodo de señal
Reja de campo
Electrodo
Cañón de electrones
Iris
Capa fotoconductora

## Slide 36: Cámara de TV y señal de video (III)
La superficie del fotoconductor se muestrea con un haz de electrones y la corriente que fluye se relaciona con la cantidad de luz que llega a la superficie de entrada de la cámara de televisión
El haz de electrones de muestreo se produce desde un fotocátodo caliente. Los electrones se emiten en vacío y se aceleran a través del tubo de la cámara de TV, aplicando un voltaje. El haz de electrones se enfoca mediante un conjunto de bobinas de enfoque

## Slide 37: Cámara de TV y señal de video (IV)
Este haz de electrones de muestreo barre la superficie del tubo de la cámara de TV en una serie de líneas.
Esto se consigue mediante una serie de bobinas externas, que se colocan en el exterior del tubo cámara. En un sistema de televisión típico, la imagen se forma de una conjunto de 625 líneas. En un primer barrido se muestrean las líneas impares, siguiendo después con las pares. Este tipo de imagen se llama entrelazado.
El propósito al entrelazar es evitar parpadeo de la imagen en el monitor de TV, aumentando la frecuencia aparente de los marcos (50 medios marcos/segundo).
En Europa, la frecuencia de imágenes es de 25 marcos por segundo.

## Slide 38: Tipos diferentes de barrido
Muestreo
entrelazado
Muestreo
progresivo
12
2
14
4
16
18
6
1
8
20
13
15
17
10
11
3
21
19
5
7
9
3
5
18
16
14
12
10
8
6
4
2
7
9
11
13
15
17
1
625 líneas en 40 ms
O sea, 25 marcos/s

## Slide 39: Cámara de TV y señal de video (V)
En la mayoría de las unidades de fluoroscopia, la resolución del sistema depende del número de líneas del sistema de televisión.
Entonces, es posible mejorar la resolución en alto contraste aumentando el número de líneas de televisión.
Algunos sistemas tienen 1000 líneas y se están desarrollando prototipos con 2000 líneas.

## Slide 40: Cámara de TV y señal de video (VI)
Muchos sistemas de fluoroscopia modernos usan cámaras de TV basadas en CCD (“charge-coupled devices”).
La superficie frontal es un mosaico de detectores de los que se deriva la señal.
La señal de video comprende un conjunto de pulsos repetitivos de sincronismo. Entre ellos hay una señal que se produce por la luz que llega a la superficie de la cámara. El voltaje de sincronismo se usa para disparar el sistema de TV para empezar el barrido a lo largo de una parrilla de líneas.
Para disparar el sistema que inicia el nuevo muestreo del campo de TV se usa otro impulso de voltaje.

## Slide 41: Estructura esquemática de un dispositivo de acoplamiento de carga (CCD)

## Slide 42: Cámara de TV y señal de video (VII)
Una serie de circuitos electrónicos mueven los haces de muestreo de la cámara de TV y monitor en sincronismo. Esto se consigue mediante los pulsos de voltaje de sincronismo. La corriente, que fluye por la acción del haz de muestreo al monitor de TV, guarda relación con la producida por los detectores en la cámara de TV.
Consiguientemente, el brillo de una imagen en el monitor de TV es proporcional a la cantidad de luz que alcanza la posición correspondiente de la cámara de TV.

## Slide 43: Muestreo de la imagen de TV
SINCRO
12 µs
INTENSIDAD DE LUZ
MUESTREO
64 µs
SEÑAL
DE VIDEO
(1 LÍNEA)
52 µs
LÍNEA DE IMAGEN
TIEMPO DE UNA LÍNEA
SEÑAL DIGITALIZADA
UNA LÍNEA
IMAGEN
512 x 512
PÍXELES
ANCHURA 512
ALTURA 512

## Slide 44: Principio de la radiografía digital
Reloj
Memoria
ADC
I
Iris
t
t
SEÑAL ANALÓGICA
SEÑAL
DIGITAL
Ver más en lección L20

## Slide 45
Registro de la imagen digital
En sistemas fluoroscópicos más nuevos, la grabación de película se cambia por un registro digital de la imagen.
Las secuencias digitales se adquieren registrando una señal de video digitalizada y almacenándola en la memoria de un ordenador.
Operación básica, barata.
La calidad de imagen puede realzarse aplicando varias técnicas de procesado de imagen, incluyendo nivel de ventana, promediado de marcos y realce de bordes.
Pero, la resolución espacial de las secuencias digitales es menor que la de las imágenes en película.

## Slide 46: Cámara de TV y señal de video (VIII)
Es posible ajustar el brillo y el contraste del monitor de TV para mejorar la calidad de la imagen presentada.
Esto puede realizarse usando un objeto de prueba adecuado o generador de un patrón electrónico.

## Slide 47: Resumen
Se han explicado los componentes principales de la cadena de imagen de fluoroscopia y su función:
  Intensificador de imagen
  Sistema de imagen de TV asociado
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 48: Dónde encontrar más información
Physics of diagnostic radiology, Curry et al, Lea & Febiger, 1990
Imaging systems in medical diagnostics, Krestel ed., Siemens, 1990
The physics of diagnostic imaging, Dowsett et al, Chapman & Hall, 1998
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources