## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 9: Exposición médica - BSS (Exposición potencial e investigación de exposiciones médicas accidentales)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Temas
Instituciones implicadas
Aspectos reguladores - General
Responsabilidades en la exposición médica
Requerimientos de Protección Radiológica - Justificación
Optimización de la protección para la exposición médica
Niveles orientativos
Investigación de exposiciones médicas accidentales
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
La tercera parte de esta lección es similar a lo que se describe en “Optimnización en Radiología Intervencionista”
Los Profesores tienen que ponerse de acuerdo sobre hasta qué extensión se cubre este tema, para evitar solapamiento.

## Slide 3: Objetivo
Familiarizarse con el requisito para la exposición médica y en modalidades de investigación asociadas a exposiciones indeseadas
Informes sobre estudios de casos y lecciones aprendidas
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Parte 9: Exposición médica - BSS (Exposición potencial e investigación de exposiciones médicas accidentales)
Tema 1: Requisitos de las BSS
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 5: Autoridad nacional reguladora
¿Cómo elaborar las normas? Seamos consistentes con las de UK…No..No…con USA. … No… mejor con Sudáfrica…No… Europa…
¿Hay algún conjunto de normas armonizado?
Si,…las normas establecidas por el OIEA (las BSS)

## Slide 6: Principales instituciones internacionales implicadas en aspectos reguladores
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)
CIPR (Comisión Internacional de Protección Radiológica)
OECD/NEA (Agencia de Energía Nuclear)
CEC (Comisión de Comunidades Europeas)
OMS (Organización Mundial de la Salud)
OIT (Organización Internacional del Trabajo)
ISO (Organización Internacional para la Estandarización)

## Slide 7: Aspectos reguladores (I)
Desde marzo de 1960 el OIEA se ha implicado en el establecimiento de normas de seguridad para la protección de la salud y la minimización del peligro para la vida.
En este tiempo el Consejo de Gobernadores del OIEA aprobó primero medidas de seguridad y protección radiológica afirmando que “Las normas de seguridad básicas del Organismo … se basarán, en la medida de lo posible, en las recomendaciones de la CIPR”

## Slide 8: Aspectos reguladores (II)
Varias versiones revisadas de “las Normas Básicas de Seguridad” (BSS) publicadas: 1962, 1967, 1982, 1994
La última versión “Serie de Seguridad N° 115” (1996) refleja el conocimiento y los desarrollos en protección radiológica, en seguridad y en campos afines, alcanzado en ese periodo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
En la IAEA Safety Series se han publicado varias versiones revisadas de “The Basic Safety Standards” (BSS) (1962, 1967, 1982, 1994)
La última versión “Safety series N° 115” (1996) reemplaza las anteriores BSS y refleja el conocimiento alcanzado posteriormente y los desarrollos en Protección Radiológica y seguridad y campos relacionados.

## Slide 9: Normas básicas de seguridad (BSS)

## Slide 10: Aspectos reguladores (III)
Normas:
  Basadas primariamente en las recomendaciones de la CIPR (ICRP 60)
  También toman en cuenta los principios recomendados por el Grupo Asesor de Seguridad Nuclear Internacional (INSAG)
Magnitudes y unidades usadas:
  Las recomendadas por la Comisión Internacional de Unidades de Radiación y Medidas (ICRU)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Las “Normas” se basan primariamente en las recomendaciones de la CIPR (ICRP 60) pero también toman en cuenta los principios recomendados por el Grupo Asesor de Seguridad Nuclear Internacional (INSAG) que ha estado elaborando conceptos sobre seguridad nuclear desde 1985 (Safety Principles for Nuclear Power Plants)
Las magnitudes y unidades usadas en las “Normas” son primariamente las recomendadas por la Comisión Internacional de Unidades de Radiación y Medidas (ICRU)

## Slide 11: Estructura de las BSS
Requisitos principales
  General, prácticas, intervención
Apéndices: Requisitos detallados
  Exposición ocupacional
  Exposición médica
  Exposición del público
  Exposición potencial: Seguridad de las fuentes
  Situaciones de exposición de emergencia
  Situaciones de exposición crónica

## Slide 12: Campos de aplicación
Las prácticas a las que se aplican las “Normas” comprenden:
  La producción de fuentes y el uso de radiación o de sustancias radiactivas para propósitos médicos, industriales, veterinarios o agrícolas, o para educación, entrenamiento o investigación
  La producción de energía nuclear
  Prácticas que implican exposición a fuentes naturales que la Autoridad Reguladora especifica que requieren control
  Cualquier otra práctica especificada por la Autoridad Reguladora

## Slide 13
Responsabilidades
Principales responsabilidades:
  Titulares jurídicos (de una práctica, a efectos legales, o “Explotadores” o, simplemente, “Titulares”) y personal de operación acreditado ante el Organismo Regulador (simplemente “Personal de operación”, esto es, con licencia para operar la instalación, otorgada por el Organismo Regulador)
  Empleadores (es decir, “Patronos”)
Responsabilidad subsidiaria:
  suministradores
  trabajadores
  responsables de protección radiológica
  especialistas médicos y profesionales de la salud
  expertos cualificados, comités de ética

## Slide 14: Responsabilidades en la exposición médica (I)
TITULARES JURÍDICOS Y PERSONAL DE OPERACIÓN ACREDITADO DEBEN ASEGURAR QUE:
  A ningún paciente se le someta a una exposición médica diagnóstica o terapéutica, a menos que la exposición esté prescrita por un médico especialista
  Se asigne a los especialistas médicos como tarea primaria y obligación la protección global del paciente y la seguridad, en la prescripción y mientras se realiza la exposición médica

## Slide 15: Responsabilidades en la exposición médica (II)
TITULARES JURÍDICOS Y PERSONAL DE OPERACIÓN ACREDITADO DEBERÁN ASEGURAR QUE:
  Haya tanto personal médico y paramédico como sea necesario, bien profesionales de la salud u otro, con entrenamiento apropiado para asumir las tareas que se les asignen
  Para usos terapéuticos de la radiación, los requisitos de las Normas sobre calibración, dosimetría y garantía de calidad se lleven a cabo por un experto cualificado en física de la radioterapia o bajo su supervisión

## Slide 16: Responsabilidades en la exposición médica (III)
TITULARES JURÍDICOS Y PERSONAL DE OPERACIÓN ACREDITADO DEBERÁN ASEGURAR QUE:
  La exposición en que incurren individuos con conocimiento, mientras ayudan voluntariamente al cuidado, visita, sujeción o a confortar a los pacientes sometidos a diagnóstico o tratamiento médico, se restrinja para que sea improbable que su dosis exceda de 5 mSv durante el periodo en el que el paciente se somete a la exploración diagnóstica o al tratamiento
  Los criterios de entrenamiento se especifiquen o estén sujetos a aprobación, según esté previsto, por la Autoridad Reguladora en consulta con organismos profesionales competentes

## Slide 17: Requerimientos de protección radiológica – JUSTIFICACIÓN (I)
PLANTEAMIENTO GENÉRICO
  Una práctica o fuente dentro de una práctica no debe ser autorizada salvo que la práctica produzca suficiente beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad para compensar el daño por radiación que ella podría causar, esto es, al menos que la práctica esté justificada, tomando en consideración factores sociales, económicos y otros de relevancia
EXPOSICIÓN MÉDICA
  La exposición médica debe justificarse ponderando los beneficios diagnósticos o terapéuticos que produce frente el detrimento por radiación que podría causar, teniendo en cuenta los beneficios y el riesgo de técnicas alternativas disponibles que no impliquen exposición médica

## Slide 18: Requerimientos de protección radiológica – JUSTIFICACIÓN (II)
EXPOSICIÓN MÉDICA
  En la justificación de cada tipo de exploración diagnóstica con radiografía, fluoroscopia o medicina nuclear, se tendrán en cuenta directrices apropiadas, tales como las establecidas por la OMS
  Una exploración radiológica emprendida sin referencia a indicaciones clínicas, por motivos ocupacionales, legales, o con propósitos de seguro de salud se considera no justificada a menos que se espere que suministre información útil sobre la salud del individuo examinado o salvo que el tipo específico de exploración esté justificado por aquellos que la solicitan en consulta con organismos profesionales relevantes

## Slide 19: Requerimientos de protección radiológica – JUSTIFICACIÓN (III)
EXPOSICIÓN MÉDICA
  El cribado sanitario de grupos de población que implique exposición médica se considera no justificado a menos que las ventajas esperadas para el individuo examinado o para la población como un todo sean suficientes para compensar los costos económicos y sociales, incluyendo el detrimento radiológico

## Slide 20: Requerimientos de protección radiológica – Justificación (IV)
EXPOSICIÓN MÉDICA
  La exposición de humanos para la investigación médica se considera no justificada a menos que:
    Esté de acuerdo con las previsiones de la Declaración de Helsinki y siga para su aplicación las directrices preparadas por el Consejo para la Organización Internacional de Ciencias Médicas (CIOMS) y la OMS
    Se someta a la asesoría de un Comité Ético de inspección y a las regulaciones locales y nacionales aplicables

## Slide 21: Optimización - consideraciones de diseño (I)
El equipamiento usado en exposición médica debe estar diseñado para que:
  El fallo de un componente aislado del sistema sea prontamente detectable para que cualquier exposición médica no planificada de los pacientes resulte minimizada
  La incidencia del error humano en una exposición médica no planificada resulte minimizada

## Slide 22: Optimización - consideraciones de diseño (II)
TITULARES JURÍDICOS Y PERSONAL DE OPERACIÓN ACREDITADO DEBEN:
    Tener en cuenta la información aportada por los suministradores, identificar posibles fallos del equipamiento y los errores humanos que podrían resultar en una exposición médica no planificada
    Adoptar todas las precauciones razonables para impedir fallos y errores (personal cualificado, calibración, garantía de calidad, entrenamiento,…)

## Slide 23: Optimización - consideraciones de diseño (III)
TITULARES JURÍDICOS Y PERSONAL DE OPERACIÓN ACREDITADO DEBEN:
    Adoptar todas las medidas razonables para minimizar las consecuencias de fallos y errores
    Desarrollar planes de contingencia apropiados para responder a eventos que pudieran acaecer, exponer dichos planes de modo destacado y llevar a cabo periódicamente ejercicios prácticos

## Slide 24: Optimización - consideraciones de diseño (IV)
Con respecto a equipamiento consistente en generadores de radiación, los titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben asegurar que:
  Sea importado o fabricado en el país en el que se usa, el equipamiento se adapta a las normas aplicables (IEC, ISO)
  Las especificaciones de funcionamiento y las instrucciones de mantenimiento y operación se suministran en un lenguaje mundial importante comprensible para los usuarios y que cumplan con las normas aplicables IEC e ISO
  Se suministren los mecanismos de control del haz de radiación (aparatos que indiquen claramente y de un modo libre de fallos si el haz de radiación se está emitiendo (“on”) o no (“off”)

## Slide 25: Optimización - consideraciones de diseño (V)
Con respecto al equipamiento consistente en generadores de radiación, los titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben asegurar que:
  La exposición se limite al área explorada, tan exactamente como sea practicable, utilizando aparatos colimadores alineados con el haz de radiación
  El campo de radiación dentro del área de exploración, sin modificadores del haz de radiación (cuñas), sea lo más uniforme practicable y que la no uniformidad sea establecida por el suministrador
  La tasa de exposición fuera del área explorada, debida a la radiación de fuga o dispersa, se mantenga tan baja como sea razonablemente alcanzable

## Slide 26: Optimización de la protección en exposiciones médicas- consideraciones de diseño (VI)
Con respecto al equipamiento consistente en generadores de radiación:
  Los generadores de radiación y sus accesorios estén diseñados y manufacturados para que faciliten mantener las exposiciones médicas al mínimo necesario, para obtener información diagnóstica adecuada
  Los parámetros operacionales (kVp, filtración, posición de la mancha focal, distancia fuente-receptor de imagen, tamaño de campo, bien sea la corriente del tubo y el tiempo o su producto) estén claramente indicados

## Slide 27: Optimización - consideraciones de diseño (VII)
Con respecto al equipamiento consistente en generadores de radiación...:
  El equipamiento radiográfico esté dotado de dispositivos para terminar automáticamente la irradiación tras el tiempo prefijado, el producto corriente-tiempo o la dosis
  El equipamiento fluoroscópico esté dotado de un dispositivo que energice el tubo de rayos X solo cuando se presione de modo continuo (tal como un interruptor “hombre muerto) y vaya equipado con indicadores del tiempo transcurrido y/o monitores de dosis a la entrada

## Slide 28: Optimización - consideraciones operacionales (I)
En radiodiagnóstico, los titulares jurídicos y el personal de operación acreditado deben asegurar que:
  Los especialistas médicos que prescriban o dirijan exploraciones radiológicas:
    Aseguren que se usa el equipamiento apropiado
    Aseguren que la exposición de pacientes es la necesaria para conseguir el objetivo diagnóstico requerido, teniendo en cuenta las normas de calidad de imagen aceptable
    Tengan en cuenta la información relevante de exploraciones previas, a fin de evitar exploraciones adicionales innecesarias

## Slide 29: Optimización - consideraciones operacionales (II)
En radiodiagnóstico, los titulares jurídicos y el personal de operación acreditado deben asegurar que:
  El especialista médico, el técnico (tecnólogo) u otro personal encargado de obtener la imagen, seleccionen los parámetros siguientes de modo que su combinación produce la mínima exposición al paciente consistente con una calidad de imagen aceptable y el propósito clínico de la exploración
    El área a explorar, el número y tamaño de imágenes por examen y el tiempo de fluoroscopia
    El tipo de receptor de imagen (ej. pantallas de refuerzo de alta velocidad frente a las de baja)
    El uso de rejillas antidifusoras

## Slide 30: Optimización - consideraciones operacionales (III)
    Adecuada colimación del haz primario de rayos X para minimizar el volumen de tejido del paciente irradiado y mejorar la calidad de imagen
    Valores adecuados de los parámetros operacionales (kVp, mA…)
    Técnicas adecuadas de almacenamiento de imágenes en adquisición dinámica (número de imágenes por segundo)
    Factores adecuados para el procesado de las imágenes (productos químicos, temperatura del revelador, …)

## Slide 31: Optimización - consideraciones operacionales (IV)
En radiodiagnóstico, los titulares jurídicos y el personal de operación acreditado deben asegurar que:
  Se usen equipos de rayos X portátiles y móviles solo en exploraciones en que no sea viable o no sea médicamente aceptable trasladar a los pacientes a una instalación radiológica estacionaria
  Se eviten exploraciones radiológicas de abdomen o pelvis de mujeres gestantes o probablemente gestantes, a menos que haya razones clínicas poderosas para tal exploración
  Donde sea factible, se provea del modo apropiado el blindaje de órganos radiosensibles tales como gónadas, cristalino y tiroides

## Slide 32: Optimización – dosimetría clínica
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben asegurar que, en exploraciones radiológicas, se determinen y documenten valores representativos de dosis en la superficie de entrada, producto dosis-área, tasa de dosis y tiempo de exposición para pacientes adultos de tamaño típico

## Slide 33: Optimización – garantía de calidad (I)
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben establecer un programa de QA amplio con la participación de expertos apropiados cualificados en Física de Radiaciones, teniendo en cuenta los principios establecidos por la OMS y la PAHO

## Slide 34: Optimización – garantía de calidad (II)
Los programas de garantía de calidad deben incluir:
  Medidas de los parámetros físicos de los generadores de radiación, dispositivos de producción de imagen en el momento de la puesta en servicio y periódicamente, a partir de ese momento
  Verificación de los factores físicos y clínicos adecuados usados en diagnóstico o tratamiento a pacientes
  Registros escritos de procedimientos importantes y resultados
  Verificación de las apropiadas calibración y condiciones de operación de los equipos de dosimetría y vigilancia

## Slide 35: Niveles orientativos
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben asegurar que se determinan niveles orientativos tal y como se especifica en las Normas, se revisan cuando la tecnología mejora y se emplean como guía por los especialistas médicos, a fin de que:
  Se emprendan acciones correctoras en caso necesario si las dosis caen sustancialmente por debajo de los niveles orientativos y las exposiciones no producen información diagnóstica útil y no rinden al paciente el beneficio médico esperado
  Si las dosis exceden los niveles orientativos, se considere practicar revisiones como un método de asegurar protección optimizada de los pacientes y mantener niveles apropiados de buenas prácticas
  Para radiodiagnóstico, incluida la TC y las exploraciones pediátricas, los niveles orientativos se deriven de datos procedentes de medidas a gran escala para las exploraciones más frecuentes

## Slide 36: Niveles aceptables y de intervención (o investigación)
+ nivel de intervención
+ nivel tolerable
nivel orientativo
- nivel tolerable
- nivel de intervención
tiempo
(se requiere acción inmediata)
(se recomienda acción correctora)
Valor en un test

## Slide 37: Restricciones de dosis para exposiciones médicas
Para la exposición médica, las restricciones de dosis solo deben usarse para optimizar la protección de las personas expuestas con propósitos de investigación médica, o de las personas, distintas de los trabajadores, que ayudan en el cuidado, sujeción o conforten a los pacientes expuestos.

## Slide 38: Parte 9: Exposición médica - BSS (Exposición potencial e investigación de exposiciones médicas accidentales)
Tema 2: Investigación de exposiciones médicas accidentales
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 39: Investigación de la exposición (B.S.S. II.29)
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben investigar con prontitud:
  Cualquier exposición diagnóstica sustancialmente mayor que lo previsto o que da como resultado dosis repetida y sustancialmente por encima de los niveles orientativos establecidos
  Cualquier fallo en equipos, error accidental, contratiempo u otro suceso inusual que pueda potencialmente causar una exposición al paciente significativamente diferente de la prevista.

## Slide 40: Investigación de la exposición (BSS 2.30)
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben:
  Calcular o estimar las dosis recibidas y su distribución dentro del paciente
  Indicar las medidas correctoras requeridas para impedir la repetición de tal incidente
  Implementar todas las medidas correctoras que estén bajo su propia responsabilidad

## Slide 41: Investigación de la exposición (B.S.S. II.30)
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben:
  Someter a la Autoridad Reguladora, tan pronto como sea posible tras la investigación o según quede especificado por dicha Autoridad Reguladora, un informe escrito que establezca la causa del incidente e incluya la información especificada en (a) a (c), según proceda, y cualquier otra información requerida por la Autoridad Reguladora
  Informar al paciente y a su médico acerca del incidente.

## Slide 42: Exposición potencial (I)
Las Normas Básicas de Seguridad (BSS) definen la exposición potencial como una exposición cuya materialización no se espera con certeza pero que podría resultar de un accidente en una fuente o debida a un evento o secuencia de eventos de naturaleza probabilística, incluyendo fallos de equipos y errores de operación.

## Slide 43: Exposición potencial (II)
Exposiciones accidentales e involuntarias (no suceden con certeza)
Deben considerarse:
  En el diseño de los equipos
  En los procedimientos
  En la planificación de las aplicaciones
Su control requiere considerar la probabilidad de que suceda la exposición así como la magnitud de la dosis resultante

## Slide 44: Reducción de la probabilidad y magnitud de las exposiciones accidentales
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben asegurar la reducción de la probabilidad y de la magnitud de las dosis accidentales o involuntarias
Si una exposición potencial es mayor que cualquier nivel especificado por la Autoridad Reguladora, debe realizarse una evaluación de seguridad y someterla a la Autoridad Reguladora como parte de la solicitud de autorización
Principal énfasis en radioterapia, pero debe prestarse atención a los accidentes en los procedimientos diagnósticos

## Slide 45: Exposiciones potenciales en diferentes etapas de la instalación
En la medida de lo razonable y factible, la estimación de las probabilidades y la magnitud de las exposiciones potenciales debe tenerse en cuenta en las evaluaciones de seguridad referidas a las medidas de protección y seguridad de las instalaciones de rayos X en diferentes etapas, comprendiendo:
Puesto en servicio
Operación mantenimineto
Y baja en el servicio, segun conveng
Emplazamiento
Diseño
Fabricación
Construcción
Montaje
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 46: Las exposiciones potenciales son relevantes para la clasificación de áreas
Titulares jurídicos y personal de operación acreditado deben designar como controlada cualquier área en la que se requieran o pudieran requerir medidas protectoras específicas o previsiones de seguridad para:
  Controlar exposiciones normales o impedir la dispersión de contaminación durante las condiciones normales de trabajo, e
  Impedir o limitar la extensión de exposiciones potenciales
Al determinar los límites de cualquier área controlada, titulares jurídicos y personal de operación acreditado deberán tener en cuenta la magnitud de las exposiciones normales esperadas, la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales y la naturaleza y alcance de los procedimientos de seguridad y protección requeridos

## Slide 47: Las exposiciones potenciales son relevantes para vigilar la dosis ocupacional
La naturaleza, frecuencia y precisión de la vigilancia individual debe determinarse considerando la magnitud y posibles fluctuaciones de los niveles de exposición y la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales
Las exposiciones potenciales deben también tenerse en cuenta para la vigilancia de los puestos de trabajo

## Slide 48: Consejo práctico (I)
OBJETIVO: Asegurar la reducción de la probabilidad y magnitud de las dosis accidentales o involuntarias.
ESTRATEGIA: Registrar los incidentes, investigar las causas, proponer acciones correctoras, entrenar a la gente, divulgar las lecciones aprendidas

## Slide 49: Consejo práctico (II)
Instrucciones de trabajo, protocolos escritos, programas de QA y criterios de aceptabilidad son importantes para la reducción de las exposiciones potenciales.
La seguridad durante el diseño de los equipos, durante la instalación, programa completo de QA (con QC, protocolos clínicos y entrenamiento continuo).

## Slide 50: Parte 9: Exposición médica - BSS (Exposición potencial e investigación de exposiciones médicas accidentales)
Tema 3: Exposiciones médicas accidentales
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 51
Doble angioplastia coronaria en un día, seguida de un injerto debido a complicación. Dosis  20 Gy (ICRP 85)
(a) 6-8 semanas tras la angiografía coronaria multiple y procedimientos de angioplastia
(b) 16-21 semanas
(c) 18-21 meses tras los procedimientos mostrando la necrosis tisular
(d) Fotografía próxima de la lesión mostrada en (c)
(e) Fotografía tras el injerto de piel. (imágenes cortesía de T. Shope & ICRP)

## Slide 52
La fotografía muestra la depilación temporal de la región occipital derecha del cráneo 5-6 semanas tras la embolización (Cortesía W. Huda).
Crecimiento (cabello más gris que el original) 3 meses después.
Embolización neurorradiológica transarterial de AVM paraorbital, dos veces en un plazo de tres días
Dosis total  8 Gy

## Slide 53
Shunt Portosistémico transyugular intrahepático - TIPS -
a) Placa esclerótica despigmentada con contorno hiperpigmentado a media espalda de un paciente al que se le practicaron tres TIPS. Estos cambios se presentaron 2 años después de los procedimientos y se describieron como típicos de radiodermitis crónica. (Fotografía de Nahass and Cornelius, 1998).
b) Placa ulcerada con un área rectangular de hiperpigmentación alrededor, en mitad de la espalda
(a)
(b)

## Slide 54: Radiología intervencionista (I)
Los efectos deterministas (lesiones en piel) son relevantes.
Se han reportado distintos casos en muchos países.
Lesiones cutáneas en ablación cardiaca en pacientes muy jóvenes (descrito por E. Vañó et al)

## Slide 55: Radiología intervencionista (II) (daños ocupacionales)
Los efectos deterministas en el cristalino de especialistas médicos pueden ser de consideración si se usan sistemas de rayos X inadecuados para procedimientos intervencionistas

## Slide 56: Parte 9: Exposición médica - BSS (Exposición potencial e investigación de exposiciones médicas accidentales)
Tema 4: Lecciones aprendidas y acciones preventivas
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 57: I.R.: recomendaciones para evitar exposiciones potenciales (I)
Los equipos dedicados a procedimientos intervencionistas deben estar especialmente diseñados para este propósito e instalados en salas adecuadas.
Los médicos que realizan procedimientos intervencionistas deben estar especialmente cualificados para este propósito.
Los sistemas de rayos X usados para procedimientos intervencionistas deben incorporar un medidor de dosis al paciente y los resultados deben ser registrados.
Los pacientes deben ser informados de los riesgos derivados de una posible irradiación accidental.

## Slide 58: I.R.: recomendaciones para evitar exposiciones potenciales (II)
En caso de incidente, este debe reportarse a la Autoridad Sanitaria junto con las acciones correctoras adoptadas.
Para médicos que llevan a cabo procedimientos intervencionistas, se requiere un nivel específico de entrenamiento en protección radiológica (adicional al requerido para especialistas en radiodiagnóstico).
Los programas de garantía de calidad deben incluir la previsión del registro de incidentes, junto con la investigación de las causas y las acciones correctoras emprendidas.

## Slide 59: Discusión (I)
En radiología intervencionista, las lesiones de piel podrían considerarse resultantes de exposiciones normales cuando estas puedan anticiparse y aceptarse por adelantado, esto es, cuando la patología del paciente pudiera demandar tiempo de fluoroscopia largo o intervenciones repetidas en un intervalo de tiempo corto (como se requiere en el caso de una restenosis), y la mejor opción es aceptarlas.

## Slide 60: Discusión (II)
Sin embargo, prácticamente todos los casos de efectos deterministas descritos hasta la fecha en la literatura científica sobre procedimientos intervencionistas reúnen las características (previas a la intervención) de las exposiciones potenciales; las causas son: operación errónea del equipo (tasa de dosis más alta de lo necesario), o errores en el procedimiento (tiempo excesivo en fluoroscopia de alto contraste, colimador demasiado cerca de la piel del paciente, etc), derivados en parte de un entrenamiento incompleto en protección radiológica de los especialistas que realizaban los procedimientos.

## Slide 61: Conclusiones
Registro de incidentes
Notificación de incidentes
Medidas correctoras
Entrenamiento específico en protección radiológica
Medida y registro de la dosis al paciente

## Slide 62: Resumen
A fin de reducir exposiciones potenciales:
Adoptar acciones preventivas
  Diseño de equipos y de procedimientos
  Entrenamiento específico en protección radiológica
Beneficiarse de la experiencia previa
  Registrar y notificar los incidentes
  Implantar medidas correctoras
Vigilancia/registro de dosis
Notes: Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 63: Dónde conseguir más información
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series 115, IAEA, 1996.
Efficacy and Radiation Safety in Interventional Radiology. WHO 2000. Geneva.
Avoidance of radiation injuries from medical procedimientos intervencionistas. ICRP Publication 85. Ann ICRP 2000; 30 (2). Pergamon.

## Slide 64: Referencias (I)
FAO/ILO/NEA/PAHO/WHO, International basic safety standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources, Safety series N°115, Vienna, 1996
AEN/OCDE, OIEA, FAO, OIT, OMS, OPS, Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. Colección de Seguridad Nº 115, Viena, 1997 (en español)
ICRP, Radiological protection and safety in medicine, ICRP publication n°73 (Oxford, Pergamon Press), 1996
European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images, EUR 16260 report, (Luxembourg, EC), 1996

## Slide 65: Referencias (II)
European guidelines for QA in mammography screening (3rd Edition,2001) ISBN 92-894-1145-7
European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images in pediatrics, EUR 16261 report, (Luxembourg, EC), 1996
Criteria for acceptability of radiological (including radiotherapy) and nuclear medicine installations (Luxembourg, EC), 1997
Quality criteria for computed tomography, EUR 16262 report, (Luxembourg, EC), 1997
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources