## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 8: Factores que afectan a la calidad de imagen
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources

## Slide 2: Introducción
Se revisan:
Definiciones de parámetros de calidad de imagen
Factores que afectan a la calidad de imagen
Problemas comunes relacionados con la calidad de imagen encontrados por los radiólogos en la práctica rutinaria
Concepto de criterios de imagen como herramienta de ayuda para lograr buena calidad de imagen usando baja dosis de radiación por radiografía
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Evaluadores de calidad de imagen
Contraste en la imagen
Borrosidad o falta de agudeza
Distorsión y artefactos
Ruido en la imagen
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los factores que determinan la claridad en la imagen y la forma de mejorar la calidad de la imagen
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 8: Calidad de imagen
Tema 1: Evaluadores básicos de la calidad de imagen
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number y title)
Module…: (Add module number y title)
Lesson …: (Add session number y title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials y equipment needed: (List materials y equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Obtención de imágenes de calidad
El diagnóstico eficiente requiere
  Ruido aceptable
  Buen contraste en la imagen
  Resolución espacial suficiente
Estos factores van ligados
La medida “objetiva” de la calidad es difícil

## Slide 7: Factores que afectan a la calidad de imagen
Calidad de imagen
Contraste
distorsión
y artefactos
ruido
Borrosidad o
falta de agudeza

## Slide 8: Evaluadores/descriptores de calidad de imagen
Ruido
Resolución
Contraste
Espectros de Wiener
Función de transferencia de
Modulación MTF
Relación
Señal/ruido
S/N
Análisis de
detalles de contraste
Modelo de Rose
Análisis ROC
Evaluadores básicos
  Contraste
  Resolución
  Ruido
Evaluadores de enlace
  Transferencia de modulación
  Relación señal/ruido
  Espectros de Wiener
Evaluadores globales
  Análisis de detalles de contraste
  Modelo de Rose
  Análisis ROC

## Slide 9: Parte 8: Calidad de imagen
Tema 2: Contraste de la imagen
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number y title)
Module…: (Add module number y title)
Lesson …: (Add session number y title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials y equipment needed: (List materials y equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 10: Contraste de la imagen
El contraste en la imagen se refiere a la diferencia fraccional en densidad óptica del brillo entre dos regiones de una imagen
Contraste Bajo
Contraste Medio
Contraste Alto

## Slide 11: Algunos factores que afectan al contraste
Contraste en el objeto o radiográfico
  Espesor de tejidos
  Densidad de tejidos
  Densidad electrónica en los tejidos
  Número atómico efectivo Z
  Energía de los rayos X en kV
  Espectro de rayos X (filtro de Al)
  Rechazo de radiación dispersa
    Colimador
    rejilla
  …
Contraste en la imagen
  Contraste radiográfico más:
  Características de la película
  Características de la pantalla de refuerzo
  Nivel de discriminación de TC y DSA
  …

## Slide 12: Factores de técnica (1)
El valor del voltaje de pico influye en la dureza del haz (calidad del haz)
Tiene que relacionarse con la cuestión médica
  ¿Cuál es la estructura anatómica a investigar?
  ¿cuál es el nivel de contraste necesario?
  Para una exploración de tórax: 130 - 150 kV son adecuados para visualizar la estructura pulmonar
  Pero solo son necesarios 65 kV para ver la estructura ósea

## Slide 13: Factores de técnica (2)
A más alta energía, mayor poder de penetración de los rayos X
A niveles de energía muy altos, la diferencia entre hueso y tejido blando disminuye y ambos llegan a ser igual de transparentes
El contraste de la imagen puede realzarse eligiendo un kVp menor para aumentar las interacciones fotoeléctricas
Se requiere un mayor kVp cuando el contraste es alto (tórax)

## Slide 14: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
60 kV, 50 mAs
70 kV, 50 mAs
80 kV, 50 mAs
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Como puede verse, al aumentar el kV, mientras se mantiene sin cambiar el producto mAs, decrece significativamente el contraste de la imagen y su calidad va empeorando.

## Slide 15: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
Mejora del contraste de la imagen
(pulmón)
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
La parte derecha de la diapositiva muestra claramente la estructura pulmonar, en comparación con la imagen de la izquierda, que se caracteriza por un nivel de contraste pobre que oculta la información útil para el diagnóstico.

## Slide 16: Factores de técnica (3)
Los mAs controlan la cantidad de rayos X (intensidad o número de rayos X)
La intensidad de rayos X es proporcional a los mAs
La sobre o la subexposición pueden controlarse ajustando los mAs
Si la placa está demasiado “clara”, el aumento de los mAs conlleva un aumento de la intensidad y de la densidad óptica

## Slide 17: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
70 kV, 25 mAs
70 kV, 50 mAs
70 kV, 80 mAs
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
El ennegrecimiento de la imagen se controla mediante el valor del mAs. Cuanto más alto es el producto mAs, más negra es la imagen y peor se hace el contraste visual.

## Slide 18: Contraste del receptor
La película como receptor juega un papel importante en alterar el contraste de la imagen
Hay películas de altos contraste y sensibilidad
La curva característica de la película describe las propiedades intrínsecas del receptor (base + velo, sensibilidad, gradiente medio, máxima densidad óptica)
Nota: El procesamiento de la película tiene un pronunciado efecto sobre el velo y el contraste

## Slide 19: Monitor de video
El monitor de video se usa normalmente en fluoroscopia y en imagen digital
  La presentación en el monitor añade flexibilidad para elegir contrate en la imagen
  El rango dinámico del monitor es limitado (limitación para presentar un margen amplio de exposiciones)
Se consigue una mayor flexibilidad para presentar una imagen contrastada ajustando la ventana de niveles de gris de la imagen digital

## Slide 20: Agentes de contraste
La naturaleza ha dotado de contraste limitado al cuerpo
Se emplean frecuentemente agentes de contraste producidos por el hombre para conseguirlo cuando el contraste natural es pobre (yodo, bario)
Se trata de conseguir señales diferentes de los tejidos adyacentes y hacer visibles órganos transparentes a los rayos X

## Slide 21: Parte 8: Calidad de imagen
Tema 3: Borrosidad o falta de agudeza
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number y title)
Module…: (Add module number y title)
Lesson …: (Add session number y title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials y equipment needed: (List materials y equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 22: Borrosidad o falta de agudeza
Los contornos de un órgano o lesión podrían ser muy definidos y, sin embargo, la imagen poseer falta de agudeza
Existen diferentes factores que podrían ser responsables de la falta de “nitidez” o borrosidad
Al ver la imagen, el radiólogo podría opinar que esta carece de “detalle” o de “resolución” (reacción subjetiva del observador al grado de agudeza presente en la imagen)

## Slide 23: Resolución
Es la menor distancia a la que dos objetos pueden separarse para que aún parezcan distintos
Ejemplos de límites
  Pantalla de refuerzo - película: 0.01 mm
  TC: 0.5 mm
Otra definición: función de “punto extendido”
  Característica de un objeto “puntual”
  Se espera que un objeto puntual sea un punto en la imagen
  Borrosidad debida a imperfecciones del sistema de imagen
  Medida: anchura a mitad de altura FWHM

## Slide 24: Factores que afectan a la agudeza de la imagen
Borrosidad
en la imagen
Borrosidad
geométrica
Borrosidad
del objeto
Borrosidad
por movimiento
Borrosidad
del objeto

## Slide 25: Borrosidad geométrica
Si la mancha focal es infinitesimalmente pequeña, la borrosidad se minimiza por la pequeña pérdida de agudeza geométrica
A medida que la mancha focal crece, crece la borrosidad en la imagen
Mancha focal pequeña
Mancha focal grande

## Slide 26: Borrosidad geométrica
Otra causa de borrosidad geométrica es la distancia desde el objeto al receptor
Se pierde agudeza (aumenta la borrosidad) alejando el receptor del objeto
Nota: Cuanto menor es el tamaño del foco y más cerca está el objeto y la película (o receptor), mejor es la calidad de imagen como resultado de la reducción en borrosidad geométrica

## Slide 27: Borrosidad (falta de agudeza) en el objeto
No todas las estructuras en el cuerpo poseen contornos bien definidos (la superposición está esencialmente presente en casi todas las situaciones)
Los órganos no tienen contornos cuadrados o rectangulares
La fidelidad para que los detalles del objeto se trasladen a la imagen es un requisito esencial de cualquier sistema de imagen
La ausencia de agudeza en el objeto se refleja en la imagen

## Slide 28: Falta de agudeza debida a movimiento (1)
Común y comprensible borrosidad en imagen médica
Movimiento del paciente:
  Niño no colaborador
  Contracción o relajación de un órgano
  Movimiento cardiaco, respiración, etc
El movimiento voluntario puede controlarse manteniendo un corto tiempo de exploración y pidiendo al paciente que permanezca quieto durante el examen

## Slide 29: Falta de agudeza debida a movimiento (2)
Se consiguen tiempos de exposición más cortos usando pantallas de refuerzo rápidas
N.B.: pantallas más rápidas producen pérdida de detalles (agudeza del receptor)
Además, el uso de un tiempo de exposición más corto tiene que compensarse con un aumento de los mA para conseguir una buena imagen
Ello implica a menudo usar el foco grueso (mancha focal grande) (agudeza geométrica)

## Slide 30: Falta de agudeza del receptor
La pantalla intensificadora en radiografía tiene un tamaño de cristal mayor que el de la emulsión de la película
Una imagen obtenida sin la pantalla será más nítida que la obtenida con ella, pero ésta última requerirá mucha más dosis
El espesor de la pantalla produce también degradación de la agudeza
En imagen digital, la imagen presentada en una matriz mayor con menor tamaño de pixel tiene mayor claridad

## Slide 31: Parte 8: Calidad de imagen
Tema 4: Distorsión y artefactos
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number y title)
Module…: (Add module number y title)
Lesson …: (Add session number y title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials y equipment needed: (List materials y equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 32: Distorsión y artefactos
Magnificación desigual de distintas estructuras anatómicas
Incapacidad de dar una impresión exacta del tamaño real, forma y posiciones relativas
Artefacto de reja (reja visualizada en la película)
Punto luminoso que asemeja microcalcificaciones (polvo en la pantalla)
Mal contacto pantalla-película, mala colocación del paciente (mama)

## Slide 33: Distorsión y artefactos

## Slide 34: Distorsión y artefactos

## Slide 35: Parte 8: Calidad de imagen
Tema 5: Ruido en la imagen
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number y title)
Module…: (Add module number y title)
Lesson …: (Add session number y title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials y equipment needed: (List materials y equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 36: Ruido
Se define como la incertidumbre o imprecisión en el registro de una señal
Pintura impresionista: la precisión del objeto aumenta con el número de trazos
Imagen mediante rayos X: cuando se registra con bajo número de fotones X tiene un alto grado de incertidumbre, luego más fotones dan menos ruido
Otras fuentes de ruido:
  Grano en la película radiográfica
  Grano grande en las pantallas de refuerzo
  Ruido electrónico del amplificador o del detector

## Slide 37: Ruido en la película
El ruido se caracteriza por la desviación estándar () de las medidas de densidad óptica en cualquier región uniforme de la película

## Slide 38: Ruido en la imagen
La información no útil es ruido
La “nieve” en la imagen de un televisor, las manchas en una imagen ultrasónica son ejemplos de ruido
El ruido interfiere con la visualización de las características de la imagen útiles para el diagnóstico
Diferentes componentes de ruido:
  Ruido por radiación (“efecto tacón”)
  Ruido estructural (dispersión Compton)
  Ruido en el receptor (respuesta no uniforme a un haz uniforme de rayos X)
  Moteado cuántico (flujo de fotones bajo)

## Slide 39: Resumen
Técnicas diferentes y factores físicos pueden influir en la calidad de imagen, perjudicando la capacidad de detección de las estructuras anatómicas útiles para el diagnóstico (aumentando la pérdida de agudeza de la imagen )
  Ciertos factores dependen del receptor, ciertos otros están más relacionados con la técnica radiográfica
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 40: Dónde conseguir más información
Hendee WR, Riternour ER, eds. Medical Imaging physics, 3rd ed. St. Louis: Mosby Year Book, 1992
Sprawls Perry Jr. Ed. Physical principles of medical imaging. Maddison: Medical Physics Publishing, 1993
Moores BM, Wall BF, Eriskat H y Schibilla H, eds. Optimization of image quality and patient exposures in diagnostic radiology. London: British Institute of Radiology 1989.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection y Safe Use of Radiation Sources