## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 6: Producción de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Se revisan:
Los principales elementos de un tubo de rayos X: estructura del cátodo y del ánodo
Las restricciones tecnológicas del material del ánodo y del cátodo
Las curvas de carga y las capacidades caloríficas del tubo de rayos X
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
  Elementos básicos de una unidad de rayos X
  Estructura del cátodo
  Estructura del ánodo
  Curvas de carga
  Generador de rayos X
  Control automático de exposición
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los principios tecnológicos de la producción de rayos X
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 6: Producción de rayos X
Tema 1: Elementos básicos de una unidad de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Elementos básicos de una unidad de rayos X
Generador: circuito de potencia que suministra el potencial requerido al tubo de rayos X
Tubo de rayos X y colimador: dispositivo que produce el haz de rayos X

## Slide 7: Tubos de rayos X

## Slide 8: Componentes del tubo de rayos X
Cátodo: filamento que, al calentarse, es la fuente del haz de electrones dirigido hacia el ánodo
  filamento de wolframio
Ánodo (estacionario o rotatorio): recibe el impacto de los electrones y emite rayos X
Vidrio (o metal) que encapsula el tubo (los electrones se mueven en vacío)
Material de blindaje (protección frente a la radiación dispersa)

## Slide 9: Componentes del tubo de rayos X
1: filamento de wolframio largo
2: filamento de wolframio corto
3: cátodo de tamaño real
1:marca de la mancha focal
encapsulado
cátodo

## Slide 10: Parte 6: Producción de rayos X
Tema 2: Estructura del cátodo
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 11: Estructura del cátodo (I)
El cátodo incluye los filamentos y circuitería asociada
  wolframio: material preferido por su alto punto de fusión (3370°C)
  baja evaporación del filamento
  no se arquea
  depósito mínimo de W sobre la cubierta de vidrio
Para reducir la evaporación, la temperatura de emisión del cátodo solo se alcanza antes de la exposición.
  en espera, la temperatura se mantiene a ± 1500°C para que los 2700°C de temperatura de emisión se alcancen en una fracción de segundo.

## Slide 12: Ejemplo de un cátodo

## Slide 13: Estructura del cátodo (II)
Los tubos modernos tienen dos filamentos
  Uno largo: mayor corriente/menor resolución
  Uno corto: menor corriente/mayor resolución
La interacción coulombiana hace divergente el haz de electrones en su camino hacia el ánodo
  Falta de electrones que produzcan rayos X
  Mayor área de impacto en el blanco
  Incremento de la mancha focal  peor resolución de la imagen
¡La focalización de los electrones es crucial!

## Slide 14: Parte 6: Producción de rayos X
Tema 3: Estructura del ánodo
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 15: Características del tubo de rayos X
Restricciones mecánicas en el ánodo
  Material: wolframio, renio, molibdeno, grafito
  Mancha focal: superficie del ánodo sobre la que impactan los electrones
  Ángulo anódico
  Diámetro del disco y de la pista anular (frecuencia de rotación desde 3000 a 10000 revoluc./minuto)
  Espesor  masa y material (volumen)  capacidad calorífica
Restricciones térmicas en el ánodo
  Potencia instantánea en carga (unidades de calor)
  Curva temporal de almacenamiento de calor
  Curva temporal de enfriamiento

## Slide 16: Ángulo anódico (I)
Principio del foco lineal
  El blanco anódico tiene una forma más rectangular o elipsoidal que circular. La forma depende de:
      Tamaño y forma del filamento
      Copa de enfoque y potencial
      Distancia entre cátodo y ánodo
  La resolución de la imagen requiere una mancha focal pequeña
  La disipación térmica requiere una mancha grande
Este conflicto se resuelve inclinando la superficie del blanco

## Slide 17: Característica del ánodo
1: pista anódica
2: pista anódica

## Slide 18: Ángulo anódico (II)
A MENOR ÁNGULO,
MEJOR RESOLUCIÓN

Ángulo
Ancho haz incidente
de electrones
Tamaño aparente mancha focal
tamaño real
mancha focal
película

Ángulo
Ancho haz incidente
de electrones
tamaño aparente
de mancha focal
aumentado
tamaño real
mancha focal
película
‘

## Slide 19: Efecto anódico (efecto tacón) (I)
El ángulo anódico (de 7° a 20°) induce una variación de la salida de rayos X en el plano que contiene el eje ánodo-cátodo
Absorción en el ánodo de los fotones X con bajo ángulo de emisión
La importancia de la influencia del efecto tacón (anódico) en la imagen depende de factores tales como:
      Ángulo anódico
      Tamaño de la película
      Distancia foco-película
El envejecimiento del ánodo aumenta el efecto tacón

## Slide 20: Efecto anódico (efecto tacón) (II)
El efecto tacón no es siempre un factor negativo
Puede usarse para compensar la diferente atenuación de distintas partes del cuerpo
Por ejemplo:
  La columna vertebral torácica (la parte más gruesa del paciente hacia el lado del cátodo)
  mamografía

## Slide 21: Tamaño de mancha focal y geometría de la imagen
Tamaño finito de mancha focal  imagen sin agudeza
Mejora de la agudeza  mancha focal pequeña
En mamografía mancha focal  0.4 mm nominal
Pequeño tamaño de mancha focal  intensidad de haz reducida (tiempo de exposición más largo)
Mancha focal grande permite mayor intensidad de salida (tiempo de exposición más corto)
El balance depende del movimiento del órgano (órganos con movimiento rápido podrían requerir un foco mayor)

## Slide 22: Parte 6: Producción de rayos X
Tema 4: Curvas de carga
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 23: Capacidades calóricas en carga
Un procedimiento genera una cantidad de calor en función de:
  El kV usado, corriente del tubo (mA), tiempo de exposición
  El tipo de forma de onda de la alta tensión
  El número de exposiciones tomadas en secuencia rápida
Calor en Unidades de Calor (HU) [julio]:
potencial  corriente del tubo  tiempo de exposición
Calor generado por diversos tipos de circuitos de rayos X:
  Unidades monofásicas: HU = kV  mA  s
  Unidades trifásicas, 6 pulsos: HU = 1.35 kV  mA  s
  Unidades trifásicas, 12 pulsos: HU = 1.41 kV  mA  s

## Slide 24: Curvas de carga del tubo de rayos X (I)
Características de enfriamiento del tubo y tamaño de la mancha focal
 {mA - tiempo} relación a kV constante
  La intensidad decrece al aumentar el tiempo de exposición
  La intensidad crece al disminuir el kV
Nota: más alta potencia  tiempo de exposición menor  pérdida de agudeza por movimiento menor

## Slide 25: Curvas de carga del tubo de rayos X (II)
Los fabricantes combinan las características de calentamiento en carga e información acerca de los límites de sus tubos de rayos X en representaciones gráficas llamadas Curvas de carga del tubo
  Ejemplo:
    Tubo A: un procedimiento con 300 mA, 0.5 s, 90 kV podría dañar el sistema, operado por un generador monofásico rectificado en media onda (inaceptable)
    Tubo B: un procedimiento con 200 mA, 0.1 s, 120 kV se adapta a las características técnicas del sistema, operado por un generador trifásico rectificado en onda completa (aceptable)

## Slide 26: Curvas de carga del tubo de rayos X (III)
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
5.0
10.0
700
600
500
400
300
200
100
50 kVp
70 kVp
90 kVp
120 kVp
Inaceptable
Tiempo de exposición (s)
Corriente del tubo (mA)
Tubo de rayos X A
rectificado en media onda
3000 rpm 90 kV
1.0 mm de mancha focal efectiva
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
    Como puede verse, un procedimiento de 300 mA, 0.5 s, 90 kV dañaría el sistema operado desde un generador monofásico rectificado en media onda (inaceptable) mientras (siguiente diapositiva)
    a 200 mA, 0.1 s, 120 kV procedure comply with the technical characteristics of the system operated from a 3  fully rectified generator (acceptable)

## Slide 27: Curvas de carga del tubo de rayos X (IV)
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
5.0
10.0
700
600
500
400
300
200
100
50 kVp
70 kVp
90 kVp
125 kVp
Aceptable
Tiempo de exposición (s)
Corriente del tubo (mA)
Inaceptable
Tubo de rayos X B
3 rectificado en onda completa
10.000 rpm 125 kV
1.0 mm mancha focal efectiva
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
    Como puede verse, un procedimiento con 200 mA, 0.1 s, 120 kV cumple con las características técnicas del sistema operado con un generador trifásico rectificado en onda completa (aceptable).

## Slide 28: Curva de enfriamiento del ánodo (I)
El calor generado se almacena en el ánodo y se disipa a través del circuito de refrigeración
Una curva de enfriamiento típica tiene:
  Curvas de entrada (unidades de calor almacenadas en función del tiempo)
  Curva de enfriamiento del ánodo
El gráfico siguiente muestra que:
  Un procedimiento que libera 500 HU/s puede continuar indefinidamente
  Si libera 1000 HU/s debe detenerse tras 10 min
  Si el ánodo ha almacenado 120.000 HU, necesitará  5 min para enfriarse completamente

## Slide 29: Curva de enfriamiento del ánodo (II)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Tiempo transcurrido (min)
Unidades de calor acumuladas (x 1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
500 HU/sec
1000 HU/sec
350 HU/sec
250 HU/sec
Curva de entrada
Curva de enfriamiento
Máxima capacidad de almacenamiento de calor del ánodo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
El gráfico muestra que:
  Un procedimiento que libere 500 HU/s puede continuar indefinidamente
  En caso de liberar 1000 HU/s debe parar tras 10 min
  Si el ánodo ha almacenado 120.000 HU, harán falta  5 min para enfriarlo completamente

## Slide 30: Parte 6: Producción de rayos X
Tema 5: Generador de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 31
Generador de rayos X (I)
Suministra al tubo de rayos X:
corriente para calentar el filamento del cátodo
potencial para acelerar los electrones
control de exposición automática (tiempo de aplicación de potencia)
suministro de energía  1000  energía del haz de rayos X (de la cual, el 99.9% se disipa como energía térmica)

## Slide 32
Las características del generador tienen una gran influencia en el contraste y la agudeza de la imagen radiográfica
La pérdida de agudeza por movimiento puede reducirse mucho con un generador que permita un tiempo de exposición tan corto como sea factible
Dado que la dosis en el plano de la imagen puede expresarse como:
D = k0 • Un • I • T
  U: voltaje de pico (kV)
  I: corriente media (mA)
  T: tiempo de exposición (ms)
  n: variable desde alrededor de 1.5 hasta 3
Generador de rayos X (II)

## Slide 33
El valor del voltaje de pico tiene influencia en la dureza del haz
Tiene que relacionarse con la cuestión médica
  ¿cuál es la estructura anatómica a investigar?
  ¿cuál es el nivel de contraste necesario?
  Para una exploración de tórax: 140 - 150 kV son adecuados para visualizar la estructura pulmonar
  Pero solo se necesitan 65 kV para ver una estructura ósea
El rizado “r” de un generador debe ser lo más bajo posible
r = [(U - Umin)/U]  100%
Generador de rayos X (III)

## Slide 34
Forma de onda de la alta tensión (I)
Generadores convencionales
  Monofásico de 1 pulso (dentales y algunos sistemas móviles)
  Monofásicos de 2 pulsos (rectificados en onda completa)
  Trifásicos de 6 pulsos
  Trifásicos de 12 pulsos
Generadores de potencial constante (CP)
Generadores de alta frecuencia (HF). Usan convertidores de frecuencia (“choppers”) para pasar de 50Hz de la red alterna a voltajes con frecuencias en el rango de kHz  “Tecnología de inversión”

## Slide 35
100%
13%
4%
Tensión de alimentación
Monofásico media onda
Monofásico onda completa
Trifásico de 6 pulsos
Trifásico de 12 pulsos
0.02 s
0.01 s
Rizado del kV (%)
Forma de onda de la alta tensión (II)

## Slide 36
Elección del número de pulsos (I)
Monofásico 1 pulso: baja potencia (<2 kW)
Monofásico 2 pulsos: baja y media potencia
6 pulsos: usa alimentación trifásica, media y alta potencia (compensación automática o manual de caídas de tensión)
12 pulsos: usa dos sistemas trifásicos defasados, alta potencia hasta 150 kW

## Slide 37
CP: elimina cambios de tensión o de corriente del tubo
  Los reguladores de alta tensión pueden controlar el voltaje Y poner en marcha o cortar la exposición
  El voltaje puede ponerse en marcha en cualquier momento (resolución temporal)
  El rizado del kV < 2% lo que supone baja exposición al paciente
HF: combina las ventajas del generador de potencial constante y del convencional
  Reproducibilidad y consistencia de la alta tensión
  Posibilidad de alto ritmo de producción de imágenes (en cine)
Elección del número de pulsos (II)

## Slide 38: Parte 6: Producción de rayos X
Tema 6: Control automático de exposición (AEC)
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 39
Control automático de exposición
Elección óptima de parámetros técnicos para evitar exposiciones repetidas (kV, mA)
Detector de radiación detrás o frente al chasis (con la debida corrección)
La exposición se corta cuando la dosis requerida ha sido integrada
Compensación de kVp para cada espesor
Compensación por espesor a cada kVp

## Slide 40
Control automático de exposición
Tubo rayos X
Colimador
Haz
Tejido
blando
Hueso
Aire
Paciente
Mesa
Reja
Chasis
Detectores del AEC

## Slide 41
Control automático de exposición
Elección óptima de parámetros técnicos para evitar exposiciones repetidas (kV, mA)
Detector de radiación detrás o frente al chasis (con la debida corrección)
La exposición se corta cuando la dosis requerida ha sido integrada
Compensación de kVp para cada espesor
Compensación por espesor a cada kVp

## Slide 42: Parte 6: Producción de rayos X
Tema 7: Modos de operación del equipo de
rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 43
Modo de operación del equipo de rayos X y aplicaciones (II)
Radiografía y tomografía
  Generadores monofásicos y trifásicos (tecnología de inversión)
    salida: 30 kW a 0.3 mm de tamaño de mancha focal
    Salida: 50 - 70 kW a 1.0 mm de tamaño de mancha focal
    Selección de kV y mAs, AEC
Radiografía y fluoroscopia
  Equipos bajo la mesa de exploración, generadores trifásicos (tecnología de inversión) – salida continua de 300 - 500 W
    salida: 50 kW a 1.0 mm de tamaño de foco para grafía
    salida: 30 kW at 0.6 mm de tamaño de foco para fluoroscopia (alta resolución)
    Con prioridad al contraste
    Selección automática del kV

## Slide 44
Modo de operación del equipo de rayos X y aplicación (III)
Radiografía y fluoroscopia
  Equipo sobre la mesa de exploración, generador trifásico (tecnología de inversión) – salida continua de 500 W, al menos
    salida: 40 kW a 0.6 mm de tamaño de foco en grafía
    salida: 70 kW a 1.0 mm de tamaño de foco para fluoroscopia (alta resolución)
    Prioridad al contraste
    Selección automática de kV
Angiografía cardiaca
  Generador trifásico – salida continua  1kW
    Salida: 30 kW a 0.4 mm de tamaño de foco
    salida: 80 kW a 0.8 mm de tamaño de foco
    Tasa de filmación: hasta 120 imágenes (fr)/s

## Slide 45: Resumen
Los elementos principales que contribuyen a la deseada producción de rayos X:
  Suministran la necesaria fuente de potencia
  Entregan un espectro de rayos X adecuado
  Aseguran el ajuste óptimo de la exposición para garantizar la calidad de la imagen
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 46: Dónde conseguir más información
Equipment for diagnostic radiology, E. Forster, MTP Press, 1993
IPSM Report 32, part 1, X-ray tubes and generators
The Essential Physics of Medical Imaging, Williams and Wilkins. Baltimore:1994
Hojas de datos de fabricantes de tubos de rayos X diferentes
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources