## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 20: Optimización de la protección en radiología digital
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Temas
Introducción
Conceptos básicos
Relación entre información diagnóstica y dosis al paciente
Garantía de Calidad
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Objetivo
Familiarizarse con las técnicas de imagen digital en radiografía de proyección y fluoroscopia, comprender la base de la norma DICOM y la influencia de la radiología digital en la calidad de imagen y la dosis al paciente
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Tema 1: Introducción
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Parte 20: Radiología digital
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 5: Transición de radiología convencional a digital
Recientemente se han sustituido muchos equipos convencionales radiográficos y fluoroscópicos por técnicas digitales en países industrializados
La radiología digital se ha convertido en un reto con posibles ventajas y desventajas
El cambio de radiología convencional a digital requiere formación adicional

## Slide 6: Transición de radiología convencional a digital
Las imágenes digitales pueden procesarse numéricamente. ¡Esto no es posible en radiología convencional!
Las imágenes digitales pueden trasmitirse fácilmente a través de redes y archivarse
Debe prestarse atención al aumento potencial de dosis al paciente, debido a la tendencia a:
  Producir más imágenes de las necesarias
  Producir mayor calidad de imagen no indispensable para el propósito clínico

## Slide 7: Dosis de radiación en radiología digital
Las películas convencionales permiten detectar errores si una técnica radiográfica se usa erróneamente: las imágenes salen demasiado claras u obscuras
La tecnología digital proporciona al usuario siempre una “buena imagen”, ya que su rango dinámico compensa una selección de técnica errónea, incluso si la dosis es más alta de lo necesario

## Slide 8: ¿Qué es el “rango dinámico”?
El amplio rango de dosis del detector permite obtener una “razonable” calidad de imagen
Los detectores de panel plano (“flat panel”, que se discuten después) poseen un rango dinámico de 104 (desde 1 a 10,000) en tanto que un sistema pantalla-película tiene aproximadamente 101.5 (de 1 a 30)

## Slide 9: Curva característica del sistema de CR
HR-III
Película-Fuji Mammofine CEA
Respuesta de la CR
Kerma aire (mGy)
0.001 0.01 0.1 1
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Densidad

## Slide 10: Técnicas digitales intrínsecas
La radiografía digital y la fluoroscopia digital son nuevas técnicas de imagen, que sustituyen la adquisición de imágenes basada en película
Hay modalidades digitales intrínsecas que no tienen equivalente en radiología convencional (TC, MRI, etc).

## Slide 11: Digitalización de películas convencionales
La imágenes convencionales radiográficas pueden ser convertidas en información digital mediante un conversor (“digitizer”) y, por tanto, electrónicamente almacenadas
Tal conversión permite también cierto posprocesado numérico
Pero esa técnica no puede considerarse una técnica de “radiología digital”

## Slide 12: Parte 20: Radiología digital
Tema 2: Conceptos básicos
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 13: Analógico frente a digital
Digital: un cierto parámetro tiene solo valores discretos
Analógico: un cierto parámetro tiene usualmente valores continuos

## Slide 14: ¿Qué es la radiología digital?
En imagen radiográfica convencional, la posición espacial y el ennegrecimiento son valores analógicos
La radiología digital usa una matriz para representar una imagen
Una matriz es un área cuadrada o rectangular agrupada por filas y columnas. El elemento más pequeño de la matriz se llama ”píxel”
Los píxeles de la matriz se usan para almacenar los niveles de gris individuales de una imagen, que se representan por números enteros positivos
La colocación de cada píxel en la matriz se codifica por sus números de fila y columna (x, y)

## Slide 15: Diferente número de píxeles por imagen: la original era de 3732 x 3062 píxeles x 256 niveles de gris (21.8 Mbytes). Aquí aparece reconstruida a 1024 x 840 (1.6 MB).

## Slide 16: Diferente número de píxeles por imagen: la original era de 3732 x 3062 píxeles x 256 niveles de gris (21.8 Mbytes). Aquí aparece reconstruida a 128 x 105 (26.2 kB).

## Slide 17: Diferente número de píxeles por imagen: la original era de 3732 x 3062 píxeles x 256 niveles de gris (21.8 Mbytes). Aquí aparece reconstruida a 64 x 53 (6.6 kB)

## Slide 18: El departamento de radiología digital
Además de las salas de rayos X y de los sistemas de imagen, un departamento de radiología digital tiene otros dos componentes:
  Un Sistema de gestión de la Información Radiológica (“Radiology Information management System” o RIS) que puede ser un subconjunto del Sistema de Información del Hospital (HIS)
  Un sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes (“Picture Archiving and Communication System” o PACS).

## Slide 19: DICOM
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es la norma industrial para la transferencia de imágenes radiológicas y otra información médica entre diferentes sistemas
Todos los productos médicos recientemente introducidos deben, por tanto, adaptarse a la norma DICOM
Sin embargo, dado el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y métodos, la compatibilidad y la conectividad entre sistemas de diferentes fabricantes es aún un gran reto

## Slide 20: Imágenes en formato DICOM:
Las imágenes de radiología en formato DICOM contienen, además de la imagen, un encabezamiento (o “cabecera”), con un importante conjunto de datos adicionales relacionados con:
  El sistema de rayos X usado para obtener la imagen
  La identificación del paciente
  La técnica radiográfica, detalles dosimétricos, etc.

## Slide 21: Procesado en radiología digital
Adquisición de la imagen
Procesado de la imagen
Presentación de la imagen
  Importancia de las condiciones de visión
Archivo de la imagen (PACS)
Recuperación de la imagen
  Importancia del tiempo asignado para recuperar las imágenes

## Slide 22
Radiotherapy
DePartement
Esquema general de un sistema PACS básico

## Slide 23: Adquisición de imagen (I)
Placas de fósforo fotoestimulable (PSP)
  Llamadas CR (radiogr. computarizada)
  Pueden utilizarse sistemas de rayos X convencionales
Registro digital directo de la imagen en el detector (detectores de panel plano: ”flat panel”).
  Conversión directa (selenio)
  Conversión indirecta (centelleo)

## Slide 24: Radiografía computarizada (CR)
La CR utiliza el principio de luminiscencia de un “fósforo” fotoestimulable
La placa de imagen está hecha de un material fosforescente adecuado y se expone a los rayos X del mismo modo que la combinación pantalla-película convencional
Pero a diferencia de una pantalla radiográfica normal, que libera luz espontáneamente al exponerla a los rayos X, la placa de imagen CR retiene la mayor parte de la energía absorbida de los rayos X en trampas de energía, formando una imagen latente

## Slide 25: Radiografía computarizada (CR)
A continuación un láser muestrea la placa, liberando durante el barrido la energía almacenada en forma de luz
La luz emitida, linealmente proporcional a la intensidad de rayos X incidente localmente sobre al menos cuatro décadas de rango de exposición, es detectada por una configuración fotomultiplicador/conversor analógico-digital (ADC) y convertida en imagen digital
Las imágenes resultantes tienen una especificación digital de 2,370  1,770 píxeles (en mamogramas) con 1,024 niveles de gris (10 bits) y un tamaño de píxel de 100 µm, que corresponden a un tamaño de campo de 24  18 cm

## Slide 26: Principio del PSP
Excitación
Almacenamiento
Emisión
CB
Trampa
ADC
PMT

## Slide 27
(imágenes cortesía de AFGA)
Digitalizador PSP
Chasis y PSP
Estación de
trabajo

## Slide 28
(imágenes cortesia de GE Medical Systems)
Detector digital

## Slide 29: Adquisición de imagen (II)
Otras alternativas:
  Detector cilíndrico de selenio (introducido para radiografía de tórax, con un cilindro rotativo montado verticalmente, recubierto de selenio)
  Dispositivos de acoplamiento de carga (CCD)
  Registro de la imagen de una pantalla luminiscente por medio de una cámara o dispositivo CCD y conversión en imagen digital

## Slide 30: Fluoroscopia digital
Los sistemas fluoroscópicos digitales están basados principalmente en el uso de intensificadores de imagen (I.I.)
En sistemas convencionales, la pantalla de salida del I.I. se proyecta mediante una lente óptica hacia una película. En los sistemas digitales, la pantalla de salida se proyecta hacia un sistema de cámara de video o a una cámara CCD.
Las señales de salida de la cámara se convierten en una matriz digital de imagen (1024 x 1024 píxeles en la mayoría de sistemas)
Funciones digitales típicas son la retención de la última imagen (“last image hold”), la “colimación virtual”, etc.
Algunos nuevos sistemas comienzan a usar detectores de panel plano, en vez de I.I.

## Slide 31: Parte 20: Radiología digital
Tema 3: Relación entre información diagnóstica y dosis al paciente
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 32: Calidad de imagen y dosis
El contenido de información diagnóstica en radiología digital es mayor generalmente que en radiología convencional si se utilizan parámetros para impartir dosis de radiación iguales en ambos casos
El más amplio rango dinámico de los detectores digitales y las posibilidades del posprocesado permiten obtener más información de las imágenes radiográficas

## Slide 33: ¿Tendencia a aumentar la dosis?
En radiología digital, algunos parámetros que usualmente caracterizan la calidad de imagen (ej., el ruido) se correlacionan bien con la dosis
En detectores digitales, dosis mayor produce mejor calidad de imagen (imágenes menos “ruidosas”)
Realmente, al aumentar la dosis lo que mejora es la relación señal/ruido
Así, puede aparecer una cierta tendencia a aumentar las dosis, especialmente en aquellas exploraciones en que no está disponible usualmente el control automático de exposición (ej., pacientes en cama)

## Slide 34: Radiografía computarizada frente al sistema película-pantalla
En radiografía computarizada (CR) la “densidad óptica de la imagen” se ajusta automáticamente por el procesador de imagen, sin que importe la dosis aplicada.
Esta es una de las ventajas clave de la CR que ayuda a reducir significativamente la tasa de repeticiones, pero al mismo tiempo podría esconder sub o sobreexposiciones ocasionales o sistemáticas.
Las subexposiciones se corrigen fácilmente por los técnicos (imagen demasiado ruidosa).
Las sobreexposiciones no pueden detectarse a menos que se realicen medidas de dosis al paciente

## Slide 35
La subexposición produce una imagen “demasiado ruidosa”
La sobreexposición produce buenas imágenes con dosis al paciente innecesariamente alta
Superar el rango del conversor digital podría producir un área de ennegrecimiento uniforme con pérdida potencial de información
Nivel de exposición 2.98
Nivel de exposición 2.36

## Slide 36: Una imagen subexpuesta es “demasiado ruidosa”
Nivel de exposición 1,15
Nivel de exposición 1,87

## Slide 37: Nivel de exposición
Algunos sistemas digitales informan al usuario del llamado índice de “nivel de exposición”, que expresa el nivel de dosis recibido en el detector digital y orienta al operador sobre la bondad de la técnica radiográfica usada
La relación entre dosis y nivel de exposición es usualmente logarítmica: duplicar la dosis al detector aumentará el “nivel de exposición” un factor de 0.3 = log(2)

## Slide 38: Riesgo de aumentar las dosis
El amplio rango dinámico de los detectores digitales permite obtener buena calidad de imagen aún usando una técnica de alta dosis a la entrada del detector y a la entrada del paciente
Con sistemas convencionales de pantalla- película tal elección no es posible, ya que una técnica de alta dosis siempre produce una imagen “demasiado oscura”.

## Slide 39: Fluoroscopia digital
En fluoroscopia digital hay un vínculo directo entre información diagnóstica (número de imágenes y calidad de las imágenes) y dosis al paciente
La fluoroscopia digital permite producir muy fácilmente un gran número de imágenes (ya que no hay que colocar chasis o cambiadores de película como en sistemas analógicos).
En consecuencia, la dosis al paciente probablemente aumentará sin ningún beneficio

## Slide 40: Dificultad para auditar el número de imágenes por procedimiento
En fluoroscopia digital es muy fácil borrar las imágenes no usadas antes de enviarlas al PACS
Ello hace difícil cualquier auditoría de la dosis impartida al paciente
Lo mismo es aplicable a la radiografía de proyección respecto de las repeticiones

## Slide 41: Acciones que pueden afectar a la calidad de imagen y dosis al paciente en radiología digital (1)
Pedir una reducción significativa del ruido (saturación del detector en algunas áreas, ej., pulmón en imágenes de tórax)
Evitar malas condiciones de visualización (ej., falta de brillo o contraste en el monitor, resolución espacial pobre, etc)
Tener habilidad insuficiente para usar las posibilidades de la estación de trabajo (terminal “workstation”) para visualizar las imágenes (nivel de ventana, inversión, magnificación, etc)

## Slide 42: Acciones que pueden afectar a la calidad de imagen y dosis al paciente en radiología digital (2)
Eliminar problemas de posprocesado, de digitalización, de disco duro local, fallo de alimentación eléctrica, problemas de red durante el archivo de imágenes, etc.
Pérdida de imágenes en la red o en el PACS por mala identificación u otras causas
Reducir los artefactos por posprocesado digital incorrecto (creación de falsas lesiones o patologías).

## Slide 43: Acciones que pueden afectar a la calidad de imagen y dosis al paciente en radiología digital (3)
Promover acceso fácil al PACS para ver imágenes previas y evitar repeticiones.
Usar acceso fácil a la red de telerradiología para ver imágenes previas.
Presentar indicación de dosis en la consola del sistema de rayos X.
Disponibilidad de una “workstation” para posprocesado (también para técnicos) adicional a la copia en disco para evitar algunas repeticiones.

## Slide 44: Influencia de los diferentes niveles de compresión de la imagen
La compresión de la imagen puede:
  Influir en la calidad de las imágenes almacenadas en el PACS
  Modificar el tiempo necesario para disponer de las imágenes (velocidad de transmisión en la “intranet” o red interna del sistema)
Un nivel de compresión demasiado alto podría producir pérdida de calidad de imagen y, consiguientemente, posible repetición del examen (dosis de radiación extra a los pacientes)

## Slide 45: Radiografía digital: trampas iniciales (1)
Falta de entrenamiento (y personal reluctante a los ordenadores).
Desajuste entre la densidad de imagen en el monitor y el nivel de dosis (y, como consecuencia, aumento de las dosis).
Falta de conocimiento de las posibilidades de visión en los monitores (y capacidades del posprocesado).
Cambios drásticos en las técnicas radiográficas o en los parámetros geométricos sin prestar atención a la dosis al paciente (la calidad de imagen es usualmente bastante buena con el posprocesado).

## Slide 46: Radiografía digital: trampas iniciales (2)
Antes de imprimir las imágenes, debe tomarse en consideración el criterio del radiólogo sobre la calidad de imagen
La falta de visualización de una imagen previa en los monitores (por parte del radiólogo) podría dar lugar a una pérdida de información diagnóstica (contraste erróneo y selección de niveles de ventana hecha por el técnico)
La calidad de la imagen a enviar (telerradiología) debe ser determinada adecuadamente, en particular cuando el reprocesado no es viable

## Slide 47: Parte 20: Radiología digital
Tema 4: Garantía de Calidad
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 48: Aspectos importantes a considerar para los programas de QA en radiología digital (1)
Disponibilidad de requisitos para diferentes sistemas digitales (CR, fluoroscopia digital, etc)
Disponibilidad de procedimientos que eviten pérdidas de imágenes debidas a problemas de red o alimentación eléctrica
Confidencialidad en la información
Compromiso ente calidad de imagen y nivel de compresión de las imágenes
Tiempo mínimo recomendado para archivar las imágenes

## Slide 49: Aspectos importantes a considerar para los programas de QA en radiología digital (2)
Medida de parámetros dosimétricos y mantenimiento de registros
Niveles de referencia específicos
Cómo evitar que los técnicos borren imágenes (o series completas en sistemas de fluoroscopia)
Cómo auditar dosis a pacientes

## Slide 50: Presentación de parámetros relacionados con la dosis (1)
Los especialistas médicos deben cuidar las dosis a los pacientes, con referencia a los parámetros físicos presentados (cuando están disponibles) al nivel del panel de control (o dentro de la sala de rayos X en procedimientos intervencionistas)
Algunos sistemas digitales ofrecen un código de color o una barra en el monitor de previsualización. Este código o barra indican al operador si la dosis recibida por el detector está en rango normal (color verde o azul) o demasiado alto (color rojo)

## Slide 51
Ejemplo de barra en la imagen que muestra el nivel de dosis recibida por el detector digital

## Slide 52: Presentación de parámetros relacionados con la dosis (2)
El uso de datos radiográficos y dosimétricos contenidos en la cabecera DICOM puede también emplearse en auditar la dosis al paciente
Si los datos radiográficos (kV, mA, tiempo, distancias, filtros, tamaño de campo, etc) y dosimétricos (dosis a la entrada, producto dosis-área, etc) se transfieren a la cabecera DICOM de la imagen, pueden realizarse análisis “on-line” automáticos o retrospectivos de dosis al paciente y evaluarlos frente a la calidad de imagen.

## Slide 53: Niveles de referencia
En radiología digital, la evaluación de dosis al paciente debe realizarse más frecuentemente que en radiología convencional:
  Fácil mejora de la calidad de imagen
  Uso desconocido de técnica de alta dosis
Se recomienda la reevaluación de niveles de referencia locales cuando se introducen nuevas técnicas digitales para demostrar la optimización de los sistemas y establecer un valor de partida para futura evaluación de dosis al paciente

## Slide 54: Control de calidad inicial básico
Una primera aproximación tentativa sería:
  Obtener imágenes de un objeto de prueba bajo condiciones radiográficas distintas (midiendo las dosis correspondientes)
  Decidir el mejor compromiso considerando tanto aspectos de calidad de imagen como de dosis al paciente

## Slide 55: Técnica de optimización
TOR (CDR) más maniquí ANSI para simular exploraciones de tórax y abdomen y para evaluar la calidad de imagen

## Slide 56: Técnica de optimización para abdomen AP
Simulación con TOR(CDR) + maniquí ANSI
81 kVp, 100 cm (distancia foco-película)
1.6 mGy

## Slide 57: Técnica de optimización para tórax PA
20: Radiología digital
Simulación con TOR(CDR) + maniquí ANSI
125 kVp, 180 cm (distancia foco-película)
* Reja focalizada a 130 cm
0.25 mGy

## Slide 58: Comparación sobre calidad de imagen
Examen | Tipo | Resolución (pl/mm) | Umbral sensibilidad bajo contraste | Umbral sensibilidad alto contraste
Abdomen | Conv | 2.50 | 7 | 9
 | CR | 3.15 | 9 | 9
Tórax | Conv | 3.55 | 8 | 6
 | CR | 2.24 | 7 | 6
TOR (CDR)+ 1.5 mm Cu | Conv | 7.10 | 11 | 14
 | CR | 2.80 | 16 | 16

## Slide 59: Programa de QC de rutina
No afectados por cambio a CR
  Evaluación de dosis al paciente (cuando está optimizada)
  Controles tubo-generador (excepto AEC)
Afectados por el cambio a CR
  Evaluación de calidad de imagen con objeto de prueba
  Evaluación de calidad de imagen con criterios clínicos
  Receptores de imagen (película-pantalla, visualización...)
  Procesadoras automáticas
  Procesado de la imagen

## Slide 60: Equipamiento de QC
Disponible
  Test TOR(CDR) de calidad de imagen
  Fotómetro
  Densitómetro
  Dosímetros
Necesario
  Objeto de test de calidad de imagen
  Test de imagen SMPTE
  Fotómetro tipo lápiz

## Slide 61: Carga de trabajo con CR
Alta
  Calidad de imagen con objeto de prueba
  Evaluación de CRT (monitores)
Baja
  Análisis de tasa de rechazo
  Dispositivos de imagen: película-pantalla, cámaras oscuras,...

## Slide 62: Resumen
La radiología digital requiere cierto entrenamiento específico para beneficiarse de las ventajas de esta nueva técnica.
La calidad de imagen y la información diagnóstica están íntimamente relacionadas con la dosis al paciente.
La transmisión, archivo y recuperación de las imágenes puede también influir en la producción y en la dosis al paciente
Los programas de Garantía de Calidad son especialmente importantes en radiología digital debido al riesgo de aumentar la dosis al paciente
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 63: Dónde conseguir más información (1)
Balter S. Interventional fluoroscopy. Physics, technology and safety. Wiley-Liss, New York, 2001.
Radiation Protection Dosimetry. Vol 94 No 1-2 (2001). dosis and calidad de imagen in digital imaging and interventional radiology (DIMOND) Workshop held in Dublin, Ireland. June 24-26 1999.
ICRP draft on dosis Management in Digital Radiology. Expected for 2003.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 64: Dónde conseguir más información (2)
Practical Digital Imaging and PACS. Seibert JA, Filipow LJ, Andriole KP, Editors. Medical Physics Monograph No. 25. AAPM 1999 Summer School Proceedings.
PACS. Basic Principles and Applications. Huang HK. Wiley – Liss, New York, 1999.
Vañó E, Fernandez JM, Gracia A, Guibelalde E, Gonzalez L. Routine Quality Control in Digital versus Analog Radiology. Physica Medica 1999; XV(4): 319-321.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 65: Dónde conseguir más información (3)
http://www.gemedicalsystems.com/rad/xr/education/dig_xray_intro.html (last access 22 August 2002).
http://www.agfa.com/healthcare/ (last access 22 August 2002).
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources