## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L16.2: Optimización de la protección en fluoroscopia
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia objeto: protección radiológica en equipos de fluoroscopia
Tanto parámetros físicos como técnicos pueden tener influencia en la dosis al personal y al paciente.
Una buena política de PR y habilidad del personal son esenciales para reducir las exposiciones al personal y al paciente.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Contenido
Factores que afectan a las dosis al personal
Factores que afectan a la dosis al paciente
Ejemplos de valores de dosis
Herramientas de protección
Reglas de protección radiológica
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con la aplicación de los principios de la protección radiológica práctica a sistemas de fluoroscopia
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 16.2: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 1: Factores que afectan a las dosis al personal
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Recuerdo: absorbción y dispersión
De cada 1000 fotones que alcanzan al paciente, unos 100-200 se dispersan, unos 20 alcanzan el detector de imagen, y el resto son absorbidos (= dosis de radiación)
La dispersión sigue también ± la ley del inverso del cuadrado, así que la distancia respecto del paciente mejora la seguridad
En radiología, la dispersión se dirige principalmente hacia la fuente
X-Ray tube

## Slide 7: Factores que afectan a las dosis al personal (I)
La fuente principal de radiación al personal en una sala de fluoroscopia es el paciente (radiación dispersa).
La radiación dispersa no es uniforme alrededor del paciente.
El nivel de tasa de dosis en torno al paciente es una función compleja de un gran número de factores.

## Slide 8: Factores que afectan a la dosis al personal (II)
POSICIÓN DEL TUBO DE RAYOS X
FACTORES QUE
AFECTAN A LA
DOSIS AL STAFF
ESTATURA DEL STAFF
POSICIÓN RELATIVA
RESPECTO DEL PACIENTE
VOLUMEN IRRADIADO DE PACIENTE
kV, mA y tiempo (NÚMERO Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS PULSOS)
USO EFICAZ DE BLINDAJES
ARTICULADOS Y/O GAFAS DE
PROTECCIÓN

## Slide 9: Factores que afectan a la dosis al personal (III)
La dosis dispersa es más alta cerca del área en la que el haz de rayos X entra en el paciente
0.3 mGy/h
0.6 mGy/h
0.9 mGy/h
100 kV
11x11 cm
1m distancia al paciente
Espesor paciente 18 cm
1 mA
Dependencia angular

## Slide 10: Factores que afectan a la dosis al personal (IV)
La tasa de dosis dispersa es mayor cuando crece el tamaño de campo
0.3 mGy/h
0.6 mGy/h
0.8 mGy/h
100 kV
1m distancia a paciente
Espesor paciente 18 cm
0.7 mGy/h
1.1 mGy/h
1.3 mGy/h
17x17 cm
11x11 cm
17x17 cm
1 mA
Dependencia con tamaño campo

## Slide 11: Factores que afectan a la dosis al personal (V)
La tasa de dosis dispersa disminuye cuando la distancia al paciente aumenta
100 kV
11x11 cm
1 mA
mGy/h at 1m
mGy/h at 0.5m
Variación de distancia

## Slide 12: Factores que afectan a la dosis al personal (VI)
El tubo bajo la mesa reduce, en general, altas tasas de dosis en el cristalino del especialista
LA MEJOR
CONFIGURACIÓN
INTENSIFICADOR ARRIBA
TUBO DE R X ABAJO
AHORRA UN FACTOR
3 O MÁS EN DOSIS
COMPARADO CON
TUBO DE R X ARRIBA
INTENSIFICADOR ABAJO

## Slide 13: Factores que afectan a la dosis al personal (VII)
El tubo bajo la mesa reduce, en general, altas tasas de dosis en el cristalino del especialista
1.3 (59%)
1.2 (55%)
1.2 (55%)
100 kV
20x20 cm
distancia al paciente: 1m
1 m
1 Gy/h
(17 mGy/min)
mGy/h
2.2 (100%)
Tubo R X
1.3 (59%)
2.0 (91%)
2.2 (100%)
100 kV
20x20 cm
distancia al paciente: 1m
1 m
1 Gy/h
(17mGy/min)
mGy/h
1.2 (55%)
Tubo R X

## Slide 14: Las dosis al personal y al paciente están parcialmente ligadas
X ray system available
  Real conditions of the system (maintenance)
  How the system is used
RP tools available
Number and kind of procedures
Staff skill and operational protocols used

## Slide 15: Las dosis al personal y al paciente están parcialmente ligadas

## Slide 16: Factores que afectan a las dosis al personal y al paciente (I)
Si el tamaño del paciente aumenta
La dosis en la piel del paciente y el nivel de radiación dispersa crecen sustancialmente

## Slide 17: Factores que afectan a las dosis al personal y al paciente (II)
Cambiar de fluoroscopia normal al modo de alta tasa de dosis
Incrementa la tasa de dosis en un factor de 2 o más

## Slide 18: Factores que afectan a las dosis al personal y al paciente (III)
Usar rejilla antidifusora
Hace crecer la dosis a la entrada del paciente en un factor desde 2 a 6

## Slide 19: Parte 16.2: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 2: Factores que afectan a la dosis al paciente
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 20: Factores que afectan a la dosis al paciente (I)
Cambiar de modo de alto a bajo ruido (en cine y DSA - digital subtraction angiography – angiografía por sustracción digital)
Incrementa la dosis por imagen en un factor de 2 a 10

## Slide 21: Factores que afectan a la dosis al paciente (II)
<number>
Cambiar de fluoroscopia convencional a modo digital
Puede reducir la tasa de dosis hasta un 25%

## Slide 22: Factores que afectan a la dosis al paciente (III)
Diámetro del
Intensificador
Dosis a la entrada
del paciente relativa
12" (32 cm) dosis 100
9" (22 cm) dosis 150
6" (16 cm) dosis 200
4.5" (11 cm) dosis 300

## Slide 23: Factores que afectan a la dosis al paciente (IV)
Cambiar a un campo menor del intensificador
Puede aumentar la dosis a la entrada del paciente hasta en un factor 3

## Slide 24: Parte 16.2: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 3: Ejemplos de valores de dosis
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 25: Ejemplo de dosis por imagen (“frame”) en CE/CGR ADVANTIX LCV0
Dosis típica 4 mGy/im. o 0.1 mGy/fr
modo D: dosis factor 10 bajo ruido
modo C: dosis factor 5
modo B: dosis factor 2.5
modo A: dosis 1 alto ruido

## Slide 26: Ejemplo de tasa de dosis a la entrada en fluoroscopia
GE/CGR ADVANTX LCV (fluoroscopia)
Dosis BAJA 10 mGy/min
Dosis MEDIA 20 mGy/min
Dosis ALTA 40 mGy/min

## Slide 27: Ejemplo de tasa de dosis dispersa
La dosis dispersa es mayor del lado del tubo de rayos X

## Slide 28: Ejemplo de tasa de dosis alrededor de un arco móvil
paciente
Intensificador de imagen
100 cm 50 cm 0
Scale
1.2
3
6
12
Tubo rayos X
Valores en µGy/min

## Slide 29: Parte 16.2: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 4: Elementos de protección
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 30: Útiles de protección (I)
Cortina
Tiroides
Pantalla y gafas

## Slide 31: Útiles de protección (II)
Haz directo
Guante plomado
90 %
60 %
70 %
80 %
Con W la atenuación
es  3 veces mejor
que con Pb!!
100 kV
Intensidad trasmitida
100 kV
Haz directo
Radiación dispersa
Guante con W
Para idéntica
percepción tactil
Radiación dispersa

## Slide 32: Dosimetría personal
Se recomiendan varios dosímetros personales
Fuente: Avoidance of radiation injuries from interventional procedures. ICRP draft 2000

## Slide 33: Parte 16.2: Optimización de la protección en fluoroscopia
Tema 5: Reglas de protección radiológica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipos needed: (List materials and equipos needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 34: Reglas prácticas de protección radiológica (I)
Pantalla articulada, madiles plomados, guantes, protectores tiroideos, etc, deben estar disponibles usualmente en las salas de rayos x
Deberían usarse siempre y adecuadamente
POSIBLE
PROBLEMA:

## Slide 35: Reglas prácticas de protección radiológica (II)
Deben programarse verificaciones periódicas de control de calidad
El personal debe pedir estas verificaciones y prever disponibilidad de sala suficiente para llevarlas a cabo
POSIBLE
PROBLEMA:

## Slide 36: Reglas prácticas de protección radiológica (III)
Las tasas de dosis deben ser conocidas en cada modo operacional y para cada tamaño de pantalla de entrada del intensificador
Así, pueden establecerse criterios para el uso correcto de cualquier modo de operación dado

## Slide 37: Reglas prácticas de protección radiológica (IV)
Parámetros importantes:
Distancia foco-piel del paciente
Distancia paciente-intensificador de imagen
La dosis al paciente aumentará si:
La distancia foco-piel es corta
La distancia paciente-intensificador de imagen es larga

## Slide 38: Equipamiento y especialista (I)
Dependiente de
los equipos
Dependiente
del especialista
Número de imágenes grabadas en cada procedimiento
Ajustes hechos por el servicio tecnico
Dosis/imagen a la entrada del intensificador

## Slide 39: Equipamiento y especialista (II)
Características
de los equipos
Quehacer
del especialista
El comportamiento rel del intensificador puede obligar a aumentar la tasa de dosis a la entrada
Conocer el comportamiento real del intensificador y la tasa de dosis requerida

## Slide 40: Equipamiento y especialista (III)
Características
de equipos
Quehacer
del especialista
Buenas condiciones de trabajo del control automático de brillo y la posibilidad de inhibirlo
Usarlo adecuadamente a fin de evitar una alta tasa de dosis cuando queda dentro del campo un guante plomado

## Slide 41: Equipamiento y especialista (IV)
Características
de equipos
Quehacer
del especialista
Fácil selección de la colimación del campo
Uso eficaz de la posibilidad de colimar

## Slide 42: Equipamiento y especialista (V)
Características
de equipos
Quehacer
del especialista
Factor de reja
Funcionamiento del intensificador
Procedimiento operacional recomendado o recuperado: nivel de ruido, tasa de pulsos, longitud de pulso, etc.
Protocolo actualmente en uso  dosis al paciente total por procedimiento

## Slide 43: Riesgo por radiación al personal
Características
de equipos
Quehacer
del especialista
Dimensiones de la sala
Espesor de blindajes
Posición del sistema de rayos x
Distancia y posición relativa del personal respecto del paciente

## Slide 44: Resumen (I)
Las dosis al personal y al paciente pueden verse afectadas de modo significativo por muchos factores físicos trabajando con equipos de fluoroscopia: geometría del haz, distancia desde la fuente, diámetro del intensificador de imagen y tipo de sistema de fluoroscopia.
Hay reglas prácticas de PR que permiten reducir tales exposiciones
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 45: Resumen (II): ”Reglas de oro”
Mantener el II cerca del paciente
No abusar de los modos de magnificación
Mantener el tubo de rayos X a máxima distancia del paciente
Usar kVp elevados cuando sea posible
Vestir delantales de protección y monitores de radiación, y saber dónde es más intensa la radiación dispersa
Mantener una distancia larga, mientras sea posible
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 46: Dónde conseguir más información
Wagner LK and Archer BR. Minimising risks from fluoroscopic x rays. Third Edition. Partners in radiation Management (R.M. Partnership). The Woodlands, TX 77381. USA 2000.
Vañó, E and Lezana, A. Radiation Protection in Interventional Radiology. 9th European Congress of Radiology, Vienna (Austria), March 5‑10, 1995. Refresher Course.
Avoidance of radiation injuries from medical interventional procedures. ICRP Publication 85.Ann ICRP 2000;30 (2). Pergamon
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources