## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L12: Blindaje y diseño de instalaciones para Rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia del tema: teoría de diseño de blindajes y algunos aspectos relativos a la construcción
Método usado para diseño de blindajes y procedimiento básico de cálculo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Diseño de equipos y normas de seguridad aceptables
Uso de restricciones de dosis en el diseño de salas de rayos X
Barreras y dispositivos protectores
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los requisitos de seguridad para el diseño de sistemas de rayos X y equipamiento auxiliar, blindaje de instalaciones y normas internacionales de seguridad relevantes, ej., IEC
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 12: Blindaje y diseño de salas de rayos X
Tema 1: Diseño de equipos y normas de seguridad aceptables
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Propósito del blindaje
Proteger:
  Al personal del departamento de rayos X
  A los pacientes (cuando no están siendo explorados)
  A los visitantes y al público
  A personas que trabajan en áreas adyacentes o próximas a la instalación de rayos X
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 7: Blindaje radiológico – conceptos de diseño
Los datos requeridos incluyen considerar:
  Tipo de equipo de rayos X
  Uso (carga de trabajo)
  Colocación
  Si van a utilizarse tubos/receptores múltiples
  Direcciones del haz primario (frente a las de solo dispersa)
  Colocación del operador
  Áreas vecinas
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Un plano de planta a escala conocida, incluyendo no solo la sala de rayos X, sino también las áreas circundantes, con su función, por ej., aseos, sala de espera, etc.
    La colocación de la mesa de rayos X y el tipo y orientación de los equipos.
    La localización de cualquier bucky vertical o estativo de tórax (para obtener placas en bipedestación).
    Detalles de qué queda arriba, debajo y junto a la sala de rayos X, y la naturaleza del suelo, paredes y techo en cuanto a construcción.
    Las distancias desde el tubo de rayos X y el paciente a puntos que van a ser usados en los cálculos. La distancia aparece como d.
    El objetivo, o diseño, dosis de radiación semanal en cada punto de cálculo. Se nombra como P.

## Slide 8: Diseño de blindajes (I)
Equipamiento
Qué equipamiento va a ser usado?
  Radiografía general
  Fluoroscopia (con o sin radiografía)
  Dental (oral u OPG)
  Mamografía
  TC
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 9: Diseño de blindajes (II)
El tipo de equipamiento es muy importante por las siguientes razones:
  Hacia dónde se dirigirá el haz de rayos X
  El número y tipo de procedimientos realizados
  La posición del técnico (operador)
  La energía (kVp) de los rayos X
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 10: Diseño de blindajes (III)
Uso
Diferentes equipos de rayos X tienen diferente uso
Por ejemplo, un equipo dental usa bajo mAs y bajo (~70) kVp, y realiza pocas radiografías a la semana
Un tomógrafo de TC usa alto (~130) kVp, alto mAs, y realiza muchas exploraciones por semana
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 11: Diseño de blindajes (IV)
Los mAs totales usados cada semana son una indicación de la dosis total de rayos X administrada
El kVp usado está también relacionada con la dosis, pero indica asimismo el poder de penetración de los rayos X
Altos kVp y mAs significan mayor necesidad de blindaje.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 12: Diseño de blindajes (V)
Colocación
La colocación y orientación de la unidad de rayos X es muy importante:
  Las distancias se miden desde el equipo (la ley del inverso del cuadrado afectará a la dosis)
  Las direcciones en las que el haz directo de rayos X (primario) será usado dependen de la posición y la orientación
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 13: Blindaje radiológico – Disposición típica de una sala
A, B,…G son puntos usados para el cálculo del blindaje
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 14: Diseño de blindajes (VI)
Número de tubos de rayos X
Algunos sistemas de rayos X van equipados con más de un tubo
A veces podrían utilizarse dos tubos simultáneamente, y en diferentes direcciones
Esto complica obviamente el cálculo de blindajes
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 15: Diseño de blindajes (VII)
Áreas circundantes
La sala de rayos X no debe diseñarse sin conocer la colocación y uso de todas las salas adyacentes
Obviamente un aseo necesitará menos apantallamiento que un despacho
Primero, hay que obtener un plano de la sala de rayos X y alrededores (incluyendo niveles superior e inferior)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 16: Blindaje radiológico – Detalle del diseño
Debemos considerar:
  Puntos de cálculo adecuados, cubriendo todas las localizaciones críticas
  Parámetros de diseño tales como carga de trabajo, ocupación, factor de uso, fugas, dosis blanco (ver más tarde)
  Estos deben ser supuestos o tomados de datos reales
  Usar un razonable “caso más desfavorable”, mejor que la situación típica, ya que es peor un blindaje pobre que uno excesivo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 17: Parte 12: Blindaje y diseño de salas de rayos X
Tema 2: Uso de restricciones de dosis en el diseño de salas de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 18: Blindaje radiológico - Cálculo
Se basa actualmente en el NCRP49, PERO hace tiempo se ha comenzado a revisar (en curso actualmente)
Las suposiciones usadas son muy pesimistas, por lo que es común un apantallamiento excesivo
Se dispone de diferentes programas de computador, que dan el blindaje en forma de espesores de distintos materiales
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Durante muchos años, el método usado para diseño de blindajes ha sido el descrito en el Informe 49 del NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements) americano. Los datos usados en este informe han producido normalmente un exceso de blindaje, y el informe está siendo sometido a revisión en la actualidad. No obstante, este documento es ahora mismo la mejor referencia disponible y, por esta razón, este módulo se basa en el NCRP 49.

## Slide 19: Parámetros para el blindaje radiológico (I)
P – diseño de acuerdo a dosis por semana
Se basa usualmente en 5 mSv por año para trabajadores expuestos (25% del límite de dosis), y 1 mSv para miembros del público
La dosis ocupacional debe usarse solamente en áreas vigiladas, esto es, solo para técnicos y radiólogos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Cada país tiene sus propios límites de dosis, pero aquí supondremos que se aplican los valores dados en el informe nº 60 de la CIPR (que son ampliamente usados). Para personas ocupacionalmente expuestas, el límite de dosis efectiva es de 20 mSv por año. Este da un promedio de 0.4 mSv por semana.
Además, muchos países están aplicando ahora una restricción adicional de acuerdo con el principio de optimización de la protección del Informe ICRP 60, sobre la base de que ninguna persona pueda exponerse a más de una fuente de radiación.

## Slide 20: Parámetros para el blindaje radiológico (II)
Las áreas de almacenamiento de película (cuartos oscuros) necesitan consideración especial
Periodos largos de exposición pueden afectar a la película, pero periodos más cortos (es decir, dosis menores) pueden velar la película dentro del chasis
Una regla sencilla es estimar 0.1 mGy para el periodo en que la película está almacenada – si es 1 mes, la dosis de diseño es de 0.025 mGy/semana
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 21: Parámetros para el blindaje radiológico (III)
Recuérdese que se debe blindar frente a tres fuentes de radiación
En importancia por orden decreciente, estas son:
  Radiación primaria (del haz de rayos X)
  Radiación dispersa (del paciente)
  Radiación de fuga (del tubo de rayos X)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Algo que separa un área de otra recibe el nombre de barrera. Cualquier barrera que pueda estar en el haz directo se llama barrera primaria. Si el haz de rayos X no puede dirigirse nunca hacia una barrera, esta se denomina barrera secundaria. En la práctica, algunas barreras tendrán el haz primario dirigido hacia ellas una parte del tiempo solamente, y el resto serán barreras secundarias. Esto debe tenerse en cuenta en los cálculos.

## Slide 22: Parámetros para el blindaje radiológico (IV)
U – factor de uso
Fracción de tiempo que el haz primario está en una dirección particular, esto es, la del punto de cálculo elegido
Debe tener en cuenta un uso realista
Para todos los puntos, la suma podría exceder de 1
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Una vez decidido el tipo de barrera, el siguiente factor a determinar es el factor de uso (U) (esto es, la proporción del tiempo que el haz puede apuntar hacia esa barrera). Los factores de uso se suponen, en general, pero pueden calcularse para un caso particular, sobre la base de información operacional real.

## Slide 23: Parámetros para el blindaje radiológico (V)
En algunos equipos de rayos X, el haz siempre queda frenado por el receptor de imagen, con lo que el factor de uso es 0 en otras direcciones
Ejemplo: TC, fluoroscopia, mamografía
Esto reduce los requerimientos de blindaje
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 24: Parámetros para el blindaje radiológico (VI)
En radiografía, habrá ciertas direcciones a las que puede dirigirse el haz de rayos X:
  Hacia el suelo
  A través del paciente, usualmente solo en una dirección
  Hacia el estativo de bucky torácico
El tipo de suspensión del tubo será importante, por ej.: soportado en el techo, en el suelo, en un arco, etc.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 25: Parámetros para el blindaje radiológico (VII)
T – Ocupación
T = fracción de tiempo que una zona particular está ocupada por personal, pacientes o público
Ha de ser conservadora
Oscila desde 1 para todas las áreas de trabajo a 0.06 para aseos y aparcamientos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
El factor de ocupación (T) es una indicación de cuánto tiempo puede ocuparse un lugar particular por una persona individual. Entonces, una ocupación de 1 implica que la misma persona empleará su semana de trabajo en ese lugar. Los factores de ocupación varían mucho, dependiendo de la categoría del área.

## Slide 26: Ocupación (NCRP49)
Una revisión crítica propone valores nuevos para áreas controladas y no controladas: Ver R.L. Dixon, D.J. Simpkin
Área | Ocupación
Zonas de trabajo (despachos, salas de personal) | 1
Pasillos | 0.25
Aseos, salas de espera, aparcamientos | 0.06
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Esta tabla muestra las categorías de áreas y valores de ocupación estándar del NCRP 49.

## Slide 27: Parámetros para el blindaje radiológico (VIII)
W – Carga de trabajo
Una medida de la cantidad de radiación (entregada por el tubo) en una semana
Se mide en mA-minuto
Varía mucho con el máximo kVp supuesto de la unidad de rayos X
Usualmente es una sobreestimación grosera
Puede estimarse la dosis real por cada mAs
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Para calcular un blindaje correcto, se necesita conocer la cantidad de trabajo que una unidad de rayos X hace en una semana. Esto se conoce como la carga (W) de la unidad.

## Slide 28: Carga (I)
Por ejemplo: una sala de radiografía general
El kVp usado estará en el rango 60-120 kVp
La exposición de las películas estará entre 5 mAs y 100 mAs
Podría haber 50 paciente por día, y la sala podría usarse los 7 días de la semana
A cada paciente se le podrían hacer entre 1 y 5 placas
¿CÓMO DEBE ESTIMARSE W ?
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 29: Carga (II)
Supongamos un promedio de 50 mAs por placa, 3 placas por paciente
Así, W = 50 mAs  3 placas  50 pacientes  7 días
= 52,500 mAs por semana
= 875 mA-min por semana
Podríamos asumir también que todo este trabajo se realiza a 100 kVp
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 30: Ejemplos de cargas en uso normal (NCRP 49)
Valores más realistas, incluyendo TC: ver ref. Simpkin (1997)
Especialidades | Carga semanal (W) mA-min a |  | 
 | 100 kVp | 125 kVp | 150 kVp
Radiografía general | 1,000 | 400 | 200
Fluoroscopia (incluso placas zona) | 750 | 300 | 150
Quiropráctico | 1,200 | 500 | 250
Mamografía | 700 a 30 kVp (1500 en cribado mamario) |  | 
Dental | 6 a 70 kVp (películas intraorales convencionales) |  | 
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Al considerar la carga, es también importante saber qué kVp se usa en las exposiciones. Esto por dos razones: primera, los mAs por exposición bajan a mayores kVp, y segundo, porque la radiación es más penetrante al aumentar el kVp.
El NCRP 49 y muchos organismos reguladores han usado valores orentativos bastante altos para cargas usuales.
Esta tabla muestra algunos de estos valores y los kVp a los que se aplican. Se considera ahora, en general, que estos valores se han inflado exageradamente, en particular con los sistemas radiográficos pantalla-película modernos, que usan mucha menos radiación que los sistemas de 1976, cuando se escribió el NCRP. También se sabe, a partir del registro real de cargas de trabajo, que el kVp usado es solo ocasionalmente mayor que 100 kVp, y principalmente alrededor de 90 kVp para una sala general de radiografía. Este concepto de ‘espectro de carga de trabajo’ puede eventualmente usarse en el cálculo de blindajes, pero no se usa aquí.

## Slide 31: Carga - TC
Las cargas en TC se calculan mejor a partir de la información local
Debe recordarse que las nuevas unidades de TC espiral, o TC multicorte, podrían tener cargas mayores
Una carga típica para TC es unos 28000 mA-min por semana
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 32: Fugas en los tubos
Todos los tubos de rayos X producen alguna radiación de fuga – solo hay 2-3 mm de plomo en el encapsulado
Las fugas se limitan en casi todos los países a 1 mGy/hr a 1 metro, por lo que puede usarse como valor real de fuga en cálculo de blindajes
Las fugas dependen también de la máxima tasa de corriente del tubo, que es alrededor de 3-5 mA a 150 kVp para la mayoría de los tubos de rayos X radiográficos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 33: Parámetros para el blindaje radiológico
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
La distancia desde el tubo de rayos X al dispersor (paciente) se nombra como dsca, la distancia desde el tubo de rayos X a una barrera primaria, dpri, y la distancia desde el dispersor a un barrera secundaria, dsec.

## Slide 34: Blindaje de salas – múltiples tubos de rayos X
Algunas salas estarán equipadas con más de un tubo de rayos X (tal vez un tubo soportado en el techo y uno montado en el suelo)
Los cálculos de blindaje DEBEN considerar la dosis TOTAL de radiación de los dos tubos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 35: Parte 12: Blindaje y diseño de salas de rayos X
Tema 3: Barreras y dispositivos de protección
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 36: Blindajes - construcción I
Materiales disponibles:
  Plomo (láminas, composite, vinilo)
  Ladrillo
  Yeso o mortero de barita
  Bloques de cemento
  Vidrio o material acrílico plomado
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Los materiales de construcción disponibles para blindaje varían según el país. Algunas posibilidades son:
    Lámina de plomo pegada a una trasera sólida, tal y como labor de madera, placa de fibra de cemento comprimida, placas de partículas aglomeradas o similar.
    Bloques de cemento – donde se empleeen, deben ser preferiblemente macizos, y debe tenerse cuidado para asegurar que las uniones con mortero rellenan el espesor total de los bloques. Como regla usual, puede asumirse que el bloque de cemento es equivalente a, al menos, 2/3 de su espesor en hormigón macizo.
    Los ladrillos pueden usarse siempre y cuando produzcan atenuación suficiente. Las juntas de mortero deben rellenar el espesor total del ladrillo. Los ladrillos varían mucho en atenaución, por lo que deben elegirse cuidadosamente al usar este tipo de blindaje.
    Vidrio plomado o plomo acrílico para ventanas.
Al asesorar sobre materiales de blindaje es útil frecuentemente conocer densidades comparativas y equivalencia en plomo de diversos materiales, para poder considerar opciones.

## Slide 37: Blindajes – problemas de construcción
Algunos problemas con materiales de blindaje:
Paredes de ladrillo – juntas de mortero
Uso de láminas de plomo clavadas al marco de madera
Plomo inadecuadamente pegado al soporte trasero
Uniones entre láminas sin solapamiento
Uso de ladrillo o bloque hueco
Uso de vidrio normal donde se especifica vidrio plomado
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 38: Problemas con blindajes – paredes de ladrillo y juntas de mortero
Los ladrillos deberían ser macizos y no huecos
Los ladrillos atenúan los rayos X de un modo muy variable
El mortero atenúa menos que el ladrillo
Frecuentemente el mortero no se aplica sobre todo el espesor del ladrillo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 39: Problemas con blindajes – plomo inadecuadamente pegado atrás
El plomo debe estar untado de pegamento (adherido) a una trasera tal como madera o un paño de pared
Si el plomo no está debidamente pegado, se desprenderá posiblemente al cabo de unos pocos años
No todos los pegamentos son adecuados para el plomo (oxidación de la superficie de plomo)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 40: Problemas con blindajes – juntas entre láminas sin solapamiento
Debe haber entre 10 y 15 mm de solapamiento entre láminas de plomo adyacentes
Sin solapamiento, podría haber huecos relativamente grandes para el paso de la radiación a su través
Las esquinas son un problema particular
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 41: Problemas con blindajes – Uso de vidrio normal
El vidrio normal (sin plomo en cantidad especificada, como el utilizado en ventanas pero mas grueso) no es aceptable como material de blindaje
La atenuación de la radiación en vidrio normal es variable e impredecible
Para las ventanas deben usarse vidrio o perspex plomados
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 42: Blindajes frente a la radiación - construcción II
La continuidad y la integridad del blindaje es muy importante
Áreas con problemas:
  Juntas
  Penetraciones en paredes y suelo
  Marcos de ventanas
  Puertas y marcos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 43: Penetraciones
“Penetración” alude a cualquier hueco hecho en el plomo para cables, conectores eléctricos, tuberías, etc.
Salvo penetraciones pequeñas (~2-3 mm), debe haber plomo adicional sobre el hueco, usualmente al otro lado de la pared
Los clavos y tornillos usados para fijar lámina de plomo pegada a una pared no requieren recubrimiento
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 44: Marcos de ventanas
La lámina de plomo fijada a una pared debe solaparse al vidrio colocado en una ventana
Es normal encontrar huecos de hasta 5 cm sin emplomar, lo cual es inaceptable
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 45: Blindaje de puertas y marcos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 46: Blindajes - Verificación I
La verificación debe ser obligatoria
Dos posibilidades – inspección visual o medida
La comprobación visual debe hacerse antes de que el blindaje esté cubierto – el espesor real puede medirse fácilmente
Para ventanas y marcos de puertas es necesario medir niveles de radiación
En paredes la medida en muy lenta
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
La instalación del blindaje debe ser supervisada por alguien con el conocimiento apropiado. Simplemente una visita semanal al lugar de construcción y buenas comunicaciones con el constructor pueden evitar problemas, retrasos y cambios costosos.
Hay dos opciones para quedar satisfecho de que un blindaje ha sido construido correctamente – verificarlo cuando está siendo construido o verificarlo después de construido.
Nunca debe suponerse que el blindaje es correcto. Siempre debe comprobarse.
De las dos opciones, verificar durante la construcción es mucho más fácil. Todo lo que se requiere es una visita al sitio, en cada etapa antes de que el material de blindaje esté cubierto. De ese modo, puede verse fácilmente que el blindaje no tine agujeros, tiene altura y espesor correctos, con solapamiento de materiales suficiente. Las ventanas deben comprobarse antes de que el blindaje de unión a la pared quede cubierto. Un fallo muy común es que el hueco en el blindaje alrededor de la ventana es de hasta 3 cm, en ocasiones.
La verificación una vez acabado es laboriosa, inexacta y difícil.

## Slide 47: Ensayo de blindajes
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 48: Registros
Es muy importante mantener registros de cálculos de blindajes, así como detalles de inspecciones y acciones correctoras emprendidas para corregir fallos de blindaje
¡Al cabo de 5 años podría no ser posible encontrar a nadie que recuerde qué se hizo!
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 49: Resumen
El diseño de blindajes para una sala de rayos X es una tarea relativamente complicada, pero puede simplificarse usando ciertas suposiciones estándar
Mantener un registro es esencial para asegurar trazabilidad y constante mejora del blindaje de acuerdo con la práctica y las modificaciones en el equipamiento
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 50: Dónde conseguir más información (I)
Radiation shielding for diagnostic X Rays. BIR report (2000) Ed. D.G. Sutton & J.R. Williams
National Council on Radiation Protection and Measurements “Structural Shielding Design and Evaluation for Medical Use of X Rays and Gamma rays of Energies up to 10 MeV” Washington DC: 1976 (NCRP 49).
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 51: Dónde conseguir más información (II)
New concepts for Radiation Shielding of Medical Diagnostic X Ray Facilities,
D. J. Simpkin, AAPM Monograph The expanding role of medical physics in diagnostic radiology, 1997
Diagnostic X-ray shielding design,
B. R. Archer, AAPM Monograph The expanding role of medical physics in diagnostic radiology, 1997
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources