## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
La Radiología Intervencionista comprende técnicas diagnósticas y terapéuticas guiadas fluoroscópicamente.
Son procedimientos complejos que requieren equipamiento especialmente diseñado, e implican exposiciones altas tanto al personal como a los pacientes.
Un buen conocimiento de las especificaciones del equipamiento y sus características es esencial para la optimización eficaz de la protección radiológica.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Contenido
Principios de la Radiología Intervencionista
Requisitos de diseño y recomendaciones internacionales: OMS/FDA/ACR
Especificaciones de compra
Modalidades de operación
Nivel de riesgo (personal y pacientes)
Factores que afectan a las dosis a personal y a pacientes
Ejemplos de valores de dosis
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Ser capaz de aplicar el principio de protección radiológica a un sistema de Radiología Intervencionista incluyendo diseño del equipamiento, consideraciones operacionales y control de calidad
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Tema 1: Principios de la radiología intervencionista
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Principios de la Radiología Intervencionista
Las técnicas de Radiología Intervencionista (guiadas fluoroscópicamente) están siendo usadas por un creciente número de clínicos no adecuadamente entrenados en seguridad radiológica ni en radiobiología
Los pacientes están sufriendo daños en la piel inducidos por la radiación, debidos a dosis de radiación innecesariamente altas
Los pacientes más jóvenes podrían enfrentarse a un mayor riesgo de cáncer en el futuro
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 7: Principios de la Radiología Intervencionista
Muchos intervencionistas no son conscientes del daño potencial de los procedimientos, su aparición o de los métodos sencillos que permiten reducir la incidencia usando estrategias de control de dosis
Muchos pacientes no están siendo informados sobre los riesgos de la radiación, ni seguidos desde el inicio del daño, cuando la dosis de radiación podría ocasionarlo, debido a la dificultad de los procedimientos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 8: Principios de la Radiología Intervencionista
Los intervencionistas están viendo limitada su práctica o sufriendo daños, y están exponiendo a su personal a dosis altas.
Las dosis ocupacionales pueden reducirse reduciendo dosis innecesaria la paciente, con uso correcto y aprovisionamiento de equipamiento (incluyendo el uso de dispositivos de blindaje).
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 9
Los procedimientos de RI pueden clasificarse en:
  Cardiacos (cardiólogos), no cardiacos (radiólogos)
  Vasculares, no vasculares
Procedimientos vasculares:
  Embolización
  Infusión de drogas (colocación de un catéter en un tumor),
  Angioplastia (APT, aterectomía, colocación de muelles espirales – “stents”),
  Intervención cardiaca (ATCP, ablación por radiofrecuencia)
  Shunt portosistémico intrahepático
Procedimientos no vasculares:
  Drenaje y punción
  Biopsia con aguja percutánea
  Colocación de stent
  Terapia de coagulación

## Slide 10: Entorno de la RI
Procedimientos largos y complejos
Personal de operación muy próximo al paciente
Tiempo de exposición prolongado
Sin blindajes
Debe buscarse:
Sistemas de rayos X sofisticados modernos
Uso de elementos de protección, gafas, blindajes específicos, etc.
Conocimiento adecuado del sistema
Destreza, carga de trabajo racional (compartida)

## Slide 11: Parte 17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Tema 2: Requisitos de diseño y recomendaciones internacionales: OMS/FDA/ACR
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 12
CÓMO DEBE SER UN SISTEMA DE RAYOS X “ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO" PARA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA?
Generador de potencial constante
Sistema de arco (tubo de rayos X debajo
Intensificador de alta eficacia
Controles operacionales sencillos
Buen procedimiento de guardar y
recuperar imágenes

## Slide 13: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (1))
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECOMENDADAS (1):
El uso de alarmas audibles por dosis o tasa de dosis no se considera apropiado (causa de confusión)
Dosis y calidad de imagen: variables seleccionables por el usuario
Filtración añadida
Rejilla extraíble
Modos de fluoroscopia pulsada
Sistema de retención de imagen
Flexibilidad para el AEC (imagen o dosis ponderadas)
Filtrado recursivo o temporal: temporal, promediando en fluoroscopia (reducción de dosis, mejora de la SNR)

## Slide 14: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (2))
“Mapeado” de rutas “Roadmapping” (uso de una imagen de referencia sobre la que se superpone la imagen actual)
Simulación de imagen (impacto de cambios en los factores de técnica ejecutados prospectivamente, efecto de filtros semitransparentes simulados)
Región de Interés (ROI) en fluoroscopia: una imagen de bajo ruido en el centro se presenta rodeada de una región de baja dosis (poco ruidosa).
Provisión de blindaje adicional para optimizar la protección ocupacional, etc.

## Slide 15: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (3))
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECOMENDADAS (2):
Intensificador de imagen sobre la mesa
“Traceado” de distancias (“distance tracking”) fuente-intensificador
Parte superior de la camilla cóncavo para confort del paciente
Medidor del producto dosis-área
Provisión de blindaje de protección personal
Presentación del tiempo de fluoroscopia, producto dosis-área total (fluoroscopia y radiografía) y estimación de dosis en piel a la entrada.

## Slide 16: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (4))
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECOMENDADAS (3):
Interfase para computador para información dosimétrica
Provisión de diagramas de distribución iso-dispersa para modos normal y realzado
Claro marcado de instrumentación e interruptores
Tamaño mínimo de almacén de imágenes
Dispositivo para “roadmapping”
Es deseable disponer de un inyector automático
Medios de inmovilización del paciente

## Slide 17: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (5))
TUBO DE RAYOS X Y GENERADOR:
Mancha focal:
Cardiología 1.2/0.5 mm
Neurorradiología 1.2/0.4 mm
Vascular periférica 1.2/0.5 mm
Mínima distancia foco-piel 30 cm
La capacidad calorífica del tubo de rayos X debe ser adecuada para realizar todos los procedimientos previstos sin paradas temporales
Generador de 80 kW
Generador de potencial constante
Disponibilidad de fluoroscopia pulsada
Colimador automático al tamaño de la superficie del I.I.

## Slide 18: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (6))
Cardiología: 25 cm; máx. tasa de dosis: 0.6 µGy/s
Neurorradiología: 30 cm; máx. tasa de dosis: 0.6 µGy/s
Vascular periférica: 35-40 cm; máx. tasa de dosis: 0.2 µGy/s Nota: la tasa de dosis en modo normal debe medirse en la superficie de entrada del intensificador de imagen
Disponible magnificación de 2 x
Disponibles modos de baja tasa de dosis y realce de imagen
Selección manual del AEC
Debe especificarse el diseño operacional del AEC

## Slide 19: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (7)
INTENSIFICADOR DE IMAGEN
Característica potencial – corriente del tubo del AEC (o control de tasa de dosis automático) debe ser una opción seleccionable por el usuario
El retraso entre apretar el pedal interruptor y la vista de la imagen debe ser menor de 1 s
Retención de la última imagen
Es deseable un indicador de posición del diafragma sobre la última imagen retenida.

## Slide 20: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (8))
PRUEBAS DE CONSTANCIA (mensuales):
Dosis de Referencia, valores de tasa de dosis
Resolución
Diámetro del campo
Colimación
Resolución de contraste
Parámetros del tubo y del generador
Aparatos de registro (“hard copy”)

## Slide 21: Requisitos para el equipamiento (Joint OMS/IRH/CE workshop 1995 (9))
NIVELES DE ACCIÓN SUGERIDOS PARA DOSIS PERSONAL
cuerpo 0.5 mSv/mes
ojos 5 mSv/mes
manos/extremidades 15 mSv/mes

## Slide 22: Recomendaciones de la FDA para RI (1994) (I)
Establecer procedimientos de operación estándar y protocolos clínicos para cada tipo específico de procedimiento (incluyendo la consideración de límites en tiempo de exposición fluoroscópica)
Conocer las tasas de dosis de radiación para el sistema específico fluoroscópico y para cada modo de operación usado durante el protocolo clínico
Evaluar el impacto de cada protocolo de procedimiento sobre el daño potencial por radiación al paciente

## Slide 23: Recomendaciones de la FDA para RI (1994) (II)
Modificar el protocolo, según convenga, para limitar la dosis absorbida acumulada en cualquier área irradiada de la piel al mínimo necesario para las tareas clínicas, y particularmente para evitar acercar la dosis acumulada a la que induciría efectos adversos inaceptables
Usar equipamiento que ayude a minimizar la dosis absorbida
Alistar un físico médico cualificado que ayude a implantar estos principios de manera que no afecten adversamente los objetivos clínicos del procedimiento.

## Slide 24: Parte 17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Tema 3: Especificaciones de compra
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 25: Especificaciones de compra (ejemplo de sistema tipo arco) (1)
Dimensiones, peso y movimientos del arco
Gobierno (control del movimiento)
Generador y tubo de rayos X
Unidad tanque
Colimador iris
Rejilla y obturadores semitransparentes
Intensificador de imagen
Videocámara, monitores
Procesadora digital
Opciones de impresión y grabación

## Slide 26: Especificaciones de compra (ejemplo de sistema tipo arco) (2)
Generador
Tipo: convertidor DC
Voltaje: Ajustable en pasos de 1 kV desde 40 -105 kV
Valores de mAs : Ajustables en pasos de alrededor del 25% desde 0,20 a 80 mAs
máx. Corriente de fluoro: 3 mA
máx. Corriente de HDF (fluoroscopia de alta dosis): 7 mA
máx. Tiempo HDF: 20 s
Corriente fija de radiografía: 20 mA
Potencia nominal: 3 - 15 kW

## Slide 27: Especificaciones de compra (ejemplo de sistema tipo arco) (3)
Intensificador de imagen:
Tamaños de los campos de entrada:
  23 - 17 - 14 cm (9 - 7 - 5 pulgadas)
  31 - 23 - 17 cm (12 - 9 -7 pulgadas)
Pantalla de entrada: ICs
Tipo de Videocámara: sensor CCD de alta resolución con regulación de brillo de imagen
Líneas (entrelazadas): 625 a 50 Hz según frecuencia de red (525 a 60 Hz)

## Slide 28: Especificaciones de compra (ejemplo de sistema tipo arco) (4)
Monitores:
Tipo: alta resolución, pantalla anti-reflejos
Tamaño: 43 cm/17 pulgadas
Control de brillo: automático
Procesador digital:
Matriz de presentación: 1008 x 576 x 8 a 50 Hz
Capacidad de almacenamiento del disco: 50-200-1000 imágenes
Opciones de procesado:
Presentación de imagen: 100 Hz/625 líneas PAL

## Slide 29: Parte 17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Tema 4: Modalidades de operación
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 30
Tipos de cámara de TV
VIDICON
PLUMBICON (sistemas de cardiología)
CCD
Cámaras de TV PLUMBICON:
Tienen mucha menos persistencia de imagen que las VIDICON
La menor persistencia permite seguir el movimiento con borrosidad mínima
Pero aumenta el RUIDO CUÁNTICO (cámaras para cardiología)
Fluoroscopia digital
Las secuencias de películas de fluoroscopia digital se limitan usualmente por su pobre resolución, que está determinada por la cámara de TV y no es mejor que unos 2 pl/mm para un sistema de TV de 1000 líneas
Si el sistema de TV es uno de 525 líneas nominales, un marco consiste generalmente en 525² = 250000 píxeles. Cada píxel necesita 1 byte (8 bits) o 2 bytes (16 bits) de espacio para grabar el nivel de señal

## Slide 31
El conocimiento de la tasa de dosis para modos operacionales diferentes y para diferentes tamaños de entrada del intensificador es importante
Así, es posible tener criterios para el correcto uso de diferentes modos de operación

## Slide 32
DEPENDIENTE DE
LOS EQUIPOS
AJUSTES HECHOS POR EL SERVICIO TÉCNICO
DOSIS/IMAGEN A LA ENTRADA DEL INTENSIFICADOR
DEPENDIENTE
DEL ESPECIALISTA
NÚMERO DE IMÁGENES GRABADAS EN CADA PROCEDIMIENTO

## Slide 33: Parte 17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Tema 5: Nivel de riesgo (personal y pacientes)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 34
TOMA DE CONCIENCIA DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES SOBRE AUMENTO DE CASOS
DE LESIONES A RADIÓLOGOS INTERVENCIONISTAS
INVESTIGACIÓN DE POSIBLES CAUSAS
AUMENTO DE LA
CARGA DE TRABAJO
CONDICIONES DE
PR INADECUADAS
SISTEMAS DE
RAYOS X ANTIGUOS

## Slide 35: Efectos de la radiación en humanos
CÁNCER
EFECTOS
ESTOCÁSTICOS
EFECTOS
DETERMINISTAS
LESIONES EN
CRISTALINO
DAÑOS EN PIEL
DESÓRDENES
HEREDITARIOS EN
DESCENDIENTES

## Slide 36
CATARATAS
0.5 - 2.0 Sv en una
EXPOSICIÓN ÚNICA
5 Sv en EXPOS. FRACC.
>0.1 Sv/año CONTIN.
TASA ANUAL
5 Sv EXPOS. ÚNICA
8 Sv EXPOS. FRAC.
>0.15 Sv/año CONTIN.
TASA ANUAL
UMBRAL DETERMINISTA
EN CRISTALINO CITADO
POR LA CIPR
UMBRAL
OPACIDADES

## Slide 37: Parámetros dosimétricos
Magnitudes útiles para evaluación de riesgos al personal y al paciente:
  Producto dosis-área (para efecto estocástico)
  Dosis en la superficie de entrada (para efectos deterministas)
  Dosis personal por procedimiento (en más de una localización)

## Slide 38: Parte 17.1: Optimización de la protección en Radiología Intervencionista
Tema 5: Factores que afectan a las dosis al personal
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 39: Factores que afectan a las dosis al personal
La fuente principal de radiación al personal en una sala de fluoroscopia es el paciente (radiación dispersa).
La radiación dispersa no es uniforme alrededor del paciente.
El nivel de tasa de dosis en torno al paciente es una función compleja de un gran número de factores.

## Slide 40
La tasa de dosis dispersa a 1 metro del paciente puede ser mayor de 1 mgy/min en algunas posiciones del arco.
En modos de fluoroscopia digital, la tasa de dosis podría reducirse (25%) respecto del modo convencional.

## Slide 41: Parte 17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Tema 6: Factores que afectan a las dosis al personal y al paciente
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 42: Nivel de radiación en procedimientos de RI - Factores importantes
Tiempo de fluoroscopia
Número de series (imágenes)
Tamaño del paciente
Funcionamiento del equipo de rayos X usado
Medios de protección disponibles

## Slide 43
DIÁMETRO DEL
INTENSIFICADOR
DOSIS A LA ENTRADA
DEL PACIENTE RELATIVA
12" (32 cm) dosis 100
9" (22 cm) dosis 150
6" (16 cm) dosis 200
4.5" (11 cm) dosis 300

## Slide 44: Parte 17.1: Optimización de la protección en radiología intervencionista
Tema 7: Ejemplos de valores de dosis
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 45
Ejemplos de valores de dosis
Procedimiento | Dosis piel | Autor año, revista
Angiografía coronaria (CA Interencion sin CA (I) | Dosis acumulada CA: 126 mGy I: 3582 mGy I + CA: 3301 mGy | Cusma 1999, JACC
Embolización cerebral (CE) Stent biliar (BS) Nefrostromía (NE) | CE: 160 – 180 mGy BS: 110 mGy NE: 110 mGy | McParland 1998, BJR
Ablación por catéter cardiaco con radiofrecuencia | Lesiones en piel Dosis acumulada/procedi. 1100 – 1500 mGy | Vano 1998, BJR
Ablación por catéter con radiofrecuencia | Lesiones en piel Dosis piel total >2500 mGy | Wagner 1998, RSNA

## Slide 46: Ejemplos de valores de dosis
Procedimiento | Dosis piel | Autor año, revista
TIPS | 400 - 1700 mGy | Zweers 1998, BJR
Procedimientos neuroradiológicos | Frontal: 1200 mGy Lateral: 640 mGy (en 25% de los casos, dosis piel > 2500mGy) | Gknatsios 1997, Radiology
Ablación por radiofrecuencia mediante catéter cardiaco (pediátrica) | Maximum skin dose 90 - 2350 mGy | Geise 1996, PACE
PTCA Embol. Hepática (HE) Embol cerebral (CE) | PTCA: 106 mGy HE: 500 mGy C: 350 mGy | Vano, 1995, BJR

## Slide 47: Valores indicativos
75
25
24
17
15
12
10
9
6,3
5
3,3
1
TIPS
EMBOLIZ HEPAT.
DRENAJE BILIAR
ANGIOPLAST. ABDOM.
MANOM. HEPAT.
ARTER. CEREBRAL
ARTERIOG. ABDOM.
ARTERIOG. BRONQUIAL
ARTERIOG. RENAL
ARTER. MIEMB. INF.
FISTUL. MIEMB. SUP.
FLEBOG. MIEMB. INFER.
0
20
40
60
80
100
TIEMPO DE FLUOROSCOPIA (min)

## Slide 48: Producto dosis-área valores medios indicativos
353,7
96,42
92,92
87,5
81,68
68,87
68,16
66,63
66,51
25,3
24,7
8,71
2,94
TIPS
VALVULOPLASTIA
ARTERIOG. RENAL
PTCA
EMBOLIZ. HEPAT.
DRENAJE BILIAR
ARTERIOG. CEREBRAL
AETER. MIEMB. INF.
ARTERIOG. CORONAR.
MANOMETRÍA HEPAT.
ARTERIOG. AÓRTICA
FISTULOG. MIEMB. SUP.
FLEBOGR. MIEMB. INFER.
0
100
200
300
400
Gy•cm
2

## Slide 49: Valores indicativos
10
6
4
4
3
3
160
120
64
60
60
60
ARTERIOG. CEREBRAL
ARTERIOG. MIEMB. INF.
FISTULOG. MIEMB. SUP.
ARTERIOG. BRONQUIAL
ARTERIOG. RENAL
ARTERIOG. ABDOMINAL
0
50
100
150
SERIES DE IMÁGENES
NÚMERO DE IMÁGENES

## Slide 50: Dosis en cine y DSA
La dosis a la entrada del paciente en cine puede requerir entre 70 y 130 µGy/fr
  1 min de cine a 25 fr/s llevaría a 150 mGy, casi equivalente a:
    15 placas de abdomen o a 400 placas de tórax
  Una imagen digital puede requerir 4 mGy

## Slide 51: Resumen
Muchos factores físicos y técnicos podrían afectar significativamente a la dosis a los pacientes y al personal en radiología intervencionista.
El equipamiento usado en esta especialidad debe cumplir con los requerimientos internacionales y especificaciones de compra.
Los especialistas deben ser conocedores de tales recomendaciones.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 52: Dónde conseguir más información
Wagner LK and Archer BR. Minimising risks from fluoroscopic x rays. Third Edition. Partners in radiation Management (R.M. Partnership). The Woodlands, TX 77381. USA 2000.
Vañó, E and Lezana, A. Radiation Protection in Interventional Radiology. 9th European Congress of Radiology, Vienna (Austria), March 5‑10, 1995. Refresher Course.
Avoidance of radiation injuries from medical interventional procedures. ICRP Publication 85.Ann ICRP 2000;30 (2). Pergamon.
Joint WHO/IRH/CE workshop on efficacy and radiation safety in IR. München, October, 1995.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation protección and Safe Use of Radiation Sources