## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 2: Magnitudes y unidades dosimétricas
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Materia de este tema: magnitudes dosimétricas básicas
En el campo del radiodiagnóstico y la correspondiente dosimetría se necesitan varias magnitudes y unidades
Algunas pueden medirse directamente, en tanto que otras solo pueden estimarse
Nota: Las magnitudes y unidades radiológicas se encuentran en proceso de consenso por el ICRU y el OIEA. Podrían producirse cambios que requirieran su incorporación en este CD.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Exposición y tasa de exposición
Dosis absorbida y KERMA
Dosis media absorbida en un tejido
Dosis equivalente H
Dosis efectiva
Magnitudes dosimétricas relacionadas (dosis superficial y profunda, factor de retrodispersión)
Magnitudes dosimétricas específicas (Mamografía, TC,…)

## Slide 4: Perspectiva general / objetivo
Familiarizarse con las magnitudes dosimétricas y unidades para realizar cálculos relacionados con las mismas.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 2: Unidades radiológicas y magnitudes dosimétricas
Tema 1: Exposición y tasa de exposición
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Exposición: X
La exposición es una magnitud dosimétrica para la radiación electromagnética ionizante, basada en su capacidad para producir ionización en aire.
Esta magnitud SOLO se define para la radiación electromagnética en su interacción con el aire.

## Slide 7: Exposición: X
Antes de interaccionar con el paciente (el haz directo) o con el personal (radiación dispersa), los rayos X interaccionan con el aire
La magnitud “exposición” da una indicación de la capacidad de los rayos X para producir un cierto efecto en aire
El efecto en tejido será, en general, proporcional a este efecto en aire

## Slide 8: Exposición: X
X = dQ/dm
La exposición es el valor absoluto de la carga total de los iones de un solo signo producidos en aire cuando todos los electrones liberados por los fotones por unidad de masa de aire son completamente parados en aire.

## Slide 9: Exposición: X
La unidad de exposición en el SI es el culombio por kilogramo [C kg-1]
La unidad especial anterior de exposición fue el Roentgenio (o Renguenio) [R]
1 R = 2.58  10-4 C kg-1
1 C kg-1 = 3876 R

## Slide 10: Tasa de exposición: X/t
La tasa de exposición (y más tarde, la tasa de dosis) es la exposición producida por unidad de tiempo
La unidad del SI de tasa de exposición es el [C/kg] por segundo o (en unidades antiguas) el [R/s]
En protección radiológica es usual indicar estos valores de tasa “por hora” (p. ej., R/h)

## Slide 11: Parte 2: Unidades radiológicas y magnitudes dosimétricas
Tema 2: Dosis absorbida y KERMA
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 12: Traducción texto diapositiva siguiente
X-ray tube: tubo de rayos X
High voltage: kilovoltaje
Current (mA): miliamperaje
Field size: tamaño de campo
Filtration: filtración
Dose-area product: producto dosis-área
Absorbed dose or air kerma: dosis absorbida o kerma-aire
Entrance surface dose: dosis en la superficie de entrada
Organ dose: dosis en órganos

## Slide 13: Magnitudes para dosimetría al paciente

## Slide 14: Dosis absorbida, D
La dosis absorbida D, es la energía absorbida por unidad de masa. Esta magnitud se define para cualquier tipo de radiación ionizante (no solo para radiación electromagnética, como en el caso de la “exposición”), y para cualquier material.
D = dE/dm.
La unidad del SI de D es el gray [Gy].
1 Gy = J/kg.
La unidad antigua era el “rad”. 1 Gy = 100 rad.

## Slide 15: Dosis absorbida, D y KERMA
El KERMA (kinetic energy released in a material)
K = dEtrans/dm
  donde dEtrans es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas ionizantes liberadas por partículas ionizantes sin carga en un material de masa dm
La unidad del SI de kerma es el julio por kilogramo (J/kg), llamado gray (Gy).
En radiodiagnóstico, Kerma y D son iguales.

## Slide 16: Relación entre dosis absorbida y exposición
Es posible calcular la dosis absorbida en un material si se conoce la exposición
D [Gy] = f • X [C kg-1]
  f = coeficiente de conversión, dependiente del medio
La energía absorbida en aire expuesto a 1 [C kg-1] de rayos X es 33.68 [Gy]
  f(aire) = 0.869, para pasar de la exposición en R a la dosis en rad

## Slide 17: Ejemplo de coeficiente de conversión: f
Energía de los fotones | Valores de f (rad/R]) |  | 
 | Agua | Hueso | Músculo
10 keV | 0.91 | 3.5 | 0.93
100 keV | 0.95 | 1.5 | 0.95

## Slide 18: Parte 2: Unidades radiológicas y magnitudes dosimétricas
Tema 3: Dosis media absorbida en un tejido
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 19: Dosis media absorbida en un tejido u órgano
La dosis media absorbida en un tejido u órgano DT es la energía depositada en el órgano dividida por la masa de ese órgano.

## Slide 20: Exposición y dosis absorbida o KERMA
La exposición se correlaciona con la dosis en aire o kerma mediante coeficientes de conversión adecuados.
Por ejemplo, los rayos X de 100 kV que producen una exposición de 1 R en un punto darán también un kerma en aire de unos 8.7 mGy (0.87 rad) y un kerma en tejido of unos 9.5 mGy (0.95 rad) en ese punto.

## Slide 21: Relación entre las dosis absorbidas en tejido blando y en aire
Los valores de dosis absorbida en tejido pueden variar en algunas unidades por ciento, dependiendo de la composición exacta del medio elegido para representar el tejido blando.
Para 80 kV y 2.5 mA Al, usualmente se emplea el siguiente valor:
Dosis en tejido blando = 1.06 Dosis en aire

## Slide 22: Parte 2: Unidades radiológicas y magnitudes dosimétricas
Tema 4: Dosis equivalente H
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 23: Dosis equivalente: H
La dosis equivalente H es la dosis absorbida multiplicada por un factor sin dimensiones de ponderación de la radiación, wR, que expresa la eficacia biológica de un cierto tipo de radiación
Para evitar confusión con la dosis absorbida, la unidad de dosis equivalente en el SI se llama sievert (Sv). La unidad antigua era el “rem”
1 Sv = 100 rem

## Slide 24: Factor de ponderación de la radiación, wR
Para la mayoría de las radiaciones usadas en medicina (rayos X, , e-) wR = 1, por lo que la dosis absorbida y la dosis equivalente son numéricamente iguales
Las excepciones son:
  Partículas alfa (wR = 20)
  Neutrones (wR = 5 - 20).

## Slide 25: Parte 2: Unidades radiológicas y magnitudes dosimétricas
Tema 5: Dosis efectiva
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 26: Detrimento
La exposición a la radiación de los diferentes órganos y tejidos corporales causa daños con distintas probabilidades y diferente gravedad.
La combinación de probabilidad y gravedad recibe el nombre de “detrimento”.

## Slide 27: Factores de ponderación de tejidos
Para reflejar el detrimento combinado de efectos estocásticos debidos a las dosis equivalentes en todos los órganos y tejidos del cuerpo, se multiplica la dosis equivalente en cada órgano y tejido por un factor de ponderación del tejido, wT, sumándose los resultados para todo el cuerpo, para obtener la dosis efectiva E

## Slide 28: Factores de ponderación de tejidos, wT
Órgano/Tejido | WT | Órgano/Tejido | WT
Médula ósea | 0.12 | Pulmón | 0.12
Vejiga | 0.05 | Esófago | 0.05
Superficie ósea | 0.01 | Piel | 0.01
Mama | 0.05 | Estómago | 0.12
Colon | 0.12 | Tiroides | 0.05
Gónadas | 0.20 | Resto | 0.05
Hígado | 0.05 |  | 

## Slide 29: Dosis efectiva, E
E = T wT•HT
donde:
E = dosis efectiva
wT = Factor de ponderación para el órgano o el tejido T
HT = dosis equivalente en el órgano o tejido T

## Slide 30: Parte 2: Unidades radiológicas y magnitudes dosimétricas
Tema 6: Magnitudes relacionadas con la dosimetría (dosis en superficie y profunda, factor de retrodispersión...)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 31: Dosis en la superficie de entrada (ESD)
La dosis absorbida es una propiedad del medio absorbente así como del campo de radiación, y la composición exacta del medio debe establecerse claramente.
Normalmente la ESD se refiere a tejido blando (músculo) o agua
La dosis absorbida en músculo guarda con la dosis absorbida en aire la misma relación que la de los respectivos coeficientes másicos de atenuación en energía

## Slide 32: Dosis en la superficie de entrada (ESD)
1.06
air
en
water
en
























µ

µ
El valor obtenido para todas las calidades de rayos X típicas en diagnóstico puede aceptarse igual a 1.06 (± 1%)
F =
donde (µen/) son los coeficientes másicos para aire y agua, respectivamente.

## Slide 33: Dosis en la superficie de entrada (ESD)
Por otra parte, la ESD medida en la superficie del paciente o maniquí incluye una contribución de fotones dispersados hacia atrás procedentes de tejidos más profundos, que no aparece en medidas en aire libre
Por esta razón, debe introducirse un factor de corrección (factor de retrodispersión)
Si las medidas se realizan a diferentes distancias que la distancia real foco-piel, las dosis deben corregirse aplicando la ley del inverso del cuadrado de la distancia

## Slide 34: Factores de retrodispersión (agua)
CHR | Tamaño de campo (cm  cm) |  |  |  | 
mm Al | 10  10 | 15  15 | 20  20 | 25  25 | 30  30
2.0 | 1.6 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.30
2.5 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34
3.0 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.37
4.0 | 1.32 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.41

## Slide 35: Producto dosis-área (I)
La magnitud producto dosis-área (DAP) se define como la dosis en aire en un plano, integrada en el área de interés
El DAP (cGy•cm2) es constante con la distancia ya que la sección transversal del haz es una función cuadrática que cancela la dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia de la dosis
Esto es cierto despreciando la absorción y la dispersión de la radiación en el aire y también cuando la carcasa del tubo de rayos X está cerca de la camilla

## Slide 36: Ley del inverso del cuadrado de la distancia

## Slide 37: Texto de la siguiente diapositiva
Producto dosis-área (DAP)
Se dispone de grandes cámaras de ionización que pueden montarse en el diafragma de la carcasa del tubo de rayos X interceptando por completo el haz de rayos X e integrando la dosis absorbida sobre la sección transversal total del haz

## Slide 38: Medidor del DAP (Diamentor ®)

## Slide 39: Medidor del producto dosis-área

## Slide 40: Producto dosis-área (II)
Es siempre necesario calibrar y probar la cámara de transmisión en la instalación de rayos X en uso
En ciertos países europeos, es obligatorio que los equipos de rayos X nuevos incluyan una cámara de ionización de transmisión integrada o métodos automáticos de cálculo del DAP
Es conveniente, en este caso también, verificar la lectura, dado que algunos sistemas estiman por exceso el valor real del DAP

## Slide 41: Parte 2: Unidades radiológicas y magnitudes dosimétricas
Tema 7: Magnitudes dosimétricas específicas (Mamografía, TC,…)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 42: Dosis glandular media (AGD)
La dosis glandular media (AGD) es la magnitud dosimétrica generalmente recomendada para evaluación del riesgo
La CIPR, el Instituto Británico de Ciencias Físicas en Medicina, el NCRP, las BSS y la Comisión Holandesa de Dosimetría de la Radiación (NCS) recomiendan el uso de la AGD

## Slide 43: Dosis glandular media AGD (mamografía)
La AGD no puede medirse directamente pero se deriva de medidas con el maniquí estándar para la técnica de ajuste real del equipo mamográfico
El kerma-aire en el seno de aire (esto es, sin retrodispersión) en la superficie de entrada (ESAK) se ha convertido en la magnitud más frecuentemente usada para dosimetría al paciente en mamografía
Para otros propósitos (comparación con el nivel de referencia de dosis) se puede usar la ESD, que incluye el efecto de la retrodispersión

## Slide 44: La ESAK (mamografía)
La ESAK puede determinarse mediante:
Un dosímetro TLD calibrado en términos de kerma-aire en aire a una CHR lo más próxima posible a 0.4 mm Al con un maniquí estándar
Un dosímetro TLD calibrado en términos de kerma-aire en aire a una CHR lo más próxima posible a 0.4 mm Al pegado a la piel de la paciente (a la dosis en la superficie de entrada medida con el TLD se le debe aplicar un factor de retrodispersión apropiado a fin de obtener la ESAK)
Nota: dado al bajo kV usado, el TLD se ve en la imagen
Se debe usar un dosímetro de radiación con rango dinámico que cubra al menos desde 0.5 a 100 mGy (precisión mejor que  10%)

## Slide 45: Magnitud dosimétrica para TC
CTDI (Índice de dosis para tomografía computarizada)
DLP (Producto dosis-longitud)
MSAD (Dosis promedio en corte múltiple)

## Slide 46: Índice de dosis en tomografía computarizada (CTDI)
El CTDI es la integral a lo largo de una línea paralela al eje de rotación (z) del perfil de dosis (D(z)) para un corte simple, dividido por el espesor nominal de corte T
En la práctica, puede hacerse una evaluación conveniente del CTDI usando una cámara de ionización de “lápiz” con una longitud activa de 100 mm para lograr una medida del CTDI100 expresada como dosis absorbida en aire (mGy).
D(z)dz
T
1
=
+
-
CTDI




## Slide 47: Índice de dosis en tomografía computarizada (CTDI)
El CTDI puede medirse (con la cámara lápiz) en el seno de aire, en paralelo con el eje de rotación del tomógrafo (CTDI100, aire)
o en el centro (CTDI100, c) y
10 mm bajo la superficie (CTDI100, p) del maniquí estándar para dosimetría en TC
el suscrito ‘n’ (nCTDI) se usa para designar valores que han sido normalizados a la unidad de mAs.

## Slide 48: Índice de dosis en tomografía computarizada (CTDI)
Suponiendo que la dosis en un maniquí particular disminuye linealmente con la distancia radial desde la superficie al centro, la dosis media normalizada por corte se aproxima al CTDI ponderado normalizado: [mGy•mAs-1]
donde:
  C = corriente del tubo x tiempo de exposición (mAs)
  CTDI100,p representa un promedio de medidas en cuatro distintas posiciones alrededor del contorno del maniquí
)
(
CTDI
3
2
+
CTDI
3
1
C
1
=
CTDI
p
100,
c
100,
w
n

## Slide 49: Magnitudes para dosis de referencia
A fin de promover el uso de una buena técnica, se proponen para TC dos magnitudes de dosis de referencia:
  CTDIw en el maniquí estándar de cabeza o cuerpo para dosimetría en TC para un corte simple en un tomógrafo serie o por rotación en un tomógrafo helicoidal: [mGy]
donde:
  nCTDIw es el CTDI normalizado ponderado en el maniquí de cabeza o cuerpo para los valores de espesor de corte nominal y potencial usados en una exploración
  C es la corriente del tubo x tiempo de exposición (mAs) para un corte simple en cortes seriados o por rotación en tomografía helicoidal.
C
CTDI
=
CTDI
w
n
w


## Slide 50: Magnitudes para dosis de referencia
DLP Producto dosis-longitud en un examen completo: [mGy • cm]
donde:
  i representa cada secuencia de adquisición seriada que forma parte de una exploración
  N es el número de cortes, cada uno de espesor T (cm) y exposición radiográfica de C (mAs), en una secuencia dada.
Nota: cualquier variación en el potencial aplicado durante la exploración requerirá el correspondiente cambio en el valor del nCTDIw usado.
C
N
T
CTDI
=
DLP
w
n
i





## Slide 51: Magnitudes para dosis de referencia
En el caso de la tomografía helicoidal (espiral) [mGy • cm]:
donde, para cada una de las I secuencias helicoidales que forman parte de una exploración:
  T es el espesor nominal de corte irradiado (cm)
  A es la corriente del tubo (mA)
  t es el tiempo total de adquisición para la secuencia.
Nota: el nCTDIw se determina para un corte único, como en un tomógrafo serie.
t
A
T
CTDI
=
DLP
w
n
i





## Slide 52: Magnitudes para dosis de referencia
Dosis promedio en cortes múltiples (MSAD): dosis media en el corte central de una serie de N cortes (cada uno de espesor T) cuando hay un incremento constante entre cortes sucesivos:
donde:
  DN,I(z) is el perfil de dosis en corte múltiple a lo largo de una línea paralela al eje de rotación (z).
(z)dz
D
=
MSAD
I
N,
2
I
+
2
I
-
1

I

## Slide 53: Resumen
Las magnitudes dosimétricas son útiles para conocer el daño potencial derivado de la radiación y determinar las medidas de protección radiológica a adoptar.
Se citan las magnitudes y unidades antiguas (no del S.I.), dado que todavía se usan en algunos países, singularmente en Estados Unidos de América.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 54: Dónde conseguir más información
Gregg EC. Effects of ionizing radiation on humans. In Waggener RG and Kereikas JG., Editors. Handbook of Medical Physics, Volume II. Boca Raton, CRC Press Inc., 1984.
Radiation Dosimetry. Volume 1. Ed: Attix F.H. and Roesch W.C. New York, Academic Press, 1968.
Radiation exposure in Computed Tomography; 4th revised Edition, December 2002, H.D.Nagel, CTB Publications, D-21073 Hamburg
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 55: Dónde conseguir más información
Protection against ionizing radiation from external sources used in medicine. ICRP Publication 33. Pergamon Press 1982.
Radiological protection and safety in medicine. ICRP Publication 73. Pergamon 1996.
Quality Criteria for Computed Tomography. EUR 16262. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg 1999

## Slide 56: Dónde conseguir más información
Radiological protection of the worker in medicine and dentistry. ICRP Publication 57. Pergamon Press 1989.
Avoidance of radiation injuries from medical interventional procedures. ICRP Publication 85. Ann ICRP 2000;30 (2). Pergamon.
Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry. ICRU report 51. Bethesda, USA, 1993.