## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L10: Evaluación de dosis al paciente
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Se revisan
Los diferentes parámetros que influyen en la exposición del paciente
Los problemas relacionados con la calibración de los instrumentos
Los métodos dosimétricos existentes aplicables al radiodiagnóstico
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explicación y/o información adicional
Cuando la audiencia esté familiarizada con la instrumentación y con la calibración de instrumentos, las dispositivas 9-16 pueden saltarse
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Parámetros que influyen en la exposición del paciente
Métodos de dosimetría
Calibración de instrumentos
Medidas de dosis
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con las características de los instrumentos para evaluación de dosis al paciente y para dosimetría
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 10: Evaluación de dosis al paciente
Tema 1: Parámetros que influyen en la exposición del paciente
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Parámetros esenciales que influyen en la exposición del paciente
Kilovoltaje – tensión del tubo
Miliamperaje – intensidad de corriente
Filtración total
Tiempo de exposición
Tamaño de campo
Tasa de kerma
[mGy/min]
[min]
Kerma (dosis)
[Gy]
[m2]
Producto
dosis-área
[Gy m2 ]
}
}
}
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 7: Factores en radiografía convencional: haz, colimación
Energía del haz
  Dependiente del kV-pico y de la filtración
  La normativa requiere una filtración total mínima para absorber los fotones de más baja energía
  La filtración añadida reduce la dosis
  El objetivo debe ser usar el más alto kV que produzca una imagen con contraste aceptable
Colimación
  El área expuesta debe limitarse al área de interés CLÍNICO para reducir la dosis
  El beneficio adicional es menos radiación dispersa y mejor contraste

## Slide 8: Factores en radiografía convencional: rejilla, tamaño de paciente
Rejillas antidifusoras
  Reducen la cantidad de radiación dispersa que alcanza el receptor de imagen
  Pero a costa de aumentar la dosis al paciente
  Típicamente 2-5 veces: “factor de rejilla”
  Tamaño del paciente
  Espesor, volumen irradiado…la dosis aumenta con el tamaño del paciente
  Excepto para mama (compresión): sin control
  Cartas técnicas con factores de exposición sugeridos para distintas exploraciones y espesores de paciente ayudan a evitar repeticiones

## Slide 9: Factores que afectan a la dosis en fluoroscopia
Energía del haz y filtración
Colimación
Distancia foco-piel
  Ley del inverso del cuadrado: mantener máxima distancia del tubo al paciente
Distancia paciente-intensificador de imagen (II)
  Minimizar la distancia paciente - II reduce la dosis
  Pero disminuye ligeramente la calidad de imagen al aumentar la radiación dispersa
Magnificación de imagen
  La magnificación geométrica y la electrónica aumentan la dosis
Rejilla
  Si paciente de pequeño tamaño (menos dispersa) prescindir (quizá) de la rejilla
¡Haz de radiación a tiempo!

## Slide 10: Factores que afectan a la dosis en TC
Energía del haz y filtración
  120-140 kV; filtros de forma
Colimación o espesor de la sección
  El colimador detrás del paciente reducirá el espesor de la rodaja captada en imagen pero no el espesor irradiado
Número y espaciado de cortes adyacentes
Calidad de imagen y ruido
  Como en todas las modalidades: al crecer la dosis => el ruido disminuye

## Slide 11: Factores que afectan a la dosis en TC espiral
También son válidos los factores para TC convencional
“Pitch” del barrido
  Relación entre el recorrido de la camilla en una rotación y el espesor de corte
  Si el pitch = 1, las dosis son comparables a las de TC convencional
  La dosis es proporcional a 1/pitch

## Slide 12: Parte 10: Evaluación de dosis al paciente
Tema 2: Métodos de dosimetría al paciente
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 13: Cómo medir dosis
Métodos
absolutos
Métodos
relativos
Corimétricosal
Químicos
(dosímetro de Fricke)
Ionométricos
(cámara de ionización)
Fotografía
Centelleo
TL
Ionommétricos
Precisan de conocer un parámetro característico
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Hay métodos absolutos que suministran la información sobre la dosis pero que necesitan conocer los los parámetros característicos. Algunos otros son métodos relativos, así que los instrumentos deben calibrarse frente a valores de referencia.

## Slide 14: Dosimetría al paciente
Radiografía: dosis en la superficie de entrada ESD
  Mediante TLD
  Factor de salida
Fluoroscopia: Producto dosis-área (DAP)
TC:
  Índice de dosis en tomografía computada (CTDI)

## Slide 15: De la ESD a la dosis en órganos y efectiva
Excepto mediante métodos invasivos, no pueden medirse dosis en órganos
El único modo en radiografía: medida de la dosis en la superficie de entrada (ESD)
Uso de modelos matemáticos para estimar dosis interna.
Pueden usarse métodos físicos similares a los usados en radioterapia pero no son exactos
Modelos matemáticos basados en simulaciones de Monte Carlo: se calcula la historia de millares de fotones
Dosis en el órgano tabulada como una fracción de la dosis a la entrada para distintas proyecciones
Dado que la filtración, el tamaño del campo y la orientación influyen: largas listas de tablas (Ver NRPB R262 y NRPB SR262)

## Slide 16: De la ESD a la dosis en órganos y efectiva
En fluoroscopia: campo móvil, medida del producto dosis-área (DAP)
De modo similar, dosis en órganos calculadas por métodos de Monte Carlo
Basados en un modelo matemático
Se estiman coeficientes de conversión como dosis en órganos por unidad de producto dosis-área
De nuevo, deben tenerse en cuenta numerosos factores, como proyección, filtración, …
Obtenidas las dosis en órganos, la dosis efectiva se calcula de acuerdo con ICRP60 (ICRP103)

## Slide 17: Parte 10: Evaluación de dosis al paciente
Tema 3: Calibración de instrumentos
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 18: Calibración de un instrumento
Establecer las condiciones de referencia de calibración (CRC) [tipo y energía de la radiación, distancia fuente-detector (SDD), tasa, ...]
Comparar la respuesta de un instrumento con la de otro (absoluto o calibrado)
Obtener el factor de calibración
[unidad adecuada]
Respuesta del instrumento a calibrar
Respuesta del instrumento de referencia
F


## Slide 19: Rango (intervalo) de uso
Hipótesis: la lectura del instrumento es una función monotónica conocida de la magnitud medida (usualmente lineal dentro de un cierto margen especificado)

1/F = tg 
Lectura del
Instrumento
Magnitud
medida
Respuesta en
calibración
Valor de calibración

## Slide 20: Uso de un instrumento calibrado
En las mismas condiciones de calibración (CRC)
Dentro del rango de uso
Q (magnitud dosimétrica) = F x R (lectura del instrumento)

## Slide 21: Factores de corrección para un uso distinto del que depende de las CRC
0.92
0.94
0.96
0.98
1
1.02
1.04
1.06
1
2
3
4
CHR (mm Al)
corrección
Factor de
A. Factor de corrección por energía

## Slide 22: Factores de corrección para un uso distinto del que depende de las CRC
B. Factor de corrección direccional

## Slide 23: Factores de corrección para un uso distinto del que depende de las CRC
Factor de corrección por densidad
del aire (para cámaras de ionización)
p
t
0
0
,
Valores de calibración
)
273
(
)
273
(
0
0



t
p
t
p
K
D

## Slide 24: Exactitud y precisión de un instrumento calibrado (1)
Curva A: Instrumento exacto y preciso
Curva B: Instrumento exacto pero no preciso
Curva C: Instrumento preciso pero no exacto
Valor verdadero
A
B
C
Lecturas

## Slide 25
Exactitud y precisión de un instrumento calibrado (2)
Trazabilidad
Exactitud
Patrón primario
(medida absoluta)
Patrón secundario
Instrumento de campo
Calibración
decrece
Incertidumbre relativa asociada a la magnitud dosimétrica Q:
Donde:
rC es la incertidumbre relativa de la lectura del
instrumento calibrado
rR es la incertidumbre relativa de la lectura del
instrumento de lectura
Calibración
rQ2 ≥ rC2 + rR2

## Slide 26: Requisitos sobre dosímetros para diagnóstico
Trazabilidad
Exactitud
No disponibles espectros de rayos X
de referencia bien definidos
Al menos 10 - 30 %
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
No es muy común disponer de un espectro de rayos X de referencia bien definido, disponible para el margen de energías útiles a usar en radiodiagnóstico.

## Slide 27: Límites de error en la respuesta de dosímetros para diagnóstico
Parámetro
Rango de valores
Condición de referencia
Desviación (%)
Calidad de la radiación
De acuerdo con fabricante
70 kV
5-8
Tasa de dosis
De acuerdo con fabricante
--
4
Dirección de incidencia de la radiación
±5°
Dirección de preferencia
3
Presión atmosférica
80-106 hPa
101.3 hPa
3
Temperatura ambiente
15-30°
20° C
3

## Slide 28: Parte 10: Evaluación de dosis al paciente
Tema 4: Medidas de dosis: cómo medir los indicadores de dosis ESD, DAP, CTDI…
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 29: Qué queremos medir
La radiación a la salida del tubo de rayos X
El producto dosis-área
El índice de dosis en tomografía computarizada (CTDI)
La dosis en la superficie de entrada
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 30: Medidas de radiación a la salida
Tubo de rayos X
Filtro
Cámara de ioniz.
Lámina de plomo
mesa
SDD
Maniquí (PEP)

## Slide 31: Medidas de radiación a la salida
Condiciones de operación
Comprobación de la consistencia
Salida (o “rendimiento”) en función del kVp
Salida en función del mA
Salida en función del tiempo de exposición

## Slide 32: Producto dosis-área (DAP)
Cámara de ionización de trasmisión
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
El medidor del DAP puede colocarse en cualquier sitio entre el tubo y el paciente dado que su lectura es independiente de la posición

## Slide 33: Producto dosis-área (DAP)
Kerma-aire:
Área:
Producto kerma-área
40103 Gy
2.510-3 m2
100 Gy m2
10  103 Gy
10  10-3 m2
100 Gy m2
2.5  103 Gy
40  10-3 m2
100 Gy m2
0.5 m
1 m
2 m
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Como puede verse, la magnitud de la DAP medida es constante, ya que el kerma-aire disminuye de acuerdo con la ley del inverso y el área crece como el cuadrado de la distancia

## Slide 34: Calibración de un medidor del producto dosis-área (DAP)
chasis
10 cm
10 cm
Cámara de
ionización

## Slide 35: Índice de Dosis en Tomografía Computarizada (CTDI)
0
10
20
30
40
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dosis TLD (mGy)
Ancho de corte nominal
3 mm
CTDI=
 (ei di)
En
En: ancho de corte nominal
ei : espesor de los TLDs
CTDIn=
mAs
CTDI
CTDI normalizado:
CTDI = 41.4

## Slide 36: Índice de Dosis en Tomografía Computarizada (CTDI)
Dosis
Ancho de corte nominal
CTDI
Perfil de dosis

## Slide 37: Colocación de dosímetros TLD para medidas del CTDI
Eje de
rotación
Guía soporte
Haz de rayos X
Cápsula
mesa
Gantry
Gantry
Cápsula
Haz de rayos X
Eje de
rotación
LiF -TLD

## Slide 38: Medida de la dosis en la superficie de entrada
TLD
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
La dosis en la superficie de entrada medida bajo estas condiciones incluye la retrodispersión

## Slide 39: Resumen
En esta lección hemos aprendido qué factores influyen en la dosis al paciente, y cómo acceder a una estimación del detrimento midiendo la dosis a la entrada, el producto dosis-área o los métodos de dosimetría específicos de TC.
Notes: Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 40: Dónde conseguir más información
Equipment for diagnostic radiology, E. Forster, MTP Press, 1993
The Essential Physics of Medical Imaging, Williams and Wilkins. Baltimore:1994
Leitz, W., Axiesson, B., Szendro, G. Computed tomography dose assessment - a practical approach. Nuclear Technology 37 1-4 (1993) 377-80
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources