## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 21: Optimización de la protección en radiología pediátrica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Es esencial una buena política de protección radiológica en radiología pediátrica.
Hay recomendaciones internacionales y código de buena práctica en este campo, que constituyen un marco para una implantación eficaz del principio de optimización a exploraciones diagnósticas.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Recomendaciones generales
Criterios de calidad para imágenes radiográficas (documento EUR-16261)
Recomendaciones para equipamiento de rayos X y salas de radiología pediátrica
¿Dónde conseguir más información?

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los principios de protección radiológica en radiología pediátrica, los sistemas de rayos X a usar y los principios de optimización y garantía de calidad.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 21: Optimización de la protección en radiología pediátrica
Tema 1: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Consideraciones generales, de equipamiento y de instalación
  El generador debe tener potencia suficiente para permitir tiempos de exposición cortos (3 milisegundos) y el temporizador debe permitir asimismo tiempos de exposición cortos
  El generador debe ser de alta frecuencia para mejorar la exactitud y la reproducibilidad de las exposiciones
  En pediatría, los dispositivos de control automático de exposición (AEC) deben usarse con cautela
  El AEC debe tener requerimientos técnicos específicos para pediatría

## Slide 7: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
La selección manual cuidadosa de factores de exposición conduce usualmente a menores dosis
Las salas de rayos X para pediatría deben diseñarse para mejorar la cooperación del niño (panel de control con fáciles visibilidad del paciente y contacto, etc.)
Las combinaciones película-pantalla rápidas ofrecen ventajas (reducción de dosis) y limitaciones (mayor tasa de repetición)
Los materiales de baja absorción en chasis, mesas, etc, son especialmente importantes en radiología pediátrica

## Slide 8: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
La reja antidifusora en pediatría produce una limitada mejora en calidad de imagen, dado el menor volumen irradiado (y masa), que produce menor radiación dispersa, y la dosis al paciente aumenta
La reja antidifusora para pediatría debe reunir requisitos técnicos específicos
La reja antidifusora debe ser removible en equipos pediátricos, particularmente en sistemas fluoroscópicos
Los intensificadores de imagen deben poseer factores de conversión altos para reducir la dosis al paciente en los sistemas fluoroscópicos

## Slide 9: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
En sistemas fluoroscópicos para pediatría deberían usarse curvas específicas de tasa de dosis frente a los kV-mA para el control automático de brillo (ABC)
Es preferible no usar el ABC salvo que haya un dispositivo de corte automático.
En exámenes de TC, debe promoverse el uso de parámetros técnicos radiográficos específicos (menos mAs que para adultos, y menores kV en algunos casos).
El uso de unidades de rayos X móviles en pediatría podría plantear problemas especiales (baja potencia, etc).

## Slide 10: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
En pediatría, hay ventajas y desventajas en unidades de fluoroscopia con tubo bajo o sobre la mesa
La fluoroscopia pulsada permite reducir la dosis al paciente
Los equipos digitales y el uso de la técnica de “frame-grab” podría permitir reducciones de dosis
La repetición “cine playback” (digital) y el “video playback” (fluoroscopia digital/convencional) en exámenes de cribado podría permitir reducciones de dosis al paciente
Una filtración adicional en el tubo podría permitir reducciones de dosis

## Slide 11: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Reducción de la exposición
Deben analizarse periódicamente las causas de repetición de películas en pediatría (análisis de rechazo) como parte del programa de auditoría. Debe preverse un retorno de información útil (realimentación)
La inmovilización puede reducir la tasa de repetición de películas
Deben considerarse los distintos aparatos de inmovilización disponibles para radiología pediátrica de aplicación no traumática. Debe asimismo considerarse el papel de ayudas elementales tales como cinta adhesiva, cuñas de esponja y bolsas de arena

## Slide 12: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Tiempos cortos de exposición pueden mejorar la calidad de imagen y reducir el número de películas repetidas
El uso de equipos de rayos X móviles para pediatría debe restringirse por la dificultad para conseguir tiempos de exposición cortos
Los técnicos de radiología pediátrica deben tener un entrenamiento específico
La protección gonadal es especialmente importante en radiología pediátrica. Se encuentran distintos tamaños y tipos de protectores

## Slide 13: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
La colimación es importante (además de la colimación básica de acuerdo al tamaño de película) en pacientes pediátricos, particularmente una protección en ventana para caderas y dispositivos de colimación lateral para seguimiento de la escoliosis
Un correcto posicionamiento del paciente y la colimación son importantes en pediatría, particularmente para proteger las gónadas del haz directo
Cuando se prevén exploraciones abdominales, es importante establecer si las jóvenes adolescentes (de más de 12 años) pueden estar embarazadas

## Slide 14: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
El movimiento es un gran problema en niños y podría requerir un ajuste específico de las técnicas radiográficas
Una relación apropiada de interconsulta del médico prescriptor y el radiólogo es especialmente importante en pediatría
Debe promoverse un acuerdo sobre protocolos y métodos de obtener la información diagnóstica

## Slide 15: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Ciertos exámenes radiológicos son de valor cuestionable en niños (como algunas radiografías de seguimiento en neumonía simple, radiografías abdominales en estreñimiento sospechoso, etc.)
La repetición de una exploración radiológica en pediatría debe decidirse siempre por el radiólogo

## Slide 16: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Deben usarse proyecciones apropiadas para minimizar la dosis en tejidos de riesgo alto (las proyecciones PA deben sustituir a las AP cuando sea posible en exploraciones de columna).
Debe disponerse de filtros adicionales que puedan cambiarse fácilmente (1 mm Al; 0.1 y 0.2 mm Cu deben estar disponibles).

## Slide 17: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Debe disponerse de una sala específicamente pediátrica o dedicar sesiones completas de una sala a radiología pediátrica
Un personal experto, que pueda lograr la confianza y la cooperación del niño en un ambiente seguro y amistoso es de fundamental importancia para reducir la dosis de radiación en pediatría
Debe disponerse de criterios de prescripción específicos para radiología pediátrica, ej., para daños en la cabeza donde la incidencia de lesiones es baja

## Slide 18: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Deben establecerse criterios de prescripción para todas las exploraciones en niños, especialmente las que podrían estar relacionadas con la edad, ej., escafoides no osificado, por debajo de 6 años, huesos nasales cartilaginosos por debajo de 3 años
Deben usarse técnicas de alto voltaje cuando sea posible
Para minimizar la dosis a la entrada del paciente, podrían usarse distancias foco-paciente largas (con el compromiso de tiempos de exposición adecuados)

## Slide 19: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
En los procedimientos de fluoroscopia sobre la mesa de exploración, debe diafragmarse el haz mediante el haz luminoso para colocar al paciente en posición, mejor que situarlo con el haz de rayos X
Debe promoverse la auditoría y la garantía de calidad para mantener o mejorar la calidad de imagen con dosis razonables

## Slide 20: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Factores de riesgo
Los exámenes pediátricos deben requerir especial consideración en el proceso de justificación, dado que el riesgo de incidencia de efectos estocásticos es mayor en los niños
Entonces, el beneficio de algunas exploraciones de dosis alta (ej., tomografía computarizada, UIV, etc.) debe ponderarse cuidadosamente frente al aumento del riesgo

## Slide 21: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Factores de riesgo
La mayor esperanza de vida en niños implica una mayor probabilidad de manifestación de posibles efectos nocivos de la radiación
La dosis de radiación usada para examinar niños pequeños debe ser generalmente menor que las empleadas en adultos
Los factores de riesgo para inducción de cáncer en niños son entre 2 y 3 veces mayores que para adultos

## Slide 22: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Dosimetría al paciente – Niveles orientativos
La medida de dosis al paciente en pediatría presenta dificultades especiales (valores pequeños)
Las técnicas dosimétricas usadas para dosimetría al paciente en pediatría deben adaptarse específicamente
Los valores de dosis al paciente están relacionados con el tamaño del paciente

## Slide 23: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Los niveles orientativos en pediatría deben estar referidos al tamaño del paciente
Los niveles orientativos disponibles al presente para pediatría se limitan a un pequeño conjunto de valores
El uso de niveles orientativos en radiología pediátrica deben usarse con precaución, por la dificultad de medir dosis al paciente y el limitado conjunto de valores disponibles como referencia

## Slide 24: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Protección del personal y padres
Los padres pueden cooperar en el examen radiológico de sus hijos, si han sido debidamente informados y protegidos
La exposición de los padres en esta situación puede considerarse como una exposición médica, pero deben aplicarse criterios de optimización

## Slide 25: Recomendaciones generales en radiología pediátrica
Padres o ayudantes deben ser debidamente informados y deben saber exactamente qué se requiere de ellos
A las mujeres gestantes no se les debe permitir ayudar durante las exploraciones pediátricas
En estas situaciones se deben usar mandiles y guantes plomados (si las manos están cerca del campo de radiación directa)

## Slide 26: Mensaje “smart” de ICRP-ISR para pediatría

## Slide 27: Parte 21: Optimización de la protección en radiología pediátrica
Tema 2: Criterios de calidad para las imágenes radiográficas (documento EUR)
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 28
Directrices europeas sobre criterios de calidad para imágenes radiográficas diagnósticas en Pediatría, Julio de 1996.
EUR 16261 EN
Versión PDF disponible en:
http://www.cordis.lu/fp5-euratom/src/lib_docs.htm

## Slide 31: Criterios referidos a las imágenes
Los criterios de imagen para pacientes pediátricos presentados para un tipo particular de radiografía son los estimados necesarios para producir una imagen de calidad estándar
No se ha intentado definir la aceptabilidad para indicaciones clínicas particulares
Los criterios de imagen permiten una evaluación inmediata de la calidad de imagen de la respectiva radiografía. Se adecuan a los requisitos más frecuentes de la imagen radiográfica de pacientes pediátricos

## Slide 32: Criterios relativos a las imágenes
Las características anatómicas y proporciones corporales varían debido al proceso de desarrollo en la infancia, niñez y adolescencia
Ellos son diferentes en cada grupo de edad y distintos de los de un paciente adulto
Las Directrices presuponen conocimiento del cambio en la anatomía radiográfica del niño en desarrollo
El término “consistente con la edad” indica que los respectivos criterios de imagen dependen esencialmente de la edad del paciente

## Slide 33: Criterios relativos a las imágenes
El menor tamaño corporal
La composición corporal dependiente de la edad
La falta de cooperación y muchas diferencias funcionales (ej., mayor frecuencia cardiaca, respiración más rápida, incapacidad de detener la respiración al pedírselo, aumento de gas intestinal, etc.)
Impiden la producción de imágenes radiográficas en pacientes pediátricos a las que puedan aplicarse los criterios de imagen para adultos estándar

## Slide 34: Criterios relativos a las imágenes
El posicionamiento correcto de pacientes pediátricos podría ser mucho más difícil que en pacientes adultos cooperadores
La inmovilización efectiva precisa a menudo del uso de aparatos auxiliares
Habilidad y experiencia suficientes del personal responsable de obtener la imagen y mucho tiempo para la exploración particular son requisitos previos imperativos para satisfacer este criterio de calidad en bebés y niños pequeños

## Slide 35: Criterios relativos a las imágenes
El posicionamiento incorrecto es la causa más frecuente de calidad de imagen inadecuada en las radiografías pediátricas
Los criterios de imagen para la evaluación del adecuado posicionamiento (simetría y ausencia de inclinación, etc) son mucho más importantes en imagen pediátrica que en adultos
En ciertas indicaciones clínicas, un menor nivel de calidad de imagen que en adultos podría ser aceptable

## Slide 36: Criterios relativos a las imágenes
La inferior calidad de imagen, sin embargo, no puede justificarse salvo que haya sido intencionadamente prevista y debe asociarse, por tanto, con una dosis de radiación menor
Una radiografía hecha a un paciente pediátrico no cooperador (ansioso, llorando, ofreciendo resistencia) no es excusa para producir una película de inferior calidad, que se asocia a menudo con una dosis excesiva

## Slide 37: Criterios de dosis de radiación al paciente
Se expresan en términos de un valor de referencia para la dosis en la superficie de entrada para un paciente pediátrico de “tamaño estándar”
Los valores de dosis de referencia están disponibles solo para los tipos de radiografía más frecuentemente realizados, para los cuáles se adquirieron suficientes datos en una serie de ensayos europeos con pacientes infantiles de 5 y 10 años

## Slide 38: Criterios de dosis de radiación al paciente
Evaluar el cumplimiento con los criterios de dosis de radiación al paciente de una radiografía específica implica inevitablemente alguna forma de medida de dosis
Ello requiere un muestreo representativo de la población de pacientes
En las Directrices europeas se describen métodos de medida de dosis

## Slide 39: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Anotaciones en la imagen
La identificación del paciente, fecha del examen, los marcadores de posición y el nombre de la instalación deben estar presentes y legibles en la película
Estas anotaciones no deben tapar las regiones diagnósticamente relevantes de la radiografía
También sería deseable una identificación de los técnicos en la película

## Slide 40: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Control de calidad de los equipos de imagen con rayos X
  Los programas de control de calidad deben ser promovidos en todas las instalaciones médicas de rayos X y deben abarcar una selección de los parámetros físicos y técnicos más importantes asociados a los tipos de exploración que se realicen
  Debe requerirse valores límite de estos parámetros técnicos y sus tolerancias en la exactitud de su medida

## Slide 41: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Materiales de baja atenuación
  Recientes desarrollos de materiales para chasis, rejas, mesas y bandejas frontales de cambiadores de película de fibra de carbono y algunos nuevos plásticos permiten una reducción significativa en la dosis al paciente
  Esta reducción es más importante en el intervalo de voltaje radiográfico recomendado en pacientes pediátricos y podría alcanzar un 40%. Se debe potenciar el uso de estos materiales

## Slide 42: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Posicionamiento del paciente e inmovilización
El posicionamiento debe ser exacto, colabore o no el paciente.
En bebés, niños y chicos pequeños, los dispositivos de inmovilización apropiadamente usados deben asegurar que:
  El paciente no se mueva
  El haz está correctamente centrado
  La película se obtiene en la proyección adecuada
  Una exacta colimación limita el tamaño del campo exclusivamente al área requerida
  Se puede blindar el resto del cuerpo

## Slide 43: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Posicionamiento del paciente e inmovilización

## Slide 44: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Posicionamiento del paciente e inmovilización

## Slide 45: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Posicionamiento del paciente e inmovilización

## Slide 46: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Posicionamiento del paciente e inmovilización

## Slide 47: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Posicionamiento del paciente e inmovilización
Los dispositivos de inmovilización deben ser fáciles de usar, y su uso no debe traumatizar al paciente.
Su utilidad debe ser explicada al padre o madre acompañantes.
Solo en circunstancias excepcionales sujetarán al paciente los miembros del personal radiológico
Incluso en niños muy pequeños, el tiempo de colocación en un examen debe incluir el tiempo para explicar el procedimiento no solo a los padres sino también al niño

## Slide 48: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Limitación del tamaño de campo y del haz de rayos X
  Un tamaño de campo inadecuado es el más importante fallo en la técnica radiográfica pediátrica
  Un campo demasiado pequeño degradará inmediatamente los criterios de imagen aplicables
  Un campo demasiado grande no solo degradará el contraste de la imagen y la resolución, por el aumento de la radiación dispersa, sino también y más importante, producirá irradiación innecesaria del cuerpo fuera del área de interés

## Slide 49: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Limitación del tamaño de campo y del haz de rayos X
  La correcta limitación del haz requiere un adecuado conocimiento de los límites anatómicos externos por el técnico
  Estos difieren con la edad del paciente de acuerdo a las proporciones variables del cuerpo en desarrollo
  Además, el tamaño del campo de interés depende mucho más de la naturaleza de la enfermedad que subyace en bebés y en niños y chicos pequeños que en adultos

## Slide 50: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Limitación del tamaño de campo y del haz de rayos X
  Para técnicos de radiodiagnóstico y otros que ayuden, se requiere un conocimiento básico de la patología pediátrica, para asegurar limitación adecuada del haz en estos grupos de edad
  El tamaño de campo mínimo aceptable se fija por las marcas anatómicas listadas reconocibles para las exploraciones específicas

## Slide 51: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Limitación del tamaño de campo y del haz de rayos X
  Más allá del periodo neonatal, la tolerancia para el máximo campo debe ser menos de 2 cm mayor que el mínimo
  En el periodo neonatal, el nivel de tolerancia debe reducirse a 1.0 cm por cada lado

## Slide 52: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Limitación del tamaño de campo y del haz de rayos X
  En pacientes pediátricos, la evidencia de los límites del campo debe ser aparente por márgenes claros de película no expuesta
  Los dispositivos de limitación del haz que ajustan automáticamente el campo al tamaño completo del chasis son inapropiados para pacientes pediátricos
  Las discrepancias entre el haz de radiación y el haz de luz deben evitarse con un control regular

## Slide 53: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Filtración añadida
La parte blanda del espectro de radiación que se absorbe en el paciente es inútil para la producción de la imagen radiográfica y contribuye innecesariamente a la dosis al paciente
Parte de ella se elimina por la filtración del tubo, su encapsulamiento, el colimador, etc., pero es insuficiente
La mayoría de los tubos tienen una filtración mínima de 2.5 mm Al
La filtración adicional puede reducir más la radiación no productiva y, por tanto, la dosis al paciente

## Slide 54: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Filtración añadida
Para pacientes pediátricos, la dosis de radiación total debe mantenerse baja, particularmente cuando se usan sistemas pantalla-película de alta velocidad o técnicas de intensificación de imagen
No todos los generadores permiten los tiempos de exposición cortos requeridos en técnicas de alto kV
Frecuentemente se usa voltaje radiográfico bajo para pacientes pediátricos. Ello produce comparativamente una mayor dosis al paciente

## Slide 55: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Filtración añadida
Una filtración adicional adecuada permite el uso de voltaje radiográfico mayor con los más cortos tiempos de exposición disponibles, superando entonces la capacidad limitada de tales equipos para exposiciones cortas
Esto hace posible usar sistemas pantalla-película de alta velocidad y de fotografía del intensificador de imagen

## Slide 56: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
En todas las exploraciones de pacientes pediátricos, los ejemplos de “buena técnica radiográfica” incluyen equipamiento estándar a base de caucho plomado para blindaje del cuerpo en la inmediata proximidad del campo diagnóstico
Hay que añadir un blindaje especial en ciertas exploraciones para proteger las gónadas frente a radiación dispersa externa y extrafocal

## Slide 57: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
Para exposiciones de 60 - 80 kV, la máxima reducción de dosis gonadal es del 30 al 40%, obtenida apantallando con caucho plomado equivalente a 0.25 mm de plomo, colocado justo en el borde del campo
No obstante, esto es solo cierto cuando la protección se coloca correctamente en el borde del campo

## Slide 58: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
En “exámenes calientes” con haz primario próximo a gónadas (más cerca de 5 cm), estas deben protegerse cuando sea posible, sin perjudicar la información diagnóstica precisa
Es mejor hacerse uno mismo pantallas de contacto de plomo para niñas y cápsulas de plomo para niños
Deben estar disponibles en tamaños distintos

## Slide 59: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
Para cápsulas adecuadamente ajustadas, la dosis absorbida en testículos puede reducirse hasta un 95%
En niñas, unas máscaras dentro del diafragma del colimador que dejen en sombra la región gonadal son tan eficientes como los blindajes de contacto directo. Pueden colocarse más exactamente y no se resbalan tan fácilmente
Cuando el blindaje de las gónadas femeninas es eficaz, la reducción de la dosis absorbida en los ovarios puede ser de cerca del 50%

## Slide 60: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
En radiografías de abdomen, no hay motivo para incluir las gónadas masculinas (en el escroto) dentro del campo primario de radiación
Lo mismo sucede, normalmente, para películas de pelvis y de cistouretrografías miccionales. Los testículos deben protegerse con una cápsula plomada y dejarlos fuera del campo
En exámenes abdominales, la protección gonadal en niñas no es posible

## Slide 61: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
En la práctica, la gran mayoría de las películas pélvicas muestran que la protección gonadal femenina es totalmente ineficaz
La colocación de cualquier material plomado tiene a menudo un efecto ridículo
Hay razones justificables de omitir protección gonadal en imágenes pélvicas en niñas, ej., trauma, incontinencia, dolor abdominal, etc

## Slide 62: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
Los ojos deben apantallarse de los rayos X en exploraciones que impliquen dosis altas en ese área, ej., tomografía convencional del hueso petroso, cuando la cooperación del paciente lo permita
La dosis absorbida en los ojos puede reducirse entre el 50% y el 70%
En cualquier radiografía de cráneo el uso de la proyección PA, mejor que la de AP, puede reducir la dosis absorbida en ojos un 95%

## Slide 63: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
La proyección PA, por lo tanto, debe preferirse tan pronto como la edad del paciente y la cooperación permitan posición prona o erecta
Dado que el tejido mamario en desarrollo es particularmente sensible a la radiación, su exposición debe limitarse
El método más efectivo es usar la proyección PA, mejor que la AP

## Slide 64: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Blindaje de protección
En tanto que se acepta bien en exploraciones de tórax, el mayor riesgo se produce en la de columna, y en este caso la proyección PA debe sustituir a la AP
Debe asimismo recordarse que el tejido tiroideo debe ser protegido, cuando sea posible, ej., durante exámenes dentales y faciales

## Slide 65: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Condiciones de exposición radiográfica
El conocimiento y uso correctos de los factores de exposición radiográfica adecuados, ej., voltaje, tamaño de mancha focal nominal, filtración, distancia foco-película, es necesario porque tienen un efecto considerable en la dosis al paciente y en la calidad de imagen
Los parámetros permanentes del equipo, tales como filtración total y características de la reja, deben también tenerse en cuenta

## Slide 66: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Control automático de exposición
Los pacientes adultos varían de tamaño, pero su variación es mínima en comparación con el margen en pacientes pediátricos, desde niños prematuros, con peso considerablemente menor de un millar de gramos, a adolescentes próximos a 70 kg
Los encargados de exploraciones pediátricas deben ser capaces de adaptarse a este intervalo. Un dispositivo de control automático de exposición (AEC) podría ser de ayuda

## Slide 67: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Control automático de exposición
Muchos de los sistemas AEC usuales no son satisfactorios
Tienen cámaras de ionización relativamente grandes y fijas. Ni su tamaño, ni su forma ni su posición permiten compensar las muchas variaciones de tamaño y proporciones corporales de los pacientes pediátricos
Además, las cámaras de ionización de los AECs están montadas usualmente tras una rejilla

## Slide 68: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Control automático de exposición
El uso del AEC podría asociarse al uso de la rejilla (donde la rejilla no es extraíble) que es frecuentemente innecesaria
La adaptación óptima de la técnica radiográfica a las necesidades clínicas precisa el uso de sistemas pantalla-película de diferentes velocidades y diferentes dosis de corte en el receptor de imagen

## Slide 69: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Control automático de exposición
Las pantallas y las cámaras del AEC dependen de la longitud de onda, especialmente en el margen bajo de voltajes radiográficos, pero estas dependencias no se corresponden entre sí
Los AECs alargan los tiempos de exposición mínimos
Todos estos factores deben ser considerados cuando se usan AECs en pacientes pediátricos

## Slide 70: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Control automático de exposición
Los AECs especialmente diseñados para pediatría tienen un pequeño detector móvil para usarlo tras un chasis sin plomo
Su posición debe seleccionarse con respecto a la más importante región de interés
Esto debe hacerse con extremo cuidado, pues incluso el menor movimiento del paciente puede resultar desastroso

## Slide 71: Principios generales asociados con una buena metodología de obtención de la imagen
Control automático de brillo
El control automático de brillo (ABC) tiene que anularse durante exámenes fluoroscópicos en los que hay áreas relativamente grandes de material de contraste positivo, para evitar tasas de dosis excesivas, ej., vejigas en repleción

## Slide 72: Orientaciones sobre implantación de criterios de calidad
Los criterios de calidad se presentan para una serie de proyecciones radiográficas seleccionadas usadas en el curso de exámenes de rayos X de rutina
Se aplican a pacientes pediátricos con los síntomas presentes usuales al tipo de exploración considerado
Deben ser usadas por radiólogos, técnicos y físicos médicos como comprobación del funcionamiento rutinario del proceso global de producción de la imagen

## Slide 73: Orientaciones sobre implantación de criterios de calidad
Sin embargo, los criterios de calidad no pueden aplicarse en todos los casos
En ciertas indicaciones clínicas, un nivel inferior de calidad de imagen podría ser aceptable, pero esto, siempre idealmente, debe asociarse a menor dosis de radiación al paciente

## Slide 74: Orientaciones sobre implantación de criterios de calidad
Bajo ninguna circunstancia debe ser rechazada una imagen que reúne todos los requisitos técnicos aunque no cumpla con todos los criterios de imagen

## Slide 77: Dosis de referencia en diagnóstico pediátrico
Ejemplos de dosis de referencia para diagnóstico en pediatría, para pacientes estándar de cinco años, expresadas en dosis en la superficie de entrada por imagen, para proyecciones únicas (fuente: EUR-16261)
Radiografía | Paciente de 5 años. Dosis de referencia. Dosis en la superficie de entrada por PROYECCIÓN ÚNICA. [µGy] *)
Tórax postero-anterior (PA) | 100
Tórax antero-posterior (AP, para pacientes no cooperadores) | 100
Tórax lateral (LAT) | 200
Tórax antero-posterior (AP REC.NACIDO) | 80
Cráneo postero-anterior/antero-posterior (PA/AP) | 1500

## Slide 78: Dosis de referencia en diagnóstico pediátrico
Ejemplos de dosis de referencia para diagnóstico en pediatría, para
pacientes estándar de cinco años, expresadas en dosis en la superficie de
entrada por imagen, para proyecciones únicas (fuente: EUR-16261)
Radiografía | Paciente de 5 años. Dosis de referencia. Dosis en la superficie de entrada por PROYECCIÓN UNICA. [µGy] *
Lateral de cráneo (LAT) | 1000
Pelvis Antero-posterior (AP) | 900
Pelvis Antero-posterior (AP - NIÑOS) | 200
Abdomen (AP/PA con haz vertical/horizontal) | 1000
Criterios de dosis de radiación al paciente: dosis en la superficien de entrada para pacientes de tamaño estándar expresada como la dosis absorbida en aire (µGy) en el punto de intersección del eje del haz con la superficie de un paciente pediátrico, radiación retrodispersada incluida.

## Slide 79: Parte 14.1: Optimización de la protección en radiología pediátrica
Tema 3: Recomendaciones para la sala de rayos X y el equipamiento
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 80: Recomendaciones para la sala de rayos X y el equipamiento a usar en pediatría
Visibilidad del paciente y fácil comunicación de audio desde el panel de control
Generadores de alta frecuencia de 600-800 mA con linealidad desde 50 hasta 120-150 kV
Deben ser posibles las exposiciones de 3 ms. Los dispositivos de AEC deben estar específicamente adaptados
Diferente control para la rotación del ánodo y la exposición (especialmente importante en exploraciones de tórax para evitar el movimiento respiratorio)

## Slide 81: Recomendaciones para la sala de rayos X y el equipamiento a usar en pediatría
Deben usarse materiales de baja absorción y chasis plásticos
La reja antidifusora debe ser extraíble
Cuando se use la reja, debe ser fija (específica para pediatría) o con movimiento muy rápido, debido a los cortos tiempos de exposición
Un intensificador de imagen (I.I.) de 15 cm puede ser un tamaño apropiado para pacientes pequeños. Tamaños mayores o I.I. multimodo pueden producir peores imágenes

## Slide 82: Recomendaciones para la sala de rayos X y el equipamiento a usar en pediatría
Debe considerarse el uso de filtración adicional en equipos de rayos X pediátricos
Los sistemas de rayos X para pediatría deben poseer el máximo rendimiento (máxima salida) posible
En salas pediátricas debe disponerse de útiles de inmovilización

## Slide 83: Resumen
Se debe prestar particular atención a las especificaciones técnicas de los equipos de rayos X y protocolos usados en radiología pediátrica.
Los radiólogos y técnicos deben estar entrenados específicamente y la mayor radiosensibilidad de los pacientes debe ser tenida en cuenta
Se han presentado reglas generales de protección y directrices
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of radiación Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 84: Dónde encontrar más información (1)
European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic radiographic images in Paediatrics, July 1996. EUR 16261. Available at: http://www.cordis.lu/fp5-euratom/src/lib_docs.htm
ICRP Publication 34, Protection of the patient in Diagnostic Rdiology. Annals of the ICRP (2/3) 1982.
NCRP 68. Radiation Protection in Pediatric Radiology, 1981.

## Slide 85: Dónde encontrar más información (2)
Cook JV, Shah K, Pablot S, Kyriou J, Pettet A, Fitzgerald M. Guidelines of best practice in the X-ray imaging of children. Edited by the Queen Mary’s Hospital of Children. London 1998.
Guidelines on education and training in Radiation Protection for medical exposures. Radiation Protection 116. European Commission 2000. Available at: http://europa.eu.int/comm/environment/radprot

## Slide 86: Dónde encontrar más información (3)
Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) for medical exposures. Radiation Protection 109. European Commission 1999. Available at: http://europa.eu.int/comm/environment/radprot
Rational use of diagnostic imaging in Pediatrics. WHO, 1987.