## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L15.2: Optimización de la protección en radiografía: aspectos de radioprotección
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
La optimización de la protección radiológica del paciente requiere la evaluación periódica de las dosis y de la calidad de imagen
Las personas que operan sistemas de rayos X deberían ser conscientes de la interdependencia entre parámetros técnicos, dosis y calidad de imagen
Para cada exploración, deberían establecerse procedimientos que aseguren uso adecuado del equipamiento
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Reglas prácticas para proteger a los pacientes
Parámetros relacionados con los generadores y la producción de rayos X
Parámetros relacionados con los dispositivos de producción de imagen (película, pantallas intensificadoras…)
Parámetros relacionados con los procedimientos de exploración (número de proyecciones radiográficas, técnicas...)
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Parte 15.2: Optimización de la protección en radiografía
Tema 1: Reglas prácticas para proteger a los pacientes
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 5: Existencia de imágenes previas
Antes de iniciar una exploración, es aconsejable compilar las imágenes previas existentes de exploraciones similares de dentro o fuera de la institución, a fin de minimizar el número de exploraciones nuevas que deba recibir el paciente.

## Slide 6: Medida periódica de la dosis a la entrada del paciente
La medida periódica (al menos una vez al año) de la dosis a la entrada del paciente (o magnitud similar) y la comparación con los niveles orientativos (o de referencia) y con valores de controles previos permitirá la detección de mal funcionamiento en los equipos
Si las dosis a la entrada (u otros parámetros dosimétricos) exceden claramente los niveles orientativos (o los previamente obtenidos), es necesario comprobar el generador y dispositivos asociados, así como los procedimientos y técnicas usadas en la exploración.

## Slide 7: Evaluación periódica de la calidad de imagen
La evaluación periódica (al menos una vez al año) de la calidad de imagen obtenida en cada sala permite detectar mal funcionamiento en los elementos de la cadena de imagen o en el generador (casi siempre asociado a altas dosis al paciente y a pobre calidad de imagen)
La evaluación periódica del número de radiografías rechazadas y repetidas y el análisis de las causas de los rechazos y repeticiones permiten la detección de fallos en el equipamiento de rayos X, dispositivos de imagen asociados, así como en los procedimientos de exploración y en la destreza y entrenamiento del personal

## Slide 8: Acciones correctoras
Si se proponen medidas correctoras tras la detección de un mal funcionamiento, se aconseja registrar el seguimiento de su implantación (en un diario de operación)
De lo contrario, la mayoría no se llegará a realizar.

## Slide 9: Distancia foco-piel y otras
En radiografía general (excepto dental) y fluoroscopia con equipos de rayos X móviles, la distancia foco-piel debe no ser inferior a 30 cm
En radiografía y fluoroscopia con equipo fijo, la distancia foco-piel debe no ser inferior a 45 cm
Los equipos de fluoroscopia sin intensificador de imagen deben ser sustituidos, o mejorados con un intensificador de imagen

## Slide 10: Reglas prácticas para proteger a los pacientes
En caso de sospecha de avería en un equipo de rayos X o en la cadena de imagen en una sala que pudiera afectar a la protección del paciente (por ej., porque las imágenes resultan sobre o subexpuestas sin cambiar la técnica), se debería informar al responsable de la sala a fin de reevaluar los equipos si es necesario e introducir medidas correctoras.

## Slide 11: Parte 15.2: Optimización de la protección en radiografía
Tema 2: Parámetros relativos a generadores y a la producción de rayos X
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 12: Respecto de generadores y tubos de rayos X: filtración
El equipamiento, sea importado o fabricado en el país de utilización, debe adaptarse a las normas aplicables de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y a las normas nacionales ISO o equivalentes
Una correcta filtración (mínima de 2.5 mm Al, en radiología general), reduce significativamente la dosis al paciente debida a rayos X de baja energía que no contribuyen a la formación de la imagen
En tubos equipados con filtros de aluminio removibles (filtración añadida), es importante verificar si están colocados tras cualquier posible operación de mantenimiento o reparación del tubo de rayos X

## Slide 13: Respecto de generadores y tubos de rayos X (I)
En tubos con filtros no accesibles ni visibles desde el exterior, se recomienda verificar, al menos una vez en la vida del tubo, que está colocada la filtración correcta. Tras cada reparación o mantenimiento durante los cuales se retira el encapsulado del tubo, se debería obtener un certificado que demuestre que los filtros han sido recolocados
En mamografía se usan voltajes muy bajos y los requisitos de filtración son distintos (recomendados 0.03 mm de espesor de molibdeno, en equipos con ánodo del mismo material).

## Slide 14: Respecto de generadores y tubos de rayos X (II)
En exploraciones con fluoroscopia, debería disponerse de un reloj que permita medir el tiempo de fluoroscopia transcurrido, con indicaciones auditivas a los 10 ó 5 minutos.
La fluoroscopia debería controlarse con un interruptor de tipo “hombre muerto“.

## Slide 15: Respecto de generadores y tubos de rayos X (III)
Si se usan equipos móviles en unidades de cuidados intensivos, en salas de pacientes o en espacios distintos de las salas de radiodiagnóstico general, debe recordarse que los generadores requieren un elevado suministro de potencia eléctrica instantánea
Un suministro pobre de potencia afectará a la calidad de imagen.

## Slide 16: Respecto de generadores y tubos de rayos X (IV)
Por la misma razón, para evitar repeticiones, es muy importante asegurarse de que la batería unida al equipo está adecuadamente cargada
Para unidades conectadas a la red eléctrica, se debe estar seguro de que la potencia requerida puede ser realmente suministrada.

## Slide 17: Parte 15.2: Optimización de la protección en radiografía
Tema 3: Parámetros relativos a dispositivos de formación de imagen
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 18: Respecto de dispositivos de formación de imagen: combinación pantalla-película
Se recomienda usar la combinación pantalla-película apropiada, la "más rápida" compatible con el tipo de imagen buscado, para garantizar la dosis más baja al paciente
Debido a errores humanos, no se recomienda usar en la misma sala combinaciones pantalla-película de diferente clase de sensibilidad
Una excepción es el caso en que cada combinación tiene diferente tamaño de película y la selección de la técnica radiográfica se realiza manualmente (sin AEC)

## Slide 19: Respecto de dispositivos de formación de imagen (I)
El uso de chasis, soportes de rejilla y mesas de material de fibra de carbono produce reducciones importantes de dosis al paciente
Debería evitarse el uso de pantallas de refuerzo con arañazos, o chasis que no proveen el contacto correcto entre pantalla y película

## Slide 20: Respecto de dispositivos de formación de imagen: control automático de exposición
La selección inapropiada de los parámetros del control automático de exposición podría llevar a imágenes incorrectamente contrastadas (demasiado oscuras o claras)
El control automático de exposición debe ser verificado siempre, en particular cuando se cambia la sensibilidad de la combinación pantalla-película
La operación correcta del control automático de exposición requiere, para cada proyección, seleccionar la cámara o detector más próximo al área de interés, para que ese área esté bien contrastada

## Slide 21: Respecto de dispositivos de formación de imagen (II)
La tasa de kerma-aire a la entrada del paciente no debería exceder usualmente de 50 mGy/min
En intensificadores de imagen modernos, este valor debería ser inferior, dependiendo del tamaño del paciente y la proyección
Se recomienda el uso de dispositivos que memoricen la última imagen (last image hold)

## Slide 22: Respecto de dispositivos de formación de imagen (III)
En procesadoras automáticas o manuales, es esencial cambiar los productos químicos de acuerdo a las indicaciones del fabricante, respecto del plazo de caducidad y del número de películas procesadas.
Las luces de seguridad en los cuartos oscuros no tienen filtros con vida ilimitada. Se recomienda la sustitución al menos una vez al año (óptimamente, dos).
Al cambiar a un tipo de película más sensible que el anteriormente utilizado, podría ser aconsejable reducir la potencia de la luz de seguridad (o cambiar los filtros) en la cámara oscura.

## Slide 23: Respecto de dispositivos de formación de imagen (IV)
Es muy importante tener los negatoscopios en áreas con correcta luz ambiental, brillo suficiente y uniformidad sobre la superficie y, para ciertas aplicaciones (ej. mamografía) fuentes de luz complementarias de alta intensidad. Por tanto, la limpieza periódica de las superficies interna y externa y la sustitución de los tubos fluorescentes es esencial
Es conveniente que el área iluminada coincida con el tamaño de la placa, por ello se recomiendan los negatoscopios diafragmables

## Slide 24: Parte 15.2: Optimización de la protección en radiografía
Tema 4: Parámetros relativos a los procedimientos de exploración
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 25: Respecto de los procedimientos (I)
La técnica radiológica usual en cada proyección con un equipo dado, con detalles asociados del dispositivo de imagen, debería estar escrito y accesible fácilmente, junto al panel de control. Debería estar especificada para pacientes de tamaño tanto estándar como tamaño no común
Así, cualquier personal (sustitutos, personal nocturno o personal tras periodos de tiempo en otro trabajo, sea de rotación u otro) conocerían las técnicas sin tener que recurrir a estimaciones y repeticiones

## Slide 26: Respecto de los procedimientos (II)
Con cualquier equipo (controlado manual o automáticamente), es importante conocer qué conjunto de parámetros (la técnica) van a ser seleccionados para obtener una buena imagen
Cuando se van a introducir cambios en cualquier elemento de la cadena de imagen (generador o tubo, así como otros dispositivos accesorios tales como el tipo de película, el chasis, la pantalla intensificadora, etc), debe realizarse una actualización de los parámetros técnicos
Una verificación anual de estas actualizaciones es también recomendable

## Slide 27: Respecto de los procedimientos (III)
Se aconseja usar el mayor kVp (y el menor mAs) compatible con la imagen que se espera obtener. De este modo la irradiación del paciente será menor, aunque podría empeorarse el contraste de la imagen. Por tanto, la optimización será encontrar el balance adecuado entre contraste y dosis
Se debe seleccionar el tiempo de exposición más corto posible, especialmente cuando se van a explorar pacientes no cooperadores (tiempos más cortos suponen reducir la borrosidad cinética)

## Slide 28: Respecto de los procedimientos (IV)
Por ello, se recomienda realizar las exploraciones pediátricas con generadores (trifásicos o de alta frecuencia, usualmente) capaces de producir exposiciones muy cortas, para evitar repeticiones debidas a penumbra cinética y pobre calidad de imagen
Las técnicas radiográficas en uso en cada sala deberían compararse regularmente con las recomendadas en directrices publicadas (EEC, BSS)

## Slide 29: Respecto de los procedimientos (V)
Cualquier exploración radiológica se supone prescrita por un médico adecuadamente acreditado
Cuando sea factible, debe poderse disponer del propio registro del paciente, así como las indicaciones médicas que hacen recomendable la exploración radiológica (WHO, EC)
Así, podría convenir modificar el procedimiento de la exploración (ej. sustituirlo por otra exploración o anularlo y contactar con el prescriptor), para adoptar la estrategia más adecuada

## Slide 30: Respecto de los procedimientos (VI)
Es de extrema importancia que el personal que opera el equipamiento esté adecuadamente entrenado y acreditado en protección radiológica
Los criterios de entrenamiento deberían estar especificados o estar sometidos a aprobación, según convenga, por la Autoridad Reguladora en consulta con cuerpos profesionales competentes
El personal debería informar al paciente sobre la correcta colocación e inmovilización, así como sobre los requisitos técnicos previos a la exploración (respiración suspendida, inspiración profunda, etc)

## Slide 31: Respecto de los procedimientos (VII)
Es importante asegurarse de que la exploración radiológica está "justificada", teniendo en cuenta los beneficios y riesgos de técnicas alternativas disponibles que no impliquen exposición médica
Si las gónadas pueden ser expuestas, el paciente debería llevar protectores gonadales, suponiendo que ello no interfiere con la imagen esperada
En el caso de la posible irradiación del feto es aconsejable adaptar el procedimiento de la exploración de la mujer gestante, junto con la estrategia de protección radiológica

## Slide 32: Respecto de los procedimientos (VIII)
Por ello, para evitar la indeseada irradiación del feto, se recomienda adherir avisos, tanto en la entrada de la sala de rayos X como en la sala de espera, tales como:
SI PIENSA QUE HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE ESTAR EMBARAZADA, POR FAVOR DÍGASELO AL TÉCNICO (TECNÓLOGO RADIÓLOGO) O AL RADIÓLOGO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN.

## Slide 33: Respecto de los procedimientos (IX)
Debería preguntarse a la paciente sobre la posibilidad de estar embarazada, incluso a la paciente pediátrica en la pubertad. En caso afirmativo deberían adoptarse medidas apropiadas
Cuando una paciente gestante se somete a una exploración (en el abdomen), podría ser aconsejable una evaluación individual de la dosis esperada al feto

## Slide 34: Respecto de los procedimientos (X)
La paciente embarazada o la trabajadora tienen derecho a conocer la magnitud y tipos de efectos potenciales de la radiación que podrían resultar de la exposición “in útero”
La comunicación debería referirse al nivel de riesgo. La comunicación verbal podría ser adecuada para procedimientos de baja dosis
Si las dosis fetales exceden de 1 mGy, se debe dar usualmente una explicación más detallada

## Slide 35: Dosis fetales aproximadas de exploraciones convencionales de rayos X (datos de UK 1998)
 | Media (mGy) | Máxima (mGy)
Abdomen | 1.4 | 4.2
Tórax | <0.01 | <0.01
UIV o columna lumbar | 1.7 | 10
Pelvis | 1.1 | 4
Cráneo o columna dorsal | <0.01 | <0.01

## Slide 36: Dosis fetales aproximadas de procedimientos fluoroscópicos y de tomografía computarizada (datos de U.K. 1998)
 | Media (mGy) | Máxima (mGy)
Papilla de bario (GIS) | 1.1 | 5.8
Enema de bario | 6.8 | 24
TC de cabeza | <0.05 | <0.05
TC de tórax | 0.06 | 1.0
TC abdominal | 8.0 | 49
TC de pelvis | 25 | 80

## Slide 37: Respecto de los procedimientos (XI)
Se debería adoptar la proyección más adecuada, desde el punto de vista de la protección del paciente, cuando la información diagnóstica lo permita
  Para mujeres gestantes, son preferibles proyecciones abdominales PA para minimizar las dosis en útero
  Para exploraciones de cráneo, el cristalino queda mejor protegido en proyección PA

## Slide 38: Respecto de los procedimientos (XII)
Se debe utilizar el tamaño menor de película y chasis compatibles con la imagen esperada, junto con colimación automática. De otro modo el paciente se sobreirradia, al recibir radiación en un volumen mayor y una mayor superficie transversal, y el aumento en radiación dispersa reduce la calidad de imagen e incrementa las dosis al personal de operación
Al usar equipos sin colimación automática, debe verificarse que el campo de radiación se reduce al menor tamaño compatible con la imagen requerida, incluso en aplicaciones de fluoroscopia (la unidad permitirá usualmente reducciones del campo de radiación en radiografía y en fluoroscopia)

## Slide 39: Respecto de los procedimientos (XIII)
El uso de rejilla antidifusora mejora la calidad de imagen, pero SIEMPRE aumenta la dosis al paciente. Es recomendable evaluar si la reja es realmente necesaria en equipos en que su uso es opcional, en función del procedimiento (ej., mamografía) o las características del paciente. En ese caso, debe comprobarse su colocación (ciertas rejillas suponen un aumento de irradiación en piel del paciente en factores de 2, 3 ó incluso más)
Cuando la rejilla está focalizada, es importante confirmar que la distancia foco-película se ha elegido dentro del intervalo correcto

## Slide 40: Respecto de los procedimientos (XIV)
Cuando se precisa un cambio de la técnica usual para mejorar o mantener la calidad de imagen – sin cambiar ningún elemento del dispositivo de formación de imagen – es recomendable comprobar el comportamiento de la cadena de imagen globalmente. Usualmente, el cambio implica aumento de la dosis al paciente.
El paciente debe ser visible desde la consola de operación.
En la medida de lo posible, la fluoroscopia debe usarse en “modo intermitente”, irradiando al paciente solo cuando sea estrictamente necesario

## Slide 41: Respecto de los procedimientos (XV)
El uso de fluoroscopia para centrar el campo de radiación como paso preliminar de la etapa de imagen radiográfica, no se considera buena práctica radiológica y debería evitarse
Siempre que sea posible, un dispositivo de compresión (ej., en mamografía), se debe usar hasta el límite de resistencia del paciente, ya que este reduce la dosis a la vez que mejora la calidad de imagen.

## Slide 42: Respecto de los procedimientos (XVI)
En radiología general, la distancia tubo-paciente debería ser la mayor posible, y la distancia paciente-dispositivo de imagen (detector) lo más corta posible (excepto para reducción de radiación dispersa basada en el “air gap”).
En radiología general con fluoroscopia, la distancia tubo-paciente está usualmente determinada por el colimador, que opera también como localizador del haz, y la distancia paciente-intensificador debería ser la menor posible.

## Slide 43: Respecto de los procedimientos (XVII)
En TC, las exploraciones deben hacerse con el mínimo número posible de cortes que dé la información necesaria. El aumento implica una irradiación más alta sobre un mayor volumen, y equivale a usar campos grandes en radiografía convencional, que resultan en dosis mayores.
En general, la exploración radiológica debe realizarse con el número de imágenes estrictamente necesario. El tiempo de fluoroscopia debe ser lo más corto posible, con independencia del soporte de imagen en uso.

## Slide 44: Resumen
La reglas prácticas para proteger a los pacientes consisten en la periódica evaluación de la dosis y la calidad de imagen, con acción correctora si se precisara
El especialista debe ser consciente de la influencia sobre la dosis y la calidad de imagen de los parámetros técnicos (tamaño de campo, tipo de reja, kV, tipo de proyección…)
Los procedimientos (número de imágenes y parámetros técnicos a fijar) tienen que establecerse en cada exploración.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 45: Dónde conseguir más información
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series 115, IAEA, Vienna, 1996.
A practical guide on radiological protection and quality assurance in diagnostic radiology. CE, Value Programme, 1996. Vañó E, Gonzalez L, Maccia C, Padovani R. Edited by Cátedra de Física Médica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, Spain.
Radiological protection of the worker in medicine and dentistry. ICRP Publication 57, Pergamon Press, 1989.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources