## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 22: Optimización de la protección en radiología dental
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipamiento needed: (List materials and equipamiento needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
La radiología dental utiliza tipos de equipamiento específicos, necesarios para diferentes propósitos. Frecuentes exposiciones, aunque de baja dosis, implican riesgo para el especialista y para el paciente
Base: principios generales de la imagen diagnóstica mediante rayos X

## Slide 3: Temas
Equipos de rayos X dentales
Protección radiológica en radiología dental
Control de calidad para equipos dentales

## Slide 4: Objetivo
Ser capaz de aplicar el principio de la protección radiológica al sistema de radiología dental incluyendo diseño y control de calidad

## Slide 5
Parte 22: Optimización de la protección en radiología dental
Tema 1: Equipos de rayos X dentales
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 6: Tipos de unidades
Unidades “intraorales”
  Tubo dental estándar
  Usa un receptor de imagen intraoral
  El tubo de rayos X es extraoral
Panorámico (OPG)
Cefalométrico (cef.)

## Slide 7: Equipos de rayos X dentales intraorales

## Slide 8: Unidad de rayos X dental moderna

## Slide 9: Equipo panorámico de rayos X

## Slide 10: Equipamiento de rayos X para cefalometría

## Slide 11: Tubo de rayos X
Ánodo estacionario
Evitar sobrecalentamiento
Ciclo de trabajo del tubo:
  típico: 1:30 intraoral
  1:10 OPG
  420 mAs/h intraoral

## Slide 12: Cabeza del tubo

## Slide 13: Circuito del generador

## Slide 14: Generadores y precalentamiento
Frecuencia media - forma de onda estable
Monofásico (SP) - pulsado
Precalentamiento - circuito separado para calentar el filamento
Unidades monofásicas sin circuito de precalentamiento
  Pulsos iniciales de kV variable

## Slide 15: Colimador
Colimador de plomo con orificio central
Tubo espaciador (localizador)

## Slide 16: Conos aplicadores (localizadores)
Bueno Malo Malo

## Slide 17: Soporte cefalométrico

## Slide 18: Equipos intraorales de rayos X dentales (datos técnicos)
Tiempo de exposición | desde 60 ms a 2.5 s
Tubo | Mín. 50 kV, ~7mA
Tamaño de mancha focal | 1 mm
Filtración inherente | equivalente a ~2 mm Al
Distancia foco-piel | 20 cm
Campo irradiado | 28 cm2 con sección redonda, colimador de 6 cm de diámetro

## Slide 19: Equipos panorámicos de rayos X (datos técnicos)
Mancha focal | 0.5 mm
kV | 60 - 80 kV en saltos de 2 k
mA | 4 - 10 mA, escalones de 4, 5, 6, 8, 10
Tiempo de expos. | 12 s (proyecciones estándar) 0.16 - 3.2 s (proyecciones cefalométricas)
Chasis panorám. plano | 1530 cm (pantallas Lanex Regular)

## Slide 20: Receptores de imagen en radiología dental
Radiología intraoral
Películas pequeñas (2 x 3 ó 3 x 4 cm) en sobres estancos a la luz (sin pantalla)
Sensores digitales intraorales – comparados con la película de tipo E, la dosis de radiación se reduce en un 60%.
Radiología panorámica y cefalometría
Combinación película-pantalla
Sensores digitales – comparados con la combinación película-pantalla de clase de sensibilidad 200, la dosis de radiación se reduce en 50-70%.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 21: Tipos de película en radiología dental
 | Clase de sensibilidad D | Clase de sensibilidad E
Resolución espacial | Muy buena | Buena
Dosis típica impartida | unos 0.5 mGy | unos 0.25 mGy
Tiempos de exposición típicos | 0.3 - 0.7 s | 0.1 - 0.3 s
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Uso de películas sensibles. Hay actualmente disponibles películas de dos clases de sensibilidad: la película de clase D debe exponerse a una dosis en torno a 0.54 mGy, mietras que la de clase E necesita una dosis de cerca de 0.27 mGy (50% inferior). La película de clase E tiene una resolución ligeramente inferior a la de clase D, pero en la mayor parte de las indicaciones odontológicas no se aprecia diferencia en la información obtenida con los dos tipos de película. El uso de la película de clase E requiere el control y la puesta a punto del temporizador para reducir el tiempo de exposición (entre 0.1-0.3 s).

## Slide 22: Parte 22: Optimización de la protección en radiología dental
Tema 2: Protección radiológica en radiología dental
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 23: Protección radiológica en radiología dental
Hechos
Exploraciones muy frecuentes (alrededor del 25% de todas las exploraciones radiológicas)
Las dosis impartidas pueden diferir en un factor 2 ó 3 (dosis a la entrada entre 0.5 y 150 mGy)
Muy baja calidad de imagen, a menudo
Órganos de riesgo: paratiroides, tiroides, laringe, glándulas parótidas

## Slide 24: Protección radiológica en radiología dental
Sugerencias técnicas para reducir las dosis a los pacientes
Control de calidad del procesado de la película
Mantener bajo control el tiempo y la temperatura del proceso de revelado
No usar reactivos químicos oxidados
No ajustar el tiempo de revelado observando la película

## Slide 25: Protección radiológica en radiología dental
Sugerencias técnicas para reducir las dosis a los pacientes
Primar el uso de películas sensibles
 | Clase de sensibilidad D | Clase de sensibilidad E
Resolución espacial | Muy buena | Buena
Dosis típica impartida | unos 0.5 mGy | unos 0.25 mGy
Tiempos de exposición típicos | 0.3 - 0.7 s | 0.1 - 0.3 s
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Uso de películas sensibles. Hay actualmente disponibles películas de dos clases de sensibilidad: la película de clase D debe exponerse a una dosis en torno a 0.54 mGy, mietras que la de clase E necesita una dosis de cerca de 0.27 mGy (50% inferior). La película de clase E tiene una resolución ligeramente inferior a la de clase D, pero en la mayor parte de las indicaciones odontológicas no se aprecia diferencia en la información obtenida con los dos tipos de película. El uso de la película de clase E requiere el control y la puesta a punto del temporizador para reducir el tiempo de exposición (entre 0.1-0.3 s).

## Slide 26: Protección radiológica en radiología dental
Sugerencias técnicas para reducir las dosis a los pacientes
Delantal y collarín plomados
Útiles cuando la trayectoria del haz primario intercepta los órganos a proteger (proyección hacia abajo de doble aleta de mordida –“downward bite-twin”)

## Slide 27: Protección radiológica en radiología dental
Exploración panorámica
Calidad de imagen no tan buena como con películas intraorales
Información global importante
Relativamente, baja dosis (una exploración panorámica  de 3 a 5 películas intraorales)

## Slide 28: Parte 22: Optimización de la protección en radiología dental
Tema 3: Control de calidad de equipos dentales
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista

## Slide 29: ¿Por qué QC dental?
Uso de unidades dentales muy difundido
Falta de historia de QC en la mayoría de las unidades
Especialistas dentales que trabajan en el sector primario de atención de la salud no poseen el apoyo continuo de física médica disponible en el departamento de imagen diagnóstica de un hospital
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 30: ¿Qué ensayos?
Colimación
Evaluación de dosis
Tiempo de exposición
Capa hemirreductora
Kilovoltaje (kVp)
Radiación de fuga
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 31: Control de calidad de equipos dentales
Los ensayos recomendados se dividen consiguientemente en:
  aquellos tests simples que pueden realizarse por personal de la práctica dental
  los tests más complejos que han de realizarse por físicos médicos

## Slide 32: Control de calidad de equipos dentales
Tests que puede ser realizados por personal de práctica dental
Parámetro físico | Tolerancias | Frecuencia
Calidad de imagen | ± 10% de los valores de referencia | Trimestralmente
Temperatura del revelador y estado soluciones procesado | Especificado por el fabricante de la película | Cada vez que se usan las soluciones de procesado
Procesado | Base + Velo: >0.2 OD velocidad y contraste >0.15 OD por encima de la línea de base | Cada vez que se cambian las soluciones de procesado
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 33: Control de calidad de equipos dentales
Tests realizados por físicos médicos
Parámetros físicos | Tolerancia | Frecuencia
Voltaje del tubo | >50 kV y error <10% | 3 años
Tamaño del haz/colimación | <60 mm de diámetro (intraoral) <150  10 mm en chasis (panorámico) | 3 años
Dosis en el extremo del cono | 50 kV: <5.0 mGy 70 kV: <2.5 mGy (película tipo E) | 1-3 años
Producto dosis-ancho película panorámica | <75 mGy.mm | 1-3 años
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 34: Métodos de QC dental
Unidad | Método de test
Receptor intraoral (I/O) | Como para QC en Radiología
Cefalométrica (cef.) | Como para QC en Radiología
Panorámica (OPG ) | Donde sea posible: Inmovilizar la unidad Retirar el colimador de la ranura
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 35: Equipamiento para las pruebas
Medidor de kVp
  Medir kVp medio
  Retardo programable ~100 ms
  Margen: 50 a 120 kV
Filtros de aluminio
  4 x 1mm
  Grado 1100
Dosímetro
  Cámaras de pequeño y gran volumen
  Detector de 2mm de anchura para OPG
Temporizador
  Disparo al 75% del kV en pico
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 36: Colimación
Exponer la película o pantalla fluorescente
Medir la imagen del campo de rayos X
Unidad | Posición de la película | Límites del campo de rayos X
Estándar | Final cono | 60 mm diámetro
OPG | Ranura, chasis (2 películas) | Imágenes de ranura iguales. Imagen vertical ± altura de la película
Cefalom. | En chasis | ±1% de dist. foco-pelic. en márgenes
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 37: Intensidad de luz del colimador
Unidades de cefalometría
Colocar detector externo a 1m del foco
Medir iluminancia en lux (lumen/m2)
Leer cada cuadrante
Límite: >100 lux a 1m
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 38: Interruptor “hombre muerto”
Medidor de tiempo a 50 cm del foco
Seleccionar bajo kV, mA, tiempo largo
Iniciar la exposición
Liberar el interruptor durante la exposición
Requerir el corte de la exposición cuando se libera el interruptor. Comprobar que el tiempo de exposición es menor que el tiempo seleccionado
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 39: Kilovoltaje
Exactitud
Seleccionar medidor de kVp a ~100 ms de retardo
Observar la forma de onda de kVp a 70 kV si es posible
Límite: kVp medido dentro del 5% del valor seleccionado
Reproducibilidad
Realizar 5 exposiciones repetidas
Límite: coeficiente de variación ≤ 2%
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 40: Evaluación de dosis
Dosis piel en unidades intraorales
Colocar el cono a 10 mm del dosímetro
Seleccionar técnica de aleta de mordida para molar en maxilar
debe ser (65-70 kVp):
  2-3 mGy para molar
  < 5 mGy para cualquier otra imagen
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 41: Reproducibilidad de la salida (1)
Unidades estándar I/O y cefalometría
Posición del dosímetro:
  I/O ~ a 10 mm del cono
  Cefalom.: a 75 cm del foco u otra distancia recomendada
Cinco exposiciones repetidas
Límite: coeficiente de variación ≤ 5%
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 42: Reproducibilidad de la salida (2)
Método opcional para unidades de OPG
Alinear el detector con la ranura del chasis de la película
Medir la tasa de dosis
Hacer 5 exposiciones repetidas
Límite: coeficiente de variación ≤ 5%
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 43: Exactitud del tiempo de exposición
Unidades estándar I/O y unid. cefalom.
Situar el medidor de tiempo para que se dispare al 75% del kV de pico
Verificar los tiempos en el rango de trabajo normal
Límite: ≤10 % de error para unidades I/O
≤ 5% de error para todas las otras
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 44: Reproducibilidad del temporizador
Unidades estándar I/O y unid. cefalom.
Colocar el medidor de tiempo en el haz
5 exposiciones repetidas
Límite: coeficiente de variación ≤ 5%
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 45: Capa hemirreductora (HVL)
Unidades estándar I/O
Dirigir el cono hacia abajo
Colocar el dosímetro a ~ 40 cm del foco
Colocar los filtros de Al cerca del final del cono
Medir la dosis
  Medir sin filtros añadidos
  con 2, 3, 4 mm añadidos de Al, a continuación otra vez sin filtros
Dibujar en papel semi-log y encontrar la HVL
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 46: Disposición experimental HVL

## Slide 47: HVL: unidades de cefalometría y OPG
Colocar los filtros de Al en colimador
Unidades cefalométricas
Colocar el dosímetro a 75 cm del foco
Unidades de OPG
Colocar el dosímetro en la ranura del chasis de la película
Medir tasa de dosis, dosis a tiempo de exposición fijo, o dosis en barrido completo
Nota: Comprobar la exactitud del kVp antes de medir la HVL
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 48: Control de calidad en OPG (medida de kVp/HVL)
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 49: HVL- Valores mínimos
kVp | HVL (mm Al) | 
 | Intraoral | Cef./OPG
60 | 1.5 | 1.8
70 | 1.5 | 2.1
80 | 2.3 | 2.3
90 | 2.5 | 2.5
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 50: Radiación de fuga
Cubrir el colimador con 2 mm de plomo
Colocar la cámara de ionización grande (~180 cm3) o detector de estado sólido a distancia conocida d cm del foco
Exponer al máximo kVp durante 0.5 - 1 s (¡pero con cuidado!)
Referir el resultado a 1 hora
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 51: Radiación de fuga
Elegir los puntos más probables para fuga -
  Donde el colimador se une al encapsulado, lateral del tubo, juntas en encapsulado etc.
Normalizar la medida a 1 m del foco con inverso del cuadrado de la distancia
  Dosis1m = dosisd x (distanciad/100)2

## Slide 52: Medida de la radiación de fuga
In radiografía normal, las medidas de fugas se normalizan a la máxima corriente en modo continuo del tubo, R:
Fugas = Dosis (para P mAs a 100 cm)  (R  3600/P)
PERO... una unidad dental no tiene operación en modo continuo

## Slide 53: Medida de la radiación de fuga
En su lugar, se normaliza la lectura de dosis al ciclo de operación del tubo:
Límite de fugas a 1 m del foco:
≤ 0.25 mGy/hora – unid. I/O estándar
≤ 1.0 mGy/hora – unid. cefalom. y OPG

## Slide 54: Cálculo de la fuga
Fuga medida a 100 cm = 2 mGy/h
Ciclo de operación = 1: 20 (esto es, debe esperarse ~ 20 veces el tiempo de exposición entre disparos consecutivos para permitir la refrigeración del tubo)
Luego la fuga real = 2/20 mGy/h
= 0.1 mGy/h
es decir, aceptable

## Slide 55: Protección radiológica in radiología dental
Mantener controlados el tiempo y la temperatura del proceso de revelado
No usar reactivos oxidados
Comprobar regularmente el procesado con un maniquí
Control de calidad del procesado de la película
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Multitud de estudios han evidenciado que la exposición del paciente odontológico es muy superior a la necesaria, para compensar el proceso de revelado inadecuado y que un gran número de radiografías dentales resultan ilegibles por contraste y densidad insuficientes.
Control de calidad del proceso de revelado. Este es el factor esencial en la radiología odontológica para obtener imágenes de buena calidad sin irradiar excesivamente al paciente. Con métodos simples pueden tenerse bajo control los parámetros esenciales del procesado (tiempo temperatura del revelado, estado de oxidación del líquido de revelado). Los cambios en estos parámetros tienen como efecto el deterioro de la imagen y pueden inducir a un aumento del tiempo de exposición para compensar la pérdida de contraste.
No es una práctica inusual compensar con tiempos de revelado más breves los tiempos de exposición demasiado largos para obtener placas con una densidad aceptable (revelado “a ojo”). Este grave error de procedimiento puede aumentar la dosis al paciente por placa en factores entre 2 y 5.

## Slide 56: Maniquí dental
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 57: Maniquí dental
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 58: Resumen
Se han revisado los tipos específicos de equipos de rayos X (y de receptores de imagen) (panorámico y cefalométrico), con datos técnicos sobre condiciones de operación
Aunque las dosis son generalmente bajas, la elevada frecuencia de las exploraciones requiere la protección radiológica (para el especialista) en radiología dental
Se detallan algunos ensayos para control de calidad de los equipos dentales.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in protección radiológica and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 59: Dónde encontrar más información
Code of practice for protection of persons against ionising radiations arising from medical and dental use, DHSS, HMSO, London, 1964
Guidance notes for the protection of persons against ionising radiations arising from medical and dental use, DHSS, HMSO, London, 1988
Radiation Protection and quality assurance in Dental Radiology. Radiation Protection 81. European Commission.(1995) CG-89-95-971-EN-C