## Slide 1: Protección radiológica en radiología digital
Optimización de la representación visual (display) de las imágenes
DR L08
Notes: <number>

## Slide 2: Objetivos de formación
<number>
Proporcionar una lista de tres diferencias importantes entre representación visual de DR ya visualización de películas en negatoscopio
Explicar las diferencias entre CRTs y LCDs en cuanto a la representación visual (display) de imágenes médicas
Apreciar las diferencias entre los paneles planos para usos médicos y comerciales
Proporcionar un ejemplo de cómo pueden las diferencias entre el display del tecnólogo y del radiólogo pueden contribuir a la exposición innecesaria
´Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 3: El tubo de rayos catódicos (CRT) se ha venido empleando durante 50 años para la representación visual de imágenes electrónicas
<number>
Los electrones producidos en un tubo de vacío inciden sobre una pantalla luminscente
Mediante una bobina se logra la deflexión del haz de electrones
La cantidad de luz producida en cada posición del haz está relacionada con la intensidad del mismo en dicho momento
Se puede lograr color en la imagen mediante una máscara de sombra o una rejilla de apertura
Bushberg et al. 2002 The Essential Physics of Medical Imaging 2nd Ed
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Luz visible
Haz de electrones
Bobina de deflexión
Bobina de enfoque
Cañón de electrones
Ánodo con baño de material luminicente
Notes: <number>

## Slide 4: El CRT proporciona una representación visual (display) dinámica incluso si las imágenes son estacionarias
<number>
El haz de electrones efectúa un barrido en forma de rejilla a traves de la superficie de la pantalla
La frecuencia normal de video es 30 cuadros por segundo (fps) (SMPTE*)
  Históricamente, es la frecuencia más baja sin que se perciba el parpadeo
  La frecuencia conveniente es ½ de 60 Hz
  Frecuencias alternativas tales como 24 fps para imágenes en movimiento
  Entrelazado utilizaría 2 cuadros en una imagen, con lo cual se obtiene una frecuencia espacial superior
  Un elemento de imagen (pixel) es un segmento arbitrario de una línea de barrido
Bushberg et al. 2002 The Essential Physics of Medical Imaging 2nd Ed
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
*SMPTE= Society of Motion Picture and Television Engineers = Sociedad de Ingenieros de dine y televisión
Notes: <number>

## Slide 5: La representación visual en matriz activa de cristal líquido (AMLCD) utiliza un método diferente para presentar las imágenes electrónicas
<number>
El LCD controla la trasmisión de retroiluminación uniforme
La transmisión de luz a través de una célula LC determinada, se puede considerar binaria (encendido / apagado, si/no)
  En realidad el fenómeno es mucho más complejo
Un pixel consta de seis componentes organizados en forma de chevron
  Dos dominios
  Tres colores
La expresión “activo” se refiere al control que se realiza de cada pixel de manera independiente mediante el conjunto de TFTs
“Panel plano”
Bushberg et al. 2002 The Essential Physics of Medical Imaging 2nd Ed
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Luz fluorescente
Filtro
polarizador
Capa LCD
Filtro
polarizador
Zona
oscura
Zona
brillante
Luz sin polarizar
Luz polarizada horizontalmente
Luz polarizada verticalmente
Notes: <number>

## Slide 6: La luz transmitida por un monitor plano es una combinación de estados de los componentes de cada pixel
<number>
La respuesta del disply plano sin calibrar es irregular
El controlador del monitor necesita 10-12 bits en el caso de aplicaciones médicas
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 7: El tener que producir imagen en color, impone una limitación de las caracteríscas de los monitores planos comerciales
<number>
Los filtros de color limitan la transmitancia al 3-5% de la retroiluminación, comparada con el 8-15% de los monocromáticos
Una complicación adicional es el tener que combinar intensidades a nivel de sub-píxel para representar el blanco verdadero
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 8: Observar las imágenes desde fuera su eje central (off-axis) es problemático en pantallas planas
<number>
En los CRT la luminancia de emisión es lambertiana, por lo cual la intensidad es aproximadamente la misma en todos los ángulos
La luminancia de trasmisión en las pantallas planas, no es lambertiana, y la intensidad aparece diferente en cualquier ángulo distinto del normal
Esto no tiene importancia cuando se trata de un sólo observador, a menos que éste tenga que moverse, tal como, quizá, en intervencionsmo o cirugía
Incluso si el técnico utiliza el mismo monitor que el radiólogo, diferencias en las vistas desde fuera del eje puede dar lugar a discrepancias en observar la imagen
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 9: “¿Cómo saber si es adecuado para un médico observar las imágenes de un determinado monitor?”
<number>
Prestaciones de las tecnologías de representación visual (displays)
Características de las imágenes a observar
Idiosincrasias del sistema visual humano
Configuración del dispositivo de representación visual (monitor)
Calibración del mismo
Entorno local de la zona de observación de imágenes
Software y controles de la estación de trabajo
Tarea de visualización a realizar
Mantenimiento activo de la calidad de la representación visual (display)
Condiciones de la iluminación ambiental
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 10: La imagen digital está limitada a menudo por la representación visual (display)
<number>
No es posible presentar toda la información contenida en la imagen en una representación visual única:
  Resolución espacial
  Resolución de contraste
  Rango dinámico
Las estaciones de trabajo abordan este problema mediante programas de software que presentan una parte de la imagen con resolución máxima
  Magnificación y rotación manteniendo el objeto en el centro (zoom and pan)
  Nivel y ancho de ventana
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 11: El detalle más pequeño que se puede representar visualmente viene limitado por el número de píxeles.
<number>
Pixels | Tamaño del conjunto | Tamaño del píxel (mm)
1MP | 900 X 1100 "1K X 1K” | 0.35
2 MP | 1200 X 1600 “1K X 1.5K” | 0.25
3 MP | 1500 X 2000 “1.5K X 2K” | 0.20?
5 MP | 2000 X 2500 “2K X 2K” | 0.15
Tamaño del haz de CRT para un campo del 300 X 400 mm
Flynn MJ 2004
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
Patrones de interferencia entre las líneas fijas de la rejilla antidifusora y la disminución de la frecuencia de muestreo para el display. Estos patrones desaparecen al emplear el zoom
Elecciones deficientes
  Factor de magnificación por defecto en el display
  Frecuencia de líneas de la rejilla
Artefacto tipo “Corduroy”
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 13: Éste es un lugar en el cual el tamaño no importa
<number>
El tamaño físico del monitor afecta únicamente a la distancia de observación
  Lo que importa es la matriz de pixeles.
Los monitores grandes son útiles en intervencionismo, cirugía , y cuando hay observadores múltiples simultáneos
  Representaciones visuales tipo proyector
  Monitores de plasma
  Proyecciones DLP
Las pantallas pequeñas se pueden utilizar como referencia o navegación entre imágenes
  PDA (personal digital assistant)
  Teléfono celular
  LEP (polímeros emisores de luz)
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Digital Light Processing (DLP)
Notes: <number>

## Slide 14: La resolución espacial de las pantallas está limitada por la borrosidad
<number>
En los CRT la borrosidad es un factor importante, debido a la forma de producir el píxel
La borrosidad se mejora mucho en las pantallas planas dada la estructura estacionaria de los píxeles
  Un panel plano de 3MP tiene calidad similar a la de un CRT de 5MP
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 15: Los monitores electrónicos están limitados por la luminancia máxima
<number>
La luminancia típica de un negatoscopio es >500 fL (1700 cd/m2)
La típica de un CRT médico es 70-90 fL (240-300 cd/m2 )
  La luminancia mínima para interpretación primaria según ACR es 50 fL (171 cd/m2 )
La de un CRT de usos generales es 30 fL (100 cd/m2 )
La de un LCD médico monocrómico es 200 fL (700 cd/m2 )
El monitor LCD en color para electrónica de consumo normal es 60 fL (200 cd/m2 )
En la publicación SSA20-06 Visser M et al. RSNA 2005 se describe un prototipo de retroiluminación hasta de 2000 cd/m2
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 16: Debido a la luminancia limitada de los medios electrónicos visuales, las condiciones ambientales son críticas
<number>
La iluminación ambiental limita el contraste que se puede apreciar a partir de medios electrónicos visuales
Cuanto mayor sea iluminación ambiental mayor luminancia tendrá que tener el monitor electrónico.
Cuanto más refleje el monitor, menor será el nivel admisible de iluminación ambiente.
  Existe por tanto un problema importante con los CRT
Los cambios en la iluminación ambiental afectan mucho el contraste en las zonas oscuras, por tanto una estrategia es aumentar la luminancia mínima
Conveniente para las pantallas planas con deficientes niveles de negro (niveles insuficientemente oscuros)
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 17: La función de luminancia de los medios electrónicos de visualización no es adecuada para observar imágenes médicas
<number>
La función de luminancia se puede modificar mediante tablas preseleccionables (LUT) por software, con el fin de lograr igual respuesta visual humana frente a cambios iguales del valor de la escala de grises
Las relación matemática de esta transformación está definida en DICOM Part 14 Grayscale Standard Display Function (GSDF). (Función de visualización normalizada a la escala de grises).
El resultado es que el gráfico que representa la luminancia expresada en unidades de “diferencias apenas perceptibles” (JND) es lineal respecto a la escala de grises
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
La luminancia de la pantalla adecuadamente calibrada forma una curva en función de los valores (digitales) de la escala de grises de los pixeles
La luminancia convertida en JND is una función lineal de los valores de escala de grises
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 19: El software del visualizador puede afectar a la función de display
<number>
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 20: “La mejor imagen electrónica es “terrible” si su representación visual (display) es inadecuada”
<number>
Los monitores de CRT se degradan con el tiempo. Los de LCD duran más
Con el display inadecuado, y las tablas LUT incorrectas se puede echar a perder una magnífica imagen electrónica (DICOM Part 14 GSDF)
Los patrones de prueba, especialmente el de SMPTE, pueden poner de manifiesto los problemas de display.
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 21: El hecho de ejecutar la calibración de rutina no garantiza que el display cumple DICOM Part 14
<number>
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 22: Para verificar la conformidad con GSDF, los paneles planos en color de los consumidores necesitan rampas de color descargables
<number>
HP Color
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 23: Problemas de displays de imagen pueden afectar la capacidad del radiólogo para practicar la radiología digital
<number>
Posibles errores (tanto en papel como electrónicos)
  Incorrecta calibration GSDF
  Matriz inadecuada
    Patrones de interferencia de Moiré
    Inadecuada resolución espacial
  Datos demográficos y anotaciones incorrectas o ausentes
  Condiciones inadecuadas de visualización
QC => Revisión crítica de las imágenes por parte del radiólogo
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 24: Consecuencias cuantificables de un funcionamiento degradado
<number>
Pérdida de sensibilidad al contraste
Pérdida de nitidez / resolución espacial
Pérdida de rango dinámico
Aumento de ruido
Disminución de la “velocidad” (sensibilidad) del sistema
Distorsión geométrica
Artefactos
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 25: El Grupo de trabajo 18 de la AAPM ha desarrollado procedimientos para evaluar la calidad de los displays
<number>
GSDF
Uniformidad de la luminancia
Ruido (comportamiento a bajo contraste)
Resolución y uniformidad de la misma (sólo para CRT)
Resplandor lateral, deslumbramiento, Veiling Glare (sólo para CRT)
Distorsión geométrica (sólo para CRT)
Artefactos asociados al ancho de banda (sólo para CRT)
Número de píxeles “muertos” (sólo para LCD)
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 26: Informe del grupo de trabajo de la AAPM sobre la evaluación del funcionamiento de los displays para imagen médica
<number>
Pruebas recomendadas y su frecuencia
Patrones de prueba útiles
http://aapm.org/pubs/reports/OR_03.pdf
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 27: Algunos aspectos de la representación visual pueden cambiar con el tiempo
<number>
GSDF (Grayscale Standard Display Function = Función de Display de la norma de escala de grises)
Uniformidad de la luminancia
Ruido (respuesta a bajo contraste)
Resolución y uniformidad de la misma (sólo en los CRT)
Resplandor lateral, Veiling Glare (sólo en los CRT)
Distorsión geométrica (sólo en los CRT)
Artefactos de ancho de banda (sólo en los CRT)
Número de píxeles defectuosos o “muertos” (sólo en los LCD)
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 28: Con el fin de asegurar la calidad de la representación visual (display), es necesario poder medirla
<number>
Se necesitará fotómetro
  Se puede necesitar un dispositivo para la cromaticidad
Se neceistarán patrones de test
  MUCHOS se encuentran disponibles gracias al TG18
Se necesitará medir más cosas, con mayor frecuencia (mensual) with CRT
  El tiempo de vida útil de los CRTs es limitado si se le compara con el de las pantallas planas
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 29: La buena noticia es que es dispone de tecnología para realizar QC de manera remota
<number>
Calibración automática GSDF
Monitorización automática y compensación de los cambios en luz ambiental y en la máxima luminancia
Monitorización remota, informes y ajustes via cliente SNMP.
  Nivel de luminancia, nivel de pulso, temperatura del sistema, etc
  Ref: Raimond Pohlman and Jeff Shepard, UT MDACC
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
SNMP = Simple Network Management Protocol = Protocolo de gestión de redes sencillas
Notes: <number>

## Slide 30: Diferencia de aspecto entre dos monitores GSDF calibrados
<number>
Estación de adquisición de imágenes
Monitor en PACS
Incluso con una calibración adecuada, puede haber diferencias entre las interpretaciones de las escalas de grises por diferentes observadores…
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 31: Discrepancia entre DX VOI LUT y las LUT lineales del PACS
<number>
Los visualizadores de PACS aplicaban tablas lineales LUT a escalas de grises que estaban pensadas para LUT sigmoidales
La consecuencia fue: zonas de luz entrecortada y zonas oscuras
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 32: Teleradiología- la visualización (display) olvidada
<number>
En la observacnión remota de las imágenes,, uno no puede controlar qué tipo de display se va a emplear para visualizar la imagen.
La norma ACR exige que se transmita y evalúe semanalmente el patrón de prueba SMPTE.
La única solución práctica es entregar al médico una herramienta de evaluación al empezar la sesión, en la cual él deba afirmar que ve los detalles
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 33: El display de efecto de campo (FED) puede suponer una competencia a la AMLCD
<number>
Se pueden fabricar en capa tan fina como la LCD
La visualización es por emisión, no por retroiluminación
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Placa anódica
Espaciador
Línea frente al ánodo (columnas)
Dieléctrico entre capas
Placa catódica
Electrones
Línea frente al cátodo (filas)
Línea frente la puerta (columnas)
Emisores de micropunta
Puntos de material luminiscente
Notes: <number>

## Slide 34: Conclusiones:
<number>
Los monitores de cristal líquido con matriz activa van a seguir desplazando los monitores de tubos de rayos catódicos para imagen médica
Los monitores para imágenes médicas necesitan calibración especial de acuerdo a DICOM GSDF
La utilización creciente del pseudocolor en imagen digital impone exigencias especiales a los monitores
Es probable que las nuevas tecnologías de representación visual (displays) encuentren uso en determinadas aplicaciones limitadas, excepto quizá en FEDS
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>

## Slide 35: Responda correcto o incorrecto
<number>
La resulución espacial es mejor en los monitores de panel plano que en los de CRT
Existen artefactos que se crean en las pantallas de visualización de imagen
Los sistemas de visualización (displays) se pueden utilizar en cualquiera que sean las condiciones ambientales
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR

## Slide 36: Respuesta: correcto o incorrecto
<number>
Correcto. La borrosidad en los monitores de panel planos es menor que en los de CRT debido a la estructura estacionaria del píxel
Correcto. El artefacto de “Corduroy” es el patron de interferencia entre las líneas fijas de la rejilla y la reducción de la frecuencia de muestreo para el display.
Incorrecto. La iluminación ambiente limita el contraste que puede apreciarse en una pantalla electrónica
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR

## Slide 37: Referencias:
<number>
Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt EM Jr, and Boone JM. The Essential Physics of Medical Imaging 2nd Ed. Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia. (2002) 933).
Flynn MJ. Softcopy Display: Technology, Performance, and Quality. In Specifications, Performance Evaluations and Quality Assurance of Radiographic and Fluoroscopic Systems in the Digital Era. Goldman LW and Yester MV eds. AAPM Monograph No. 30.Medical Physics Publishing. Madison. (2004) 335-351.
Baldano A. Principles of Cathode-Ray Tube and Liquid Crystal Display Devices. In Advances in Digital Radiography: RSNA Categorical Course in Diagnostic Radiology Physics. (2003) 91-102.
Samei E, Badano A, Chakraborty D et al. Assessment of display performance for medical imaging systems: Executive summary of AAPM TG18 report. Medical Physics 32(4)(2005)1205-1225.
Protección radiolígica en radiología digital L08 Optimización de los displays de DR
Notes: <number>