## Slide 1: Protección radiológica en radiología digital
Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
L09
Notes: <number>

## Slide 2: Objetivos de capacitación
<number>
Entender cómo la radiología digital depende de los sistemas de archivo y transmisión de imagen (PACS)
Proporcionar una lista con los cuatro componentes de los PACS
Explicar cómo los errores en cada uno de los cuatro componentes de los PACS puede conribuir a la exposición innecesaria de los pacientes a la radiación
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 3: Radiología Digital
<number>
La aplicación de la tecnología moderna de la información a la práctica de la radiología
Depende de sistemas automatizados de adquisición, transmisión, almacenamiento y display de imágenes digitales y datos asociados
Incluye más que sistemas: incluye cómo se utilizan los sistemas
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 4: Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
<number>
Se trata de un sistema capaz de adquirir, transmitir, almacenar, recuperar y representar visualmente (display) imágenes digitales y datos pertinentes de los pacientes obtenidos de diversas fuentes de imagen, y de comunicar la información en una red.
El sistema depende de interfaces con otros sistemas de información, tales como el sistema de información radiológica (RIS)
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 5: Imagen digital y comunicaciones en medicina (DICOM)
<number>
Es una norma internacional (ISO) en la que se describe cómo identificar y formatear imágenes radiológicas y cómo los dispositivos de imagen comunican entre sí.
La norma la desarrollan conjuntamente el Colegio Americano de Radiología y la Asociación Nacional de Fabricantes Electrónicos
Está basada en el modelo ISO de intercomunicaciones de normas abiertas (OSI)http://dicom.nema.org/
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
Ejemplo de algunas etiquetas que forman parte de la cabecera DICOM
Radiation Protection in Digital Radiology L06 Avoiding Artefacts in Computed Radiography
En las cabeceras DICOM se almacena información para todas las imágenes.
Supone una fuente de abundante información para monitorizar la exposición a los pacientes de manera prospectiva o retrospectiva
Notes: <number>

## Slide 7: Algunos puntos clave:
<number>
En ocasiones, las imágenes almacenadas en algunos PACS no se pueden posprocesar.
  Esto se sabe de antemano, por lo que se debería aplicar el posprocesamiento las imágenes antes de archivarlas
  Se pueden ahorrar exposiciones si se permite un acceso fácil al PACS y a la teleradiología para observar imágenes previas.
  Excepto en las imágenes previstas “para presentación”, el PACS almacena también imágenes para “para procesamiento”. Éstas pueden ser procesadas retrospectivamente para recuperar información y prevenir la repetición de exposiciones
Radiation Protection in Digital Radiology L06 Avoiding Artefacts in Computed Radiography
Notes: <number>

## Slide 8: Sistema de información del hospital (HIS)
<number>
Es un sistema empleado para almacenar y recuperar.
Un sistema de computadoras integradas que puede incluir un Sistema de información radiológica (RIS) o estar conectado a éste
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 9: Nivel siete de salud (HL7)
<number>
Es una Organización acreditada por el Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI) – para Desarrollar Normas (SDO) en el sector de la asistencia médica.
Una norma sobre mensajes que permite a los servicios médicos intercambiar conjuntos clave de datos clínicos y administrativos a las aplicaciones de asistencia médica
La norma establece los datos a intercambiar, los tiempos en que se ha de hacer el intercambio, y la comunicación de ciertos errores en la aplicación.
La norma proporciona funciones de apoyo, tales como verificiaciones de seguridad, identificación de los participantes, verificaciones disponibles, mecanismo de intercambio, de negociación y, lo más importante, estructuración del intercambio de datos
Es la norma más ampliamente utilizada en el mundo en materia de informacion sobre la asistencia médica
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 10: Empresa integradora de los servicios de salud (IHE)
<number>
La IHE es una iniciativa para mejorar la forma en que las computadoras comparten información en el sector de atención médica
La IHE promueve el uso de normas establecidas tales como DICOM y HL7
Sistemas desarrollados conforme a IHE
  Comunican mejor entre unos y otros
  Son más fáciles de llevar a la práctica
  Permite a los servicios de salud utilizar la información de manera más eficaz
http://www.ihe.net/
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 11: Los Cuatro componentes más importantes del PACS
<number>
1. Acquisition
2. Red
3. Archivo
4. Display
Base de datos de las imágenes
RIS
CR
-DX
-CT
-MR
-US
-DF
-OT
-CRT
-LCD
-Laser Film
Estado del examen
Estado de las imágenes
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 12: Ejemplos de errores que se comenten en cada componente del PACS y entre componentes
<number>
Errores de adquisición
  Selección de una técnica de exposición inadecuada
  Realización de un examen erróneo
  Imagen borrada
Errores de la red
  Imagen perdida
  Imagen corrompida
  Incapacidad de trasmitir
Errores de archivo
  Medio de almacenamiento corrompido
  Fallo de almacenamiento
  Exámenes “secuestrados”
Errores de display
  Error de calibración
  Datos asociados no aparecen en el display
  Obturadores artificiales
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 13: Fase de adquisición de la imagen: selección de la técnica de exposición inadecuada
<number>
Los detectores digitales admiten más sobreexposición que los detectores convencionales
La señal digital excesiva se reduce proporcionalmente para que la imagen conserve su aspecto habitual
La consecuencia es una exposición innecesaria al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 14: Fase de adquisición de la imagen: se realizó un examen erróneo
<number>
El técnico radiológico puede tomar una imagen de tórax con una técnica de exposición pensada para abdomen
La señal digital se representa de manera inadecuada para su observación por el radiólogo
La consecuencia puede ser: un examen repetido y una exposición innecesaria para el paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 15: Fase de adquisición: imagen borrada
<number>
El técnico radiológico puede borrar imágenes en la estación de adquisición, sin transmitirla al PACS
Puede que no sea posible recuperar la imagen borrada
Consecuencia: repetición de examen y exposición innecesaria al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 16: Problemas con la red: imagen perdida
<number>
Una interrupción del servicio de la red de datos, puede hacer que se pierda una imagen
Puede que no sea posible volver a transmitir la imagen desde la estación de adquisición de imágenes
Consecuencia: posible repetición de examen y exposición innecesaria al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 17: Problemas con la red: imagen corrompida
<number>
Una interrupción del servicio de la red puede degradar la imagen
Quizá no sea posible volver a transmitir la imagen desde la estación de adquisición
Consecuencia: posible repetición de examen y exposición innecesaria al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 18: Problemas con la red: no se pueden transmitir imágenes
<number>
Una interrupción en los servicios de la red de datos impide que se transmitan imágenes desde la estación de adquisición
La capacidad de almacenamiento local es limitada.
Si se continúa la adquisición, se pueden perder imágenes dando lugar a repetición de exámenes y a exposición innecesaria a los pacientes
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 19: Archivo: medio de almacenamiento corrompido
<number>
Fallos en los medios de almacenamiento pueden impedir que se puedan recuperar imágenes
Esto requiere posible repetición de examen y exposición innecesaria al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 20: Archivo: fallo de almacenamiento
<number>
Un fallo de almacenamiento puede impedir el archivo de imágenes
Si se han borrado imágenes en la estación de adquisición puede ser necesaria la repetición del examen y exposición innecesaria al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 21: Archivo: imágenes secuestradas
<number>
Cuando la información demográfica y del examen grabada en la imagen no concuerda con la información contenida en el RIS, las imágenes pueden quedar escondidas e inaccesibles para ser observadas
A no ser que se realice una reconciliación de los datos, el técnico radiológico puede repetir el examen con la consiguiente exposición innecesaria al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 22: Display: calibration errónea
<number>
Los displays mal calibrados pueden hacer que las imágenes aparezcan como si estuvieran subexpuestas
Como resultado, puede ocurrir que el radiólogo dé instrucciones de que se repitan exámenes o aumente los factores de exposición al paciente
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 23: Display: datos asociados no visualizados en el display
<number>
Los datos que acompañan a la imagen puede que no aparezcan en el monitor del radiólogo
Si entre los datos que faltan está la información de la técnica radiográfica o la exposición al paciente, el radiólogo no puede supervisar el trabajo del técnico
Sin la supervisión del radiólogo, los técnicos pueden realizar exámenes con exposición innecesaria a los pacientes
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 24: Display: obturadores artificiales
<number>
Con el fin de mejorar el contraste, el técnico puede añadir una colimación artificial
Si los obturadores artificiales no son transparentes, el radiólogo no puede supervisar la práctica del técnico
Sin la supervisión del radiólogo, los técnicos pueden trabajar sin la colimación adecuada, exponiendo innecesariamente a los pacientes
¿Cuál fue el campo de radiación real?
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 25: Fuentes de error en el PACS
<number>
Errores en la configuración del PACS
Calibración inadecuada de los dispositivos PACS
Pueden haber discrepancias entre el PACS y los procesos del hospital
Defectos de diseño en el PACS
Limitaciones intrínsecas a los operadores humanos
Capacitación inadecuada y deficiente documentación del PACS y de los procesos del hospital
Planificación insuficiente de las interrupciones de servicio del PACS
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 26: Errores de configuración del PACS
<number>
Ajustes y valores inadecuados del software
Versiones de software sin actualizar o inconsistentes
Combinaciones incompatibles de software y hardware
Departamento principal
Clínica ortopédica
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 27: Problemas con la Calibración inadecuada de los dispositivos del PACS
<number>
Esto incluye los monitores, los detectores de la radiografía digital (DR), los digitalizadores de películas, cámaras láser, interfaces analógicas, temporizadores, etc.
Metodología para la calibración no bien establecida
Frecuencia de las calibraciones no bien establecida
No se reconocen ampliamente las consecuencias de las calibraciones incorrectas
Antes
Después
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 28: Discrepancias entre el PACS y los procesos del hospital => hipótesis falsas
<number>
Los datos de identificación del paciente son un invariante.
Un solo radiólogo va asociado a un informe radiológico.
Un sólo médico va asociado a una solicitud de examen.
Las imágenes se utilizan en cirugía de la misma manera que se utilizan en clínicas.
El paciente citado para la sala 4 será examinado en la sala 4.
El examan iniciado en la sala 4 se terminará en la sala 4.
Los pacientes ambulatorios únicamente serán examinados en la estación ambulatoria.
Los mismos supervisores de los exámenes del primer turno estarán tambien presentes en tercer turno.
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 29: Defectos de diseño del PACS
<number>
Algunos detalles de software and hardware, o bien no funcionan, o lo hacen en una manera no deseada (errores, “bugs”)
Algunos procesos que son absolutamente necesarios para la práctica clínica se quedan sin soporte.
Conectividad limitada
  Implementación incompleta del DICOM
  Interpretaciones incompatibles del DICOM
  Divergencia de las normas de la Empresa de Servicios Integrados de Salud (IHE)
Software diseñado sin cumplir los principios de diseño de software
Ausencia de aplicación de la ingenieria de fiabilidad
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 30: “Errar es humano, pero para estropear las cosas de verdad se necesta una computadora”
<number>
Las imágenes electrónicas son imperfectas: están sujetas a borrado, a asociación errónea, al mal “enrutamiento”, y a errores en la interpretación.
Los dispositivos y medios electrónicos no son registros permanentes: la consecuencia de un pérdida es mayor que la de una película o chasis.
Una sola imagen electrónica deficiente puede proliferar y difundirse; una sola imagen defectuosa en película se puede controlar.
Las imágenes electrónicas defectuosas pueden desaparecer sin dejar rastro: las películas también pueden desaparecer pero dejan huella. ¿Cuántas películas había en la caja al comienzo del turno?
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 31: El mejor mantenimiento es el preventivo
<number>
Las calibraciones han de realizarse según plan.
Los operadores deben limpiar, inspeccionar y documentar
Las rutinas al comienzo del turno o las listas de comprobación son útiles.
Programe el mantenimento preventivo a conveniencia del trabajo clínico
Actualizaciones de software son actuaciones de servicio importantes que requieren volver a verificar el funcionamiento correcto
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 32: La planificación insuficiente del servicio del PACS
<number>
“El tiempo atmosférico nunca coopera”
¿Cómo se ve afectado el PACS si se pierde el servicio de ciertos elementos, tales como la alimentación eléctrica, la ventilación, el aire acondicionado o la red de datos?
¿Cómo hago para mantener la continuidad de la operación clínica durante el tiempo muerto de algún componente individual del PACS?
¿Pueden componentes locales operar durante al tiempo muerto de un componente del PACS dentral (base de datos, archivo, portales, RIS o interfaz del RIS interface)?
¿Cómo se recupera el PACS una vez restablecido el servicio?
¡Una actualización de sofware es una interrupción de servicio!
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 33: Conclusiones
<number>
Lamentablemente, siempre ocurrirán errores en PACS.
Algunos de estos errores ocasionarán dosis de radiación innecesaria a los pacientes
El QC es crucial para detectar errores.
La Capacitación es crucial para evitar errores.
La ingeniería de fiabilidad es crucial para la continuidad de las operaciones clínicas.
La recuperación de las situaciones de desastre es clave para restablecer operaciones clínicas normales.
La optimización incluye todos los puntos mencionados arriba.
Otras lecciones de estas series se concentran en errores que ocurren en la adquisición y la representación visual (display) de las imágenes, en lugar de aquellas que afectan a la calidad del servicio de la red y a la fiabilidad en el archivo.
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
Notes: <number>

## Slide 34: Responda: correcto o incorrecto
<number>
El PACS es un sistema para almacenar y recuperar información sobre los pacientes
Repeticiones de exámenes radiográficos podrían deberse a problemas con la red de datos
Monitores (displays) calibrados inadecuadamente pueden ocasionar exposición innecesaria a los pacientes
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)

## Slide 35: Respuesta: correcto o incorrecto
<number>
Incorrecto. Es el Sistema de Información del Hospital (HIS) el que se utiliza para almacenar y recuperar información de los pacientes. Esto puede relacionarse con el Sistema de Información Radiológica (RIS)
Correcto. La interrupción del servicio de la red de datos puede dar lugar a que se pierda la imagen, con lo cual sería inevitable la repetición de la exposición.
Correcto. Los monitores inadecuadamente calibrados pueden hacer que las imágenes parezcan subexpuestas, lo cual haría que el radiólogo diera instrucciones a los técnicos de que repitan exámenes o hagan aumentar los factores de exposición de los pacientes
Protección radiolígica en radiología digital L09 Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS)