ЭКРАНИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ

## ВВЕДЕНИЕ

## Мощность дозы от неэкранированного источника Tc99m и I131 может быть значительной. Грубая оценка может быть сделана используя постоянную величины мощности дозы (взятую из таблиц), которая дает мощность дозы на расстоянии 1 метр от источника 1 МБк. Для Tc99m и I131 эта константа 0,017 и 0,057 мкЗв / ч соответственно. В целях сведения к минимуму внешнего облучения от открытого источника, очень важно иметь правильно спроектированное экранирование флаконов и шприцев. Вместе с расстоянием (используя закон обратных квадратов), он является самым важным способом защиты работника.

## ЦЕЛЬ

## Цель этого практического занятия - продемонстрировать экранирующие свойства свинца для Tc99m и I131 и понять важность использования различной толщины свинцового экранирования для различных радионуклидов. Второй целью является демонстрация закона обратных квадратов.

#### МАТЕРИАЛЫ

Радионуклиды

- Tc99m-пертехнетат (5 ГБк)

- I131-йодид (5 ГБк)

Инструменты

- Монитор мощности дозы

Защитный материал

- Свинцовые листы (0,5 мм, 1 мм и 2 мм с общей толщиной в 30 мм)

Прочее оборудование

- Защитная одежда (лабораторный халат или пластиковый фартук, перчатки и бахилы)

- Экранировка флакона

- Пинцеты

#### ПРОЦЕДУРЫ

Проведите измерения фона. Оденьте защитную одежду и поместите источник в держатель используя щипцы. Померьте мощность дозы на расстоянии 1 м от незащищенного источника. Запишите данные. Помещайте увеличивающуюся толщину свинца перед источником и записывайте мощность дозы. См. также рис 1.

Удалите свинцовые листы и сделайте измерения мощности дозы на различных расстояниях от источника.

Источник

Детектор

Экранировка флакона

Свинцовые листы

1 м

#### Рисунок 1: Иллюстрация экспериментальной установки для измерения передачи гамма-излучения через свинец.

#### ВЫВОДЫ

| Экранирование источников |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детектор: |  |  |  |  |  |  |  |
| Радионуклид: 99mTc |  |  |  |  |  |  |  |
| Фон: |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина |  |  | Померенная | Чистая |  | Проникновение |  |
| свинца |  |  | мощность дозы | мощность дозы |  | (%) |  |
| (мм) |  |  | (мкЗв / ч) | (мкЗв / ч) |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |

Экранирование источников

| Детектор: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Радионуклид: 131I |  |  |  |
| Фон: |  |  |  |
| Толщина | Померенная | Чистая | Проникновение |
| свинца | мощность дозы | мощность дозы | (%) |
| (мм) | (мкЗв / ч) | (мкЗв / ч) |  |
| 0 |  |  | 100 |

Закон обратных квадратов

| Детектор: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радионуклид: |  |  |  |  |
| Фон: |  |  |  |  |
| Расстояние | Померенная | Чистая |  |  |
| (м) | мощность дозы | мощность дозы |  |  |
|  | (мкЗв / ч) | (мкЗв / ч) |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |