# КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОЗКАЛИБРАТОРА

## ВВЕДЕНИЕ

Согласно ОНБ, активность вводимая пациентам при обследовании и терапии ядерной медицины с использованием открытых источников должна измеряться и регистрироваться. Для того, чтобы выполнить это требование в отделении ядерной медицины должен имется дозкалибратор. Производитель должен калибровать прибор обеспечивая прослеживаемость измерений до указанной Лаборатории Стандартов.

Для поддержания надежности показаний дозкалибратора, пользователь должен создать программу приемочных испытаний и регулярного контроля качества. Таблица 1 является приводит примеры различных параметров для тестирования и частоты тестирования.

Получение  Ежедневно  Ежемесячно	Ежегодно

Высокое напряжение/дисплей	Ф	T	  T	    Ф

Настройка нуля		Ф	T	  T	    Ф

Фон               		Ф	T	  T	    Ф

Правильность		Ф			    Ф

Прецизионность (точность)	Ф		  T	    Ф

Относительная

чувствительность		Ф		  T	    Ф

Дополнительные калибровки		Ф

Линейность		Ф			    Ф

Электрическая безопасность	Ф			    Ф

Утечка излучения		Ф			    Ф

## Ф: Измерение проводится медицинским физиком

#### T: Измерение проводится техником

## ЦЕЛЬ

Цель этого практического упражнения -  применить некоторые из методов, используемых при регулярном контроле качества дозкалибратора.

#### МАТЕРИАЛЫ

Источники

- Калибровочный источник

- Tc-99m

Прочее оборудование

- Защитная одежда

- Щипцы

#### ПРОЦЕДУРЫ

Прецизионность (точность)

Используйте калибровочный источник. Выберите настройки для радионуклидов и настройте фон. Поместите источник в держатель. Сделайте 10 повторных измерений. Чтобы оценить прецизионность (точность), вычислите для каждого источника (i) разницу в процентах между измеренной активностью Ai и их средним Amv. Разница не должна превышать 5%.

Правильность

Чтобы оценить правильность, вычислите разницу в процентах между средней активностью Amv и сертифицированной активностью калибровочного источника. Разница должна быть в пределах 10%.

Линейность

Используйте источник высокой активности Tc99m. Выберите настройки для радионуклидов и настроийте фон. Измеряйте активность в течение нескольких периодов полураспада (от ГБк к кБк). Изобразите результаты в виде графика активность-время на графической бумаге (полулогарифмической). График линейный?

Воспроизводимость

Используйте калибровочный источник. Выберите настройки для радионуклидов и настройте фон. Изметьте активность и сравните её с измерениями, проводимыми в течение последнего месяца. Отобразите результат на графической бумаге.

#### ВЫВОДЫ

# КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОЗКАЛИБРАТОРА

Модель:

1. Точность

Источник:

Активность:

| Измерения № | Активность (МБк) | Точность (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| Среднее |  |  |

#### 2. Правильность

Активность эталонного источника:

Активность измеренного источника:

Правильность:		(%)