РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ МЕСТ

## ВВЕДЕНИЕ

Одним из требований в программе радиационной защиты является проведение регулярного радиометрического контроля рабочего места. Это должно быть достаточным, чтобы позволить:

- оценить радиационную обстановку на всех рабочих местах;

- оценить облучение в зонах контроля и наблюдения; и

- проверить классификацию контролируемых зон и зон наблюдения

Главная цель радиометрического контроля заключается в снижении или предотвращении облучения персонала и населения радиоактивными материалами. Вторичная цель - обнаружение потери контроля в результате сбоя сдерживания или отклонения от хорошей практики эксплуатации, а также оказание помощи в предотвращении распространения радиоактивного загрязнения из контролируемых зон. Часто такое распространение загрязнения должно быть ограничено не только из соображений ограничения облучения, а, например, чтобы избежать загрязнения высокочувствительных счетчиков в аналитических или научно-исследовательских лабораторий.

В большинстве стран, соответствующие регулирующие органы указавают требуемую частоту проведения документированного радиометрического контроля рабочих мест.

## ЦЕЛЬ

### Цель данного практического занятия - узнать как внедрить программу для радиометрического контроля рабочих мест и как производить измерения с помощью правильного инструмента.

#### МАТЕРИАЛЫ

План помещений должен имется в наличии.

Приборы

- Радиометр для измерения мощности дозы

- Радиометр поверхностного загрязнения

- Прибор для измерения радиоактивности или гамма-счетчик

Прочее оборудование

- Защитная одежда (лабораторный халат или пластиковый фартук, перчатки и бахилы)

- Тампоны, смоченные спиртом

- Пробирки для образцов

- Пинцеты

#### ПРОЦЕДУРЫ

Используйте план для выявления точек, в которых должны быть выполнены измерения. Радиометрический контроль загрязнения должен осуществляться в местах, где существует повышенный риск загрязнения, такие как рабочие поверхности и оборудование в области подготовки радиофармпрепаратов, кровать пациента, где  делаются инъекции, туалет пациента и т.д. Радиометрический контроль мощности дозы должен быть проделан в помещениях, где хранятся радионуклиды и в комнатах, где постоянно находятся работники.

Протрите место на рабочей поверхности (обычно 10x10 см2) используя смоченный тампон. Протирайте от периферии и внутрь. Положите тампон в пробирку и измерьте радиоактивность в калиброванном гамма-счетчике или в радиометр предназначенном для измерения активности. Посчитайте уровень загрязнения в соответствии с:

загрязнение (Bq/cm2) =(cps-BG)/(Ec*Ew*A)  (гамма-счетчик)

загрязнение (Bq/cm2)= Am/( Ew*A)  	      (activity meter)

cps:	скорость счета в секунду для образца

BG:	фоновая скорость счета инструмента

Ec:	эффективность счетчика (cps/Bq)

Ew:	эффективность пробы (считать 0.1)

A:	площадь (cm2)

Am:	измеренная активность (Bq)

ВЫВОДЫ

Радиометрический контроль рабочих мест

#### Радиометр мощности дозы:			Фон:

Радиометр загрязнения:		                    Фон:

Радиометр для измерения активности мазка (тампона):

| Место измерения | Мощность дозы (мкЗв / ч) | Загрязнение (cps) | Оценка радиоактивного загрязнения поверхности (Bq/cm2) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |