# ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГАММА-КАМЕРУ

## ВВЕДЕНИЕ

## Качество изображения гамма камеры зависит от нескольких эксплуатационных характеристик, таких как плотность счета которое сказывается на уровне шума и контрастного разрешения, расстояние между детектором и пациентом, которое влияет на геометрическое разрешение, и настройки энергетического окна, которые влияют на количество регистрируемых рассеянных фотонов. Правильная эксплуатация гамма камеры хорошо обученным персоналом имеет важное значение для высококачественной практики ядерной медицины.

## ЦЕЛЬ

#### Цель этого практического раздела - продемонстрировать как оптимизированное использование оборудования повышает качество изображения и, следовательно, качество диагностики (чувствительность и специфичность).

#### МАТЕРИАЛЫ

Источники

- Tc-99m

Прочее оборудование

- Фантом для общего контроля качества планарных изображений (эмиссионных или прохождения)

#### ПРОЦЕДУРЫ

Заполните фантом используя около 50 МБк Tc-99m. Используйте многоцелевой коллиматор на гамма камере. Получите изображение с матрицей 256 х 256.

Плотность счета

Получите изображения содержащие 50000, 100000, 200000, 500000 и 1000000 импульсов. Проведите анализ изображений с точки зрения контрастного разрешения.

Расстояние

Получите изображения (1000000 импульсов), располагая фантом на расстоянии в 0, 10 и 20 см от коллиматора. Проведите анализ изображений с точки зрения геометрического разрешения.

Настройка окна

Получите три изображения (каждое по 1000000 импульсов): 1. с правильно отцентрованным энергетическим окном, 2. с энергетическим окном сдвинутым на 10% в сторону меньших энергий и 3. с энергетическим окном сдвинутым на 10% в сторону более высоких энергий. Зарегистрируйте время которое потребовалось для набора требуемого количества импульсов для каждого из этих изображений. Проведите анализ изображений с точки зрения контрастного разрешения и геометрического разрешения.

#### ВЫВОДЫ