КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГАММА-КАМЕРЫ

## ВВЕДЕНИЕ

Гамма-камера является основным инструментом диагностической ядерной медицинs. Для того, чтобы получить высокий уровень защиты и оптимизации медицинского облучения важно иметь самое высокое качество обследования. Это достигается за счет хорошо подготовленных сотрудников, имеющих доступ к руководствам по проведению процедур, регулярному техническому обслуживанию оборудования и регулярному контролю качества. Игнорирование любой из этих компонент может привести к некачественному обследованию и получению ложных положительных или ложных отрицательных диагнозов. В таблице ниже приводится пример различных параметров, которые должны проверятся на регулярной основе.

Принятие в   Ежедневно  Еженедельно Ежегодно

эксплуатацию

Однородность		Ф	T	T	Ф

Однородность, томография	Ф			Ф

Отображение спектра		Ф	T	T	Ф

Разрешение по энергии	Ф			Ф

Чувствительность		Ф		T	Ф

Размер пикселя		Ф		T	Ф

Центр вращения		Ф		T	Ф

Линейность		Ф			Ф

Пространственное разрешение	Ф			Ф

Потеря импульсов		Ф			Ф

Multiple window pos		Ф			Ф

Фантом для общего контроля

качества                                            Ф			Ф

Ф: Измерение проводится медицинским физиком

T: Измерение проводится техником

## ЦЕЛЬ

#### Цель этого практического упражнения - применить некоторые из методов, используемых при проведении регулярного контроля качества гамма-камеры.

#### МАТЕРИАЛЫ

Источники

- Фантом для проверки однородности поля (Co-57)

- Два точечных источника (Tc-99м или Co57, максимум 10 МБк)

- Точечный источник (Tc-99м, 100 МБк)

- Линейный источник (пластиковая трубка с диаметром <2 мм содержащая примерно 50 МБк Тс-99м)

Фантомы

- 4-квадрантный бар-фантом

- Люсайт фантом (15x15x1 см), содержащий около 50 МБк Tc-99m

Прочие материалы

- Впитывающие салфетки на пластиковой основе для защиты камеры

#### ПРОЦЕДУРЫ

Защитите детектор покрыв его впитывающими салфетками на пластиковой основе.

Внешняя однородность

Поместите фантом для проверки однородности поля непосредственно на коллиматор. Произведите статическое исследование с размером матрицы 64x64. Общее число импульсов должно быть примерно 5000 имп / пиксель. Вычислите интегральную и дифференциальную неравномерности используя программное обеспечение предназначенное для проведения контроля качества.

Пространственное разрешение

- Бар-фантом. Поместите бар-фантом непосредственно на коллиматор. Поместите точечный источник (100 МБк Tc99m) примерно в 2 м от детектора. Получите статическое изображение с матрицей 256x256. Общее число импульсов должно быть выбрано таким образом, чтобы полученное изображение имело низкий уровень шума. Выведите изображение на экран и оцените геометрическое разрешение путем определения минимального расстояния между линиями, которое все еще можно различить.

- Линейный источник. Поместите линейный источник на коллиматор и произведите статическое исследование с размером матрицы 256 х 256. Выведите изображение и вычислите функцию рассеяния линии (используемый метод зависит от имеющегося программного обеспечения). Определите полную ширину на половине максимума (FWHM) для полученной функции рассеяния линии. Повторите измерения на расстояниях 10 см и 20 см между коллиматором и линейным источником. Запишите результат в мм используя известный размер пикселя.

Размер пикселя

Положите два точечных источника (Tc99m 10 МБк) непосредственно на коллиматор на известном расстоянии друг от друга (25-30 см). Произведите статическое исследование с матрицей 256x256. Определите расстояние в пикселях между источниками на изображении. Вычислите размер пикселя (мм / пиксель). Сделайте измерения как для оси X, так и для оси Y. Запишите результаты.

Чувствительность

Поместите люсайт фантом с известной активностью Tc99m непосредственно на коллиматор. Произведите статическое исследование с любым размером матрицы. Определите общее число импульсов собранных в течение определенного времени и вычислите чувствительность в виде количества импульсов в секунду / МБк.

Энергетическое разрешение и окно настройки

Поместите люсайт фантом на коллиматор. Используйте дисплей спектра камеры и получите распределение амплитуд импульсов. Попробуйте оценить энергетическое разрешение для Tc99m. Расположено ли правильно энергетическое окно?

Центр вращения

Положите точечный источник на ложе пациента примерно в 5-10 см от центра вращения. Проведите томографическое исследование с врашением гантри на 360о. Используя имеюшееся програмное обеспечение, расчитайте смещение центра вращения. Запишите результат.

#### ВЫВОДЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГАММА-КАМЕРЫ

Модель:

1. Однородность

Коллиматор:

Источник:

Acquisition

Размер матрицы:	Время:	          Общее количество импульсов:

| ### Параметр | Величина (%) |
| --- | --- |
| Дифференциальная неравнометность (CFOV) | : |
| Дифференциальная неравнометность (UFOV) | : |
| Интегральная неравномерность (CFOV) | : |
| Интегральная неравномерность (UFOV) Примечание: | : |

CFOV – центральное поле зрения

UFOV – полезное (полное) поле зрения

#### 2. Пространственное разрешение

4-квадрантный бар-фантом.

Коллиматор:

 Квадрант 1:         пар линий/см            Квадрант 2:        пар линий/см

 Квадрант 3:         пар линий/см            Квадрант 4:        пар линий/см

Отметьте сектора в которых линии разделены

Линейный источник

Коллиматор:

| Расстояние (см) | FWHM (в пикселях) | FWHM (в мм) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |

Примечание: FWHM = полная ширина на половине максимума

РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ

|  | ##### X-направление | ##### Y-направление |
| --- | --- | --- |
| Расстояние между источниками (мм): |  |  |
| Расстояние между источниками (в пикселях): |  |  |
| Размер пикселя (мм/пиксель): |  |  |

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Коллиматор:

Активность:

Количество импульсов:	 Время (с):              Скорость счета (/с):

Чувствительность (импульсы в секунду / МБк):

РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЭНЕРГИИ

Радионуклид:

Разрешение по энергии (%):

ЦЕНТР ВРАЩЕНИЯ

Размер матрицы:

Сдвиг по оси X (пиксель):

Сдвиг по оси Y (пиксель):