# АНАЛИЗ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСА

## ИСТОРИЯ

## Сцинтилляционный детектор является наиболее часто используемым детектором в ядерной медицине. Он используется в счетчике гамма частиц, датчика, сканера и гамма-камеры. Важной особенностью сцинтилляционного детектора является его способность давать сигнал, пропорциональный энергии, поглощенной в детекторе. Это может быть использовано при выявлении различных радионуклидов с различной энергией фотона или отделении рассеянных фотонов от полезных фотонов. Сигналы от радиоактивного источника, например, пациента, имеют  распределение амплитуды импульсов с пиком полной энергией представляющим фотоны, которые были полностью поглащены в детекторе и непрерывного распределения, представляющего рассеянные фотоны (рассеянные в источнике или лишь частично поглощенные в детекторе). Ширина пика полной энергии называется энергетическим разрешением детектора.

Скорость счета

Пик  полной энергии

Скорость счета

Амплитуда мпульса (энергия)

Рисунок 1: Распределение амплитуд импульсов от пациента с Tc99m зарегистрированых гамма камерой

Сигнал с ФЭУ направляется на анализатор амплитуды импульса, чтобы разделить импульсы по энергии. Только импульсы определенной амплитуды пройдут анализатор и будут зарегистрированны. Эта амплитуда импульса задается путем определения окна напряжения (ΔE) между низким порогом (LL) и верхним порогом (UL). В общем случае, в сцинтилляционном детекторе можно регулировать величины низкого порога и ширины окна. Эти настройки зависят от измеряемых радионуклидов.

ЦЕЛЬ

Целью этого практического занятия является изучение функций и свойств анализатора амплитуды импульса и интерпретация распределения амплитуд импульсов.

МАТЕРИАЛЫ

Радионуклиды

- Co57 (122 keV)

- Cs137 (662 keV)

Приборы

- сцинтилляционный детектор с анализатором амплитуды импульсов с ручным управлением

ПРОЦЕДУРА

a) Распределение амплитуд импульсов

Используя Со57, установите подходящую ширина окна ΔW на анализаторе амплитуды импульса. Начните измерения с низкого порога дискриминатора установленного на уровнь 0. Запишите скорость счета. Увеличьте значение низкого порога на ΔW и запишите скорость счета. Повторяйте увеличение нижнего порога ступенчато на ΔW до тех пор пока не достигнете пика полной энергии. Нарисуйте график измерений на масштабной бумаге в линейном масштабе и определите амплитуду (высоту) импульса соответствующую центру пика полной энергии. Измерьте энергетическое разрешение детектора, определяемое как половина ширины пика полной энергии (FWHM). Обсудите какие настройки анализатора амплитуды импульсов должны использоваться для данного радионуклида.

b) Линейность по энергии

Используя Сз137, определите амплитуду импульса соответствующую центру пика полной энергии. Вычислите отношение между амплитудой импульса и энергией фотона. Используйте это значение для определения энергии фотонов от Со57 на основе результатов предыдущих измерений.

ВЫВОДЫ

Анализ амплитуды импульса

Радионуклид:

Ширина окна:

| Нижний порог | Скорость счета | Нижний порог | Скорость счета |
| --- | --- | --- | --- |

Co 57 (122 keV)

Амплитуда импульса соответствующая пику полной энергии:

FWHM (%):

Предлагаемые настройки энергетического окна:

Cs137 (662 keV)

Амплитуда импульса соответствующая пику полной энергии:

Амплитуда импульса/keV:

Расчетная энергия фотонов Со 57: