## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 12.1: Blindaje y diseño de instalaciones para Rayos X
Ejercicio práctico
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Materia objeto: diseño y cálculo de blindajes de un departamento de radiodiagnóstico
Procedimiento paso a paso a seguir
Interpretación de resultados
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 12.1: Blindaje y diseño de salas de rayos X
Cálculo del diseño y blindaje de un departamento de radiología
Ejercicio práctico
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: Blindaje radiológico - Cálculo
Actualmente basado en NCRP49, PERO hace tiempo ya que se ha comenzado a revisar (en curso actualmente)
Las suposiciones usadas son muy pesimistas, por lo que es común un apantallamiento excesivo
Se dispone de diferentes programas de computador, que dan el blindaje en forma de espesores de distintos materiales
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 5: Cálculo de blindajes - Principio
Necesitamos, para cada punto de cálculo, la dosis por semana por mA.min, modificada con U y T, y corregida por distancia
La atenuación requerida es simplemente la relación entre la dosis de diseño y la dosis real
Pueden usarse tablas o cálculos para estimar el apantallamiento requerido
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 6: Cálculo de blindajes - Detalle
Dosis por semana - primaria
Datos nuevos utilizados para la versión revisada del informe NCRP49 sugieren que para:
  100 kVp, la dosis/unidad de carga = 4.72 mGy/mA-min a 1 metro
  125 kVp, la dosis/unidad de carga = 7.17 mGy/mA-min a 1 metro
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 7: Cálculo de blindajes - Detalle
Entonces si la carga fuera de 500 mA-min/sem a 100 kVp, la dosis primaria sería:
  500  4.72 mGy/sem a 1 metro = 2360 mGy/sem
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 8: Ejemplo de cálculo de blindajes
Usando una sala típica de rayos X, podemos calcular la dosis total por semana en un punto
despacho
2.5 m
Punto de cálculo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 9: Cálculo de blindajes - Primaria
Si U = 0.25, y T = 1 (un despacho) y la distancia desde el tubo de rayos X es 2,5 m, entonces la dosis primaria real por semana es:
(2360  0.25  1)/2.52 = 94.4 mGy/sem
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 10: Cálculo de blindajes - Dispersa
Puede suponerse que la dispersión es una cierta fracción de la dosis primaria al paciente
Podemos usar la dosis primaria del cálculo previo, pero debemos modificarlo a la distancia desde el tubo al paciente, más corta (DFP, usualmente unos 80 cm)
La “fracción dispersa” depende del ángulo de dispersión y del kVp, pero tiene un máximo alrededor de 0.0025 (125 kVp a 135 grados)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 11: Cálculo de blindajes - Dispersa
La dispersión también depende del tamaño de campo. Se relaciona simplemente con un campo estándar de 400 cm2 – utilizaremos 1000 cm2 para nuestro campo
Entonces la dosis dispersa en el caso más desfavorable (modificada solo por la distancia y T) es:
(2360  1  0.0025  1000)
= 3.7 mGy
(400  2.52  0.82)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 12: Cálculo de blindajes - Fugas
Las fugas deben suponerse el máximo permitido (1 mGy•h-1 a 1 metro)
Necesitamos conocer cuántas horas por semana funciona el tubo
Esto puede tomarse a partir de la carga W, y de la corriente del tubo continua máxima
Las fugas se modifican también por T y por la distancia
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 13: Cálculo de blindajes - Fugas
Por ejemplo: si W = 300 mA-min/sem y la corriente continua máxima es 2 mA, el tiempo de funcionamiento para el cálculo de fugas es
= 300/(2  60) horas
= 2.5 horas
Entonces las fugas = 2.5  1  0.25/2.52 mGy
= 0.10 mGy
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 14: Cálculo de blindajes – Dosis total
Así pues, la dosis total en nuestro punto de cálculo vale:
= (94.4 + 3.7 + 0.1) = 99.2 mGy/sem
Si la dosis de diseño es = 0.01 mGy/sem
entonces la atenuación requerida es
= 0.01/99.2 = 0.0001
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 15: Cálculo de blindajes – plomo requerido
Mediante tablas o gráficas de blindaje de plomo, podemos encontrar que la cantidad necesaria de plomo es 2.5 mm
Hay tablas o fórmulas de cálculo par plomo, hormigón y acero, al menos
El proceso debe repetirse ahora para todos los otros puntos de cálculo y barreras
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 16: Cálculo de blindajes
1 2 3 4 5 6 7 8 mm
105
104
103
102
10
Plomo requerido
Factor de reducción
50
75 kV
100
150
200 kV
250
300 kV
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 17: Parámetros de blindaje de la radiación
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 18: Blindaje de salas – Tubos de rayos X múltiples
Algunas salas estarán equipadas con más de un tubo de rayos X (tal vez un tubo soportado en el techo y uno montado en el suelo)
Los cálculos de blindaje DEBEN considerar la dosis TOTAL de radiación de los dos tubos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 19: Diseño de salas de TC
Criterios generales
Una sala grande con espacio suficiente para:
  Escáner TC
  Equipos auxiliares (inyector de medios de contraste, camilla de emergencia y equipamiento, contenedores de material de desecho, etc)
  2 vestuarios
Otros espacios requeridos:
  Sala con consola con ventana lo bastante grande como para ver al paciente en todo momento
  Sala de preparación del paciente
  Área de espera del paciente
  Sala de informes (con “workstation” de imagen secundaria)
  Área de impresor láser o impresora de película

## Slide 20: Blindaje de salas
Carga
Barreras protectoras
Ropa de protección
2.5 Gy/1000 mAs-scan
Distribución típica de dosis dispersa
alrededor de un escáner TC

## Slide 21
Carga (W): la carga semanal se expresa usualmente en miliamperios - minuto.
  La carga para un TC es usualmente muy alta
  Ejemplo:
  6 días de trabajo/sem, 40 pacientes/día, 40 cortes/paciente,
  200 mAs/corte, 120 kV
El haz primario es totalmente interceptado por el conjunto de detectores. Las barreras son alcanzadas solo por radiación dispersa
mA-min/sem
32000
W
60
200
•
40
•
40
•
6


Barreras protectoras

## Slide 22
Radiación dispersa
la radiación dispersa máxima típica alrededor de un TC es: Stc = 2.5 Gy/mA-min y scan a 1 metro y 120 kV.
Esta cantidad puede adoptarse para el cálculo de las barreras protectoras
El espesor S se obtiene de la curva de atenuación para el material atenuador apropiado suponiendo fotones dispersos con la misma capacidad de penetración de los del haz útil
Ejemplo: 120 kV; P = 0.04 mSv/sem,
dsec= 3 m, W= 32000 mA-min/sem, T= 1
Requiere 1.2 mm de plomo o 130 mm de hormigón
T
WS
)
(d
P
uX
ct
2
sec
K

Barrera secundaria
dsec
Cálculo de barreras protectoras secundarias

## Slide 23: Dónde conseguir más información
National Council on Radiation Protection and Measurements “Structural Shielding Design and Evaluation for Medical Use of X-rays and Gamma rays of Energies up to 10” MeV, Washington DC: 1976. (NCRP report 49)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources