## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 19.3: Optimización de la protección en mamografía
Ejercicio práctico
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Poder aplicar un protocolo de control de calidad al equipamiento de mamografía
Medir la dosis en la superficie de entrada de la mama y la dosis glandular promedio
Interpretación de resultados
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 19.3: Optimización de la protección en mamografía
Tema 1: Dosis en la superficie de entrada (medidas en pacientes)
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: Dosis en la superficie de entrada (ESAK)
El kerma aire en la superficie de entrada (ESAK) en aire libre (es decir, sin retrodispersión) resulta la magnitud más frecuentemente usada para dosimetría al paciente en mamografía
La ESAK puede determinarse en condiciones de referencia, bien con exposición controlada por el AEC o en técnica manual

## Slide 5: Dosis en la superficie de entrada (I) (medidas en pacientes)
Este sencillo método de determinar la ESAK requiere dosímetros de un laboratorio central para proporcionar información de primera línea sobre el nivel de dosis de radiación impartido a pacientes.
Está pensado para instalaciones donde no hay experiencia o recursos locales.

## Slide 6: Dosis en la superficie de entrada (II) (medidas en pacientes)
Seleccionar 10 pacientes con un espesor de mama comprimida en el intervalo de 4 a 6 cm
Para cada paciente y proyección, colocar un TLD calibrado en el cuadrante superior interno de la mama y radiografiar al paciente normalmente
Retirar el sobre con el TLD y mantenerlo fuera de la radiación

## Slide 7: Dosis en la superficie de entrada (III) (medidas en pacientes)
Completar el cuestionario de dosimetría al paciente (suministrado por el laboratorio central)
Una vez usados los 10 sobres, devolverlos junto con el cuestionario relleno al laboratorio de dosimetría que los emitió
Comparar el valor medio de ESAK con el valor de referencia de 10 mGy

## Slide 8: Calibración de la salida (I) (Propósito)
Este método de determinar la ESAK se basa en calibrar el rendimiento del tubo de rayos X (en lo que sigue, salida) junto con un registro de la carga del tubo en una serie de pacientes
Se adapta bien a unidades de rayos X con sistema de control AEC y presentación en consola posterior a la exposición o en unidades con control manual solamente

## Slide 9: Calibración de la salida (II) (equipamiento para la prueba)
Seleccionar un dosímetro con rango dinámico desde al menos 0.5 a 100 mGy
  Exactitud > ± 10%
  Precisión > ± 5
Calibrar el dosímetro en términos de kerma-aire en airea una HVL lo más próxima posible a 0.4mm de Al
Usar la indicación post-exposición de la carga del tubo (mAs)

## Slide 10: Calibración de la salida (III) (método de test – medidas en pacientes)
Seleccionar 10 pacientes con espesor de mama comprimida en el margen de 4 a 6 cm
Para una misma proyección en cada paciente, registrar los mAs tras cada exposición o el valor seleccionado, en unidades de control manual

## Slide 11: Calibración de la salida (IV) (método del test – medidas de salida)
Colocar el dosímetro en el punto de referencia (45 mm por encima de la mesa del chasis, a 60 mm del lado de la pared del tórax y centrado lateralmente). La placa de compresión debe estar colocada
Seleccionar modo de exposición manual (los mismos kV, ánodo, filtración etc..) tal y como se use clínicamente
Registrar las lecturas de kerma-aire por mAs para las cargas del tubo que cubran el margen de valores registrados en los pacientes

## Slide 12: Cálculos (I)
Calcular el valor medio de carga del tubo para los 10 pacientes
Deducir el rendimiento de salida, esto es, el kerma-aire/mAs
Calcular el valor medio de ESAK que corresponde al valor medio de la carga del tubo
Calcular la ESD media multiplicando la ESAK media por el factor de retrodispersión apropiado si se conoce la HVL

## Slide 13: Cálculos (II)
Factor de retrodispersión en función
de la HVL (Jansen et al. 1994)
Si no hay información sobre la HVL, aplicar
un factor de retrodispersión BF = 1.09
HVL mm Al | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65
BF | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13

## Slide 14: Evaluación de resultados
Comparar el valor medio de ESAK con el valor de referencia de 10 mGy
Si el valor medio de ESAK excede de 10 mGy por proyección, disponer ensayos de investigación y acciones correctoras a emprender por la persona apropiada

## Slide 15: Parte 19.3 : Optimización de la protección en mamografía
Tema 2: Dosis en la superficie de entrada (medidas con maniquí)
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 16: Dosis en la superficie de entrada (medidas con maniquí)
Este método es una alternativa al de colocar TLDs en pacientes donde esta opción no se considera viable debido a interferencia con la exploración del paciente
Se adapta a instalaciones donde no son accesibles recursos de dosimetría local no experiencia

## Slide 17: Equipamiento para las pruebas (suministrado por un laboratorio central)
TLDs: calibrados en términos de kerma-aire en aire libre a una HVL lo más cerca posible de 0.4 mm Al
Maniquí estándar: PMMA (espesor de 45  0.5 mm, 150 x 240 mm2)
Tira de película revelada con densidades ópticas marcadas (con valores)
Cuestionario

## Slide 18: Método del test (1)
Disponer el equipo de rayos X para una proyección cráneo-caudal con la placa de compresión presente y un chasis cargado en el bucky
Colocar el maniquí en la mesa de la mama, asegurarse de que cubre por completo el dispositivo de AEC
Colocar el TLD en el punto de referencia

## Slide 19: Método del test (2)
Exponer el maniquí a iguales condiciones a las usadas clínicamente para una mama de tamaño estándar
Procesar la película del modo habitual
Verificar que la densidad de la película (base + velo incluidos) en el punto de referencia está en el intervalo 1.2 a 1.8 OD (comparación visual con la tira de película suministrada por el laboratorio)

## Slide 20: Método del test (3)
Sustituir el TLD por otro
Si la OD de la película está dentro del margen 1.2 a 1.8 hacer una segunda exposición del maniquí buscando una OD de 1.5
Finalmente procesar una película fresca y no expuesta
Estimar la OD de la película de fondo por comparación visual con la tira de test

## Slide 21: Método del test (4)
Completar el cuestionario suministrado por el laboratorio central
Devolver las bolsitas con los TLDs junto con las tres películas y el cuestionario al laboratorio emisor
Comparar el valor de ESAK suministrado por el laboratorio al valor de límite de 11 mGy que corresponde a una OD neta de 1.0 (para valores diferentes de OD, ver tabla)

## Slide 22: Valores límite de ESAK en función de la densidad óptica neta
Densidad neta en pelicula (OD) | Valor límite de ESAK (mGy)
0.8 | 9
1.0 | 11
1.2 | 13
1.4 | 15
1.6 | 17
1.8 | 19

## Slide 23: Calibración de la salida (Propósito)
Este método de determinar la ESAK con maniquí estándar da información sobre cumplimiento del ajuste técnico del equipo mamográfico con las directrices sobre dosis de radiación
Es adecuado para unidades de rayos X que tienen un sistema AEC y presentación post-exposición o para las que solo poseen control manual de exposición

## Slide 24: Calibración de la salida (equipamiento para el test)
Un dosímetro con rango dinámico desde al menos 0.5 to 100 mGy
  exactitud > ± 10%
  Precisión > ± 5
El dosímetro debe estar calibrado en términos de kerma-aire en aire libre a una HVL lo más cerca posible de 0.4 mm Al
Maniquí estándar: PMMA (espesor de 45  0.5 mm, 150  240 mm2)
Un densitómetro (resolución de 0.01 unidades de densidad)

## Slide 25: Método de test (determinación de la carga del tubo (1))
Ajustar el equipo de rayos X para una proyección cráneo-caudal con la placa de compresión presente y un chasis cargado en el bucky
Colocar el maniquí en la mesa de la mama, asegurarse de que cubre por completo el dispositivo de AEC
Exponer el maniquí a los parámetros usados clínicamente

## Slide 26: Método de test (determinación de la carga del tubo (2))
Registrar la carga del tubo
Procesar la película del modo normal
Medir la OD y verificar que la densidad de la película se sitúa en el rango 1.2 a 1.8
Si es necesario, ajustar la densidad del AEC para conseguir una densidad óptica adecuada y repetir el procedimiento antes descrito

## Slide 27: Método de test (medida de la output)
Retirar el maniquí y situar el dosímetro en el punto de referencia. La placa de compresión debe estar colocada
Seleccionar modo manual de exposición y la carga del tubo determinada previamente
Registrar la lectura del dosímetro. Si no es posible seleccionar el valor exacto de carga del tubo, hacer dos exposiciones por encima y por debajo de ese valor

## Slide 28: Cálculos
Aplicar el factor de calibración apropiado a la lectura del dosímetro
Interpolar los resultados si hubiera sido necesario hacer los dos disparos a ambos lados del valor exacto
Expresar el resultado como ESAK

## Slide 29: Evaluación de resultados
Comparar el valor de ESAK suministrado por el laboratorio al valor de límite de 11 mGy que corresponde a una OD neta de 1.0 (para valores diferentes de OD, ver tabla)
Si el valor medio de ESAK excede de 10 mGy por proyección, disponer los ensayos de investigación y acciones correctoras a emprender por la persona apropiada

## Slide 30: Dosis en la superficie de entrada
Valor límite | < 10 mGy para 40 mm de PMMA < 12 mGy para 45 mm de PMMA < 20 mGy para 50 mm de PMMA
Frecuencia | Anual
Equipamiento | Dosímetro, bloque de PMMA 150240 mm2, densitómetro

## Slide 31: Parte 19.3: Optimización de la protección en mamografía
Tema 3: Dosis glandular promedio
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 32: Determinación de la dosis glandular promedio (AGD)
La AGD no puede medirse directamente, pero se deduce de medidas de la HVL y de la ESAK (con un maniquí estándar) usando factores de conversión tabulados deducidos de cálculos de Monte Carlo y verificados experimentalmente

## Slide 33: Dosis glandular promedio
Tabla 1: Factores de conversión gPB para calcular
la AGD para una «mama estándar DGS» de 50 mm
a partir de la ESAK (Ka) medida a una carga del
tubo como para un maniquí estándar de 45 mm de
PMMA (Dance 1990)
HVL mm Al | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65
gPB (mGy/ mGy) | 0.149 | 0.177 | 0.202 | 0.223 | 0.248 | 0.276 | 0.304 | 0.326 | 0.349

## Slide 34: Valores límite para la AGD en función de la densidad óptica neta
Tabla 2
Densida neta en película (OD) | AGD estándar (mGy)
0.8 | 1.8
1.0 | 2.3
1.2 | 2.8
1.4 | 3.2
1.6 | 3.6
1.8 | 4.0

## Slide 35: Cálculos
Deducir la HVL por interpolación. Puede hacerse dibujando el logaritmo de las lecturas dosimétricas frente al correspondiente espesor de absorbente de Al
Deducir, si hace falta por interpolación, el factor de conversión gPB para la HVL medida a partir de la tabla 1. Multiplicar la ESAK medida, ka, a la carga del tubo determinada para la correcta exposición de un maniquí estándar y el correspondiente gPB para obtener la AGD estándar
DGS (mama) = gPB  ka (a carga del tubo como para el maniquí)

## Slide 36: Cálculos (ejemplo)
Exposición de maniquí estándar en modo AEC, a 28 kV y la combinación Mo/Mo de ánodo/filtro requerida a una carga del tubo de 94 mAs
A partir de la calibración de la salida se encuentra el valor de referencia de 0.080 mGy/mAs (media de los valores medidos a 90 y 100 mAs)
La HVL medida fue 0.32 mm Al, que dan un valor de gPB de 0.187 derivado por interpolación en la Tabla 1

## Slide 37: Cálculos (ejemplo)
La AGD estándar (DGS) para tal situación es:
DGS = 94 [mAs] • 0.080 [mGy/mAs] • 0.187 [mGy/mGy]
DGS = 1.4 [mGy]

## Slide 38: Evaluación de resultados
Comparar el valor de AGD estándar con el valor límite de 2.3 mGy, deducido a partir del valor límite de ESD para una densidad neta en la película de 1.0 OD
Para densidades en la película distintas, los datos de dosis han de buscarse en la tabla 2