## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 19.4: Optimización de la protección en mamografía
Ejercicio práctico
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Poder aplicar un protocolo de control de calidad al equipamiento de mamografía
Medir la exactitud y reproducibilidad del voltaje del tubo
Medir la radiación de salida y la linealidad
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 19.4: Optimización de la protección en mamografía
Tema 1: Exactitud y reproducibilidad del kV
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: Exactitud del voltaje del tubo
La calidad de la imagen mamográfica y la dosis al paciente dependen de cualquier variación en el kilovoltaje del generador (kV) y del equipo de rayos X. Por tanto, se requiere una calibración exacta del kV
Debe realizarse una comprobación no invasiva del voltaje del tubo sobre el intervalo de kV total utilizado, a intervalos de 1 kV

## Slide 5: Reproducibilidad del voltaje del tubo
La reproducibilidad se mide mediante exposiciones repetidas al voltaje del tubo fijo normalmente usado en clínica (ej., 28 kV)
Actualmente, lo más adecuado para este propósito es un kilovoltímetro digital (especialmente diseñado para mamografía)

## Slide 6: Exactitud y reproducibilidad del voltaje del tubo
Valor límite | Exactitud para 25-31 kV: < ± 1 kV Reproducibilidad < ± 0.5 kV
Frecuencia | Cada seis meses
Equipamiento | Kilovoltímetro digital

## Slide 7: Parte 19.4: Optimización de la protección en mamografía
Tema 2: Medida de la salida (rendimiento del tubo) de radiación - linealidad
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 8: Medidas de la salida (rendimiento) de radiación (I)
El rendimiento del tubo se determina por la relación de dosis en la superficie de entrada (mGy) y carga en la mancha focal (mAs)
Conviene un alto rendimiento para asegurar que los tiempos de exposición son lo bastante cortos como para minimizar el movimiento e incomodidad del paciente
La medida puede realizarse en aire o bajo condiciones de maniquí

## Slide 9: Medidas de la salida de radiación (II)
La salida se mide generalmente en función de factores del tubo y del generador (ej., kV, mA, s)
Hay dos disposiciones experimentales usadas para la determinación del rendimiento en condiciones clínicas
  Se coloca una cámara de ionización a una distancia fija del foco del tubo de rayos X en condiciones de buena colimación del haz
  La cámara de ionización debe estar equipada con un electrómetro adecuado, preferiblemente un equipo de lectura directa

## Slide 10: Medidas de la salida de radiación (III)
Tubo de rayos X
Filtro
Cámara de ion.
Lámina plomo
Tope mesa
FFD
Maniquí

## Slide 11: Medidas de la salida de radiación (IV)
En ambas geometrías se coloca una lámina de plomo sobre la mesa para obtener condiciones de retrodispersión estándar
La salida de radiación puede determinarse en las siguientes condiciones de operación:
Las comprobaciones de consistencia de salida del tubo se hacen repitiendo medidas a factores de exposición constantes (ej.,: 28 kV, 50 mAs)

## Slide 12: Medidas de la salida de radiación (V)
La salida se mide a diferentes kV variando el kilovoltaje en escalones fijos manteniendo constante el producto mAs
Debe usarse para la medida un producto mAs similar al requerido para la exposición de referencia
Corregir por distancia desde la mancha focal al detector y calcular la salida específica a 1 metro y la tasa de salida a una distancia igual a la distancia foco-película (FFD)

## Slide 13: Medidas de la salida de radiación - linealidad
La linealidad de la salida con la corriente del tubo puede examinarse cambiando el producto mAs manteniendo constante el kilovoltaje

## Slide 14: Rendimiento del tubo (o “salida”)
Valor límite | aceptable: >30 mGy/mAs a 1 m deseable: 40-75 mGy/mAs a 1 m aceptable: > 7.5 mGy/s a una distancia igual a la FFD deseable: 10-30 mGy/s a una distancia igual a la FFD
Frecuencia | Cada seis meses y si hay problemas
Equipamiento | Dosímetro, medidor tiempos exposición